CAPITOLATO SPECIALE PER PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA IN LEASING FINANZIARIO QUINQUENNALE DI N. 192 AUTOAMBULANZE ALLESTITE E DOTATE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA 118 PER LA REGIONE SICILIANA CIG 3536031915

Art. 1.  - Oggetto

Oggetto dell’appalto è la fornitura in leasing finanziario, da affidare a mezzo procedura aperta, da esperire con modalità telematica, per un periodo di cinque anni, di n. 192 autoambulanze, allestite e dotate di apparecchiature elettromedicali, senza conducente, di cui n. 65 con allestimento MSA e n. 127 con allestimento MSB, (di seguito per brevità indicati tutti come mezzi di soccorso),  per l’espletamento del servizio di emergenza urgenza 118 della Regione Siciliana, con le caratteristiche indicate all’art. 2 del presente CSA.

- Art. 2 – Descrizione dell’appalto

Il presente Capitolato Speciale descrive le caratteristiche tecniche minime, cui i mezzi di soccorso  in leasing finanziario devono necessariamente rispondere.

I mezzi di soccorso devono essere di prima immatricolazione, nuovi di “fabbrica” e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, collaudati, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti. Parimenti le apparecchiature elettromedicali fornite in dotazione, secondo l’elenco riportato nel presente CSA, dovranno essere nuove di “fabbrica”, perfettamente funzionanti, collaudate.

I mezzi di soccorso devono rispondere alle caratteristiche di seguito indicate.

AMBULANZA MSA

L’allestimento dell’ambulanza dovrà essere realizzata in base alla norma Europea EN 1789 e  nel  rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida emergenza Regione Sicilia pubblicate nella GURS Parte I n. 18 del 24/04/2009.

- Caratteristiche generali

L’ambulanza dovrà essere conforme ai regolamenti più importanti riguardanti l’uso di veicoli speciali.

Standard e regolamenti:

- Ambulanza di tipo “C”: unità mobile terapia intensiva;

- Equipaggiamento medico secondo normativa vigente;

- Motore in conformità con le norme EURO 5 o superiore;

- Ditta trasformatrice: azienda con il sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008.

Qualora il partecipante non sia un costruttore dovrà possedere l’autorizzazione alla trasformazione da parte della casa costruttrice.

- Caratteristiche del veicolo

Dimensioni esterne del veicolo

Lunghezza: compresa fra 5400/5950 mm;

Altezza: compresa fra 2550/2750 mm (ingombro massimo del veicolo esclusa l’antenna flessibile e lampeggianti);

# Larghezza: compresa fra 1900/2100 mm (misurata escludendo gli specchietti retrovisori laterali).

# Dimensioni interne vano sanitario

Lunghezza: compresa fra mm. 2800/3300

Larghezza: compresa fra mm. 1700/1900

Altezza: compresa fra mm. 1850/1950

Dimensioni minime delle aperture nel comparto sanitario

Apertura laterale:

- Altezza: circa 1700 mm

- Larghezza: circa 1200 mm

Apertura posteriore:

- Altezza: circa 1700 mm

- Larghezza:  circa 1500 mm

Gli arrotondamenti degli spigoli sono consentiti solo ed esclusivamente se riducono le dimensioni dell’apertura di meno del 10%.

Non è consentita la riduzione delle dimensioni fornite dal costruttore originale.

# Vetrature veicolo

Nel comparto sanitario devono essere previste le seguenti vetrature:

- vetro fisso lungo la fiancata sinistra, zona posteriore. Questo vetro deve essere lasciato libero da qualsiasi ingombro in una misura di almeno 0,24 mq per essere utilizzato come uscita di emergenza in caso di necessità. In prossimità del vetro deve essere applicato un apposito “martelletto frangi vetro”  da utilizzare in emergenza;

- finestra apribile sullo sportello scorrevole destro;

- vetro fisso, opacizzato con pellicola bianca, nella fiancata sinistra, zona anteriore;

- due vetri fissi nelle porte posteriori.

Tutti i vetri del comparto sanitario devono essere parzialmente opacizzati mediante l’applicazione di pellicola adesiva per i tre quarti della loro altezza.

Porte

- Porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a mm. 1000 e altezza non inferiore a mm. 1400, dotata di idonee maniglie per apertura/chiusura e di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave.

- Porta posteriore a due battenti con altezza e larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque di larghezza non inferiore a 1200 mm., con apertura di almeno 180° per entrambe i battenti, dotata di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave.

Motore

Alimentazione a gasolio di minimo 2100 cc.

Potenza minima 95 KW

Accessori

L’ambulanza dovrà essere dotata dei seguenti accessori:

- sistema antibloccaggio delle ruote (abs);

- sistema air bag lato conducente e passeggero;

- esp controllo elettronico della stabilità;

- blocca porte e alzacristalli elettrici;

- batteria del mezzo potenziata, 100 AH;

- climatizzatore cabina guida;

- climatizzazione posteriore;

- alternatore maggiorato compatibile;

- lunotto atermico;

- fendinebbia;

- predisposizione per impianto elettrico aggiuntivo specifico per ambulanza;

- idroguida di ultima generazione;

- indicatore livello olio;

- specchietti esterni manuali;

- ruota di scorta di dimensioni normali.

Trazione

Il veicolo potrà avere la trazione anteriore e/o posteriore.

Cambio

Manuale a 6 marce oltre alla retromarcia

Passo

Gli allestitori devono rispettare il passo stabilito dai costruttori di telaio, che comunque dovrà essere compreso fra 3400/3700 mm.

Aspetto esteriore

Le ambulanze  dovranno essere di colore bianco. La fascia perimetrale ed i simboli di soccorso dovranno essere in accordo con gli standard Europei e la loro colorazione e tipologia oltre alla grafica saranno definite in fase contrattuale.

Accelerazione

# Un’autoambulanza con massa lorda del veicolo dovrà essere in grado di accelerare da 0 Km/h a 80 Km/h in 35 sec.

Un’autoambulanza a pieno carico  con massa equivalente a 3,5 t deve essere in grado di accelerare da 40 Km/h a 80 Km/h (in terza o  quarta marcia, o in quinta  per un veicolo che abbia almeno 5 marce ) non oltre 27 sec.

Le ambulanze devono essere costruite su di un unico veicolo base (non sono ammessi container o comparti sanitari indipendenti dalla cabina).

- Caratteristiche Allestimento

Cabina guida

La cabina guida deve essere equipaggiata con i seguenti dispositivi:

- n. 1 sedile conducente e n. 1 sedile passeggero muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti e rispondenti a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria m1;

- n. 2 ganci porta abiti applicati a ridosso della paratia divisoria;

- n. 1 supporto per la centralina comandi applicata centralmente sopra il cruscotto;

- n. 1 sbrinatore anteriore azionabile ad autoambulanza ferma o in movimento;

- n. 1 tergilavavetro anteriore esterno;

- n. 2 visiere parasole;

- n. 1 faro torcia portatile con batterie interne ricaricabili, dotato di base di ricarica quando messo a riposo. funzionante a 12 v. e completo di cono giallo semitrasparente da applicare sul fascio di luce per simulare una torcia di segnalazione;

- faretto leggi mappa cabina guida;

- estintore a polvere da kg. 2;

- n. 2 bombole di ossigeno da lt. 7 posizionate fra i due sedili, opportunamente protette;

- n. 1 vano portaoggetti apribile posizionato fra i due sedili davanti alle bombole di ossigeno;

- n. 1 joystick per la movimentazione del faro bianco esterno di ricerca;

- n. 1 centralina elettronica con pannello dotato di tasti a membrana, applicato nell’apposito contenitore.  La centralina deve essere dotata di un pannello grafico indicante le varie funzioni dei tasti con indicazioni ed icone.  Le indicazioni e le icone devono essere retro illuminate e per ogni interruttore deve essere prevista una spia indicante l’attivazione. Le funzioni minime previste nella centralina devono essere:

- interruttore per lampeggiatori;

- interruttore per sirena;

- interruttore per sirena secondaria;

- interruttore per luce blu lampeggiante applicata sul parabrezza del veicolo;

- interruttore devio/clacson per sirena;

- spia porte aperte con segnale acustico e luminoso;

- spia presa 220 v. esterna collegata a rete;

- spia di chiamata per autista.

Sistema di comunicazione

Le ambulanze dovranno essere predisposte all'inserimento di telefono cellulare nel comparto guida con impianto vivavoce bluetooth.

Allestimento esterno

- Sulla parte anteriore e posteriore dell’ambulanza dovranno essere installati n. 2 spoiler  atti a contenere i sistemi di segnalazione acustici e visivi meglio descritti successivamente. Sullo spoiler anteriore dovranno essere installati n. 2 lampeggianti con tecnologia led, oltre a n. 1 sirena bitonale elettronica con potenza adeguata e con un minimo di 120dB e n. 1 faro di ricerca dotato di comando di direzione del fascio di luce posto in cabina guida.

- In corrispondenza del parabrezza anteriore dovrà essere installata una luce lampeggiante di colore blu rivolta verso il senso di marcia del veicolo.

- Sullo spoiler posteriore dovranno essere installati n. 2 lampeggianti con tecnologia led, posizionati nell’angolo DX e SX del tetto, che verranno attivati dallo stesso interruttore di comando di quelli anteriori.

- Sullo spoiler posteriore dovranno essere inoltre posizionati n. 2 fari a luce bianca,  inclinati di 45° verso il basso rispetto al piano del padiglione, per illuminazione zona di carico e n. 2 luci supplementari di emergenza in colore arancio posizionate in corrispondenza degli  spigoli posteriori del tetto, con accensione sincrona all’apertura delle porte e con possibilità di esclusione.

- Dovrà essere installata anche una seconda sirena equivalente alla prima.

- Pedana per agevolare la salita/discesa dal vano sanitario, installata sotto la porta laterale scorrevole. Il funzionamento della pedana dovrà essere sincrono con l’apertura della porta ed il suo movimento di tipo meccanico. Il piano di calpestio della pedana deve essere rivestito in alluminio antiscivolo e il bordo anteriore rivestito da una fascia di gomma paracolpi.

- La carrozzeria del veicolo deve essere di colore bianco con una fascia di colore arancio applicata su tutto il perimetro. La fascia deve essere realizzata con pellicola vinilica rifrangente con altezza minima di cm. 20. Stessa fascia deve essere applicata all’interno delle porte posteriori.

- Scritta “AMBULANZA” in immagine speculare, con pellicola vinilica rifrangente di colore arancio, applicata sul cofano anteriore.

- Scritta “AMBULANZA” con pellicola vinilica rifrangente di colore arancio, applicata nelle porte posteriori sopra i vetri.

- Simboli internazionali del soccorso applicati ai lati del veicolo sx e dx, sopra i vetri posteriori. Altri due simboli applicati nei vetri delle porte posteriori. Un simbolo di soccorso applicato nella parte frontale del veicolo.

- Antenna a pinna, GPS – VHF 150 – 174 Mhz – UHF 380 – 400 Mhz;

- Simboli 118 Sicilia e diciture identificative SEUS da concordare.

Impianto elettrico

L’impianto elettrico dovrà essere costruito in ottemperanza alle specifiche direttive europee CE (2006/95/CE) sulla sicurezza degli impianti elettrici e alla direttiva CE (2004/108/CE) sulla compatibilità elettromagnetica.

L’installazione dell’impianto 220/240V dovrà essere conforme all’IEC 60364-7-708.

L’impianto elettrico a 12 V dovrà essere di ultima generazione con tecnologia BUS, realizzato secondo le norme vigenti, e opportunamente canalizzato in guaine, con cavi atossici e di adeguata sezione per supportare l’utenza alimentata in tutta sicurezza.  Tutti i cavi devono essere marchiati con sigle alfanumeriche per facilitarne la rintracciabilità da un capo all’altro dell’impianto. Le unità di potenza o nodi devono trovarsi in zone facilmente accessibili; le utenze 220 V devono essere protette da interruttore magnetotermico riarmabile e differenziale salvavita.  Il sistema di protezione degli impianti non deve prevedere fusibili ma sistemi elettronici di protezione che si ripristinano automaticamente all’eliminazione del guasto.

- Presa esterna 220/240V

Le autoambulanze devono essere dotate di una presa esterna 220/240V posizionata sul fianco sinistro del veicolo che consenta di caricare le batterie di servizio e secondaria, le apparecchiature elettromedicali, e di preriscaldare il comparto sanitario quando l’ambulanza è ferma.

La presa esterna 220/240V dovrà essere dotata di sistema di blocco motore che inibisca la partenza del veicolo quando inserita e sotto tensione con magnetotermico di sicurezza a norma per la protezione degli impianti elettrici a 220V.

- Batteria secondaria

Dovrà essere prevista l’installazione di una batteria supplementare di almeno 100Ah del tipo senza manutenzione, posizionata possibilmente sotto il sedile del conducente. La struttura ed i collegamenti delle batterie dovranno essere realizzati in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di corto circuito.

- Caricabatterie elettronico

Dovrà essere prevista l’installazione di un caricabatterie elettronico a due uscite funzionante previo inserimento della presa esterna 220V, che permetta di caricare sia la batteria di servizio che quella secondaria. Dovrà inoltre essere installato uno stacca batteria di sicurezza.

- Inverter di corrente

Inverter 12/220 V per la produzione di energia a tensione 220 V, potenza 1500 W ad onda sinusoidale pura, conforme.  Dotato di comando per l’accensione/spegnimento remoto nel vano sanitario protetto a monte ed a valle da adeguato interruttore magneto - termico.

- Prese di corrente

Prese interne a 12V per dispositivi medici nel comparto sanitario.

Numero minimo di prese: 4.  Protetto da adeguato interruttore magneto - termico.

Prese interne a 220 V per dispositivi medici nel comparto sanitario.

Numero minimo di prese: 4. Protetto da adeguato interruttore magneto - termico.

Una presa 12 V da 16 Ah di tipo normalizzato CEI  per l’alimentazione della incubatrice neonatale.

- Centralina elettronica

Centralina elettronica comandi, installata nel vano sanitario. La centralina deve essere dotata di interruttori a membrana con icone relative al servizio comandato. Ogni interruttore deve essere dotato di spia indicante l’avvenuta accensione.  Nella centralina deve essere previsto un display a cristalli liquidi indicante lo stato di carica delle batterie.

La centralina deve essere dotata dei seguenti comandi:

- luce bianca;

- luce faretti;

- luce blu;

- areazione immissione/espulsione;

- vuoto;

- inverter;

- prese 12v;

- chiamata autista da vano sanitario.

Inoltre deve contenere le segnalazioni luminose e acustico/luminose per: porta aperta dx, posteriore, segnalazione parallelo batterie, presa esterna inserita, batteria scarica.

- Sistema di ventilazione

Sull’autoambulanza dovrà essere installato un sistema di ventilazione a doppia azione aspirante/soffiante.

- Sistema di climatizzazione vano sanitario

Impianto di climatizzazione del vano sanitario consistente in un gruppo refrigerante/riscaldante autonomo e con funzionamento indipendente dal gruppo presente in cabina di guida. Il funzionamento avviene attraverso il compressore applicato nel cofano motore, con la messa in moto dello stesso. L’erogazione dell’aria all’interno del vano sanitario deve avvenire mediante apposite bocchette (almeno tre).  Il controllo dell’aria, temperatura e volume, deve avvenire attraverso una centralina elettronica dotata di visualizzazione della temperatura su display.

- Sistema di riscaldamento supplementare vano sanitario

In aggiunta all’impianto di riscaldamento/climatizzazione, il veicolo deve disporre di un sistema indipendente e regolabile, con funzione di riscaldamento del vano sanitario. Il sistema deve funzionare a veicolo fermo con presa 220V inserita.

- Sistema di illuminazione interna

Illuminazione vano sanitario realizzata in modo tale da non creare zone di ombra e che garantisca un livello di intensità luminosa minima di 600 lux nell’area paziente. Il sistema di illuminazione  deve comprendere anche una luce di cortesia che si aziona quando una delle porte del vano sanitario viene aperta ed un sistema di illuminazione blu notturna a luce led. Il sistema di illuminazione deve comprendere anche almeno tre faretti alogeni/led orientabili, incassati nel plafone e dislocati nella parte anteriore e posteriore.

Le lampade principali  utilizzate per il sistema di illuminazione devono essere del tipo led a basso consumo di energia; devono essere previste almeno due plafoniere per lato e non lampade uniche per evitare che il guasto di una non comprometta l’illuminazione.

Dovrà essere inoltre installata una lampada tipo scialitica orientabile di adeguata potenza.

- Impianto vuoto/aspiratore fisso

Completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le caratteristiche di seguito indicate.

Impianto centralizzato dotato di piastrina da incasso in parete con vuotometro di controllo e regolatore del vuoto/depressione. L’impianto è dotato di gruppo aspirante alimentato a 12 V.; semplice da pulire e disinfettare; silenzioso; con vaso raccolta liquidi da 1000 ml. Regolazione micrometrica dell’aspirazione da 0 a –800 mbar, controllabile a mezzo manometro. Il motore elettrico 12 V che crea il vuoto ha una portata di almeno 30 lt/min. Le tubazioni relative all’impianto centralizzato sono realizzate secondo le normative precedentemente indicate. Completo di filtro antibatterico, manometro, regolatore di pressione.

Il motore dell’impianto deve essere collocato in modo tale da rendere agevole l’ispezione e la manutenzione.

- Impianto aria medicale

Deve essere previsto un impianto di aria medicale fisso mediante l’installazione di un compressore in acciaio inox esente da lubrificazione, dotato di pressostato che garantisca il riempimento del serbatoio, elettrovalvola di compensazione della pressione e di valvola per lo scarico della condensa oltre a un sistema antivibrante. L’impianto deve essere completo di presa a norme UNI9507 per la distribuzione dell’aria medicale.

Impianto ossigeno

L’impianto ossigeno dovrà essere di tipo modulare, incassato all’interno del mobile principale successivamente descritto, utilizzando come collettore una barra di compensazione completa delle seguenti prese e sistemi di controllo:

- n. 3 innesti UNI 9507 per l’erogazione a bassa pressione di ossigeno;

- n. 1 innesto UNI 9507 per l’erogazione di aria medicale prodotta dal compressore;

- n. 1 scambiatore di ossigeno manuale per il passaggio da bombola 1 a bombola 2;

- Visualizzazione dello stato di carica delle bombole.

L’impianto dovrà inoltre essere dotato di sistema di sicurezza realizzato con valvole di intercettazione poste su ogni presa ad innesto, che permettano la possibilità in caso di avaria di una presa di essere sostituita senza dover intervenire sull’intero impianto.

Il sopra descritto dispositivo dovrà essere certificato 10G CE.

Inoltre l’impianto ossigeno dovrà essere dotato di:

- n. 2 bombole ossigeno da 7lt. alloggiate in cabina guida fra i due sedili;

- n. 2 bombole ossigeno portatili da 2lt complete di riduttore di pressione e manometro alloggiate in appositi supporti nel vano sanitario;

- n. 2 riduttori di pressione con manometro ad alta pressione;

- n. 2 flussometri umidificatori di cui uno collegato alla presa a padiglione per erogazione ossigeno dall’alto;

- n. 2 innesti UNI 9507 per l’erogazione di ossigeno supplementare collocata nel vano adibito all’alloggiamento del ventilatore polmonare fisso.

Vano sanitario

Il vano sanitario dovrà essere irrobustito in maniera da costituire una cellula di sicurezza integrale per tutto il vano sanitario, e per poter ancorare i rivestimenti.

Le modalità di irrobustimento del rivestimento degli interni, della paratia divisoria, delle fiancate sinistra e destra, degli sportelli, laterale destro e posteriori, dei passaruota, compreso il padiglione dovranno essere effettuate con materiali conformi alla normativa UNI EN 1789.

- Caratteristiche costruttive

Il soffitto, le pareti interne e i pannelli delle porte del comparto sanitario devono essere interamente rivestite e devono essere fatte di materiale lavabile. Il comparto sanitario dell’ambulanza  deve essere concepito in modo tale che una o più persone possono lavorare attorno al paziente confortevolmente in posizione eretta.

I bordi delle superfici devono essere progettati in modo da impedire l’infiltrazione di liquidi e dotati di guarnizioni. Gli scaffali aperti devono avere spigoli arrotondati ed i cassetti devono essere provvisti di bloccaggio di sicurezza contro le aperture accidentali.

- Parete divisoria

Il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina guida mediante parete divisoria. Nella parete divisoria deve essere ricavata una finestra, costruita in materiale conforme ai requisiti delle vigenti normative, avente un’area minima di 0,12 mq. La finestra deve consentire il contatto visivo con il conducente. Deve inoltre essere dotata di bloccaggio di sicurezza contro l’apertura accidentale.

La superficie della parete divisoria sopra il livello della barella (ivi inclusi i frontalini di armadietti e cassetti), ma fatta eccezione per la finestra, deve presentare proprietà di assorbimento degli urti ed essere di tipo lavabile, realizzata con materiale conforme alle disposizioni della Direttiva 92/22/CEE modificata.

- Coibentazione

Coibentazione termo-acustica di tutto il vano sanitario con apposito materiale inserito tra i rivestimenti e la carrozzeria. Il materiale deve essere ad alto potere fono-termo-assorbente e resistere a temperature da –50°C a +120°C; dovrà essere inoltre autoestinguente in classe 1, resistente ad agenti chimici, antispolvero e non soggetto ad usura nel tempo.  La coibentazione deve essere applicata sulle fiancate, nel tetto, nelle porte.

- Piano di calpestio

Il pavimento originale della casa costruttrice dovrà essere realizzato in un unico manufatto di multistrato siliconato imputrescente, antiscivolo, possibilmente quarzato o con analoghe caratteristiche specifiche per ambienti sanitari. Il pavimento dovrà essere inoltre completamente sigillato perimetralmente per evitare infiltrazioni di liquidi e facilmente lavabile e sanificabile.

In corrispondenza degli accessi principali laterale e posteriore il pavimento dovrà essere rinforzato con ulteriori lastre sagomate di alluminio mandorlato antiscivolo.

- Sistemi di supporto flebo

L’equipaggiamento del veicolo deve comprendere un sistema di supporto flebo (minimo due)  progettati in modo da sfruttare la massima altezza disponibile al di sopra dell’assieme di sostegno della barella. I porta flebo devono avere portata minima di 5 Kg ed essere predisposti per accogliere minimo due contenitori di liquidi indipendenti l’uno dall’altro.

- Arredi interni

- Fiancata sinistra

Nella parte anteriore della fiancata sinistra addossato lateralmente alla parete in prossimità della paratia divisoria dovrà essere installato un armadio a tutta altezza.

Nell’armadio devono essere previsti almeno un vano aperto a giorno che dovrà contenere il sistema di erogazione gas medicali precedentemente descritto, un piano di lavoro con bordo anticaduta, una cassettiera con almeno n. 3 o 4 cassetti dotati di chiusura push lock ed in basso un vano per alloggiamento del cestino rifiuti. Uno dei cassetti previsti dovrà essere dotato inoltre di serratura con chiave.

Dovrà essere alloggiata inoltre nella parte superiore del mobile anche la centralina con i comandi elettrici.

Accanto all’armadio descritto dovrà essere prevista una struttura tubolare a tutta altezza per l’alloggiamento mediante l’utilizzo di piani o vassoi, delle apparecchiature elettromedicali meglio descritte successivamente.

Un armadio pensile in vetroresina o similare deve essere collocato nella parte alta lungo tutta la fiancata, chiuso con sportelli scorrevoli trasparenti intersecanti per alloggiamento materiali vari.

Sul passaruota sinistro dovrà essere previsto l’alloggiamento, anche mediante l’utilizzo di un rack tubolare verticale, per attrezzature di immobilizzazione.

Nella parte posteriore, adiacente il portellone sinistro, dovrà essere collocato un alloggiamento per presidi di immobilizzazione.

- Fiancata destra

Nella parte alta della fiancata deve essere installato un armadio pensile, chiuso con sportelli scorrevoli trasparenti intersecanti per alloggiamento materiali vari.

Nella parte posteriore deve essere previsto l’alloggiamento per attrezzature di immobilizzazione, n. 2 zaini di soccorso.

Misure minime: 370mmX200mmX470mmh

- Padiglione

Sul padiglione devono essere alloggiati almeno n. 2 maniglie di sostegno posizionate lungo l’asse longitudinale, sopra la barella, l’impianto di illuminazione principale con i faretti e le luci notturne, la lampada scialitica, i porta flebo, l’aspiratore/aeratore, la presa ossigeno dall’alto.

- Posti seduta e barellato

I posti seduta saranno dotati di cinture di sicurezza secondo le normative vigenti, e dovranno essere n. 3 oltre al barellato.

- n. 1 sedile contromarcia girevole con seduta rialzabile posizionato in paratia divisoria, dotato di braccioli, poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico  e rivestito in similpelle autoestinguente o ignifuga;

- n. 2 sedili frontemarcia lato destro girevole verso la lettiga dotato di poggiatesta e poggia braccia, di cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico  e schienale  imbottito e rivestiti in similpelle autoestinguente o ignifuga;

- n. 1 posto barellato.

- Sistemi di supporto e fissaggio delle attrezzature nel comparto sanitario

Tutte le persone e gli oggetti, quali ad esempio le attrezzature mediche, l’equipaggiamento e i dispositivi comunemente trasportati da un’autoambulanza, devono essere “trattenuti”, senza alcuna eccezione, per evitare che vengano proiettati in avanti, all’indietro, in senso trasversale o verticale.

La distanza di sicurezza dalle persone e dagli oggetti sottoposti all’azione di tali forze non deve compromettere la sicurezza delle persone a bordo dell’ambulanza.

Sotto l’azione di tali forze:

- nessun oggetto deve costituire un pericolo per la sicurezza delle persone a bordo dell’ambulanza né deve essere dotato di spigoli vivi;

- tutte le persone a bordo dell’autoambulanza devono poter essere liberate senza l’ausilio di dispositivi che non sono trasportati dal veicolo.

Il comparto sanitario deve essere progettato e costruito per accogliere le attrezzature mediche elencate nel paragrafo E) (Elenco Attrezzature).

- Disposizione delle attrezzature sanitarie

Tutte le apparecchiature necessarie per una determinata procedura devono essere collocate in una posizione specifica. Le attrezzature trasportabili per uso esterno al veicolo devono essere facilmente accessibili attraverso le porte comunemente utilizzate. Tutte le attrezzature devono essere riposte e saldamente assicurate, per evitare danni o incidenti quando il veicolo è in movimento.

- Requisiti delle attrezzature sanitarie

Indicazioni generali

Le attrezzature devono essere progettate per uso mobile o applicazione sul campo.

Le attrezzature mediche definite “portatili” (ad eccezione delle attrezzature per il trasporto dei pazienti) devono essere conformi alla norma EN 60601-1:1990 e:

- devono essere trasportabili da una sola persona;

- devono disporre di alimentazione incorporata (prevista);

- devono essere utilizzabili all’esterno del veicolo.

Sicurezza elettrica

Tutte le attrezzature devono essere scelte ed installate in modo da non produrre effetti negativi sui dispositivi di alimentazione elettrica.

Compatibilità elettromagnetica

Sia all’autoambulanza che all’attrezzatura regolarmente funzionante si applicano i requisiti prescritti da EN 60601-1-2 e nel rispetto della direttiva 72/245/CEE riguardante le interferenze radio e della direttiva 89/336/CEE riguardante la compatibilità elettromagnetica.

- Elenco attrezzature

- Kit Sicurezza

- n° 4 caschi di protezione posizionati nel vano sanitario;

- n° 1 forbice multiuso;

- n° 1 tronchesi;

- n° 1 paio di guanti antinfortunistica;

- n° 2 fumogeni antivento;

- n° 5 torce antivento;

- n° 1 fune 20 mt con n. 2 moschettoni;

- n° 2 lampade portatili ad alta intensità (1 posizionata in cabina ed 1 posizionata nel comparto sanitario);

- n° 2 estintori a polvere da Kg 2  (1 posizionato in cabina ed 1 posizionato nel comparto sanitario).

- Materiale per trasporto ed  immobilizzazione

- N. 1 barella auto caricante, avente le seguenti caratteristiche:

- capacità di carico fina ad un massimo di 260 Kg;

- minimo n. 2 cinture di vincolo paziente;

- braccioli reclinabili;

- schienale regolabile;

- materasso termosaldato;

- bloccaggio;

- freno integrato;

- n. 2 ruote fisse e n. 2 compatibile con le ruote piroettanti.

La barella deve essere posizionata all’interno del vano sanitario su apposito piano di contenimento con sponda per agevolare il caricamento, doppio vano sottostante, per alloggiamento sia di una tavola spinale che di barella a cucchiaio, e supporto di traslazione di tipo meccanico a pedale. La barella deve inoltre essere stabilmente ancorata al piano mediante apposito ancoraggio testato 10G.

- N. 1 Barella atraumatica a  cucchiaio pieghevole con cinture.

- N. 1 Materasso a depressione con relativa pompa per il vuoto di tipo portatile.

- N. 1 Tavola spinale (radiotrasparente) adulto/pediatrica  integrata: la tavola pediatrica deve includere 4 differenti profili nucali per adattarsi alla statura del bambino. Codice colore e metro realizzato sul sistema pediatrico a ragno. Fermacapo adulto/bambino integrato con attracco dei cuscini su di una base normalmente fissata alla spinale. Sistema di cinture adulto rifrangenti.

- N. 1 Sedia per infermi pieghevole con le seguenti caratteristiche:

- maniglie  posteriori con impugnature antiscivolo e con blocco per evitare chiusura  accidentale nel trasporto;

- maniglie anteriori allungabili e bloccabili;

- maniglione centrale allungabile per permettere la discesa, con presa ergonomica per l’operatore e poggiatesta integrato;

- seduta ergonomica sagomata, schienale rigido, ambedue in materiale plastico antisdrucciolo;

- braccioli di contenimento per il comfort e la sicurezza del paziente;

- ruote posteriori con freno centralizzato di almeno 150 mm di diametro, ruote anteriori  girevoli autoposizionanti;

- sistema di pattino posteriore con apertura a blocco, completo di pretensionatori;

- apertura del pattino posteriore con angolazione variabile a tre posizioni;

- dotata di supporto per piedi;

- n. 2 cinture con arrotolatore;

- la sedia deve avere una capacità di portata di almeno 240 Kg;

- il peso della sedia con pattino non deve superare i 18 kg;

- maniglia di trasporto in posizione chiusa;

- la sedia chiusa deve avere uno spessore non superiore a cm 25;

- sistema di fissaggio a pavimento 10G.

- N. 1 Telo di trasferimento a 6/8 maniglie

- N. 1 set collari cervicali, con rivestimento interno in PVC mentre quello esterno in 420D poliestere, l’imbottitura in gommapiuma, e le chiusure con chiusura in velcro di diversi colori per facilitarne l'utilizzo. Resistenti ai liquidi, quindi al sangue e ai disinfettanti. Lavabili con acqua e sapone. Set di tre misure.

- N. 1 estricatore spinale (ked): strumento per la estrinsecazione e l'immobilizzazione spinale.

- N. 1 set da n. 3 steccobende a depressione con relativa pompa per il vuoto di tipo portatile.

- N. 1 set da n. 3 steccobende rigide in custodia.

- Sistemi di monitoraggio paziente

- Ventilatore polmonare portatile con bombola O2 e borsa da trasporto

Ventilatore polmonare da trasporto controllato a microprocessore e funzionante con sistema pneumatico a turbina.

Interfaccia utente con schermo a colori di grandi dimensioni con tasti di facile comprensione.

Dotato della funzione di stand-by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto che pediatrico.

Deve essere in grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonari:

- adulto e neonatale;

- ventilazione a volume controllato ed a garanzia di volume;

- ventilazione a pressione controllata;

- ventilazione a supporto di pressione;

- CPAP;

- SIMV;

- ventilazione per svezzamento automatico;

- backup per apnea.

Con le seguenti caratteristiche di monitoraggio:

- monitoraggio grafico, con curve in tempo reale simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume;

- monitoraggio della meccanica respiratoria con calcolo automatico dei parametri in termini di compliance e resistenze;

- monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I:E.

Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile con autonomia di almeno 4h. Dimensioni contenute e peso non superiore a 10 Kg.

- N.1 Monitor/defibrillatore multiparametrico bifasico avente le seguenti caratteristiche:

- possibilità di defibrillazione manuale (sincrona e asincrona) utilizzando livelli di energia inferiori e/o superiori  a 200 Joules bifasici;

- possibilità di defibrillazione semiautomatica utilizzando protocolli ad energia inferiori e/o superiori  a 200 Joules bifasici;

- possibilità di modificare i protocolli di funzionamento DAE per adattarsi ai cambiamenti delle future linee guida;

- dotato di sistema di guida all’operatore per il mantenimento di una frequenza di compressioni toraciche ottimale durante l’esecuzione dei periodi di RCP;

- dotato di batterie agli ioni di Litio ricaricabili con un’autonomia complessiva di almeno di 5 ore;

- dotato di caricabatterie e/o alimentatore;

- dotato di elevate caratteristiche di robustezza e impermeabilità;

- dotato di piastre rigide per la defibrillazione manuale con i principali comandi (SELEZIONE ENERGIA, CARICA e SCARICA) sulle piastre stesse;

- dotato di stimolatore transtoracico esterno;

- dotato di modulo per la rilevazione della Saturimetria (SPO2);

- dotato di modulo per la rilevazione della Pressione sanguigna non invasiva;

- dotato di modulo per la rilevazione della ETCO2;

- dotato di modulo per l’acquisizione delle 12 derivazioni contemporanee;

- dotato di stampante termica integrata;

- dotato di modulo per la trasmissione a distanza delle 12 derivazioni;

- possibilità di trasmissione dei tracciati e di tutti i parametri vitali monitorati verso sistema per la ricezione dei tracciati tramite modem GPRS;

Caratteristiche del sistema per la ricezione dei tracciati e dei parametri vitali con telemetria

I dati ricevuti dai dispositivi sul territorio devono poter essere inviati contemporaneamente almeno a 50 terminali remoti di ricezione ed essere visualizzati e/o stampati automaticamente.

Possibilità di stampare in automatico le 12 derivazioni ricevute e di visualizzare i valori numerici degli slivellamenti  ST per ogni derivazione.

Dotato di allarmi acustici e visivi che allertino gli operatori alla ricezione di un nuovo tracciato.

Il sistema di ricezione non deve necessitare di hardware dedicato, il software deve poter essere installato su normali personal computer collegati ad internet.

Il sistema deve consentire di abilitare o disabilitare la trasmissione di un dispositivo sul campo anche da remoto e deve prevedere dei sistemi di notifica (possibilmente via e-mail) su malfunzionamenti del sistema.

- N. 1 Ecografo portatile, con le seguenti caratteristiche:

- Informazioni ecocolordoppler;

- Immagini bidimensionali;

- Porta usb;

- archivio digitale integrato con esportazione su memoria estraibile;

- software per la gestione del database, manutenzione e diagnostica off – line;

- alimentazione a rete e a batteria ricaricabile;

- dotato di sonda per applicazioni in emergenza extraospedaliera;

- ampio range di profondità di scansione fino a 25 cm;

- peso e dimensioni molto contenute;

- resistente agli urti sia come apparecchiatura sia le sonde;

- tecnologia con memoria solida;

- assenza hard - disk.

- N. 1 pompa infusionale a doppia siringa: con relativo set contenente n. 2 siringhe universali da 50cc. e N. 2 prolunghe per pompa. Alimentazione 12V., fissaggio 10G.

- N. 1 aspiratore portatile con caricabatterie, elettrico e a batteria, di dimensioni contenute e peso ridotto. Motore a membrana e camera di sicurezza per impedire la penetrazione del secreto nel motore . Contenitore per la raccolta dei secreti di medie dimensioni che si possa connettere in maniera semplice ed intuitiva, senza necessità di raccordi e tubi di connessione per un facile utilizzo. Durata della batteria al vuoto massimo almeno 50 minuti.

- N. 1 Frigorifero alimentato 12V portatile di almeno 7 lt di capienza.

- N. 1 Set scalda fluidi  dalle seguenti caratteristiche tecniche:

- unità di controllo per il riscaldamento di fluidi/sangue per infusione endovenosa, dotato di unità riscaldante che utilizza una cartuccia monouso sterile in policarbonato e ricoperta di alluminio, inseribile e removibile all’occorrenza,  linea di connessione al paziente senza tubi rivestiti, dotato di un priming non superiore a 20ml;

- tempo di start up non superiore ai 30sec.;

- utilizzo di una tecnologia a calore secco mediante una cartuccia monouso sterile da 4ml. circa, che consenta di eliminare l’impiego di acqua calda per il riscaldamento dei fluidi per infusione endovenosa, sistema dotato di sensori di temperatura interni, allarmi acustici e visivi in caso di mancato raggiungimento della corretta temperatura di esercizio o di sovratemperatura, blocco automatico del riscaldatore nel caso di raggiungimento di sovratemperatura, portata non inferiore a 200 ml/min e 10 l/h, peso e dimensioni contenute.

- N. 1 pulsossimetro portatile;

- n. 1 rilevatore di glicemia;

- n. 1 contenitore portarifiuti contaminati;

- n. 2 lacci pneumatici di varie misure;

- n. 2 metalline;

- n. 2 collari cervicali regolabili (per adulto e bambino);

- n. 3 maschere ossigenoterapia;

- n. 1 serie maschere per ambu;

- n. 1 apribocca;

- n. 1 va e vieni adulti;

- n. 1 va e vieni pediatrico;

- n. 2 pallone di ambu con recevoir (adulti e pediatrico);

- n. 1 fonendoscopio;

- n. 1 sfigmomanometro adulto;

- n. 1 sfigmomanometro pediatrico;

- n. 1 spremisacca;

- n. 2 zaini per urgenze;

- n. 1 scatola per contenimento farmaci;

- n. 1 forbice multiuso

- n. 2 Pinza Kocher;

- n. 2 Pinza Magill (adulto –  pediatrico);

- n. 1 Pinza di Klemmer Retta;

- n. 1 Pinza Klemmer Curva;

- n. 1 Forbice chirurgica retta;

- n. 1 Porta Aghi;

- n. 3 lacci emostatici;

- n. 1 laccio emostatico per arterie;

- n. 2 telini sterili;

- n. 1 raccordo corrugato;

- n. 1 manico di laringoscopio;

- n. 1 lama curva per ogni misura ( 1-2-3-4);

- n. 3 collari cervicali (piccolo, medio, grande);

- n. 4 maschere protezione per il viso del personale.

- N. 1 Sfigmomanometro aneroide grande fisso quadrante: girevole, protezione in gomma integrata, fissaggio 10G.

- Sistema di navigazione (software route-planner).

Fornitura ed installazione di sistema di navigazione satellitare dotato di:

- monitor da almeno 6.1" VGA;

- ingresso AV;

- bluetooth integrato;

- sistema di navigazione;

- slot per SD frontale per aggiornamento mappa;

- formato 2 DIN;

- connettori ISO;

- controllo Touch Screen;

- illuminazione Giorno/Notte Manuale/Automatico;

- ricalcolo della rotta in caso di deviazioni;

- selezione del percorso preferito;

- visualizzazione delle informazioni GPS;

- rilevazione posizione veicolo Con GPS.

AMBULANZA MSB

L’allestimento dell’ambulanza dovrà essere realizzata in base alla norma Europea EN 1789 e  nel  rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida emergenza Regione Sicilia pubblicate nella GURS Parte I n. 18 del 24/04/2009.

- Caratteristiche generali

L’ambulanza dovrà essere conforme con i regolamenti più importanti riguardanti l’uso di veicoli speciali.

Standard e regolamenti:

- Ambulanza di tipo “C”: unità mobile terapia intensiva;

- Equipaggiamento medico secondo normativa vigente;

- Motore in conformità con le norme EURO 5 o superiore;

- Ditta trasformatrice: azienda  con il sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008.

Qualora il partecipante non sia un costruttore dovrà possedere l’autorizzazione alla trasformazione da parte della casa costruttrice.

- Caratteristiche del veicolo

Dimensioni esterne del veicolo

Lunghezza: compresa fra 5400/5950 mm;

Altezza: compresa fra 2550/2750 mm (ingombro massimo del veicolo esclusa l’antenna flessibile e lampeggianti);

# Larghezza: compresa fra 1900/2100 mm (misurata escludendo gli specchietti retrovisori laterali).

# Dimensioni interne vano sanitario

Lunghezza: compresa fra mm. 2800/3300

Larghezza: compresa fra mm. 1700/1900

Altezza: compresa fra mm. 1850/1950

Dimensioni minime delle aperture nel comparto sanitario

Apertura laterale:

- Altezza: circa 1700 mm

- Larghezza: circa 1200 mm

Apertura posteriore:

- Altezza: circa 1700 mm

- Larghezza:  circa 1500 mm

Gli arrotondamenti degli spigoli sono consentiti solo ed esclusivamente se riducono le dimensioni dell’apertura di meno del 10%.

Non è consentita la riduzione delle dimensioni fornite dal costruttore originale.

# Vetrature veicolo

Nel comparto sanitario devono essere previste le seguenti vetrature:

- vetro fisso lungo la fiancata sinistra, zona posteriore. Questo vetro deve essere lasciato libero da qualsiasi ingombro in una misura di almeno 0,24 mq per essere utilizzato come uscita di emergenza in caso di necessità. In prossimità del vetro deve essere applicato un apposito “martelletto frangi vetro”  da utilizzare in emergenza;

- finestra apribile sullo sportello scorrevole destro;

- vetro fisso, opacizzato con pellicola bianca, nella fiancata sinistra, zona anteriore;

- due vetri fissi nelle porte posteriori.

Tutti i vetri del comparto sanitario devono essere parzialmente opacizzati mediante l’applicazione di pellicola adesiva per i tre quarti della loro altezza.

Porte

- Porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a mm. 1000 e altezza non inferiore a mm. 1400, dotata di idonee maniglie per apertura/chiusura e di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave.

- Porta posteriore a due battenti con altezza e larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque di larghezza non inferiore a 1200 mm., con apertura di almeno 180° per entrambe i battenti, dotata di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave.

Motore

Alimentazione a gasolio di minimo 2100 cc.

Potenza minima 95 KW

Accessori

L’ambulanza dovrà essere dotata dei seguenti accessori:

- sistema antibloccaggio delle ruote (abs);

- sistema air bag lato conducente e passeggero;

- esp controllo elettronico della stabilità;

- blocca porte e alzacristalli elettrici;

- batteria del mezzo potenziata, 100 AH;

- climatizzatore cabina guida;

- climatizzazione posteriore;

- alternatore maggiorato compatibile;

- lunotto atermico;

- fendinebbia;

- predisposizione per impianto elettrico aggiuntivo specifico per ambulanza;

- idroguida di ultima generazione;

- indicatore livello olio;

- specchietti esterni manuali;

- ruota di scorta di dimensioni normali.

Trazione

Il veicolo potrà avere la trazione anteriore e/o posteriore.

Cambio

Manuale a 6 marce oltre alla retromarcia

Passo

Gli allestitori devono rispettare il passo stabilito dai costruttori di telaio, che comunque dovrà essere compreso fra 3400/3700 mm.

Aspetto esteriore

Le ambulanze  dovranno essere di colore bianco. La fascia perimetrale ed i simboli di soccorso dovranno essere in accordo con gli standard Europei e la loro colorazione e tipologia oltre alla grafica saranno definite in fase contrattuale.

Accelerazione

# Un’autoambulanza con massa lorda del veicolo dovrà essere in grado di accelerare da 0 Km/h a 80 Km/h in 35 sec.

Un’autoambulanza a pieno carico  con massa equivalente a 3,5 t deve essere in grado di accelerare da 40 Km/h a 80 Km/h (in terza o  quarta marcia, o in quinta  per un veicolo che abbia almeno 5 marce ) non oltre 27 sec.

Le ambulanze devono essere costruite su di un unico veicolo base (non sono ammessi container o comparti sanitari indipendenti dalla cabina).

- Caratteristiche Allestimento

Cabina guida

La cabina guida deve essere equipaggiata con i seguenti dispositivi:

- n. 1 sedile conducente e n. 1 sedile passeggero muniti di poggiatesta e cinture di sicurezza a 3 punti e rispondenti a tutte le norme in vigore per l’omologazione degli autoveicoli della categoria m1;

- n. 2 ganci porta abiti applicati a ridosso della paratia divisoria;

- n. 1 supporto per la centralina comandi applicata centralmente sopra il cruscotto;

- n. 1 sbrinatore anteriore azionabile ad autoambulanza ferma o in movimento;

- n. 1 tergilavavetro anteriore esterno;

- n. 2 visiere parasole;

- n. 1 faro torcia portatile con batterie interne ricaricabili, dotato di base di ricarica quando messo a riposo. funzionante a 12 v. e completo di cono giallo semitrasparente da applicare sul fascio di luce per simulare una torcia di segnalazione;

- faretto leggi mappa cabina guida;

- estintore a polvere da kg. 2;

- n. 2 bombole di ossigeno da lt. 7 posizionate fra i due sedili, opportunamente protette;

- n. 1 vano portaoggetti apribile posizionato fra i due sedili davanti alle bombole di ossigeno;

- n. 1 joystick per la movimentazione del faro bianco esterno di ricerca;

- n. 1 centralina elettronica con pannello dotato di tasti a membrana, applicato nell’apposito contenitore.  La centralina deve essere dotata di un pannello grafico indicante le varie funzioni dei tasti con indicazioni ed icone.  Le indicazioni e le icone devono essere retro illuminate e per ogni interruttore deve essere prevista una spia indicante l’attivazione. Le funzioni minime previste nella centralina devono essere:

- interruttore per lampeggiatori;

- interruttore per sirena;

- interruttore per sirena secondaria;

- interruttore per luce blu lampeggiante applicata sul parabrezza del veicolo;

- interruttore devio/clacson per sirena;

- spia porte aperte con segnale acustico e luminoso;

- spia presa 220 v. esterna collegata a rete;

- spia di chiamata per autista.

Sistema di comunicazione

Le ambulanze dovranno essere predisposte all'inserimento di telefono cellulare nel comparto guida con impianto vivavoce bluetooth.

Allestimento esterno

- Sulla parte anteriore e posteriore dell’ambulanza dovranno essere installati n. 2 spoiler  atti a contenere i sistemi di segnalazione acustici e visivi meglio descritti successivamente. Sullo spoiler anteriore dovranno essere installati n. 2 lampeggianti con tecnologia led, oltre a n. 1 sirena bitonale elettronica con potenza adeguata e con un minimo di 120dB e n. 1 faro di ricerca dotato di comando di direzione del fascio di luce posto in cabina guida.

- In corrispondenza del parabrezza anteriore dovrà essere installata una luce lampeggiante di colore blu rivolta verso il senso di marcia del veicolo.

- Sullo spoiler posteriore dovranno essere installati n. 2 lampeggianti con tecnologia led, posizionati nell’angolo DX e SX del tetto, che verranno attivati dallo stesso interruttore di comando di quelli anteriori.

- Sullo spoiler posteriore dovranno essere inoltre posizionati n. 2 fari a luce bianca,  inclinati di 45° verso il basso rispetto al piano del padiglione, per illuminazione zona di carico e n. 2 luci supplementari di emergenza in colore arancio posizionate in corrispondenza degli  spigoli posteriori del tetto, con accensione sincrona all’apertura delle porte e con possibilità di esclusione.

- Dovrà essere installata anche una seconda sirena equivalente alla prima.

- Pedana per agevolare la salita/discesa dal vano sanitario, installata sotto la porta laterale scorrevole. Il funzionamento della pedana dovrà essere sincrono con l’apertura della porta ed il suo movimento di tipo meccanico. Il piano di calpestio della pedana deve essere rivestito in alluminio antiscivolo e il bordo anteriore rivestito da una fascia di gomma paracolpi.

- La carrozzeria del veicolo deve essere di colore bianco con una fascia di colore arancio applicata su tutto il perimetro. La fascia deve essere realizzata con pellicola vinilica rifrangente con altezza minima di cm. 20. Stessa fascia deve essere applicata all’interno delle porte posteriori.

- Scritta “AMBULANZA” in immagine speculare, con pellicola vinilica rifrangente di colore arancio, applicata sul cofano anteriore.

- Scritta “AMBULANZA” con pellicola vinilica rifrangente di colore arancio, applicata nelle porte posteriori sopra i vetri.

- Simboli internazionali del soccorso applicati ai lati del veicolo sx e dx, sopra i vetri posteriori. Altri due simboli applicati nei vetri delle porte posteriori. Un simbolo di soccorso applicato nella parte frontale del veicolo.

- Antenna a pinna, GPS – VHF 150 – 174 Mhz – UHF 380 – 400 Mhz;

- Simboli 118 Sicilia e diciture identificative SEUS da concordare.

Impianto elettrico

L’impianto elettrico dovrà essere costruito in ottemperanza alle specifiche direttive europee CE (2006/95/CE) sulla sicurezza degli impianti elettrici e alla direttiva CE (2004/108/CE) sulla compatibilità elettromagnetica.

L’installazione dell’impianto 220/240V dovrà essere conforme all’IEC 60364-7-708.

L’impianto elettrico a 12 V dovrà essere di ultima generazione con tecnologia BUS, realizzato secondo le norme vigenti, e opportunamente canalizzato in guaine, con cavi atossici e di adeguata sezione per supportare l’utenza alimentata in tutta sicurezza.  Tutti i cavi devono essere marchiati con sigle alfanumeriche per facilitarne la rintracciabilità da un capo all’altro dell’impianto. Le unità di potenza o nodi devono trovarsi in zone facilmente accessibili; le utenze 220 V devono essere protette da interruttore magnetotermico riarmabile e differenziale salvavita.  Il sistema di protezione degli impianti non deve prevedere fusibili ma sistemi elettronici di protezione che si ripristinano automaticamente all’eliminazione del guasto.

- Presa esterna 220/240V

Le autoambulanze devono essere dotate di una presa esterna 220/240V posizionata sul fianco sinistro del veicolo che consenta di caricare le batterie di servizio e secondaria, le apparecchiature elettromedicali, e di preriscaldare il comparto sanitario quando l’ambulanza è ferma.

La presa esterna 220/240V dovrà essere dotata di sistema di blocco motore che inibisca la partenza del veicolo quando inserita e sotto tensione con magnetotermico di sicurezza a norma per la protezione degli impianti elettrici a 220V.

- Batteria secondaria

Dovrà essere prevista l’installazione di una batteria supplementare di almeno 100Ah del tipo senza manutenzione, posizionata possibilmente sotto il sedile del conducente. La struttura ed i collegamenti delle batterie dovranno essere realizzati in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di corto circuito.

- Caricabatterie elettronico

Dovrà essere prevista l’installazione di un caricabatterie elettronico a due uscite funzionante previo inserimento della presa esterna 220V, che permetta di caricare sia la batteria di servizio che quella secondaria. Dovrà inoltre essere installato uno stacca batteria di sicurezza.

- Inverter di corrente

Inverter 12/220 V per la produzione di energia a tensione 220 V, potenza 1500 W ad onda sinusoidale pura, conforme.  Dotato di comando per l’accensione/spegnimento remoto nel vano sanitario protetto a monte ed a valle da adeguato interruttore magneto termico.

- Prese di corrente

Prese interne a 12V per dispositivi medici nel comparto sanitario.

Numero minimo di prese: 4.  Protetto da adeguato interruttore magneto-termico.

Prese interne a 220 V per dispositivi medici nel comparto sanitario.

Numero minimo di prese: 4. Protetto da adeguato interruttore magneto-termico.

Una presa 12 V da 16 Ah di tipo normalizzato CEI  per l’alimentazione della incubatrice neonatale.

- Centralina elettronica

Centralina elettronica comandi, installata nel vano sanitario. La centralina deve essere dotata di interruttori a membrana con icone relative al servizio comandato. Ogni interruttore deve essere dotato di spia indicante l’avvenuta accensione.  Nella centralina deve essere previsto un display a cristalli liquidi indicante lo stato di carica delle batterie.

La centralina deve essere dotata dei seguenti comandi:

- luce bianca;

- luce faretti;

- luce blu;

- areazione immissione/espulsione;

- vuoto;

- inverter;

- prese 12v;

- chiamata autista da vano sanitario.

Inoltre deve contenere le segnalazioni luminose e acustico/luminose per: porta aperta dx, posteriore, segnalazione parallelo batterie, presa esterna inserita, batteria scarica.

- Sistema di ventilazione

Sull’autoambulanza dovrà essere installato un sistema di ventilazione a doppia azione aspirante/soffiante.

- Sistema di climatizzazione vano sanitario

Impianto di climatizzazione del vano sanitario consistente in un gruppo refrigerante/riscaldante autonomo e con funzionamento indipendente dal gruppo presente in cabina di guida. Il funzionamento avviene attraverso il compressore applicato nel cofano motore, con la messa in moto dello stesso. L’erogazione dell’aria all’interno del vano sanitario deve avvenire mediante apposite bocchette (almeno tre).  Il controllo dell’aria, temperatura e volume, deve avvenire attraverso una centralina elettronica dotata di visualizzazione della temperatura su display.

- Sistema di riscaldamento supplementare vano sanitario

In aggiunta all’impianto di riscaldamento/climatizzazione, il veicolo deve disporre di un sistema indipendente e regolabile, con funzione di riscaldamento del vano sanitario. Il sistema deve funzionare a veicolo fermo con presa 220V inserita.

- Sistema di illuminazione interna

Illuminazione vano sanitario realizzata in modo tale da non creare zone di ombra e che garantisca un livello di intensità luminosa minima di 600 lux nell’area paziente. Il sistema di illuminazione  deve comprendere anche una luce di cortesia che si aziona quando una delle porte del vano sanitario viene aperta ed un sistema di illuminazione blu notturna a luce led. Il sistema di illuminazione deve comprendere anche almeno tre faretti alogeni/led orientabili, incassati nel plafone e dislocati nella parte anteriore e posteriore.

Le lampade principali  utilizzate per il sistema di illuminazione devono essere del tipo led a basso consumo di energia; devono essere previste almeno due plafoniere per lato e non lampade uniche per evitare che il guasto di una non comprometta l’illuminazione.

Dovrà essere inoltre installata una lampada tipo scialitica orientabile di adeguata potenza.

- Impianto vuoto/aspiratore fisso

Completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le caratteristiche di seguito indicate.

Impianto centralizzato dotato di piastrina da incasso in parete con vuotometro di controllo e regolatore del vuoto/depressione. L’impianto è dotato di gruppo aspirante alimentato a 12 V.; semplice da pulire e disinfettare; silenzioso; con vaso raccolta liquidi da 1000 ml. Regolazione micrometrica dell’aspirazione da 0 a –800 mbar, controllabile a mezzo manometro. Il motore elettrico 12 V che crea il vuoto ha una portata di almeno 30 lt/min. Le tubazioni relative all’impianto centralizzato sono realizzate secondo le normative precedentemente indicate. Completo di filtro antibatterico, manometro, regolatore di pressione.

Il motore dell’impianto deve essere collocato in modo tale da rendere agevole l’ispezione e la manutenzione.

- Impianto aria medicale

Deve essere previsto un impianto di aria medicale fisso mediante l’installazione di un compressore in acciaio inox esente da lubrificazione, dotato di pressostato che garantisca il riempimento del serbatoio, elettrovalvola di compensazione della pressione e di valvola per lo scarico della condensa oltre a un sistema antivibrante. L’impianto deve essere completo di presa a norme UNI9507 per la distribuzione dell’aria medicale.

Impianto ossigeno

L’impianto ossigeno dovrà essere di tipo modulare, incassato all’interno del mobile principale successivamente descritto, utilizzando come collettore una barra di compensazione completa delle seguenti prese e sistemi di controllo:

- n. 3 innesti UNI 9507 per l’erogazione a bassa pressione di ossigeno;

- n. 1 innesto UNI 9507 per l’erogazione di aria medicale prodotta dal compressore;

- n. 1 scambiatore di ossigeno manuale per il passaggio da bombola 1 a bombola 2;

- Visualizzazione dello stato di carica delle bombole.

L’impianto dovrà inoltre essere dotato di sistema di sicurezza realizzato con valvole di intercettazione poste su ogni presa ad innesto, che permettano la possibilità in caso di avaria di una presa di essere sostituita senza dover intervenire sull’intero impianto.

Il sopra descritto dispositivo dovrà essere certificato 10G CE.

Inoltre l’impianto ossigeno dovrà essere dotato di:

- n. 2 bombole ossigeno da 7lt. alloggiate in cabina guida fra i due sedili;

- n. 2 bombole ossigeno portatili da 2lt complete di riduttore di pressione e manometro alloggiate in appositi supporti nel vano sanitario;

- n. 2 riduttori di pressione con manometro ad alta pressione;

- n. 2 flussometri umidificatori di cui uno collegato alla presa a padiglione per erogazione ossigeno dall’alto;

- n. 2 innesti UNI 9507 per l’erogazione di ossigeno supplementare collocata nel vano adibito all’alloggiamento del ventilatore polmonare fisso.

Vano sanitario

Il vano sanitario dovrà essere irrobustito in maniera da costituire una cellula di sicurezza integrale per tutto il vano sanitario, e per poter ancorare i rivestimenti.

Le modalità di irrobustimento del rivestimento degli interni, della paratia divisoria, delle fiancate sinistra e destra, degli sportelli, laterale destro e posteriori, dei passaruota, compreso il padiglione dovranno essere effettuate con materiali conformi alla normativa UNI EN 1789.

- Caratteristiche costruttive

Il soffitto, le pareti interne e i pannelli delle porte del comparto sanitario devono essere interamente rivestite e devono essere fatte di materiale lavabile. Il comparto sanitario dell’ambulanza  deve essere concepito in modo tale che una o più persone possono lavorare attorno al paziente confortevolmente in posizione eretta.

I bordi delle superfici devono essere progettati in modo da impedire l’infiltrazione di liquidi e dotati di guarnizioni. Gli scaffali aperti devono avere spigoli arrotondati ed i cassetti devono essere provvisti di bloccaggio di sicurezza contro le aperture accidentali.

- Parete divisoria

Il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina guida mediante parete divisoria. Nella parete divisoria deve essere ricavata una finestra, costruita in materiale conforme ai requisiti delle vigenti normative, avente un’area minima di 0,12 mq. La finestra deve consentire il contatto visivo con il conducente. Deve inoltre essere dotata di bloccaggio di sicurezza contro l’apertura accidentale.

La superficie della parete divisoria sopra il livello della barella (ivi inclusi i frontalini di armadietti e cassetti), ma fatta eccezione per la finestra, deve presentare proprietà di assorbimento degli urti ed essere di tipo lavabile, realizzata con materiale conforme alle disposizioni della Direttiva 92/22/CEE modificata.

- Coibentazione

Coibentazione termo-acustica di tutto il vano sanitario con apposito materiale inserito tra i rivestimenti e la carrozzeria. Il materiale deve essere ad alto potere fono-termo-assorbente e resistere a temperature da –50°C a +120°C; dovrà essere inoltre autoestinguente in classe 1, resistente ad agenti chimici, antispolvero e non soggetto ad usura nel tempo.  La coibentazione deve essere applicata sulle fiancate, nel tetto, nelle porte.

- Piano di calpestio

Il pavimento originale della casa costruttrice dovrà essere realizzato in un unico manufatto di multistrato siliconato imputrescente, antiscivolo, possibilmente quarzato o con analoghe caratteristiche specifiche per ambienti sanitari. Il pavimento dovrà essere inoltre completamente sigillato perimetralmente per evitare infiltrazioni di liquidi e facilmente lavabile e sanificabile.

In corrispondenza degli accessi principali laterale e posteriore il pavimento dovrà essere rinforzato con ulteriori lastre sagomate di alluminio mandorlato antiscivolo.

- Sistemi di supporto flebo

L’equipaggiamento del veicolo deve comprendere un sistema di supporto flebo (minimo due)  progettati in modo da sfruttare la massima altezza disponibile al di sopra dell’assieme di sostegno della barella. I porta flebo devono avere portata minima di 5 Kg ed essere predisposti per accogliere minimo due contenitori di liquidi indipendenti l’uno dall’altro.

- Arredi interni

- Fiancata sinistra

Nella parte anteriore della fiancata sinistra addossato lateralmente alla parete in prossimità della paratia divisoria dovrà essere installato un armadio a tutta altezza.

Nell’armadio devono essere previsti almeno un vano aperto a giorno che dovrà contenere il sistema di erogazione gas medicali precedentemente descritto, un piano di lavoro con bordo anticaduta, una cassettiera con almeno n. 3 o 4 cassetti dotati di chiusura push lock ed in basso un vano per alloggiamento del cestino rifiuti. Uno dei cassetti previsti dovrà essere dotato inoltre di serratura con chiave.

Dovrà essere alloggiata inoltre nella parte superiore del mobile anche la centralina con i comandi elettrici.

Accanto all’armadio descritto dovrà essere prevista una struttura tubolare a tutta altezza per l’alloggiamento mediante l’utilizzo di piani o vassoi, delle apparecchiature elettromedicali meglio descritte successivamente.

Un armadio pensile in vetroresina o similare deve essere collocato nella parte alta lungo tutta la fiancata, chiuso con sportelli scorrevoli trasparenti intersecanti per alloggiamento materiali vari.

Sul passaruota sinistro dovrà essere previsto l’alloggiamento, anche mediante l’utilizzo di un rack tubolare verticale, per attrezzature di immobilizzazione.

Nella parte posteriore, adiacente il portellone sinistro, dovrà essere collocato un alloggiamento per presidi di immobilizzazione.

- Fiancata destra

Nella parte alta della fiancata deve essere installato un armadio pensile, chiuso con sportelli scorrevoli trasparenti intersecanti per alloggiamento materiali vari.

Nella parte posteriore deve essere previsto l’alloggiamento per attrezzature di immobilizzazione, n. 2 zaini di soccorso.

Misure minime: 370mmX200mmX470mmh

- Padiglione

Sul padiglione devono essere alloggiati almeno n. 2 maniglie di sostegno posizionate lungo l’asse longitudinale, sopra la barella, l’impianto di illuminazione principale con i faretti e le luci notturne, la lampada scialitica, i porta flebo, l’aspiratore/aeratore, la presa ossigeno dall’alto.

- Posti seduta e barellato

I posti seduta saranno dotati di cinture di sicurezza secondo le normative vigenti, e dovranno essere n. 3 oltre al barellato.

- n. 1 sedile contromarcia girevole con seduta rialzabile posizionato in paratia divisoria, dotato di braccioli, poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico  e rivestito in similpelle autoestinguente o ignifuga;

- n. 2 sedili frontemarcia lato destro girevole verso la lettiga dotato di poggiatesta e poggia braccia, di cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico  e schienale  imbottito e rivestiti in similpelle autoestinguente o ignifuga;

- n. 1 posto barellato.

- Sistemi di supporto e fissaggio delle attrezzature nel comparto sanitario

Tutte le persone e gli oggetti, quali ad esempio le attrezzature mediche, l’equipaggiamento e i dispositivi comunemente trasportati da un’autoambulanza, devono essere “trattenuti”, senza alcuna eccezione, per evitare che vengano proiettati in avanti, all’indietro, in senso trasversale o verticale.

La distanza di sicurezza dalle persone e dagli oggetti sottoposti all’azione di tali forze non deve compromettere la sicurezza delle persone a bordo dell’ambulanza.

Sotto l’azione di tali forze:

- nessun oggetto deve costituire un pericolo per la sicurezza delle persone a bordo dell’ambulanza né deve essere dotato di spigoli vivi;

- tutte le persone a bordo dell’autoambulanza devono poter essere liberate senza l’ausilio di dispositivi che non sono trasportati dal veicolo.

Il comparto sanitario deve essere progettato e costruito per accogliere le attrezzature mediche elencate nel paragrafo E) (Elenco Attrezzature).

- Disposizione delle attrezzature sanitarie

Tutte le apparecchiature necessarie per una determinata procedura devono essere collocate in una posizione specifica. Le attrezzature trasportabili per uso esterno al veicolo devono essere facilmente accessibili attraverso le porte comunemente utilizzate. Tutte le attrezzature devono essere riposte e saldamente assicurate, per evitare danni o incidenti quando il veicolo è in movimento.

- Requisiti delle attrezzature sanitarie

Indicazioni generali

Le attrezzature devono essere progettate per uso mobile o applicazione sul campo.

Le attrezzature mediche definite “portatili” (ad eccezione delle attrezzature per il trasporto dei pazienti) devono essere conformi alla norma EN 60601-1:1990 e:

- devono essere trasportabili da una sola persona;

- devono disporre di alimentazione incorporata (prevista);

- devono essere utilizzabili all’esterno del veicolo.

Sicurezza elettrica

Tutte le attrezzature devono essere scelte ed installate in modo da non produrre effetti negativi sui dispositivi di alimentazione elettrica.

Compatibilità elettromagnetica

Sia all’autoambulanza che all’attrezzatura regolarmente funzionante si applicano i requisiti prescritti da EN 60601-1-2 e nel rispetto della direttiva 72/245/CEE riguardante le interferenze radio e della direttiva 89/336/CEE riguardante la compatibilità elettromagnetica.

- Elenco attrezzature

- Kit Sicurezza

- n° 4 caschi di protezione posizionati nel vano sanitario;

- n° 1 forbice multiuso;

- n° 1 tronchesi;

- n° 1 paio di guanti antinfortunistica;

- n° 2 fumogeni antivento;

- n° 5 torce antivento;

- n° 1 fune 20 mt con n. 2 moschettoni;

- n° 2 lampade portatili ad alta intensità (1 posizionata in cabina ed 1 posizionata nel comparto sanitario);

- n° 2 estintori a polvere da Kg 2  (1 posizionato in cabina ed 1 posizionato nel comparto sanitario).

- Materiale per trasporto ed  immobilizzazione

- N. 1 barella auto caricante, avente le seguenti caratteristiche:

- capacità di carico fina ad un massimo di 260 Kg;

- minimo n. 2 cinture di vincolo paziente;

- braccioli reclinabili;

- schienale regolabile;

- materasso termosaldato;

- bloccaggio;

- freno integrato;

- n. 2 ruote fisse e n. 2 compatibile con le ruote piroettanti.

La barella deve essere posizionata all’interno del vano sanitario su apposito piano di contenimento con sponda per agevolare il caricamento, doppio vano sottostante, per alloggiamento sia di una tavola spinale che di barella a cucchiaio, e supporto di traslazione di tipo meccanico a pedale. La barella deve inoltre essere stabilmente ancorata al piano mediante apposito ancoraggio testato 10G.

- N. 1 Barella atraumatica a  cucchiaio pieghevole con cinture.

- N. 1 Materasso a depressione con relativa pompa per il vuoto di tipo portatile.

- N. 1 Tavola spinale (radiotrasparente) adulto/pediatrica  integrata: la tavola pediatrica deve includere 4 differenti profili nucali per adattarsi alla statura del bambino. Codice colore e metro realizzato sul sistema pediatrico a ragno. Fermacapo adulto/bambino integrato con attracco dei cuscini su di una base normalmente fissata alla spinale. Sistema di cinture adulto rifrangenti.

- N. 1 Sedia per infermi pieghevole con le seguenti caratteristiche:

- maniglie  posteriori con impugnature antiscivolo e con blocco per evitare chiusura  accidentale nel trasporto;

- maniglie anteriori allungabili e bloccabili;

- maniglione centrale allungabile per permettere la discesa, con presa ergonomica per l’operatore e poggiatesta integrato;

- seduta ergonomica sagomata, schienale rigido, ambedue in materiale plastico antisdrucciolo;

- braccioli di contenimento per il comfort e la sicurezza del paziente;

- ruote posteriori con freno centralizzato di almeno 150 mm di diametro, ruote anteriori  girevoli autoposizionanti;

- sistema di pattino posteriore con apertura a blocco, completo di pretensionatori;

- apertura del pattino posteriore con angolazione variabile a tre posizioni;

- dotata di supporto per piedi;

- n. 2 cinture con arrotolatore;

- la sedia deve avere una capacità di portata di almeno 240 Kg;

- il peso della sedia con pattino non deve superare i 18 kg;

- maniglia di trasporto in posizione chiusa;

- la sedia chiusa deve avere uno spessore non superiore a cm 25;

- sistema di fissaggio a pavimento 10G.

- N. 1 Telo di trasferimento a 6/8 maniglie

- N. 1 set collari cervicali, con rivestimento interno in PVC mentre quello esterno in 420D poliestere, l’imbottitura in gommapiuma, e le chiusure con chiusura in velcro di diversi colori per facilitarne l'utilizzo. Resistenti ai liquidi, quindi al sangue e ai disinfettanti. Lavabili con acqua e sapone. Set di tre misure.

- N. 1 estricatore spinale (ked): strumento per la estrinsecazione e l'immobilizzazione spinale.

- N. 1 set da n. 3 steccobende a depressione con relativa pompa per il vuoto di tipo portatile.

- N. 1 set da n. 3 steccobende rigide in custodia.

- Sistemi di monitoraggio paziente

- N. 1 defibrillatore semiautomatico, avente le seguenti caratteristiche minime:

- defibrillatore Semiautomatico Esterno Bifasico, con compensazione sulla forma d’onda in funzione dell’impedenza del paziente;

- energia massima di defibrillazione superiore a 200J.;

- possibilità di modificare le impostazioni predefinite del defibrillatore tramite accesso al menu del defibrillatore;

- possibilità di impostare protocolli di defibrillazione ad energia crescente;

- istruzioni in lingua italiana, vocali e grafiche, sulle operazioni da seguire e sui controlli da effettuare;

- indicatori visivi ed acustici per facile utilizzo, sostituzione della batteria, preavviso di esaurimento batteria, richiesta di assistenza tecnica;

- sistema di rilevazione del movimento del paziente che garantisce di evitare di falsare l’analisi del tracciato elettrocardiografico;

- elettrodi monouso preconnessi, che possono essere facilmente applicati seguendo le istruzioni visive sul defibrillatore, sulla confezione esterna e sugli elettrodi stessi;

- resistente agli urti, alle vibrazioni ed alla pioggia battente;

- peso non più di 3,0 Kg accessori inclusi;

- sistema di alimentazione a batteria non ricaricabile ad alta capacità, in grado di effettuare almeno 400 shock a 200 Joule;

- memorizzazione dati;

- dotato di monitor per la visualizzazione dei seguenti dati: Indicatore frequenza cardiaca, Indicatore del numero di shock erogati e del tempo trascorso dall’accensione, indicatore del livello di carica della batteria, tracciato ECG, visualizzazione messaggi vocali;

- display di stand-by che fornisce informazioni sullo stato del dispositivo (indicatore del livello di carica della batteria, indicatore di manutenzione o guasto);

- possibilità di effettuare un’analisi abbreviata del ritmo ECG dopo la fine del periodo di RCP iniziale o di RCP pre-shock;

- capacità di monitoraggio della seconda derivazione ECG attraverso cavo ecg a tre fili.

- Ventilatore polmonare portatile con bombola O2 e borsa da trasporto

Ventilatore polmonare da trasporto controllato a microprocessore. Interfaccia utente di grandi dimensioni con tasti di facile comprensione.

Dotato della funzione di stand-by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto che pediatrico.

Deve essere in grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonari:

- ventilazione a volume controllato ed a garanzia di volume;

- ventilazione a pressione controllata;

- ventilazione a supporto di pressione;

- CPAP;

- SIMV;

- backup per apnea.

Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile con autonomia di almeno 4h. Dimensioni contenute e peso non superiore a 10 Kg.

Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile con autonomia di almeno 4h. Dimensioni 	contenute e peso non superiore a 10 Kg.

- N. 1 aspiratore portatile con caricabatterie, elettrico e a batteria, di dimensioni contenute e peso ridotto. Motore a membrana e camera di sicurezza per impedire la penetrazione del secreto nel motore . Contenitore per la raccolta dei secreti di medie dimensioni che si possa connettere in maniera semplice ed intuitiva, senza necessità di raccordi e tubi di connessione per un facile utilizzo. Durata della batteria al vuoto massimo almeno 50 minuti.

- N. 1 pulsossimetro portatile;

- n. 1 rilevatore di glicemia;

- n. 1 contenitore portarifiuti contaminati;

- n. 2 lacci pneumatici di varie misure;

- n. 2 metalline;

- n. 2 collari cervicali regolabili (per adulto e bambino);

- n. 3 maschere ossigenoterapia;

- n. 1 serie maschere per ambu;

- n. 1 apribocca;

- n. 1 va e vieni adulti;

- n. 1 va e vieni pediatrico;

- n. 2 pallone di ambu con recevoir (adulti e pediatrico);

- n. 1 fonendoscopio;

- n. 1 sfigmomanometro adulto;

- n. 1 sfigmomanometro pediatrico;

- n. 1 spremisacca;

- n. 2 zaini per urgenze;

- n. 1 scatola per contenimento farmaci;

- n. 1 forbice multiuso;

- n. 2 Pinza Kocher;

- n. 2 Pinza Magill (adulto –  pediatrico);

- n. 1 Pinza di Klemmer Retta;

- n. 1 Pinza Klemmer Curva;

- n. 1 Forbice chirurgica retta;

- n. 1 Porta Aghi;

- n. 3 lacci emostatici;

- n. 1 laccio emostatico per arterie;

- n. 2 telini sterili;

- n. 1 raccordo corrugato;

- n. 1 manico di laringoscopio;

- n. 1 lama curva per ogni misura ( 1-2-3-4);

- n. 3 collari cervicali (piccolo, medio, grande);

- n. 4 maschere protezione per il viso del personale.

- N. 1 Sfigmomanometro aneroide grande fisso quadrante: girevole, protezione in gomma integrata, fissaggio 10G.

- N. 1 Frigorifero alimentato 12V portatile di almeno 7 lt di capienza

- Sistema di navigazione (software route-planner).

Fornitura ed installazione di sistema di navigazione satellitare dotato di:

- monitor da almeno 6.1" VGA;

- ingresso AV;

- bluetooth integrato;

- sistema di navigazione;

- slot per SD frontale per aggiornamento mappa;

- formato 2 DIN;

- connettori ISO;

- controllo Touch Screen;

- illuminazione Giorno/Notte Manuale/Automatico;

- ricalcolo della rotta in caso di deviazioni;

- selezione del percorso preferito;

- visualizzazione delle informazioni GPS;

- rilevazione posizione veicolo Con GPS.

Tutte le ambulanze dovranno essere corredate delle livree e degli stemmi autoadesivi che verranno forniti dalla ditta sulla base delle indicazioni rimesse dalla Seus Scpa a seguito di aggiudicazione definitiva.

L’aggiudicataria deve, altresì, farsi carico delle spese e pratiche di immatricolazione e del pagamento della tassa di proprietà.

Art. 3 – Esecuzione

La consegna dei veicoli deve essere eseguita presso la sede della SEUS di Catania, c/o l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, entro 60  giorni dalla stipula del contratto di appalto e, comunque, entro e non oltre le scadenze indicate nella tabella di seguito riportata.

Il Fornitore deve comunicare alla Seus Scpa, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, la data in cui il mezzo di soccorso è reso disponibile.

Si riporta, qui di seguito, tabella riepilogativa delle date di consegna dei mezzi di soccorso alla quale l’aggiudicataria dovrà attenersi.

| DATA CONSEGNA AMBULANZE | DURATA LEASING FINANZIARIO | NUMERO VEICOLI |
| --- | --- | --- |
| 26/07/2012 | 60 mesi | 18 MSA |
| 26/09/2012 | 60 mesi | 2 MSA |
| 26/10/2012 | 60 mesi | 37 MSA |
| 27/11/2012 | 60 mesi | 8 MSA + 13 MSB |
| 27/12/2012 | 60 mesi | 24 MSB |
| 28/01/2013 | 60 mesi | 13 MSB |
| 26/02/2013 | 60 mesi | 27 MSB |
| 28/03/2013 | 60 mesi | 11 MSB |
| 25/04/2013 | 60 mesi | 26 MSB |
| 28/05/2013 | 60 mesi | 13 MSB |
|  | TOTALE | 192 |

La consegna dei mezzi di soccorso oggetto della fornitura in leasing finanziario è a carico dell’aggiudicataria che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di trasporto.

All’atto della consegna, l’aggiudicataria deve garantire:

- che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;

- presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;

- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Inoltre è sua cura consegnare:

- la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;

- la carta di circolazione;

- le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);

- gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto deve sottoscrivere, in duplice copia, per conto della Seus Scpa, il verbale di consegna, avendo cura di specificare:

- tipo, targa, telaio dell’automezzo;

- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;

- durata contrattuale;

- km alla consegna;

- data e ora consegna;

- assenza danni visibili;

- presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.

Una copia di tale verbale resterà all’aggiudicataria e costituirà parte integrante del singolo contratto di leasing.

L’aggiudicataria è tenuta a consegnare i mezzi di soccorso pronti all’uso, con almeno 10 litri di carburante, e con un chilometraggio non superiore a 100 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna degli stessi.

Il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà il collaudo dei mezzi di soccorso secondo quanto indicato all’art. 12 del presente Capitolato.

Laddove il mezzo di soccorso, all’atto della consegna, non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, il direttore dell’esecuzione del contratto dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso la Seus Scpa applicherà la penale fermo restando che l’aggiudicataria sarà comunque tenuta alla messa a norma del mezzo di soccorso.

L'accettazione dei veicoli da parte della Seus Scpa, in ogni caso, non solleva l’aggiudicataria dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

Art. 4  – Obblighi dell’aggiudicataria

1. L’aggiudicataria ha l’obbligo di informare immediatamente la SEUS Scpa di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 5  - Importo stimato

1. L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo sia dei canoni di leasing finanziario, sia del mezzo che degli elettromedicali, è stimato in  20.000.000,00 Euro, al netto dell’iva ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.163/2006.

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

Art. 6  - Criterio di aggiudicazione

1. L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.163/2006.

2. Ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06, la Seus Scpa può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Art. 7 – Contenuto dell’offerta tecnica

L’offerta tecnica dovrà contenere e riportare, a pena di esclusione:

- la descrizione dettagliata, in lingua italiana, degli aspetti tecnico/funzionali dei mezzi di soccorso offerti, ivi compresi gli allestimenti e le apparecchiature elettromedicali,  nel rispetto dei requisiti tecnici descritti all’art. 2 del presente capitolato;

- In caso di RTI, dichiarazione dalla quale risultino le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

- Ai fini dell’attribuzione del punteggio da assegnare alla qualità, secondo i criteri previsti all’art. 9 del presente capitolato, l’offerta tecnica dovrà descrivere, inoltre, le migliorie, attinenti l’appalto, rispetto a quelle prescritte dal CSA.

La documentazione tecnica dovrà essere corredata dagli allegati (tabelle, depliant, schede tecniche dei mezzi di soccorso, dell’allestimento vano sanitario e degli apparecchi elettromedicali) che gli operatori economici intenderanno presentare a specifica dei contenuti dell’offerta tecnica.

Non verranno ammessi progetti tecnici composti da un numero di pagine superiore a 100 facciate, esclusi gli allegati.

L’offerta deve essere resa, a pena di esclusione in lingua italiana. Non sono ammesse offerte plurime, secondo il disposto dell’ art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163 del 12.4.2006 ed smi, alternative, ad tempus, soggette a condizione o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

La presentazione dell’offerta costituisce, altresì, accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente CSA e nei suoi allegati.

Art 8 – Contenuto dell’offerta economica

L’offerta economica dovrà essere predisposta secondo le indicazioni del disciplinare di gara e dovrà indicare il prezzo complessivo offerto oltre iva nei termini di legge che il soggetto proponente richiede per la fornitura di cui al presente appalto.

Il concorrente deve, altresì, dichiarare nell’offerta economica che:

- la stessa è remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, in quanto dovranno tener conto di ogni circostanza, presente o futura che per qualsiasi motivo può o potrà  influire sulla prestazione. Pertanto i soggetti proponenti non potranno richiedere sovrapprezzi o indennità speciali durante l’esecuzione della prestazione  medesima.

Art. 9 – Valutazione dell’offerta tecnica ed economica

L’aggiudicazione del leasing finanziario verrà effettuata con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi, previa verifica della conformità dei mezzi di soccorso e di tutte le apparecchiature elettromedicali ai requisiti tecnici descritti all’art. 2 del presente capitolato:

- Qualità : punteggio massimo assegnabile 60 punti.

- Prezzo : punteggio massimo assegnabile 40 punti.

I 60 punti afferenti alla valutazione qualitativa rappresentano il massimo attribuibile dalla Commissione tecnica secondo gli elementi indicati nel presente capitolato.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dall’Amministrazione applicando la seguente formula, e, dunque, ricorrendo al metodo aggregativo compensatore, allegato “P”, D.P.R. 207/2010, comma II lettera A), punto 1:

C(a)=Σn [Wi*V(a)i]

Dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi= punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn =sommatoria.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio qualitativo ai sensi dell’Allegato P al D.P.R. 207/2010, paragrafo II, lettera a), punto 5.

Ciascun progetto tecnico sarà esaminato e valutato dalla commissione tecnica, che attribuirà, a ciascuno dei requisiti di seguito elencati un coefficiente V(a)i compreso fra 0 e 1, previa verifica della presenza di tutti i requisiti e caratteristiche minimali richieste dal CSA e sulla base delle suddivisioni sotto riportate:

- migliorie delle caratteristiche costruttive dei materiali dell’allestimento vano sanitario rispetto a quelli prescritti dal CSA, – fino ad un massimo di 30 punti suddivisi come segue:

- qualità del materiale di rivestimento – fino ad massimo di 10 punti. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| MATERIALE | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Vetroresina | 1 |
| ABS | 0,5 |
| Acciaio o altro | 0,1 |

- modularità dell’allestimento – fino ad un massimo di punti n. 5. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| ASPETTI DELLA MODULARITA’ | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Massima modularità (allestimento estremamente ergonomico e modulare) | 1 |
| Media Modularità (allestimento mediamente ergonomico e modulare) | 0,5 |
| Scarsa modularità (allestimento scarsamente ergonomico e modulare) | 0,1 |

- produzione di certificazione Europea EN1789 (vano sanitario) – punti n. 5; Il coefficiente V(a) per ogni offerta è assegnato uguale ad 1 (uno) nel caso che il concorrente possieda la certificazione suddetta e uguale a 0 (zero) nel caso non ne sia in possesso. A tale scopo l’operatore economico dovrà produrre, nell’offerta tecnica, copia della certificazione, autenticata nei modi di legge;

- allestimento vocato ad una ottimale gestione dei processi di igienizzazione e sanificazione del mezzo – fino ad un massimo di punti n. 10. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| QUALITA’ DELL’ALLESTIMENTO (correlata al processo di igienizzazione e sanificazione del mezzo) | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Massima presenza di aspetti qualitativi che consentono un ottimale processo di igienizzazione e sanificazione del mezzo | 1 |
| Media presenza di aspetti qualitativi che consentono un ottimale processo di igienizzazione e sanificazione del mezzo | 0,5 |
| Scarsa presenza di aspetti qualitativi che consentono un ottimale processo di igienizzazione e sanificazione del mezzo | 0,1 |

- migliorie della funzionalità della disposizione interna delle attrezzature sanitarie e dei presidi – fino ad un massimo di 5 punti. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| migliorie della funzionalità della disposizione interna delle attrezzature e dei presidi | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Massima funzionalità della disposizione interna delle attrezzature e dei presidi | 1 |
| Media funzionalità della disposizione interna delle attrezzature e dei presidi | 0,5 |
| Scarsa funzionalità della disposizione interna delle attrezzature e dei presidi | 0,1 |

- migliorie delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromedicali – fino ad un massimo di 20 punti suddivisi come segue:

- Facilità al trasporto ed autonomia dei dispositivi portatili quali ecografo, monitor defibrillatore, ventilatore, aspiratore – fino ad un massimo di 5 punti. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| Facilità al trasporto ed autonomia dei dispositivi portatili | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Massima Facilità al trasporto ed autonomia dei dispositivi portatili | 1 |
| Media Facilità al trasporto ed autonomia dei dispositivi portatili | 0,5 |
| Scarsa Facilità al trasporto ed autonomia dei dispositivi portatili | 0,1 |

- Innovazione tecnologica in termini di anno di costruzione o ultima release delle apparecchiature elettromedicali – punteggio massimo di 5 punti. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| Innovazione tecnologica in termini di anno di costruzione o ultima release | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Massima Innovazione tecnologica | 1 |
| Media Innovazione tecnologica | 0,5 |
| Scarsa Innovazione tecnologica | 0,1 |

- Innovazione tecnologica, flessibilità, personalizzazione, comprovata presenza sul territorio nazionale in ambiente extra ospedaliero dei dispositivi che compongono il sistema di telemetria - punteggio massimo di  10 punti. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| Innovazione tecnologica, flessibilità, personalizzazione, comprovata presenza sul territorio nazionale in ambiente extra ospedaliero dei dispositivi che compongono il sistema di telemetria | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| Massima innovazione tecnologica, flessibilità, personalizzazione, comprovata presenza sul territorio nazionale in ambiente extra ospedaliero dei dispositivi che compongono il sistema di telemetria | 1 |
| sufficiente innovazione tecnologica, flessibilità, personalizzazione, comprovata presenza sul territorio nazionale in ambiente extra ospedaliero dei dispositivi che compongono il sistema di telemetria | 0,55 |
| Insufficiente innovazione tecnologica, flessibilità, personalizzazione, comprovata presenza sul territorio nazionale in ambiente extra ospedaliero dei dispositivi che compongono il sistema di telemetria | 0,1 |

- migliorie delle caratteristiche meccaniche del mezzo di soccorso rispetto ai minimi richiesti da CSA – fino ad un massimo di 5 punti. Il coefficiente V(a) per ogni offerta è determinato attraverso la seguente griglia di valutazione:

| MIGLIORIE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE RISPETTO AI MINIMI RICHIESTI DA CSA | COEFFICIENTE V(a) |
| --- | --- |
| caratteristiche meccaniche del mezzo di soccorso estremamente migliorative in termini di potenza del motore, eventuale trazione posteriore, ecc. | 1 |
| caratteristiche meccaniche del mezzo di soccorso sufficientemente migliorative in termini di potenza del motore, eventuale trazione posteriore, ecc. | 0,5 |
| caratteristiche meccaniche del mezzo di soccorso scarsamente migliorative in termini di potenza del motore, eventuale trazione posteriore, ecc. | 0,1 |

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato ai sensi dell’Allegato P al D.P.R. 207/2010, paragrafo II, lettera b), attraverso la seguente formula:

V(a)  = Ra/Rmax

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene  moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile (40 punti).

L'aggiudicazione  verrà disposta a favore di un unico concorrente che, sulla base della sommatoria dei punti assegnati alla qualità ed al prezzo, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Qualora due o più operatori economici abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo si procederà nella medesima seduta alla aggiudicazione a seguito di sorteggio tra le offerte.

Art. 10 – Stipula

- La stipula del singolo contratto di leasing, riferito a ciascuna consegna di un gruppo di mezzi di soccorso, avviene con la forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006.

- Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni successive alla delibera di aggiudicazione definitiva, fatto salvo per i casi di cui all’art.11 commi 10-bis e 10-ter del D.Lgs.163/2006, comunque specificati nella documentazione di gara.

- Con la delibera di aggiudicazione definitiva verrà nominato il Direttore della Esecuzione del contratto, che sarà soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

- L’aggiudicataria resta impegnata alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre la Seus Scpa resta impegnata dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione.

- Il contratto è, comunque, stipulato, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.Lgs 163/2006, entro il termine massimo di 60 giorni  dall’aggiudicazione definitiva.

- Il contratto prevederà il termine entro il quale deve essere dato l’avvio dell’esecuzione a mezzo emissione di ordinativo nel quale sarà indicato il termine entro il quale dovranno essere effettuate le consegne ed i collaudi.

- Le spese concernenti il contratto, esclusa l’iva, saranno a carico dell’aggiudicataria.

Art. 11 – Durata e decorrenza dei singoli contratti di leasing  – Restituzione dei mezzi di soccorso

La Seus procederà, nei termini di quanto prescritto all’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, a stipulare con l’operatore economico aggiudicatario un unico contratto di fornitura cui seguiranno singoli specifici contratti di leasing da stipulare preventivamente alle singole consegne programmate.

Ciascun contratto di leasing ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al collaudo di ogni gruppo di mezzi di soccorso ed ha termine dopo 60 mesi da ogni singola consegna, secondo la tabella inserita all’art. 3 del presente capitolato.

La Seus si riserva la facoltà di esercitare opzione di riscatto per il singolo mezzo di soccorso acquisendone il diritto di proprietà. In tal caso, ne dovrà dare preventiva comunicazione all’aggiudicataria entro un termine di almeno due mesi prima della scadenza del singolo contratto. Il prezzo di riscatto, che dovrà essere pari all’1% del valore complessivo dei canoni del singolo mezzo di soccorso, dovrà essere pagato contestualmente con l’ultima rata del leasing.

Terminato il periodo di leasing, ove la Seus Scpa non ricorra al riscatto dei mezzi, dovrà provvedere alla riconsegna degli stessi. Le parti provvederanno alla riconsegna nella sede, sita nel territorio della regione Sicilia,  che verrà concordata con l’aggiudicataria almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale del contratto. Al momento della riconsegna, verrà redatto apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.

Eventuali esborsi per il ripristino del singolo mezzo di soccorso non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati alla Seus Scpa, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest’ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del mezzo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso. Esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del mezzo.

Saranno pure posti a carico della Seus Scpa eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all’allestimento.

Art. 12 – Collaudo della fornitura

I mezzi di soccorso e le apparecchiature elettromedicali fornite in dotazione, secondo l’elenco riportato all’art. 2 del presente CSA, devono essere tutti collaudati, nel rispetto delle disposizioni di legge, in contraddittorio tra l’aggiudicatario ed il direttore dell’esecuzione del contratto nominato da Seus Scpa come indicato all’art. 13 del presente Capitolato.

In  caso di esito negativo del collaudo, il Direttore dell’esecuzione del contratto procederà nei termini indicati all’art. 3 del presente Capitolato.

La Seus Scpa si riserva, comunque, la facoltà, previa preventiva comunicazione all’aggiudicataria, di apportare modifiche interne all’assetto dei mezzi di soccorso o di installare eventuali apparecchi, in relazione alle esigenze del servizio, e sulla base delle disposizioni di legge e della Regione Siciliana.

In tal caso i mezzi di soccorso dovranno essere oggetto di ulteriore immediato collaudo, da effettuarsi in contraddittorio, con la presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto,  della ditta fornitrice dell’apparecchiatura installata nonché dell’aggiudicatario.

Art. 13 – Direttore dell’esecuzione del contratto

In conformità a quanto prescritto all’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e nei termini di quanto indicato all’art. 10 del presente Capitolato, la Seus individuerà il Direttore dell’esecuzione del contratto.

Al Direttore dell’esecuzione del contratto sarà affidata la direzione, il coordinamento ed il controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto.

Competono, altresì, al Direttore dell’esecuzione del contratto:

- la verifica del rispetto del requisito inerente la regolarità contributiva;

- l’eventuale determinazione di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti dal regolamento di cui al DPR 207/10;

- la verifica della corrispondenza sul piano quali quantitativo delle prestazioni eseguite rispetto a quelle appaltate;

- la tenuta della contabilità del contratto, la verifica della prestazione contrattuale eseguita nonché l’accertamento della sua esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli uffici competenti della Seus Scpa.

Nell’espletamento dei suindicati compiti il Direttore dell’esecuzione del contratto è responsabile sia sotto l’aspetto amministrativo che contabile.

Art.  14 – Corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’aggiudicataria, comprensivo, per ciascuna tipologia di mezzo di soccorso, dei servizi previsti nel presente CSA.

Il canone di leasing di ciascun mezzo di soccorso decorrerà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del collaudo.

Il prezzo offerto in sede di aggiudicazione sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

I pagamenti verranno eseguiti, previo accordo tra le parti da definire in sede contrattuale, in deroga al D.Lgs. 231/02, a 90 giorni data fattura, esperite, con esito positivo, le necessarie verifiche. Tale termine resta interrotto qualora la Seus chieda chiarimenti.

I suddetti termini di pagamento saranno sospesi, a seguito di formale comunicazione, anche mediante fax, qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di contratto;

- nella fattura non sia riportato il codice CIG;

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;

- risultino non conformità nella fornitura erogata.

Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la fornitura.

Le fatture dovranno essere intestate a SEUS scpa via Villagrazia 46 90124 Palermo e saranno trasmesse, a mezzo posta, presso la sede legale della Seus Scpa.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge ed  essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero di contratto;

- riportare il CIG;

- canone mensile di leasing per ciascuna tipologia di mezzo di soccorso (ambulanza MSA – ambulanza MSB) con precisa individuazione delle targhe dei singoli mezzi cui si riferisce la fattura.

Il pagamento delle fatture non contestate libera la Seus Scpa da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicataria.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese le fatture dovranno essere emesse solo ed esclusivamente dalla Capogruppo.

I pagamenti sono disposti, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, dopo l’esito positivo del collaudo di cui all’art.12 del presente CSA, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa e degli eventuali subappaltatori; in quest’ultimo caso la Seus Scpa segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

I pagamenti, effettuati in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del soggetto contraente mediante accreditamento sul c/c bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, da comunicarsi in sede di stipula del contratto.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà corrisposto nei confronti della Società Capogruppo con effetto liberatorio per Seus scpa.

L’aggiudicataria è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

In caso di inadempienza contestata all’aggiudicataria, la Seus Scpa può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.

Art. 15 – Penali e risoluzione del contratto

Sono previste penali, salvo casi di forza maggiore, nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna del mezzo di soccorso - € 80,00 al giorno per ogni mezzo di soccorso;

- consegna mezzo di soccorso non conforme o non corrispondente all’ordinativo - € 80,00 al giorno per ogni mezzo di soccorso. Detta penalità verrà addebitata dal giorno del collaudo con esito negativo da parte del Direttore della esecuzione del contratto;

- ritardo del collaudo, da effettuare in contraddittorio, nel caso di installazione, successiva alla consegna, di ulteriori apparecchiature su mezzo di soccorso già consegnato e collaudato, per causa o fatto imputabile all’aggiudicatario - € 80,00 al giorno per ogni mezzo di soccorso;

Le penali verranno applicate direttamente dalla Seus rivalendosi, mediante trattenuta, sui crediti del fornitore o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta, ovviamente, per il caso di risoluzione del contratto, deve essere immediatamente reintegrata.

La Seus può provvedere alla risoluzione del contratto, provvedendo direttamente con l'ausilio di altra società alla prestazione contrattuale:

- senza che ciò comporti oneri per l’aggiudicataria in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura da parte dell’aggiudicataria per fatto non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1256, 1463 e 1672);

- con oneri e spese a carico dell’aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;

- nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati, anche a mezzo di informativa atipica, tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11 commi 2 e 3 del DPR n. 252/98;

- qualora l’aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l’aggiudicataria medesima;

- qualora uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o responsabile tecnico dell’aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio;

- emanazione, nei confronti dell’appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  ed  agli  art.2  e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero  sia intervenuta  sentenza di condanna  passata  in  giudicato  per  frodi  nei  riguardi  del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di concordato con i creditori a carico dell’aggiudicataria ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicataria;

- nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dalla Seus scpa;

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla Seus Scpa;

- sospensione delle prestazioni contrattuali per fattispecie previste nel presente Capitolato o nel Disciplinare;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali e dei programmi temporali di espletamento della prestazione, non eliminate a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, in un anno solare , l’applicazione di almeno tre penalità.

Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2) la Seus potrà risolvere il contratto in danno all’aggiudicataria, incamerando il deposito cauzionale definitivo, quale penale. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto della Seus al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.

La Seus provvederà a comunicare la risoluzione con lettera raccomandata A.R. all’aggiudicataria entro 30 giorni dalla comunicazione riguardante l’evento sopraindicato o dall’avvenuta conoscenza di tale evento da parte della Seus. La risoluzione avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’aggiudicataria.

In caso di risoluzione contrattuale si provvederà ad affidare ad altra società la fornitura, utilizzando, se possibile la graduatoria derivante dalla procedura di gara o altrimenti, in caso di indisponibilità di tutte le società interpellate, si provvederà ad esperire una nuova gara, escludendone l’aggiudicataria nei cui confronti è stato dichiarato risolto il contratto.

Anche in caso di risoluzione contrattuale su richiesta della Seus, l’aggiudicataria ha l’obbligo di assicurare la continuità della prestazione ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni fino a che la Seus non abbia assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Qualora l’ammontare complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% del valore dell’importo contrattuale la Seus si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento del danno.

In tutti i casi che comportano l’applicazione delle penali del contratto la Seus provvede a contestare per iscritto al contraente il relativo inadempimento. Qualora entro  5 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio della Seus, escludano l’imputabilità dell’inadempimento al contraente, vengono applicate le relative penali o viene risolto il contratto. Previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione la Seus può disporre una deroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.

Come previsto all’art. 9 bis della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii, nel caso in cui il contraente non effettui le transazioni, inerenti le prestazioni del presente contratto mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del/i conto/i corrente bancario/i o postale/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica la Seus provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Art.  16 – Garanzia a corredo dell’offerta

1. La garanzia a corredo dell’offerta è determinata nel 2% dell’importo stimato posto a base di gara di cui all’art.5 del presente capitolato.

2. La garanzia è costituita secondo le forme, la decorrenza e la durata prevista dal disciplinare di gara.

Art. 17  – Cauzione definitiva

Il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo le forme e le modalità stabilite dalla Legge 348/82 e dall’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le prescrizioni del DM 12 marzo 2004, n°123 che sarà infruttifero, é fissato nella misura del 10% dell'ammontare del contratto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso predetta. In caso di ribasso d’asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore alla percentuale di ribasso predetta.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Seus Scpa, che aggiudicherà la prestazione all’operatore economico che segue nella graduatoria.

La garanzia, che dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale, rimane vincolata per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso dopo di che dovrà essere restituita all’aggiudicataria.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006 ed smi.

Il deposito cauzionale definitivo deve essere costituito a scelta dell'aggiudicataria con le stesse modalità descritte per il deposito cauzionale provvisorio. Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale definitivo fosse costituito mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, per la validità di tali forme di deposito, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;

- di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e di prendere atto che lo svincolo della cauzione verrà disposto dalla Seus Scpa, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita ogni controversia.

L’importo del deposito cauzionale definitivo è ridotto al 50% in quanto i concorrenti dovranno essere in possesso, ai fini della partecipazione alla presente gara, della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CE EN 45000.

Nel caso di associazioni temporanee di Impresa la riduzione è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui sopra.

E' in facoltà della Seus Scpa di incassare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale definitivo per inosservanza degli obblighi contrattuali e per eventuali risarcimenti contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Tale cauzione dovrà essere necessariamente integrata, qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse decurtata, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del sopracitato avviso.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Seus.

Art. 18 - Subappalto e cessione del contratto

L’operatore economico dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della prestazione che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

In caso di subappalto, l’aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la Seus Scpa e dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni con contestuale trasmissione:

  - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

  - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs n°163/2006 e smi.

Inoltre la Seus Scpa dovrà verificare l’insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dalla Seus Scpa, entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita.

Per subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000 detto termine è dimezzato.

La Seus provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’aggiudicataria. E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore.

Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'AVCP nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 ed smi, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad operatori economici che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione della gara, né ad operatori economici che partecipino alla gara.

Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto in tutto od in parte, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs 163/2006.

Il  mancato  rispetto  del  divieto  di  cui  sopra  comporta,  a  giudizio  insindacabile  di Seus Scpa, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.

Art. 19 – Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

2. Il soggetto contraente dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 3536031915.

La Seus Scpa provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

3. La notifica alla Seus Scpa dell’eventuale cessione del credito deve avvenire telematicamente all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@118sicilia.it.

Art. 20 – Obblighi e responsabilità dell’appaltatore

1. L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Seus Scpa del buon andamento dello stesso.

2. L’aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L’aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il Direttore dell’esecuzione del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l’aggiudicataria non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. Nell’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose della Seus Scpa o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Seus Scpa da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

5. La Seus Scpa è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 21.

6. L’aggiudicataria esonera la Seus da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Seus Scpa è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l’aggiudicataria è tenuta a manlevare la Seus Scpa da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. L’aggiudicataria assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Seus Scpa di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

8. In caso di violazione degli obblighi di cui ai capoversi 5, 6 e 7 del presente articolo la Seus Scpa ha diritto di richiedere all’aggiudicataria il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

La Seus, una volta che l’aggiudicataria si sia resa inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.

Qualora  l’aggiudicataria, con  comportamento  fraudolento,  non  adempia  alla fornitura  ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, la Seus Scpa si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.

Art. 21 –  Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n°196, i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso l’Ufficio Gare della Seus Scpa, per le finalità di gestione dell’appalto in questione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del contratto stesso.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione ) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

Art. 22 – Recesso

La Seus Scpa ha in corso una convenzione sottoscritta con la Regione Siciliana per l’espletamento del Servizio di Emergenza Urgenza 118 in scadenza al 30 giugno 2013 dalle cui attività deriva l’espletamento del presente appalto.

Nell’eventualità in cui Seus non fosse preposta a svolgere il servizio fino alla scadenza del contratto che verrà stipulato all’esito della presente gara la Regione si impegna a subentrare nella gestione del servizio come esplicitato dalla Regione stessa con nota prot./Servizio 6/86126 del 27.10.2011.

Art. 23 – Foro competente

Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto verranno risolte nel rispetto di quanto disposto agli artt. 239 e seguenti del D.Lgs n°163/2006 e smi

Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione della prestazione, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo della stessa.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella legge e non siano risolvibili secondo quanto sopra prescritto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 24 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al DPR 642/1972 per l’imposta di bollo.

2. L’Iva è a carico della Seus Scpa. L’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico dell’aggiudicataria.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel capitolato speciale di gara e nel disciplinare di gara si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 ed smi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lupo Antonina