PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI,  DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI  PALERMO.

Numero gara 5086980

ELENCO LOTTI DI GARA

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ed offerta al prezzo più basso

LOTTI DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

AGGIUDICAZIONE PER LOTTO

LOTTO  1       SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E CONSUMABILI PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI BATTERIOLOGICHE EMOCOLTURE E  COLTURA DEI MICOBATTERI

UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi

1-  Sistema automatico per Emocolture:

Si richiedono n.2 apparecchiature con capacita’ minima di almeno 200 flaconi, con le seguenti caratteristiche tecniche:

Sistema a funzionamento continuo con agitazione, incubazione e monitoraggio di tutti i flaconi per la coltura e l'isolamento di microrganismi da campioni di sangue .

Completa non invasività del processo per garantire la sicurezza degli operatori.

Protocolli di lavoro predefiniti o impostabili dall'operatore anche per singolo flacone posizionato con periodi di incubazione fino a 45 giorni.

Identificazione dei flaconi/campioni mediante codice a barre interno al laboratorio.

Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e acustico.

I flaconi di coltura devono avere il vuoto predeterminato per consentire anche il prelievo diretto con sistemi vacutainer o similari.

I flaconi pediatrici devono avere un volume di inoculo inferiore a 3 ml.

Presenza di resine  nel brodo per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente presenti nel campione.

Conservazione e trasporto, prima e dopo l'immissione del campione, a temperatura ambiente ed alla luce.

La ditta aggiudicataria dovra’ fornire sistemi di incubazione monouso nella tipologia e quantita’ sottoelencate:

N.600 buste per anaerobiosi

N.400 buste per microaerofilia

n.100 buste per capnofilia

Devono essere offerti reagenti e dispositivi accessori utili al buon funzionamento delle apparecchiature offerte, nei quantitativi ottimali in relazione alla nostra richiesta nella tipologia e quantita’ sottoelencate:

N.1600 dispositivi per la sottocolturazione diretta dal flacone alla piastra

n.800 test di supplemento per arricchimento per microrganismi esigenti

n.800 contenitori di trasporto riutilizzabili in plastica per flacone

Tutti gli strumenti devono processare gli stessi flaconi.

TIPOLOGIA  QUANTITA’ FLACONI: .

|  | Fl. Aerobi | Fl anaerobi | Fl miceti | Fl pediatrici | Litici per micobatteri sangue | Dispositivi sicurezza per sub colture |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7000 | 7000 | 1200 | 600 | 400 | 4000 |

Le apparecchiature devono essere collegate  ai sistemi gestionali dei Laboratori e dotate di gruppi di continuità idonei a garantire la continuità delle analisi.

Gli strumenti devono segnalare automaticamente eventuali disfunzioni o anomalie occorse in assenza dell’operatore.

BASE D’ASTA € 180.225,00 OLTRE IVA

LOTTO 2  -  Sistema automatico per Micobatteri – UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiede la fornitura di un sistema automatico,formato da non piu’ di una strumentazione, in grado di processare almeno 600 flaconi/provette per la crescita, il rilevamento e l’antibiogramma di micobatteri (streptomicina,isoniazide, etambutolo, rifampicina e pirazinamide) in campioni biologici eccetto sangue.

La ditta dovrà inoltre offrire tutti i reagenti e i dispositivi accessori utili al buon funzionamento del sistema offerto, nei quantitativi ottimali in relazione alla nostra richiesta oltre a:

-kit per la digestione e la decontaminazione dei campioni, eventuale miscela di antibiotici e tutti i supplementi di crescita necessari,

-100 terreni 7H11 e 100 lowenstein jensen più PACT

-6 kit completi ciascuno di: col. fluorescente auramina, carbol fucsina e blu di metilene, a freddo secondo kinyoun, ziehl neelsen classica a caldo, 10 litri in confezione singola e 30 vetrini di controllo.

Lo strumento deve essere in grado di tenere in continua osservazione tutte le provette/flaconi con monitoraggio continuo della crescita ad incubazione costante.

Completa non invasività pre e post analitica.

La metodica, secondo le norme CLSI (ex NCCLS) di ultimo aggiornamento, deve prevedere la possibilità, di testare per Streptomicina, Isoniazide ed Etambutolo  oltre le concentrazioni critiche, anche le concentrazioni elevate per il monitoraggio delle resistenze...

Per completare, il pannello degli antibiotici testati con la Pirazinamide seguendo le regole aggiornate CLSI ( ex NCCLS) la ditta dovrà fornire tutto il necessario per l’esecuzione del test.

Per gli antibiotici sopraelencati e richiesti,la tecnologia utilizzata dall’apparecchiatura deve consentire una sensibilita’ notevolmente piu’ alta e tempi abbreviati rispetto ai metodi tradizionali(i risultati devono esere disponibili entro una media di 7/8 giorni).

Deve essere possibile mantenere le provette a temperatura ambiente ed anche alla luce.

Deve essere prevista l’identificazione rapida di M.T.Complex da coltura positiva.

NUMERO ESAMI COLTURALI E PERCENTUALE ANTIBIOGRAMMI :

|  | ESAMI COLTURALI | % ANTIBIOGRAMMI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1500 | 10 |  |

Lo strumento deve essere interfacciato al LIS del laboratorio e deve potere utilizzare l’etichetta con il codice a barre interno al laboratorio per l’identificazione del campione.

Vi deve essere la possibilità di lettura manuale delle provette, utilizzate normalmente nello strumento, dopo incubazione a temperature diverse, per assicurare il recupero di tutte le specie di Micobatteri  25-33 °C (M. marinum, M. ulcerans e M. haemophilum) e 40-42 °C (M. avium e M. xenopi).

La ditta dovrà fornire inoltre:

-un incubatore 40-60 gradi

-un lettore automatico per lettura dei flaconi non inseriti nello strumento

- cappa a flusso laminare verticale di classe seconda secondo norme CEE per P.C.R. con apertura frontale,munita di 2 filtri HEPA in mandata ed in uscita dell’aria per l’impiego con microrganismi della classe di rischio 1,2 e 3, secondo normativa EN12469-2000 (UNIONE EUROPEA) con periodici standardizzati interventi atti a garantirne la sterilita’ secondo protocolli delle case produttrici.  .La cappa deve avere dimensioni di circa 130 x 80, essere completa di presa di corrente per ogni lato e di lampade U.V. laterali a irraggiamento incrociato con tavolo supporto carrellato.

-cappa aspirante per rifiuti speciali compresa manutenzione e sostituzione filtri della stessa.

BASE D’ASTA  € 160.200,00 oltre iva

______________________________________________________________________________________________

LOTTO 3     SISTEMA COMPLETO PER  IDENTIFICAZIONI ED ANTIBIOGRAMMI DI BATTERI E MICETI CON  TECNICHE  AUTOMATICHE  E DI BACK-UP

AGGIUDICAZIONE PER LOTTO

SUB LOTTO 1 – UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Strumentazione  “walk-away”  per inoculo, incubazione, lettura, interpretazione e refertazione delle indagini batteriologiche (identificazioni e antibiogrammi espressi in MIC).

NUMERO E CAPACITA’ MINIMA APPARECCHIATURE RICHIESTE:

DA ALMENO 60 POSTI N. 1

DA ALMENO 60 POSTI(back-up) N. 1

Le apparecchiature devono essere dotate di sistema  di convalida dei risultati attraverso un programma esperto avanzato e  di un sistema per il monitoraggio delle infezioni nosocomiali che, oltre a fornire le statistiche epidemiologiche, sia in grado di allertare il microbiologo/clinico in tempo reale sulla presenza di batteri multi resistenti o eventuali incrementi delle MIC in base a parametri utente definiti.

Le apparecchiature devono essere collegate alla  LIS del laboratorio e devono essere fornite di lettore bar-code per identificazione dei campioni.

Caratteristiche tecniche:

tecnologia di lettura turbidimetrica e/o colorimetrica.

pannelli separati per identificazioni ed antibiogrammi.

minima manualità nella preparazione dei dispositivi.

sistema validato FDA sia per le identificazioni che per gli antibiogrammi.

caricamento dei pannelli in modalità random.

minimizzazione dei tempi di risposta.

facilità di smaltimento dei materiali d’uso.

standardizzazione dell’inoculo batterico mediante  appositi densitometri

Tipologia degli esami richiesti:

identificazioni di batteri gram positivi

identificazioni di batteri gram negativi fermentanti e non fermentanti

identificazione di batteri anaerobi

identificazione di campylobacter

identificazioni di neisserie ed emofili

identificazioni di miceti lievitiformi

antibiogramma batteri gram negativi

antibiogramma batteri gram positivi (stafilococchi e streptococchi)

antibiogramma pneumococco

antibiogramma batteri gram negativi urinari

antibiogramma di germi MDR

antibiogramma lieviti

altre identificazioni e/o antibiogrammi di nuova introduzione

I test semiautomatici devono essere a supporto delle tecniche automatiche (in caso di guasto o di fermo della strumentazione automatica) e per l’eventuale identificazione ed antibiogramma di germi difficili.  (quali listerie, corynebacterium, mycoplasmi heamophilus anaerobi, corynebacterium, campylobacter ecc.)

In relazione ai test sopra richiesti, questo servizio deve effettuare complessivamente

|  | IDENTIFICAZIONI | ANTIBIOGRAMMI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10000 | 10000 |  |

Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware.

L’offerta deve prevedere anche un sistema  per test di sensibilita’ espresso in MIC a gradiente continuo in tecnica e-test che permetta la conferma dei fenotipi, di particolari meccanismi di resistenza batterica, delle MIC ottenute con sistema automatico e-o manuale  e il saggio di nuove molecole antibiotiche e antimicotiche su piastre di terreno solido.

Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà fornire un ampio pannello di antibiotici e antimicotici, anche di nuova introduzione in corso di validità della gara, in  confezioni di piccolo e medio taglio e tutto quanto altro occorra per la corretta l'esecuzione dei tests,  per il corretto deposito  e per la  conservazione dei dispositivi (inoculatore, applicatori, piastre 1 per ciascun test, ecc.)

Quantità  antibiotici- antimicotici  richiesta:

|  | Antibiotici | Antimicotici | Saggi di resistenza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 600 | 300 |

SUB LOTTO N. 2 -  SISTEMI AUTOMATICI E MANUALI PER RICERCHE DI BATTERIOLOGIA CLINICA – ASP CALTANISSETTA

Si richiedono  due  sistemi  automatici per identificazioni ed antibiogrammi

Caratteristiche minime della strumentazione

- Si richiedono due strumentazioni automatiche per inoculo,incubazione, lettura, interpretazione  e refertazione delle indagini batteriologiche (identificazione e antibiogrammi espressi in MIC)

                - Tecnologia di lettura turbidimetrica o colorimetrica o fluorescente.

                - Software gestionale in grado di connettersi al LIS del laboratorio

                - Pannelli separati per identificazioni ed antibiogrammi.

                - Standardizzazione dell’inoculo batterico mediante apposito densitometro .

                - Eventuale strumentazione aggiuntiva semiautomatica a completamento del pannello. identificazioni ed antibiogrammi in grado anch’essa di connettersi al LIS

                - Le apparecchiature devono essere dotate di sistema di convalida dei risultati attraverso un programma esperto avanzato e di un sistema per il monitoraggio delle infezioni nosocomiali che, oltre a fornire le statistiche epidemiologiche, sia in grado  di allertare il microbiologo/clinico in tempo reale sulla presenza di batteri multi resistenti o eventuali incrementi delle MIC in base a parametri utente definiti.

Tipologia degli esami richiesti:

      - Identificazioni di batteri Gram positivi

      - Identificazioni di batteri Gram negativi fermentanti

      - Identificazioni di batteri Gram negativi non fermentanti

      - Identificazione di batteri Anaerobi

      - Identificazioni di Neisserie ed Emofili

      - Identificazioni di miceti lievitiformi

      - Antibiogramma batteri Gram negativi

      - Antibiogramma batteri Gram positivi (Stafilococchi e Streptococchi)

      - Antibiogramma batteri Gram negativi urinari

      - Antibiogramma di Germi multiresistenti (Pseudomonas)

      - Antibiogramma di Emofili

      - Antibiogramma di Lieviti

In relazione agli esami sopra richiesti, questo servizio deve effettuare

|  | IDENTIFICAZIONI | ANTIBIOGRAMMI |
| --- | --- | --- |
| P.O S.ELIA | 3000 | 4000 |
| P.O. Vittorio Emanuele GELA | 1500 | 2000 |

Si richiedono pertanto tutti i prodotti necessari alla esecuzione dei suddetti esami per le macchine che verranno offerte

. Si precisa qui di seguito l’incidenza percentuale statistica dei germi identificati:

- Gram negativi 60%

- Gram positivi 30%

- Miceti 5 %

- Neisserie ed Emofili 3%

- Anaerobi 2%

Pertanto l’offerta andrà modulata secondo le suddette indicazioni.

Elenco dei terreni di coltura in piastre e provette pronte  all’uso:

TERRENI COLTURA

C.1 Terreni di coltura comuni in piastre pronte all’uso da 90 mm (circa 1800 piastre)

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Agar Sangue Columbia +5% di sangue di montone 2000 |
| 2 | Agar Sangue Columbia CNA +5% di sangue di montone 3500 |
| 3 | Agar Mac Conkey + cristalvioletto 3500 |
| 4 | Agar Mannitolo (Chapman) 3500 |
| 5 | Agar Mueller Hinton 500 |
| 6 | Agar Mueller Hinton + 5% di sangue di montone 500 |
| 7 | Agar Mueller Hinton Cioccolato 500 |
| 8 | Agar SS 700 |
| 9 | Agar Tripticasi Soia 700 |
| 10 | Agar Tripticasi Soia +5% di sangue di montone 500 |
| 11 | Agar Cioccolato + PolyVitex 700 |
| 12 | Agar Cioccolato Haemophilus 100 |
| 13 | Agar Sabouraud Gentamicina Cloramfenicolo 4000 |

C.2 Terreni di coltura particolari in piastre pronte all’uso da 90 mm (circa 800 piastre)

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Agar Campylosel 100 |
| 2 | Agar Clostridium difficile 100 |
| 3 | Agar Gardnerella 300 |
| 4 | Agar Legionella GVPC 100 |
| 5 | Agar Legionella BCYE con L-cisteina 100 |
| 6 | Agar Legionella BCYE senza L-cisteina 100 |
| 7 | Agar pilori 100 |
| 8 | Agar Palcam per Listeria 100 |
| 9 | Agar Shaedler +5% di sangue di montone 100 |
| 10 | Agar Shaedler Neomicina Vancomicina +5% di sangue di montone 100 |
| 11 | Agar Shaedler CAN 100 |
| 12 | Agar Yersinia CIN 300 |
| 13 | Agar Brucella +5% sangue di cavallo 300 |
| 14 | Agar Bordet Gengou 100 |
| 15 | Agar Oxford 100 |
| 16 | Agar Oxa Screen test 100 |

C.3 Terreni di coltura speciali in piastre pronte all’uso di dimensioni varie (2500 piastre   circa)

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Agar cromogeno per identificazione di Candida 500 |
| 2 | Agar cromogeno per identificazione di Streptococco beta emolitico di gruppo B 1000 |
| 3 | Agar selettivo per Burkholderia cepacia 100 |
| 4 | Agar cromogeno per identificazione di salmonella 500 |
| 5 | Agar cromogeno per identificazione di germi urinari comuni 5000 |
| 6 | Agar cromogeno per l'identificazione dello Stafilococco aureo 100 |

C.4 Terreni di coltura comuni in provette (1500 provette circa)

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Brodo Selenite 600 |
| 2 | Brodo Tripticasi soia 600 |
| 6 | Agar Lowenstein Jensen 500 |
| 7 | Agar Lowenstein Jensen + TCH 100 |
| 8 | Agar Kligler 100 |
| 9 | Loeffler 100 |

C.5 Terreni di coltura particolari in provette (300 provette circa)

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Agar DTA per dermatofiti 100 |
| 2 | Kit per micobiogramma in provette 100 |
| 3 | Middlebrook 7H11 100 |
| 4 | Brodo selettivo per Trichomonas 200 |

C.6 Sistemi di incubazione per colture di germi difficili (n. 3 giare)

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Giara in policarbonato trasparente per circa 10 piastre da 90 mm 3 |

C.7 Sistemi di incubazione monouso e sistemi per atmosfera controllata  per 200 test

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Buste per anaerobiosi con generatori e chiusure 100 |
| 2 | Buste per microaerofilia con generatori e chiusure 100 |
| 3 | Buste per CO2 con generatori e chiusure 100 |
| 4 | Generatori per anaerobiosi 100 |
| 5 | Generatori per microaerofilia 100 |
| 6 | Generatori per CO2 100 |
| 7 | Indicatori di anaerobiosi 100 |
| 8 | Dispositivi di chiusura 100 |

C.8 Sistemi di trasporto per circa 400 test

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Agar di trasporto per prelievo su tampone + tampone 100 |
| 2 | Agar di trasporto per prelievo su tampone senza tampone 100 |
| 3 | Flacone per prelievo di liquidi (effettuati con siringa) 50 |
| 4 | Agar per prelievo in ambiente sterile + tampone 50 |
| 5 | Terreno di trasporto per prelievi da biopsia 50 |

C.9 Prodotti vari per identificazione batterica e virale  per 200 test

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Kit completo per la coltura, conta, identificazione e antibiogramma dei micoplasmi urogenitali 500 |
| 2 | Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione di S. Aureus 100 |
| 3 | Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione di S. Aureus MRSA 100 |
| 4 | Test di agglutinazione al lattice per la tipizzazione degli Streptococchi b emolitici gruppi A,B,C,D,F,G 100 |
| 5 | Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione di Streptococcus pneumonite 100 |

C.10 Trattamento campioni per circa 100 test

| N. | Prodotto |
| --- | --- |
| 1 | Fluidificante e decontaminante per espettorato kit completo |
| 2 | L- cisterna |
| 3 | Soluzione tamponata sterile di cloruro di benzalconio |
| 5 | Tampone fosfato M/15 |
| 6 | Soluzione sterile di albumina all 0,2% |

L’azienda partecipante deve proporre uno sconto sul proprio listino vigente per tutti quei prodotti che non sono previsti  nella presente richiesta, in moda da consentire l’acquisizione di materiale di uso non frequente.

BASE D’ASTA € 730.600,00 OLTRE IVA  (€ 480.600,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 250.000,00 per l’ASP di CL)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTTO 4     COLTURE BATTERICHE RAPIDE – UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA VILLA SOFIA CERVELLO –MICROBIOLOGIA AZ. POLICLINICO- MICROBIOLOGIA AZ.CIVICO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiede la fornitura in service di N.3  analizzatori semiautomatici che consentano l’esecuzione della coltura batterica, la ricerca del potere antimicrobico residuo (PAR test) e l’antibiogramma su diversi liquidi biologici umani. L’analisi deve avvenire in un tempo molto breve: per le Urine entro le 3 ore, mentre per gli altri liquidi biologici entro le 6 ore.

Le strumentazioni devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

Possibilità di caricamento continuo dei campioni

Lettura con tecnologia light (laser) scattering

Possibilità di esecuzione in contemporanea della ricerca del potere antibiotico residuo (PAR test)

Soglia di sensibilità programmabile per singolo campione con un range che vada da <50 CFU fino a 6x107 CFU/ml

Visualizzazione delle curve di crescita batterica e possibilità di stampa in qualsiasi momento con archiviazione dei casi.

Funzione turbidimetro: lo strumento deve poter essere utilizzato come turbidimetro dando un valore di torbidità in Mc Farland, con indicazione del McFarland del campione in tempo reale.

Personal computer integrato per la gestione analitica dello strumento.

Stampa dei positivi real time: lo strumento automaticamente stampa i campioni che si positivizzano già dopo 45-60 minuti.

L’azienda che si aggiudicherà la fornitura dovrà fornire tutti i consumabili ed i prodotti ausiliari necessari per l’esecuzione dei test.

I tests previsti sono:

|  | MICROBIOLOGIA VILLA SOFIA | MICROBIOLOGIA POLICLINICO | MICROBIOLOGIA AZ.CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
| PAR TEST | 3.000 | 3.000 | 7.000 |
| PAR TEST PER LIQUIDI BIOLOGICI | 100 | 300 | 1.000 |
| URINE | 3.000 | 3.000 | 14.000 |
| LIQUIDI BIOLOGICI | 300 | 300 | 2.500 |
| DEB PER LIQUIDI BIOLOGICI(supplemento per batteri esigenti) | 100 | 200 | 1.000 |
| ANTIBIOGRAMMA CON 8 ANTIBIOTICI CIASCUNO ASCELTA DELL’OPERATORE | 300 | 600 | 1.000 |

I sistemi devono essere interfacciati alla LIS del laboratorio e devono essere dotati di gruppi di continuità in grado di prevenire l’interruzione della seduta di lavoro.

BASE D’ASTA : € 974.130,00 oltre iva (€ 104.130,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 740.000,00 per l’Arnas Civico di Palermo, € 130.000,00,00 per il Policlinico di Palermo)

LOTTO 5 IDENTIFICAZIONE DI MICRORGANISMI BASATA SULLA  SPETTROMETRIA DI MASSA – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Sistema automatico da banco per identificazione e tipizzazione molecolare su base proteica di microorganismi (batteri gram positivi e negativi,batteri non fermentanti, lieviti e funghi) basato sulla spettrometria di massa comprensivo di software per l’applicazione di modelli statistici biomolecolari..

Essendo prevista, nel presente lotto, strumentazione da banco, il relativo posizionamento può essere definito anche al momento della installazione sicchè non è necessario presentare progetto a tal fine.

Il sistema deve essere fornito di software per la identificazione  e classificazione dei microrganismi, aggiornabile con nuove specie e interfacciabile al  LIS del laboratorio .

Deve essere predisposto per integrazione diretta con diversi sistemi automatici per l’analisi degli antibiogrammi(almeno phoenix,vitek2,micorscan).

Il sistema deve prevedere procedure di autopulizia.

La ditta dovra’ inoltre fornire banco di supporto,pc,  calibratori, eventuali controlli con i requisiti  previsti  dai protocolli di accreditamento ed il  materiale di consumo occorrente all’effettuazione  delle analisi.  Deve essere garantita l’assistenza tecnica full risk per tutta la durata del service.

N. IDENTIFICAZIONI  20000

BASE D’ASTA € 280.350,00 oltre iva

___________________________________________________________________

LOTTO 6 - SISTEMA AUTOMATICO PER LIQUIDI BIOLOGICI E CONTROLLI DI STERILITA’

SUB LOTTO 1 – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiede n.1 apparecchiatura automatica e non invasiva di,con capacita’ di analisi di almeno 120 flaconi contemporanei, per la coltura di liquidi biologici e per controlli di sterilita’,con le seguenti caratteristiche minime:

Funzionamento continuo con agitazione,incubazione e monitoraggio dei flaconi.

Identificazione dei flaconi mediante codice a barre

Flaconi in policarbonato infrangibili forniti di idonea certificazione

Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e acustico

Tecnologia di lettura colorimetrica

Conservazione e trasporto dei flaconi prima e dopo l’immissione del campione a temperatura ambiente ed alla luce

Possibilita’ di conservazione dei flaconi inoculati a temperatura ambiente per 12-24 ore

Possibilita’ di evidenziare le curve di crescita

Compatibilita’ con il prelievo diretto con sistemi Vacutainer o similari

L’apparecchiatura deve essere collegata alla LIS del laboratorio e dotata di idoneo gruppo di continuita’.

Deve essere possibile la segnalazione automatica di eventuali anomalie di funzionamento accorse in assenza dell’operatore.

TIPOLOGIA E QUANTITA’ DEI FLACONI RICHIESTI:

N.1000 flaconi per aerobi

N.1000 flaconi per aerobi

N.1000 flaconi pediatrici

SUB LOTTO 2 - SISTEMA AUTOMATICO PER EMOCOLTURE P.O. VITTORIO EMANUELE di GELA

Si richiede un sistema automatico e non invasivo, dotato di agitazione continua, capacità di analisi pari ad almeno 60 flaconi contemporanei, riduzione al minimo della manualità. Il sistema deve usare flaconi per emocoltura in grado di dare la massima garanzia di sicurezza per gli operatori nella fase di trasporto e di inoculo (legge 626); i flaconi devono essere certificati (quindi chiaramente riportato sui foglietti illustrativi dei prodotti) per l’utilizzo per la coltura dei liquidi biologici normalmente sterili.

Il sistema deve prevedere l’identificazione positiva del campione mediante codice a barre, la possibilità di caricamento”random”dei flaconi, anche solo via software, con particolare riguardo alle colture urgenti; saranno oggetto di valutazione eventuali opzioni migliorative, quali ad esempio il re-caricamento “random”, ecc.

Ulteriori caratteristiche richieste:

Protocolli di lavoro predefiniti o impostabili dall’operatore anche per singolo flacone posizionato.

Presenza di sostanze capaci di inibire l’azione degli antibiotici

Prevedere una ampia gamma di flaconi: per aerobi e miceti, per anaerobi, pediatrici, per prove di sterilità dei liquidi biologici e degli emoderivati

Identificazione dei flaconi/campioni mediante codice a barre.

Segnalazione dei positivi mediante sistema ottico e/o acustico.

Flaconi altamente infrangibili (legge 626)

Dimensioni strumentali contenute e possibilmente a configurazione modulare per garantire la continuità del lavoro

Sistema interfacciabile sia al LIS che al sistema gestionale richiesto in questo capitolato

Sistema compatibile con il prelievo diretto con sistemi Vacutainer o similari

Essere corredato a richiesta di dispositivi di sicurezza per le sub colture e il prelievo tramite farfalla e cannula

Possibilità di evidenziare le curve di crescita

Possibilità di conservazione dei flaconi inoculati a temperatura ambiente almeno per 12-24 ore

Facilità di smaltimento dei materiali d’uso

Questo laboratorio dovrà processare n°550 campioni l’anno. Si richiede pertanto l’offerta per i seguenti quantitativi annui di flaconi:

Flaconi aerobi e miceti   500

Flaconi anaerobi             500

Flaconi Pediatrici           100

BASE D’ASTA € 170.150,00 oltre iva (€ 120.150,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 50.000,00 per l’ASP di CL)

LOTTO 7 - DETERMINAZIONI e CARATTERIZZAZIONE DI PATOGENI MEDIANTE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE - REALTIME EPATITE – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO-VIROLOGIA P.O. S.ELIA-SIMT GELA

TUTTE LE METODICHE IN P.C.R  OFFERTE DEVONO ESSERE LIBERE O LICENZIATE DA VINCOLI DI BREVETTO. TUTTI I SISTEMI DEVONO ESSERE CERTIFICATI

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiedono n. 3 Sistemi  automatici per estrazione amplificazione ed identificazione di patogeni con tecnologia PCR real time.

I sistemi devono eseguire i seguenti test quantitativi con tecnologia PCR Real Time

| TEST ANNUI | VILLA SOFIA | VIROLOGIA P.O.S.ELIA | SIMT-GELA |
| --- | --- | --- | --- |
| HCV | 2000 | 950 | 400 |
| HBV | 1500 | 450 | 200 |
| HIV | 700 | 350 | 100 |
| Estrazioni generiche Ac.Nucleici | 400 | 350 | 0 |

I test  devono possedere i seguenti requisiti minimi di sensibilità e linearità :

HBV sensibilità analitica  almeno 20 UI/ml

Range di linearità 55-110 milioni  UI/ml

HCV  sensibilità analitica  almeno 15 UI/ml

Range di linearità 45-6 milioni  UI/ml

HIV  sensibilità analitica  almeno 40 copie/ml

Range di linearità 40-10 milioni  copie/ml

Il sistema deve essere costituito da una stazione di estrazione ed un termociclatore  e quanto necessario per l’esecuzione dei test.

Il sistema reagenti –strumenti deve essere validato e marcato  IVD CE e libero da vincoli di brevetto relativi alla tecnologia.

La ditta aggiudicataria dovra’ fornire  tutto quanto occorre per l’esecuzione dei test ed inoltre :

1) - cappa a flusso laminare verticale di classe seconda secondo norme CEE per P.C.R. con apertura frontale,munita di 2  filtri  HEPA in mandata ed in uscita dell’aria per l’impiego con microrganismi della classe di rischio 1,2 e 3 secondo normativa EN12469:2000(UNIONE EUROPEA) con periodici standardizzati interventi atti a garantirne la sterilita’ secondo protocolli delle case produttrici.

2)	un vortex da banco con velocita’ da 250 a 3000 rpm

3)	un blocco termostatico a secco da 0 a 120 gradi centigradi

4)	una microcentrifuga fino a 14000 rpm.

Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware.

Deve essere previsto interfacciamento delle strumentazioni con la LIS dei rispettivi laboratori.

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi  l’anno. La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service ed eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione.

| griglia punteggi su 60 punti qualità |  |
| --- | --- |
| Sistema completamente automatico senza necessità di intervento operatore dalla estrazione alla disponibilita’ del risultato. Più precisamente, non è possibile valutare fasi manuali anche di breve durata, in quanto si intende valorizzare il totale walk away dell’intera run, evitando qualunque contatto dell’estratto con l’esterno fino all’ottenimento del risultato finale. | 7 |
| Sistema costituito da estrattore ed amplificatore separati ma gestiti da un unico software con un unico inserimento della lista di lavoro. Si privilegia la gestione di tutte le fasi analitiche da unica stazione PC anche se con macchine separate oltre alla produzione di unica lista di lavoro | 7 |
| Sistema costituito da estrattore ed amplificatore separati con doppio inserimento della lista di lavoro | 5 |
| Possibilità di eseguire contemporaneamente sullo stesso strumento almeno due dei tre dosaggi richiesti in gara. Sarà l’operatore a scegliere la combinazione del run della seduta analitica e non possono essere accettati vincoli | 5 |
| Controllo enzimatico della contaminazione tramite enzima Amperasi o equivalente | 6 |
| Possibilita’ di eseguire test NAT qualitativi in multiplex PCR per HBV,HCV,HIV 1,HIV 2. I test NAT richiesti non si intendono con finalità di screening delle unità di sangue donato, (che peraltro non compete alla microbiologia), ma come test da eseguire per donatori di organi. | 4 |
| Calibrazione automatica su barcode. | 3 |
| Esecuzione di piccole routine (anche 1 o 2 campioni) senza spreco di reagenti | 2 |
| Reagenti pronti all'uso. | 6 |
| Estrattore in grado di estrarre contemporaneamente DNA e RNA | 5 |
| Possibilità eseguire MTB Complex (300 test) anche se previste apparecchiature aggiuntive. | 2 |
| Metodiche effettuabili in meno di 8 ore | 4 |
| Possibilita’ di eseguire CMVDNA(200 test per P.O.Villa Sofia e 500 test per Az.Policlinico) e WEST NILE VIRUS(300 Test solo per P.O.Villa Sofia) con metodica PCRrealtime con lo stesso sistema oggetto del service. Per l’attribuzione del punteggio previsto per gli ulteriori test (es. NAT, MTB, CMV), occorre presentare, oltre alla dichiarazione, la documentazione attestante la procedura e la tecnologia prevista per l’esecuzione degli stessi test. | 4 |
| BASE D’ASTA € 3.252.250,00 oltre iva ( € 1.802.250,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 1.450.000,00 per l’ASP di CL) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTTO 8 - GENOTIPIZZAZIONE HCV – UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO-VIROLOGIA P.O. S.ELIA(CL). CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi SI RICHIEDONO N.2 SISTEMI PER TEST DI IBRIDAZIONE INVERSA DEL DNA SU STRISCIE DI NITROCELLULOSA KIT COMPLETI PER L’AMPLIFICAZIONE DELLA REGIONE 5’UTR E CORE DEL VIRUS HCV . SONDE OLIGONUCLEOTIDICHE PER LA RIVELAZIONE DEI SEGUENTI GENOTIPI E SOTTOTIPI SECONDO SIMMONDS: 1,1a,1b,2,2a/2c,2b,3,3a,3b,3c,3k,4,’4a, 4b, 4c/d, 4e, 4f,4h,5a,6a/6b,6c-1 La fornitura dovra’ comprendere per ogni sistema un bagnomaria basculante e strumentazione semiautomatica per l’esecuzione dei test dalla ibridazione alla rivelazione,capace di processare almeno 20 campioni e di memorizzare le metodiche. Il service dovrà essere comprensivo di tutti i reattivi incluso quelli per le fasi di estrazione, materiale di consumo e quanto necessario all’esecuzione dei test. La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi l’anno. La ditta deve essere disponibile a fornire eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione e fornitura di nuovi reattivi che sostituiscono quelli offerti o ne costituiscano miglioramento da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Tutti i reattivi devono essere marcati CE. Numero test annui : Microbiologia Villa Sofia 400 test Virologia P.O. S.Elia 400 test BASE D’ASTA € 294.155,00 oltre iva (€ 124.155,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 170.000,00 per l’Asp di CL) __________________________________________________________________________________________ LOTTO 9 - P.C.R. CLASSICA - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO- AZIENDA POLICLINICO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedNO N.2 sistemi per eseguire P.C.R. manuale con rivelazione su gel comprendenti: - termociclatore - camera elettroforetica - alimentatore - transilluminatore UV integrati. I gel di agarosio dovranno essere pronti all’uso ,pre-cast e pre-colorati, senza etidio bromuro ed in formato minimo 10 pozzetti . La ditta dovra’ inoltre fornire per ciascun sistema, macchina fotografica USB e computer con software dedicato per la rilevazione del pattern elettroforetico e per l’archiviazione dell’immagine e dei dati del paziente, e tutti i test devono essere proposti comprensivi di controlli e di reattivi di estrazione di acidi nucleici da tutti i materiali biologici. n. determinazioni/anno V.SOFIA POLICLIN. Borrelia burgdorferi 140 100 p.falciparum,ovale,malariae e vivax(screening) 140 40 p.falciparum 40 10 p.malariae 40 10 p.vivax 40 10 p. ovale 40 10 leishmania spp. 40 40 parvovirus B19 140 10 Salmonella 40 10 bacillus antracis 40 40 Entamoeba Histolytica 20 100 clostridium difficile 40 40 Multiplex P.C.R. per batteri responsabili di enterocoliti(E.coli O157:H7,Yersinia enterocolitica,Clostridium difficile) 40 10 Multiplex P.C.R. per parassiti fecali(Criptosporidium parvum,Entamoeba Histolitica,Giardia lambda) 40 100 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service ed eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione. Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. BASE D’ASTA € 380.225,00 oltre iva (€ 180.225,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello e € 200.000,00 per Policlinico di Palermo) ______________________________________________________________________________________ LOTTO 10 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO –VIROLOGIA P.O. S. ELIA . BIOLOGIA MOLECOLARE SU LIQUOR E ALTRI MATERIALI - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede fornitura di n.2 sistemi per la rilevazione dei microrganismi con tecnologia P.C.R. real time,previa estrazione automatica di acidi nucleici. La ditta dovrà fornire per ogni sistema strumentazioni per estrazione automatica con marchio CE IVD e strumentazioni dedicate per l’analisi real time dei prodotti di amplificazione, che permettano la quantificazione di acidi nucleici mediante P.C.R con uso di sonde di idrolisi o di ibridazione Ogni strumentazione deve avere le seguenti caratteristiche: strumento dotato di blocco portacampioni controllato da un sistema peltier con rilevatore di fluorescenza integrato in grado di rilevare almeno 4 fluorocromi differenti Capacità di effettuare almeno 96 determinazioni a seduta Acquisizione contemporanea del segnale di fluorescenza sull’intero blocco portacampioni Lo strumento deve avere un elaboratore con software integrato dotato di algoritmi per la scomposizione della fluorescenza all’interno della mix di amplificazione e monitoraggio dei dati in tempo reale . La strumentazione deve essere aperta ad introdurre nuove metodiche per la determinazione di altri parametri. Per la ASP di Caltanissetta il numero di estrazioni in automatico/anno è 1400. Per la ASP di Caltanissetta tutti i test richiesti sono qualitativi, eccezion fatta per EBV ed HCMV che devono essere quantitativi. Per la stessa ASP il numero presuntivo sedute analitiche/anno è di 54. Per l’AOR Villa Sofia Cervello si chiedono n. 1000 set di prelievo e n. 1000 terreni di trasporto; il numero di estrazioni è equivalente al numero dei test; il numero delle estrazioni manuali è 10% e quello delle estrazioni in automatico è 90% del totale; sono prevedibili almeno 110 sedute analitiche/anno. Gli strumenti devono possedere il marchio CE IVD come prescritto dalla normative 98/79/CE I reattivi devono avere le seguenti caratteristiche: Analisi qualitativa / quantitativa dei risultati Utilizzo di tecnologia Real Time con sonde di idrolisi o ibridazione. Presenza di un controllo interno per la verifica delle procedure di estrazione e di amplificazione e l’idoneità del campione. Possibilità di eseguire sedute multiple,utilizzando lo stesso profilo termico. La presenza di un sistema per limitare la contaminazione da amplificati di sedute precedenti Tutti i prodotti offerti devono possedere il marchio CE IVD per l’utilizzo in diagnostica in vitro come prescritto dalla normativa 98/79/CE recepita dal D.L. 332 del 08/09/2000 e la ditta dovrà produrre il numero che identifichi l'ente certificatore per i prodotti inclusi nell'elenco B, allegato 2 della suddetta normativa. L’azienda partecipante deve produrre documentazione originale comprovante che è detentrice del brevetto o regolarmente autorizzata da parte del detentore del brevetto per sistemi di anticontaminazioni (UNG o equivalenti). La ditta aggiudicataria dovra’ fornire per ogni sistema, Kit di estrazione sia in manuale sia per estrazione automatica, tutto quanto occorre per l’esecuzione dei test (compresi eventuali set di prelievo e terreni di trasporto) , gruppi di continuita’ che permettano di evitare l’interruzione della seduta analitica in caso di mancanza di corrente elettrica. I test indicati come manuali dovranno essere il 10% del totale di ciascun analita richiesto. Per l’ASP di Caltanissetta sono richiesti test quantitativi per HCMV ed EBV. Il sistema offerto per la ASP di Caltanissetta deve essere costituito da una stazione di estrazione, un termociclatore e quato necessario per l’esecuzione dei test fino alla stampa dei risultati. Dovra’ inoltre essere fornito, ma solo per l’AOR Villa Sofia Cervello, e, dunque, non per l’ASP di Caltanissetta: 1 – cappa a flusso laminare verticale di classe seconda secondo norme CEE per P.C.R. con apertura frontale,munita di 2 filtri HEPA in mandata ed in uscita dell’aria per l’impiego con microrganismi della classe di rischio 1,2 e 3, secondo normativa EN12469-2000 (UNIONE EUROPEA) con periodici standardizzati interventi atti a garantirne la sterilita’ secondo protocolli delle case produttrici. 2-Un vortex da banco con velocita’ da 250 a 3000 rpm 3- un blocco termostatico a secco da 0 a 120 gradi centigradi 4- una microcentrifuga fino a 14000 rpm. 5- fotometro per la valutazione della purezza e della quantita’ degli acidi nucleici estratti. Dovra’ invece essere fornito per l’ASP di Caltanissetta: 1 – Un vortex da banco con velocita’ da 250 a 3000 rpm. TEST/ANNO VILLA SOFIA P.O. S.ELIA ADENOVIRUS (quantitativo) 100 0 CMV-DNA (quantitativo) 2000 200 EBV-DNA (quantitativo) 1000 200 JCV-DNA (qualitativo) 200 100 BKV-DNA (quantitativo) 200 100 HHV1 (quantitativo) 300 100 HHV2 (quantitativo) 300 100 HHV6 (quantitativo) 300 100 HHV8 (quantitativo) 300 100 ENTEROVIRUS (qualitativo) 200 200 VARICELLA DNA (quantitativo) 300 200 ASPERGILLUS (qualitativo) 200 0 MTB (qualitativo) 200 0 CHL.TRACHOM. (qualitativo) 200 0 PARVOVIRUS B19 (quantitativo) 100 0 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service Griglia punteggi su 60 punti qualità Acquisizione del segnale ottico deve essere effettuato tramite telecamera CCD raffreddata 8 Strumento dotato di un sistema interno di correzione automatica dell’emissione di fluorescenza dei campioni che permetta la normalizzazione di segnali per correggerli da fluttuazioni di fluorescenza non correlati alla PCR 8 -Strumentazione aperta ad introdurre nuove metodiche per la determinazione di altri parametri. 8 - strumento dotato di software di analisi per la refertazione rapida ed efficace dei campioni in grado di elaborare automaticamente i dati grezzi forniti dalla strumentazione e di verificare anche l’idoneità del campione 12 -Utilizzo di sonde MGB (Minor Groove Binder) e di un Dark Quencher 12 -Ampio range di Linearità 6 Presenza di un normalizzatore per la fluorescenza di fondo 6 BASE D’ASTA € 1.101.000,00 oltre iva ( € 801.000,00 per AOR Villa Sofia Cervello, € 300.000,00 per ASP CL) LOTTO 11 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE MALATTIE INFETTIVE:TEST RAPIDI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede n.1 estrattore automatico che utilizzi particelle magnetiche,ed in grado di processare almeno 12 campioni. DESCRIZIONE TEST Esami/anno Ricerca diretta contemporanea in P.C.R. RealTime di Neisseria meningitidis (tutti i siero gruppi:A, B, C, X, Y, W135, H, Z, 29E, NT), Streptococcus pneumoniae (tutti i 90 sierotipi), di Haemophilus influenzae (sierotipi b e c) e di Adenovirus (tutti i sierotipi a-f) nel sangue, liquor, liquido pleurico, liquido sinoviale o qualunque altro liquido o materiale biologico. Utilizzo di sole 2 mix PCR. 150 Ricerca diretta contemporanea in P.C.R.RealTime di iKlebsiella pneumoniae, Escherichiacoli, Streptococcus agalactiae e Listeria monocytogenes nel sangue, liquor, liquido pleurico, liquido sinoviale o qualunque altro liquido o materiale biologico. Utilizzo di sole 2 mix PCR. 100 Ricerca Toxoplasma gondii DNA(529- bp Repeated Region) in P.C.R. RealTime nel plasma e fluido amniotico. 100 Ricerca Virus dell’epatite delta (HDV RNA) quantitativo) in P.C.R. RealTime 50 La ditta dovrà fornire tutto ciò che occorre per l’estrazione e ,dove occorre,per la retrotrascrizione degli acidi nucleici , una micro centrifuga per provette da 1,5 ml con velocità fino a 14 000 RPM. La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. BASE D’ASTA € 200.250,00 oltre iva ________________________________________________________________________________ LOTTO 12 - - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE MALATTIE INFETTIVE: INFEZIONI MATERNO FETALI E TEST RARI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede un sistema automatico, centrifugo con raffreddamento ad aria , senza necessita' di calibrare la fluorescenza con fluoroforo passivo esterno ne' il riallineamento del sistema. Possibilità di eseguire l’analisi dei dati in corso di seduta (lettura in real time) La fornitura deve comprendere enzimi, sonde, controlli (compresi i controlli interni di estrazione/amplificazione) standards e/o calibratori pronti all'uso e tutto cio’ che occorre per l’esecuzione dei test. Vi deve essere la possibilita' di rivelazione cinetica. Si precisa che, per il presente lotto, non è previsto alcun collegamento alla LIS del laboratorio. Tutti i tests devono essere proposti comprensivi di reattivi per estrazione di acidi nucleici. Non è previsto collegamento con la LIS del Laboratorio. La fornitura dovra’ comprendere inoltre: 1) cappa a flusso laminare verticale di classe seconda secondo norme CEE per P.C.R. con apertura frontale,munita di 2 filtri HEPA in mandata ed in uscita dell’aria per l’impiego con microrganismi della classe di rischio 1,2 e 3, secondo normativa EN12469-2000 (UNIONE EUROPEA) con periodici standardizzati interventi atti a garantirne la sterilita’ secondo protocolli delle case produttrici. 2-Un vortex da banco con velocita’ da 250 a 3000 rpm 3-un blocco termostatico a secco da 0 a 120 gradi centigradi 4-una microcentrifuga fino a 14000 rpm. La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. DETERMINAZIONI ANNUE: PARVOVIRUS B 19 100 LEGIONELLA PNEUMOFILA 50 CLAMIDIA PNEUMONIAE 100 CITOMEGALOVIRUS Quantitativo 100 WEST NILE VIRUS 50 PNEUMOCISTIS CARINI 100 MICOPLASMA PNEUMONIAE 100 PERTOSSE 50 TREPONEMA PALLIDUM 50 LISTERIA MONOCYTOGENES 50 LEISHMANIA 50 HERPESVIRUS 7 50 TOXO B 1 quantitativo 200 NOROVIRUS 50 HCV 200 HBV 200 CHL.TRACHOMATIS 800 BORRELIA 50 MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS 400 PLASMODIUM MALARIAE 50 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service ed eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione BASE D’ASTA € 400.500,00 oltre iva ____________________________________________________________________________________________ LOTTO 13 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - IDENTIFICAZIONE E TIPIZZAZIONE CON TECNOLOGIA SU MICROARRAY O BIOCHIP CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede un apparecchio che utilizzi tecnologia microchip per la diagnostica molecolare di alcune malatie infettive. Rilevazione automatica mediante ibridazione con sonde specifiche Reagenti pronti all’uso Software interpretativo dei risultati. DETERMINAZIONI ANNUE: identificazione di micobacterium complex con eventuale farmaco resistenza ad almeno rifampicina, isoniazide e pirazinamide 100 identificazione e tipizzazione di micobatteri non tubercolari (M. avium complex, M. kansasii, M. chelonae ecc) 100 identificazione dei principali virus respiratori con tipizzazione di almeno enterovirus, adenovirus, metapneumovirus e VRS 100 identificazione dei principali microrganismi responsabili di infezioni dell’apparato urogenitale con tipizzazione di almeno neisseriae gonorrea, micoplasmi, urea plasmi e trichomonas 100 Identificazione dei principali genotipi di papilloma virus alto e basso rischio. 300 La ditta dovrà fornire tutto quanto occorre per l’esecuzione dei test inclusi i reattivi per l’estrazione da tutti i materiali biologici e per l’amplificazione degli acidi nucleici. Dovrà inoltre fornire gruppo di continuità per la componente hardware ed essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti sopraelencati ed eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione . BASE D’ASTA € 400.500,00 oltre iva _____________________________________________________________________________________________ LOTTO 14 - BIOLOGIA MOLECOLARE MALATTIE INFETTIVE :TEST MULTIPLEX E TIPIZZAZIONI UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono n. 1 sistema automatico per P.C.R. realtime, con possibilità di eseguire l’analisi dei dati in corso di seduta (lettura in real time) e con possibilita' di rivelazione cinetica per l’esecuzione dei test di tipizzazione e multiplex. Le apparecchiature devono poter eseguire lettura a sei led in ottica shuttle e devono possedere un sistema per mantenere uniforme la temperatura in tutti i punti durante la corsa. Si richiede inoltre per la tipizzazione molecolare e per ogni sistema bagno ad ultrasuoni per la sonicazione dei campioni da estrarre ed uno strumento automatico per la detection delle strip. La ditta dovrà fornire tutto quanto occorre per l’esecuzione dei test inclusi i reattivi per l’estrazione da tutti i materiali biologici e per l’amplificazione degli acidi nucleici, enzimi, sonde, controlli (compresi i controlli interni di estrazione/amplificazione) standards e/o calibratori pronti all'uso.Per tutti i test multiplex devono essere forniti primer DPO (Dual Priming Oligonucleotide). Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. TEST MULTIPLEX /ANNO V.SOFIA RICERCA DIFFERENZIALE DI VIRUS RESPIRATORI fra i quali almeno : Virus. influenzale e parainfluenzale , adeno , enter. , haemophilus inf. , v.respiratorio sinciziale . 150 RICERCA DIFFERENZIALE PATOGENI VAGINALI : Chlamydia T. , Neisseria g. , Trichomonas v., Micoplasma h. , Micoplasma g. , Ureaplasma u. , Urea plasma p. 100 RICERCA DIFFERENZIALE DI BATTERI E VIRUS CAUSA DI MENINGITI fra i quali almeno : Echo , Coxsakiae,Listeria,Neisseria M. 100 RICERCA DIFFERENZIATA DI BATTERI E VIRUS CAUSA DI DIARREE 100 SEPSI SCREENING 100 SEPSI TIPIZZAZIONE 50 MICOBACTERIUM TB COMPLEX/ATIPICI E RESISTENZE 200 CHL. TRACOMATIS/NEISSERIA G. 200 TEST TIPIZZAZIONE : Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa da coltura o da materiale biologico, del micobacterium tuberculosis complex e delle sue resistenze alla rifampicina e all’isoniazide. 80 Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa, del micobacterium tuberculosis complex da coltura e tipizzazione nell’ambito del gruppo di almeno m. tuberculosis, m. africanum, m. Bovis 80 Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa da coltura o da materiale biologico, d el micobacterium tuberculosis complex e delle sue resistenze a farmaci di seconda scelta ( fluorochinoloni, amino glucosidi, etambutolo). 80 Kit completo per la rilevazione secondo il principio dell’ibridazione inversa da coltura o da materiale biologico, per l’identificazione dei micobatteri 80 Kit per la tipizzazione molecolare in real time di almeno 28 genotipi alto e basso rischio di HPV 200 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service ed eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione BASE D’ASTA € 400.500,00 oltre iva _______________________________________________________________________________________________ LOTTO 15 - FARMACO RESISTENZE - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO DI REATTIVI E STRUMENTAZIONE PER LA RIVELAZIONE DELLE FARMACO RESISTENZE E DEL GENOTIPO DEI VIRUS HCV-HIV E HBV. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Test annui: HIV 200 HBV 50 Per HIV il sistema deve essere in grado di individuare le farmaco resistenze e i polimorfismi nei geni proteasi, retrotrascrittasi. e integrasi. il referto deve indicare il grado di resistenza e la fonte di validazione della mutazione considerata. deve essere in grado di rivelare miscele virali di hiv presenti nel campione biologico con rivelazione anche di popolazioni miste minori(>20%) utilizzando primer marcati. Per HBV il sistema deve assicurare oltre alla genotipizzazione anche l’insorgenza di eventuali mutazioni e/o di rivelare le miscele virali presenti nel campione biologico esaminato. Il software deve essere in grado di gestire la storia clinica del paziente tramite una banca dati informatizzata, confrontare in tempo reale isolati virali provenienti da campioni biologici diversi e deve essere previsto il costante aggiornamento in relazione ai criteri interpretativi secondo le linee guida internazionali. Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria entro le 48 ore e quella ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi l’anno. BASE D’ASTA € 100.125,00 oltre iva LOTTO N.- 16 - P.O.S. ELIA VIROLOGIA - FARMACO RESISTENZE MEDIANTE SEQUENZIAMENTO GENOMICO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi SI RICHIEDE LA FORNITURA D UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO DI REATTIVI E STRUMENTAZIONE PER LA RIVELAZIONE DELLE FARMACO RESISTENZE DEL VIRUS HIV IL SISTEMA DEVE ESSERE IN GRADO DI INDIVIDUARE LE FARMACO RESISTENZE DOVUTE A VARIAZIONI GENOTIPICHE NEI GENI PROTEASI, RETROTRASCRITTASI, MEDIANTE SEQUENZIAMENTO GENOMICO, UTILIZZANDO PRIMER MARCATI. IL REFERTO DEVE INDICARE IL GRADO DI RESISTENZA E LA FONTE DI VALIDAZIONE DELLA MUTAZIONE CONSIDERATA. DEVONO ESSERE FORNITI SEQUENZIATORE, TERMOCICLATORE, SISTEMA DI GESTIONE COMPUTERIZZATO E QUANT'ALTRO NECESSITA ALL'ESECUZIONE DELLA METODICA FINO ALLA STESURA DEL REFERTO FINALE. FARMACO-RESISTENZE HIV test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA=60 IL SOFTWARE DEVE ESSERE IN GRADO DI GESTIRE LA STORIA CLINICA DEL PAZIENTE TRAMITE UNA BANCA DATI INFORMATIZZATA, CONFRONTARE IN TEMPO REALE ISOLATI VIRALI PROVENIENTI DA CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI E DEVE ESSERE PREVISTO IL COSTANTE AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE AI CRITERI INTERPRETATIVI SECONDO LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI. Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella ordinaria che dovrà prevedere ALmeno UN interventO ALl’anno. Reattivi e strumentazione devono riportare la marcatura CE.IVD. Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Deve essere inoltre garantito l’eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione, del software, nonché la fornitura di nuovi reattivi che sostituiscano quelli offerti o ne costituiscano miglioramento, senza aggravio ulteriore di costi. BASE D’ASTA € 115.000,00 OLTRE IVA LOTTO 17 - GENOTIPIZZAZIONE DI HPV DA CAMPIONE BIOLOGICO UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO ED ASP CL– CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi La metodica deve prevedere l’amplificazione della regione l1. rivelazione su striscia di nitrocellulosa secondo il principio della ibridazione inversa. rivelazione di genotipi ad alto e basso rischio in particolare almeno: AD ALTO RISCHIO I GENOTIPI: 16-18-31-33-35-39-45-51-52-56-58-59-68-73-82-66-26-53. A BASSO RISCHIO: 6-11-40-54-70. ALTRI: 69-71- Interpretazione visiva. La ditta dovra’ fornire, solo per la UOC di Microbiologia AOR Villa Sofia Cervello, un bagnomaria basculante e i kit di trasporto (sistemi di prelievo con terreno di trasporto) in numero doppio rispetto al numero di test. La ditta aggiudicataria dovrà fornire quanto occorre per l’esecuzione dei test (compresi eventuali set di prelievo e terreni di trasporto) e gruppo di continuita’ che permetta di evitare l’interruzione della seduta analitica in caso di mancanza di corrente elettrica. La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Tutti i prodotti offerti devono possedere il marchio CE IVD per l’utilizzo in diagnostica in vitro come prescritto dalla normativa 98/79/CE recepita dal D.L. 332 del 08/09/2000 Numero determinazioni: 400 (AOR Villa Sofia Cervello ), n. 400 (ASP CL) Si richiede la fornitura di due sistemi per la rivelazione dei genotipi di HPV di alto e basso rischio con tecnica PCR e rilevazione su striscia. Per la ASP di Caltanissetta l’aggiudicatario dovrà assicurare anche la fornitura di un termociclatore ed una strumentazione automatica per l’esecuzione del test dall’ibridazione fino alla rivelazione. Controllo cellulare con primer per la beta globina per la verifica di idoneità del campione con isolamento ed amplificazione simultanea di HPV. Controllo enzimatico delle contaminazioni (indicare tipologia) La fornitura deve essere correlata di tutti i reagenti necessari per l'esecuzione del test inclusi i tamponi di prelievo e trasporto (confezionati singolarmente) Il test deve possedere validazione IVD in tutti i passaggi di amplificazione e rivelazione ed utilizzare il medesimo estratto. HPV-DNA test/annui ASP Caltanissetta =400 A corredo, solo per la ASP di Caltanissetta, deve essere offerto un termociclatore ed una strumentazione automatica per l'esecuzione del test dall'ibridazione fino alla rivelazione La fornitura deve essere completata da sistemi di prelievo con terreno di trasporto (kit di trasporto) e tampone in singola confezione, puntali, e provette necessarie alla corretta esecuzione della metodica. La ditta dovrà fornire kit di estrazione e kit di amplificazione in quantità sufficiente ai test richiesti e strumentazioni nuove e non ricondizionate, fornite di gruppo di continuità. Dovrà essere garantita manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione e fornitura di nuovi reattivi che sostituiscono quelli offerti o ne costituiscono miglioramento, senza aggravio di costo. Reattivi e strumentazione devono riportare la marcatura CE.IVD. Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Deve essere inoltre garantito l’eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione, del software, nonché la fornitura di nuovi reattivi che sostituiscano quelli offerti o ne costituiscano miglioramento, senza aggravio ulteriore di costi. BASE D’ASTA € 516.320,00 OLTRE IVA (€ 256.320,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 260.000,00 per l’ASP di CL) LOTTO 18 - SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO DA CAMPIONE BIOLOGICO PER RICERCA MICOBATTERI ED ALTRI MICROORGANISMI – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO- MICROBIOLOGIA AZ.CIVICO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono n. 2 sistemi completamente automatici a test singolo dalla fase di preparazione del campione alla fase di analisi del dato,che possano eseguire almeno 4 test in contemporanea, con tecnologia p.c.r. real time. Si richiedono i seguenti test/anno VILLA SOFIA AZ.CIVICO test per la ricerca del mycobacterium tubercolosis e la sua resistenza alla rifampicina. 1.200 1.200 test per la ricerca di enterovirus da liquor. 100 100 test per la ricerca clamidia trachomatis 20 200 test per la ricerca Clostridium difficile 20 20 test per MRSA Stafilococco aureus 20 20 test per MRSA per ferite e tessuto 20 20 test per identificazione intrapartum streptococco tipo B 50 50 La ditta aggiudicataria dovra’ fornire quanto occorre per l’esecuzione dei test (compresi eventuali set di prelievo e terreni di trasporto) e gruppi di continuita’. Dovra’ inoltre essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni economiche. BASE D’ASTA € 590.300,00 oltre iva ( € 240.300,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 350.000,00 per l’Arnas Civico di Palermo) _______________________________________________________________________________________________ LOTTO 19 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO SISTEMA MULTIPLEX P.C.R.DA CAMPIONE BIOLOGICO PER LA DIAGNOSI RAPIDA DI INFEZIONI RESPIRATORIE. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede un sistema completamente automatico per rilevare in multiplex almeno 15 patogeni respiratori da campione biologico fra cui: Adenovirus,Coronavirus229E,CoronavirusHKU1,CoronavirusNL63,Enterovirus,Virus Respiratorio Sinciziale,Bordetella pertossi,Clamidia pneumoniae,Micoplasma pneumoniae ecc… I reagenti devono essere ottimizzati ed in grado di effettuare analisi qualitativa contemporaneamente da DNA ed RNA dei microrganismi patogeni richiesti , devono essere pronti all’uso e devono contenere due controlli interni,uno di estrazione ed uno di amplificazione. L’apparecchiatura deve essere in grado di svolgere correttamente l’intero processo diagnostico(dalla estrazione all’analisi dei risultati) senza l’intervento dell’operatore. La ditta deve fornire tutti i reagenti e i materiali di consumo necessari per l’esecuzione del test e deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware Numero test annui 200 BASE D’ASTA € 172.215,00 oltre iva _______________________________________________________________________________________________________ LOTTO 20 - SISTEMA AUTOMATICO PER TEST VIROLOGICI – UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede un sistema non modulare, in totale automazione in macrometodo, dall’accettazione dei campioni alla refertazione Il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche minime : Alta produttività con possibilità di caricamento in continuo sia dei campioni che dei reagenti. L’analizzatore deve lavorare in random access con programmazione per profili ,batch e urgenze. Identificazione positiva dei reagenti,calibratori,campioni mediante bar code. Reagenti liquidi e pronti all’uso alloggiati on- board in un magazzino a temperatura controllata. Capacità on board di almeno 25 tipologie di test con la possibilità di gestire lotti diversi. Sensore di livello in aspirazione ed in erogazione , rilevazione di coaguli o bolle d’aria o campioni insufficienti. Autorizzazioni ministeriali per i test che lo prevedono e validazione di tutti i test caricabili a bordo macchina. Il test di HCV deve essere di terza generazione e deve impiegare antigeni ricombinanti corrispondenti agli epitopi più antigenicamente significativi espresse almeno dalle regioni del CORE,NS3,NS4,NS5 del genoma del virus HCV. Il sistema deve prevedere un controllo delle varie fasi analitiche evidenziato da un sistema Help in linea. Il sistema deve prevedere un percorso privilegiato per le analisi STAT . Tecnologia utilizzata chemiluminescenza. Utilizzo di porta campioni universali adattabili a diverse tipologie di provette. Assistenza tecnica entro le 24 ore lavorative con supporto telefonico direzionale . Connessione on line e monitoraggio in tempo reale delle condizioni tecniche della strumentazione finalizzata alla prevenzione dei fermi macchina Determinazione senza alcuna aggiunta di reagenti degli indici di qualità del campione con rilevazione delle interferenze endogene relative ad ittero,emolisi e torbidita’. Utilizzo di puntali monouso sia per campioni che per reagenti con azzeramento totale del carry over. L’offerta deve prevedere i test aggiuntivi per le calibrazioni in base alle caratteristiche di stabilita’ a bordo dei kit offerti . Il sistema deve prevedere l’installazione dell’interfacciamento alla LIS del laboratorio. Devono essere forniti idonei gruppi di continuita' per tutti i componenti hardware. La ditta aggiudicataria deve essere disponibile ad offrire eventuali test aggiuntivi di nuova generazione o introduzione,alle medesime condizioni di sconto offerte per i test in service. Tipologia esame. Determinazioni/anno comprensive di controlli positivo/negativo da eseguire giornalmente. AOR VILLA SOFIA CERVELLO HIV 1-2 6000 HCV 9500 HBsAg 12000 HbsAg conferma 100 HbsAb 6500 HbcAb 7000 HbcAb IgM 1200 HBeAg 4000 HBeAb 4000 HAV TOTALE 1300 HAV IgM 1200 TOXO IgG 1000 TOXO IgM 1000 RUBEO IgG 1100 RUBEO IgM 1100 CITO IgG 1300 CITO IgM 1100 BASE D’ASTA € 1.281.600,00 oltre iva ________________________________________________________________________________________________ LOTTO 21 - TEST WESTERN BLOT - TEST RIBA PER HCV E HIV AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 - UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi I test con tecnica immunoblot devono utilizzare antigeni ricombinanti o peptidi sintetici corrispondenti alle regioni virali HCV CORE-NS3-NS4-NS5. Per HIV devono utilizzare tutti quegli antigeni che permettono la rivelazione ottimale delle infezioni causate da questo gruppo di virus. Sulla striscia vi deve essere la possibilità di riconoscere le eventuali interferenze dovute all'uso di antigeni ricombinanti del test di screening. Le strisce devono avere controlli interni per l'interpretazione del risultato finale. I test devono essere eseguibili in giornata e i reattivi devono essere pronti all'uso. Il service dovrà essere comprensivo di strumenti, gruppo di continuità relativo, reattivi, controlli, materiale di consumo e quanto necessario per i parametri richiesti. I reattivi e le strumentazioni devono essere marcate CE. IVD. La ditta dovra' fornire un agitatore automatico a rotazione a velocita' variabile e un lettore riba. NUMERO TEST: HCV 300 HIV 150 SUB LOTTO 2 P.O.S. ELIA VIROLOGIA Si richiede la fornitura di un sistema per l’esecuzione di test con tecnica immunoblot. Il kit per HCV deve utilizzare antigeni ricombinanti o peptidi sintetici corrispondenti almeno alle regioni virali HCV CORE-NS3-NS4-NS5; il kit per HIV deve utilizzare tutti quegli antigeni che permettano la rivelazione ottimale delle infezioni causate da HIV1 ed HIV2. Sulla striscia vi deve essere la possibilità di riconoscere le eventuali interferenze dovute all'uso di antigeni ricombinanti del test di screening. Le strisce devono avere controlli interni per l'interpretazione del risultato finale. I reattivi devono essere pronti all'uso. I reattivi e le strumentazioni devono essere marcate CE. e validate IVD. La ditta dovrà' fornire un agitatore automatico a rotazione a velocita' variabile. La Ditta deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso per eventuali prodotti non presenti nei precedenti elenchi che successivamente l’ente vorrà acquistare;tale sconto non potrà essere inferiore alla media degli sconti praticati sui prodotti oggetto di gara. Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998 NUMERO TEST: Immunoblotting HCV test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA=240 Immunoblotting HIV test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA=100 BASE D’ASTA € 122.575,00 Oltre iva (€ 60.075,00 OLTRE IVA per AOR Villa Sofia ed € 62.500,00 oltre iva per ASP di CL ) ____________________________________________________________________________________________ LOTTO 22 - TEST SU MICROPIASTRA, TEST SU MICROPIASTRA PER EPATITI DELTA , EPATITE E, EPATITE G UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede n.1 lettore per micropiastre a doppia lunghezza d’onda per test in ELISA,comprensivo di reagenti,che devono essere pronti all’uso, (tranne il liquido di lavaggio), per i seguenti test annui: EPATITE DELTA ANTIGENE X 96 4 EPATITE DELTA IgG X 96 4 EPATITE DELTA IgM X 96 4 HEV IgG X 96 2 HEV IgM X 96 2 HGV TOTALI X 96 2 BASE D’ASTA € 24.030,00 oltre iva ____________________________________________________________________________________________________ LOTTO 23 - DOSAGGI IN ELISA IN MICROPIASTRE UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema per la diagnosi immunologica di malattie infettive mediante la ricerca e dosaggio di anticorpi con metodologia immunoenzimatica, comprendente la strumentazione, i reagenti, ed ogni altro materiale di consumo (diluenti, soluzioni di lavaggio, provette di campionamento secondario,calibratori, controllo ed ogni altro materiale necessario). Il sistema deve essere costituito da 2 lavatori di micropiastre programmabili con diversi protocolli di lavaggio ad otto o sedici aghi e 2 lettori per micropiastre a diverse lunghezze d’onda che possano leggere a 2 lunghezze d’onda. I reagenti devono essere prodotti dalla stessa Ditta per almeno il 80% e tutti i kit devono essere marcati CE; I kit in ELISA devono essere costituiti per almeno l' 80% da reagenti pronti all’uso; i singoli pozzetti devono essere separabili. I controlli e calibratori devono essere in quantità tale da garantire l’esecuzione di almeno tre sedute operative da 4 strips I QUANTITATIVI ANNUALI SI RIFERISCONO A MICROPIASTRE DA 96 POZZETTI HERPES SIMPLEX 1-2 IgG 6 HERPES SIMPLEX 2 IgG 6 HERPES SIMPLEX 1-2 IgM 6 CORYNEBACTERIUM IgG 2 DENGUE IgG 2 DENGUE IgM 2 ENTAMOEBA HISTOLITICA IgG 2 LEISHMANIA INFANTUM IgG 2 LEISHMANIA DONOVANI IgG 2 LEISHMANIA DONOVANI IgM 2 TENIA SOLIUM IgG 2 TOXOCARA CANIS IgG 2 TRICHINELLA SPIRALIS IgG 2 EPSTEIN BARR VIRUS EA IgG 3 EPSTEIN BARR VIRUS NA IgG 3 EPSTEIN BARR VIRUS VCA IgM 2 EPSTEIN BARR VIRUS EA IgM 2 PARVO VIRUS IgG 4 PARVO VIRUS IgM 4 Ag.ASPERGILLO- GALATTOMANNANO 6 Ag. CANDIDA ALBICANS 4 RSV IgG 2 RSV IgM 2 Ab totale Malaria 2 La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche (minimo 4 sedute per ogni kit da 96 pozzetti) che si effettueranno per la determinazione dei test richiesti e tutto quant’altro occorra per l’esecuzione dei test. La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. BASE D’ASTA € 160.200,00 oltre iva _______________________________________________________________________________________________ LOTTO 24 - SISTEMA PER TEST IMMUNOENZIMATICI QUALI –QUANTITATIVI UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema per ricerche immunoenzimatiche completo di analizzatore a 2 piastre completamente automatico dotato di software di gestione che permette di essere aperto a qualsiasi protocollo elisa su micro piastra. La quantità di reattivi ausiliari forniti con i kit (diluenti, coniugati, substrati, controlli, calibratori e buffer di lavaggio) deve essere tale da garantire l’utilizzo sull’analizzatore di tutto il kit anche con 6 sedute di lavoro per ciascun parametro. Il sistema deve essere dotato di sensori in modo da segnalare problemi di aspirazione dei campioni e dei reattivi e deve poter lavorare sia su provetta madre sia da provette da 5 ml con siero aliquotato. I quantitativi annui si riferiscono a micro piastre da 96 pozzetti: IgA anti-Chlamydia pneumoniae Quantitativo 12 IgG anti-Chlamydia pneumoniae Quantitativo 12 IgM anti-Chlamydia pneumoniae 12 IgA anti-Mycoplasma pneumoniae Quantitativo 22 IgM anti-Mycoplasma pneumoniae Quantitativo 22 IgG anti-Mycoplasma pneumoniae Quantitativo 22 IgA anti-Chlamydia trachomatis (MOMP) 4 IgG anti-Chlamydia trachomatis (MOMP) 4 IgG anti-Helicobacter pylori 4 IgA anti-Helicobacter pylori 2 IgG anti-citotossina di Helicobacter pylori 4 IgG anti-brucella 8 IgM anti-brucella 8 IgM anti-Borrelia ricombinante 8 IgG anti-Borrelia ricombinante 8 IgM anti micobatteri 2 IgG anti micobatteri 2 IgA anti micobatteri(anche su Bal,urina,liquor) 2 Calprotectina fecale 6 La fornitura in service deve comprendere tutto quant’altro occorra per l’esecuzione dei test, inclusi: un sistema di lavaggio automatico ad otto aghi ed un lettore ed elaboratore di micropiastra a lunghezza d’ onda 405-450-490-620 come supporto e di gruppi di continuità in grado di garantire lo svolgimento della seduta di lavoro in caso di interruzione dell’energia elettrica. La ditta deve essere disponibile ad offrire ed esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. BASE D’ASTA € 420.525,00 oltre iva ______________________________________________________________________________________________________ LOTTO 25 - RICERCA DI PATOLOGIE INFETTIVE IN IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 - UOC MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO SISTEMA MODULARE PER CATTURA,GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DI IMMAGINI MICROSCOPICHE PER LA RICERCA DELLE PATOLOGIE INFETTIVE IN IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA ED UN PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI IN IFI IN GRADO DI EFFETTUARE CONTESTUALMENTE TEST IN ELISA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche minime: 1 . Telecamera di tipo digitale a colori ad alta risoluzione con relativo adattatore per il microscopio collegata tramite cavo USB al personal computer; 2 . Microscopio ad alta qualità a led con retroilluminazione a luce azzurra,con obiettivi da 10-20-40 ingrandimenti 3. Computer per la gestione dei dati acquisiti con modem ADSL o scheda di rete . 4. Software in grado di gestire immagini in diversi formati,con possibilità di immagazinare anagrafiche pazienti associate a immagini ed altre informazioni; possibilità di creare tramite sito WEB un archivio centralizzato per consultazioni – - possibilità di invio e ricezione on-line di immagini e dati. 5 stampante laser a colori 6. idonei gruppi di continuità 7.Preparatore di vetrini che preveda la completa automatizzazione dei protocolli IFA(prediluizione,dispensazione dei campioni e dei reagenti,incubazione e lavaggio dei vetrini). 8.Il preparatore deve avere la possibilita’ di alloggiare almeno 80 campioni,almeno 12 vetrini in contemporanea con almeno 8 metodiche in linea. 9.Possibilita’ di programmazione di diluizioni,volumi campioni e reattivi,tempi di incubazione e lavaggio. 10.deve essere possibile l’utilizzo come back.up per test ELISA,corredati di Controlli,calibratori e consumabili. 11.il preparatore deve essere corredato da idoneo gruppo di continuita’. Devono essere forniti vetrini da 5 e 10 pozzetti , tutti gli accessori e il materiale necessario per l’esecuzione delle indagini (coniugati FITC,tampone fosfato, tween 20, blue di evans, fatt. reumatoide, liquido di montaggio ecc.) e controlli positivi anche in quantità superiore al quantitativo previsto nei kit. La ditta dovrà inoltre fornire un agitatore automatico a rotazione a velocità variabile. TEST PER IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA POZZETTI : Il numero di determinazioni (POZZETTI) si intende di CIASCUNA classe anticorpale. ADENOVIRUS 1000 BORDETELLA PERTUSSIS 400 BARTONELLA HENSELAE 600 BARTONELLA QUINTANA 600 BORRELIA BURGDOFERI 800 BORRELIA AFZELI,GARINNI,BURGDOFERI DIFFERENZIABILI 100 CANDIDA ALBICANS 100 CITOMEGALOVIRUS 100 CORONA VIRUS 100 HERPES VIRUS 2 100 HERPES VIRUS 6 100 LEISHMANIA DONOVANI 800 LEGIONELLA PNEUMOPHILA SIEROTIPI DA 1 A 14 DIFFERENZIABILI 100 MORBILLO 100 PAROTITE 100 RSV 400 TBE 100 TREPONEMA PALLIDUM 100 VARICELLA ZOSTER 100 WEST NILE VIRUS 100 CHIKUNGUNIA VIRUS 100 ECHO VIRUS 7 200 COXACHIE VIRUS TIPO A DIFFERENZIABILI 200 COXACHIE VIRUS TIPO B DIFFERENZIABILI 200 TEST IN ELISA TEST RICHIESTI NUMERO TEST/ANNUI BORDETELLA PERTUSSIS IgG 200 BORDETELLA PERTUSSIS IgM 200 HELICOBACTER PYLORI IgA 200 HELICOBACTER PYLORI IgG 200 LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgA 100 LEGIONELLA PNEUMOPHYLA IgG 100 LEGIONELLA PNEUMOPHYLA IgM 100 VIRUS PAROTITE IgG 100 VIRUS PAROTITE IgM 100 ADENOVIRUS IgA 200 ADENOVIRUS IgG 200 ADENOVIRUS IgM 200 CHIKUNGUNYA 100 WEST NILE IgG 200 WEST NILE IgM 200 I reagenti devono essere validati IVD e marchiati CE come prescritto dalla normativa 98/79 CE recepita dal DL 332 del 08/09/2000 SUB LOTTO 2 P.O.S. ELIA VIROLOGIA Si richiede la fornitura di un sistema per l’esecuzione di test in immunofluorescenza indiretta che possegga le seguenti caratteristiche minime: Microscopio ad alta qualità a led con retroilluminazione a luce azzurra,con obiettivi da 10-20-40 ingrandimenti Devono essere forniti vetrini da 5 e 10 pozzetti, tutti gli accessori e il materiale necessario per l’esecuzione delle indagini (coniugati FITC, tampone fosfato, tween 20, blue di evans, adsorbente per IgG ed RF , liquido di montaggio ecc.) e controlli positivi anche in quantità superiore al quantitativo previsto nei kit. Ricerca IgG e IgM anti : pozzetti Corona virus test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 100 pozzetti Herpes virus 6 test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 200 pozzetti RSV test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 100 pozzetti West Nile Virus test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 200 pozzetti Chikungunia virus test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 100 pozzetti Echo virus 7 test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 500 pozzetti Coxachie virus tipo A test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 300 pozzetti Coxachie virus tipo B test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 250 pozzetti Dengue virus 1-4 test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 100 pozzetti Para influenza 1-4 test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA=100 pozzetti EBV EA IgG test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 500 pozzetti EBV EBNA IgG test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 500 pozzetti EBV VCA IgM test/annui P.O.S. ELIA VIROLOGIA= 500 Il numero di determinazioni (POZZETTI), laddove non precisato se di classe IgG od IgM, si intende di ciascuna classe anticorpale. A completamento della fornitura di cui sopra, ma non pregiudizievoli ai fini dell'aggiudicazione, si richiedono inoltre per il P.O.S. ELIA VIROLOGIA N 90 test di avidità per IgG anti EBV-CA anche in ELISA I reagenti devono essere validati IVD e marchiati CE come prescritto dalla normativa 98/79 CE recepita dal DL 332 del 08/09/2000 Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi reattivi o dispositivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in sostituzione o in aggiunta a quelli oggetto di gara, nonché per eventuali esami aggiuntivi da effettuare sullo stesos sistema, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto in gara sul listino per prodotti analoghi.Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998. La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. BASE D’ASTA € 420.350,00 OLTRE IVA (€ 280.350,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 140.000 per l’ASP di CL) LOTTO 26 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI DEL GRUPPO TORCH, EBV, E MARCATORI DI SEPSI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede n.1 strumentazione in grado di effettuare determinazioni immunoenzimatiche,non in micropiatra,con tecnologia di lettura in chemiluminescenza o con lettura finale in fluorescenza. Deve essere prevista la lettura automatica dei reagenti tramite bar-code I reagenti devono essere pronti all’uso Devono essere forniti tutti i reagenti,consumabili ed accessori,controlli e calibratori necessari ed adeguati alla quantita’ dei test annui richiesti. Dovrà essere previsto interfacciamento alla LIS del laboratorio con p.c. di ultima generazione e stampante laser. Procalcitonina 800 EBV VCA IgM 300 EBV VCA IgG 300 EBV EBNA IgG 300 TOXO IgG 300 TOXO IgM 200 RUBEO IgG 200 RUBEO IgM 200 CITO IgG 300 CITO IgM 200 I reagenti devono essere validati IVD e marchiati CE come prescritto dalla normativa 98/79 CE recepita dal DL 332 del 08/09/2000 La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. Deve essere inoltre garantito la fornitura di nuovi reattivi che sostituiscano quelli offerti o ne costituiscano miglioramento, senza aggravio ulteriore di costi. La ditta dovrà garantire controlli di qualità delle apparecchiature mensili. Dovra inoltre fornire gruppi di continuità per tutti i componenti hardware. BASE D’ASTA € 180.225,00 oltre iva _______________________________________________________________________________________ LOTTO 27 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - RICERCHE ANTICORPALI IN ELISA A TEST SINGOLI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema automatico con back-up speculare, per analisi sierologiche in elisa che utilizzi dispositivi completi per singola determinazione. Lo strumento deve potere eseguire almeno 25 campioni contemporaneamente. La calibrazione deve essere valida ed utilizzabile per tutta la durata del lotto. Il sistema deve essere in grado di eseguire i seguenti test : citomegalovirus IgG in U.I./ml 800 citomegalovirus IgM a cattura 400 citomegalovirus IgG avidity 100 herpes 1 IgG qualitativo 500 herpes 2 IgG qualitativo 500 herpes 1+2 IgM a cattura 500 rubeo test IgG quantitativo in UI/ml 100 rubeo test IgM a cattura 100 rubeo IgG avidity 100 toxo test IgG quantitativo in UI/ml 200 toxo test IgM a cattura 200 toxo test IgA a cattura 100 toxo IgG avidity 100 epstein barr virus early antigen IgG 2400 epstein barr virus early antigen IgM 300 epstein barr virus ebna IgG 2400 epstein barr virus vca IgG 100 epstein barr virus vca IgM 2400 helicobacter pylori IgG 300 helicobacter pylori IgA 200 morbillo IgG 250 morbillo IgM a cattura 250 varicella IgG 500 varicella IgM a cattura 500 parvo virus IgG 200 parvo virus IgM 200 parotite IgG 100 parotite IgM a cattura 100 treponema IgG 250 treponema IgM a cattura 250 toscana virus IgG 50 toscana virus IgM 50 La ditta dovrà fornire inoltre se non inclusi nei kit - tutti i calibratori e i controlli e tutto quanto altro necessario per l'esecuzione dei test. Il sistema deve essere dotato di computer e stampante per archiviare dati e ristampa attività pregresse. Tutti i componenti del sistema dovranno essere dotati di gruppi di continuità BASE D’ASTA € 180.225,00 oltre iva_ ________________________________________________________________________________________________________ LOTTO 28 - COLORAZIONE AUTOMATICA VETRINI AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono due coloratori completamente automatici per la colorazione di Gram e per la colorazione di Ziehl Neelsen. I coloratori devono avere una capacità operativa di almeno 100 vetrini/ora . I vari cicli devono essere programmabili dall’operatore per potere variare l’intensità di colore. L’applicazione dei coloranti deve avvenire per nebulizzazione o immersione. Deve essere fornito inoltre sistema per la fissazione a caldo. La colorazione deve avvenire in camera chiusa per la sicurezza dell’operatore e dell’ambiente (legge 626/94) Deve essere previsto un programma automatico di pulizia . N° VETRINI COLORAZIONE GRAM N° VETRINI COLORAZIONE ZIEHL NEELSEN 10000 5000 SUB LOTTO N. 2 – ASP CL - Si richiede uno strumento completamente automatico per la colorazione di Gram e per la colorazione di Ziehl Neelsen per il P.O. S.Elia. La fornitura dovrà essere completa di reagenti e accessori necessari alla colorazione Gram 400 Ziehl Neelsen 800 BASE D’ASTA € 85.075,00 OLTRE IVA ( € 60.075,00 per AOR Villa Sofia Cervello ed € 25.000,00 per ASP CL) LOTTO 29 - TEST IMMUNOLOGICI IN COMPLETA AUTOMAZIONE AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO N. 1 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema completamente automatico per l’esecuzione dei tests virologici non in micropiastra. L’esecuzione degli esami deve essere automatizzata a partire dalla provetta primaria con identificazione diretta tramite bar code dei campioni e di ogni singolo reagente fino alla refertazione Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni Caratteristiche minime dello strumento: Tecnologia di rilevazione in chemiluminescenza Reflex test e rerun in completa automazione secondo protocolli impostati dall’operatore Caricamento in continuo dei campioni con tubo primario, provetta secondaria di diverse misure e da coppetta portacampione allocate sul medesimo rack Tubi primari e aliquote identificabili mediante bar code Caricamento continuo dei campioni con esecuzione delle urgenze in totale automazione e senza interruzione della routine avviata Possibilita’ di reperibilita’ continua del campione per il suo eventuale riutilizzo Reattivi sempre on board in area a temperatura controllata con non meno di 20 metodiche in linea. Cadenza analitica a regime non inferiore a 160 test/ora Identificazione dei reagenti mediante barcode con informazioni suppletive inerenti stabilità, calibrazione, numero test residui Memorizzazione delle curve di calibrazione Stabilita’ on board dei reagenti di almeno 30gg Archivio delle non conformità e delle manutenzioni effettuate Controllo di qualità in linea Ago campionatore con sistema di rilevazione bolle e coaguli Il sistema dovra’ essere collegato on line con la sede per la prevenzione di guasti strumentali per evitare fermi del sistema stesso con intervento tecnico in tempo reale La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service ELENCO TEST/ANNO Toxo IgG 8000 Toxo IgM 8000 Rubeo IgG 2000 Rubeo IgM 2000 Citomegalovirus IgG 4500 Citomegalovirus IgM 4500 HbsAg qualitativo 200 Anti HbsAg 200 Anti Hbc 200 Anti Hbc IgM 100 HbeAg 200 Anti Hbe 200 Anti HCV (IgG+IgM ) 400 HIV Ag/Ab 300 HAV Ab IgG/o TOT 200 HAV Ab IgM 200 Elenco test aggiuntivi/anno eseguibili sullo stesso sistema T.Pallidum IgG/IgM 200 HBsAg quantitativo 300 CMV IgG avidità 200 HTLV1/2 Ab 300 HCV Ag(core) quantit 300 Toxoplasma IgG avidità 200 SUB LOTTO N. 2 – ASP CL Si richiede la fornitura di un sistema completamente automatico per l’esecuzione dei tests virologici non in micropiastra. L’esecuzione degli esami deve essere automatizzata a partire dalla provetta primaria con identificazione diretta tramite bar code dei campioni e di ogni singolo reagente fino alla refertazione Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni con cadenza analitica a regime, non inferiore a 200 test/ora Reflex test e rerun in completa automazione secondo protocolli impostati dall’operatore Caricamento in continuo dei campioni con tubo primario, provetta secondaria di diverse misure e da coppetta portacampione allocate sul medesimo rack Tubi primari e aliquote identificabili mediante bar code Caricamento continuo dei campioni con esecuzione delle urgenze in totale automazione e senza interruzione della routine avviata Numero campioni caricabili on board: non meno di 130 Possibilita’ di reperibilita’ continua del campione per il suo eventuale riutilizzo Ago campionatore con sistema di rilevazione di bolle e coaguli Reattivi sempre on board in area a temperatura controllata Tecnologia di rilevazione : chemiluminescenza Reagenti,calibratori e controlli tutti pronti all’uso Identificazione dei reagenti mediante barcode con informazioni suppletive inerenti stabilità, calibrazione, numero test residui memorizzazione delle curve di calibrazione con stabilita’ per l’intero lotto sistema di controllo della stabilita’ dei reagenti anche dopo rimozione temporanea o prolungata ( conteggio ore/giorni ) Stabilita’ on board dei reagenti di almeno 30gg Archivio delle non conformità e delle manutenzioni effettuate Controllo di qualità in linea La strumentazione deve restare sempre accesa ( stand-by ) con procedure di riavviamento non superiori ai 15 minuti I componenti del sistema dovranno essere corredati di idonei gruppi di continuita’ ed il sistema deve essere interfacciato ai LIS dei laboratori. Il sistema dovra’ essere collegato on line con la sede per la prevenzione di guasti strumentali per evitare fermi del sistema stesso con intervento tecnico in tempo reale. Caratteristiche peculiari dei dosaggi di maggiore rilevanza: HbsAg dosaggio quantitativo: soglia di sensibilita’ =/< 0,05UI/ml HbsAg dosaggio qualitativo:sensibilita’ analitica 0,017-0,022UI/ml(determinata usando II standard internazionale dell’OMS),non deve risentire delle mutazioni escape(da n 136 a n 149) HIV1/2 Ag-Ab:test di IV generazione con impiego di anticorpi ricombinanti e peptidi sintetici presenti anche nel coniugato;in grado di assicurare l’identificazione delle infezioni sostenute da tutte le varianti virali(sottotipi dell’HIV-1 gruppoM-sottotipi A,B,C,D,E,F,G,H,J,K-,gruppo O,gruppo P e gruppo N,HIV2,CRF01_AE,CRF02_AG).Sensibilita’ per la rilevazione del sottotipo O del 100%,sensibilita’ dello antigene p24< o uguale 50pg/ml.Specificita’ del 99,95% HCV Ab: impiego di antigeni ricombinanti corrispondenti agli epitopi antigenicamente significativi(Core ed NS3).Rilevazione classi anticorpali IgG e IgM.Specificita’> o uguale al 99,6% HCV Ag quantitativo:determinazione quantitativa dell’antigene core; specificita’ >o uguale 99,5%. P. O. S. ELIA VIROLOGIA P. O. GELA HbsAg qualitativo test/annui =4.500 HbsAg qualitativo test/annui=5000 HbsAg quantitativo test/annui=500 Anti HbsAg test/annui=2.000 Anti HbsAg test/annui=1000 Anti Hbc test/annui =1.800 Anti Hbc test/annui=900 Anti Hbc IgM test/annui=300 Anti Hbc IgM test/annui=300 HbeAg test/annui=500 HbeAg test/annui=500 Anti Hbe test/annui=1.000 Anti Hbe test/annui=900 Anti HCV (IgG+IgM ) test/annui=4.000 Anti HCV (IgG+IgM ) test/annui=5000 HCV Ag quantitativo test/annui=300 HIV Ag/Ab test/annu=1.000 HIV Ag/Ab test/annui=1000 HAV Ab IgG test/annui=300 HAV Ab IgG test/annui=300 HAV Ab IgM test/annui=200 HAV Ab IgGM test/annui=200 Tacrolimus test/annui=500 Tacrolimus test/annui=100 HTLV ½ test/annui=100 HTLV ½ test/annui=100 Si precisa che per i test richiesti la cui frequenza è inferiore a n. 300 test/anno non si devono considerare i relativi reagenti sempre on board, prevedendosi sedute settimanali. Dovrà essere fornita: •N 1 centrifuga da banco per provette rpm 6.000 - 48 posti per Virologia P.O. S. Elia La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service. La ditta deve essere disponibile ad offrire aggiornamento tecnologico per le strumentazioni e/o reattivi. La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi l’anno. I reagenti devono essere validati IVD e marchiati CE come prescritto dalla normativa 98/79 CE recepita dal DL 332 del 08/09/2000 Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998 Lo strumento deve essere dotato di gruppo di continuita’. Si richiede N 1 strumentazione completa per Virologia P.O.S.Elia ed N 1 strumentazione completa per il P.O. di Gela Valutazione tecnica del sistema analitico (strumentazione & reagenti) punteggio totale : 60 punti Memorizzazione delle curve di calibrazione con stabilità per l’intero lotto ( non inferiore a 30 giorni ) Punti 10 Reagenti, calibratori e controlli tutti pronti all’uso,senza necessita’ di stabilizzazione a temperatura ambiente per tutti gli analiti offerti Punti 10 Cadenza analitica dell’analizzatore superiore a 180 test/ora Punti 5 Procedure di riavviamento del sistema da stand-by non superiori 15 minuti Punti 5 Sistema di controllo della stabilita’ dei reagenti anche dopo rimozione temporanea o prolungata (conteggio ore/giorni ) Punti 5 HBsAg : deve impiegare anticorpi mono-policlonali ,test capace di riconoscere mutanti naturali e ricombinanti).Sensibilita’ analitica(determinata usando II standard internazionale dell’OMS)tra 0,019-0,020UI/ml Punti 5 HIV Ag-Ab di IV generazione con impiego di antigeni ricombinanti e peptici sintetici presenti anche nel coniugato. Punti 5 Disponibilita’ test aggiuntivi elencati da 1 a 3 Disponibilità test aggiuntivi elencati da 4 a 6 Punti 5 Punti 10 Tutte le metodiche devono riportare la dicitura CE IVD. Il service deve essere comprensivo di controlli, calibratori, reattivi di segnale, liquidi di lavaggio e tutto quanto necessario all’esecuzione dei dei test richiesti ed alla stabilita’ a bordo dei KIT offerti. Il sistema dovrà essere corredato di idonei gruppi di continuità ed essere interfacciato al LIS del laboratorio. BASE D’ASTA € 1.470.900,00 oltre iva (€ 720.900,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 750.000,00 per l’ASP di CL) _____________________________________________________________________________ LOTTO N. 30 - UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO - SISTEMA SEMI AUTOMATICO PER ESECUZIONE TEST VARI IN BLOT CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Il sistema deve essere in grado di processare da 1 a 24 strip per seduta analitica, deve effettuare la fase di lavaggio,e deve prevedere per la lettura delle strip un software ed uno scanner collegato ad un PC. Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi reattivi o dispositivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in sostituzione o in aggiunta a quelli oggetto di gara, nonché per eventuali esami aggiuntivi da effettuare sullo stesos sistema, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto in gara sul listino per prodotti analoghi. TEST RICHIESTI N.TEST BORRELIA IgG 60 BORRELIA IgM 60 BORDETELLA PERTUSSIS IgA 60 BORDETELLA PERTUSSIS IgG 60 HELICOBACTER PILORI IgG 60 PARVOVIRUS IgG 60 PARVOVIRUS IgM 60 TOXOPLASMA GONDII IgG 60 TOXOPLASMA GONDII IgM 60 CMV IgA,IgG,IgM 60 EBV IgG 60 EBV IgM 60 BASE D’ASTA € 200.250,00 oltre iva ___________________________________________________________________________________________ LOTTO 31 - SISTEMA ROBOTICO PER L’ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI E PER IL SET-UP DELLA PCR UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema di estrazione robotico completamente automatizzato, in grado di estrarre DNA, RNA contemporaneamente e da diverse matrici biologiche.Il sistema deve essere in grado di eseguire il set-up della PCR su diversi supporti ed essere dotato di computer integrato con touch screen. I moduli di estrazione e preparazione devono poter essere utilizzati in continuo o indipendentemente l’uno dall’altro. Il modulo di estrazione deve avere le seguenti caratteristiche: Deve utilizzare biglie magnetiche rivestite di silice come tecnologia per tutti i protocolli di estrazione. Deve essere in grado di processare almeno 80 campioni contemporaneamente e di eseguire fino a 4 protocolli diversi durante la stessa corsa, caricando i campioni in continuo. Inoltre alla fine dell’estrazione il sistema deve essere in grado di conservare i campioni estratti a temperatura controllata sino momento del set-up della PCR. Il sistema deve essere collegabile al LIS del laboratorio. Scansione automatica dei reagenti e consumabili caricati per verifica quali quantitativa. Volume del campione da estrarre da un minimo di un 100 µl .. Reagenti precaricati pronti all’uso. Possibilità di caricare direttamente il tubo primario anche di diverso formato nello stesso bach. Decontaminazione dell’ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata. Tutto il sistema deve essere marcato CE-IVD. Il modulo di preparazione deve avere le seguenti caratteristiche. Il modulo di preparazione deve poter lavorare in contemporanea o in maniera indipendente rispetto al modulo di estrazione. Refrigerazione a +4°C / + 8°C per campioni, reagenti e reazioni finali. Possibilità di alloggiare diversi supporti per campioni, per reagenti e supporti di reazioni finali ( provette da 1,5-2,0 ml, piastre da 96, rotori da 72, piastre di eluizioni da 96 ect.) Ambiente separato dall’estrattore con sterilizzazione dedicata. Strumento aperto per la preparazione di PCR ed RT-PCR con reagenti di diversi produttori. Possibilità di personalizzare i protocolli di preparazione e di setup della reazione di PCR. Per il presente lotto l’intero sistema deve essere collegato on-line con l’assistenza tecnica della casa madre per accorciare i tempi di intervento,che devono essere effettuati nell’arco delle 24 ore solari (festivi inclusi). Il sistema deve essere collegato alla Lis del laboratorio. Sistema di backup con le seguenti caratteristiche: Estrattore da banco completamente automatizzato per la purificazione di RNA, di DNA genomico, di DNA plasmidico, di acidi nucleici virali o proteine, per almeno 12 campioni. Possibilità di scegliere tra diversi volumi di eluizione finale Protocolli già pronti per l’uso caricati sul sistema. I kit devono potere essere utilizzati anche manualmente. Numero di estrazioni richieste: 8.000 di DNA e/o RNA da varie matrici biologiche in particolare sangue intero, liquor, campioni respiratori, campioni uro-genitali, siero, plasma, urine, tessuti e liquidi biologici vari. BASE D’ASTA € 320.400,00 oltre iva ____________________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 32 - ESTRAZIONE AUTOMATICA ACIDI NUCLEICI - AREA GENETICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi APPARECCHIATURA N° 1 Estrattore automatico di acidi nucleici da sangue intero,buffy coat, tessuti e cellule. Caratteristiche minime dell’apparecchiatura: Estrattore automatico di acidi nucleici Sistema di estrazione completamente automatico da banco basato su tecnologia con biglie magnetiche con le seguenti caratteristiche: -Possibilità di estrarre da 1 ad almeno 8 campioni contemporaneamente -Possibilità di estrarre anche 1 solo campione senza alcuno spreco reagente -Kit completi di reagenti e plasticherie necessari per la seduta di estrazione -Lampada UV integrata per decontaminazione del piano di lavoro -Possibilità di scegliere tra diversi volumi di partenza e di eluizione finale. -L’estrazione deve avvenire in maniera completamente automatica, senza richiedere neanche un passaggio di intervento dell’operatore. -Possibilità di effettuare la lisi automatica del campione. -Possibilità di identificazione dei campioni con codice a barre esterno ed elaborazione foglio excel con lista di lavoro – stampante dedicata. -Protocolli con tempi rapidi di esecuzione circa 40-60 minuti. -Il sistema deve essere marcato CE-IVD in accordo con la Direttiva 98/79/CEE. KIT e reagenti : Kit sufficienti per i seguenti campioni da processare per anno: n. 6.000 campioni Deve essere prevista l’estrazioni di DNA da: sangue intero buffy coat tessuti saliva Tessuti inclusi in Paraffina Deve essere prevista l’estrazioni di RNA da: sangue intero buffy coat tessuti cellule in coltura La ditta offerente deve garantire, secondo suo piano aziendale, relativo calendario annuale per la sicurezza elettrica ed i controlli qualità. Le ditte non ancora accreditate presso il Laboratorio, intendendosi per tali sistemi non ancora conosciuti dagli Operatori, dovranno effettuare una prova tecnica preventiva: il giudizio tecnico positivo, espresso dal Dirigente Responsabile del Laboratorio, a seguito di detta prova tecnica sarà condizione indispensabile per la valutazione dell’offerta economica. BASE D’ASTA € 140.175,00 OLTRE IVA LOTTO 33 - “EMOVIGILANZA” (SIMT Cervello – SIMT Villa Sofia, SIMT AOUP - Paolo Giaccone, SIMT CL e ARNAS CIVICO) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi In linea con le normative trasfusionali e le raccomandazioni regionali, si rende obbligatorio dotare i SIMT di un sistema per “L’EMOVIGILANZA”, cioè di un sistema in grado di garantire ed ottemperare ai requisiti minimi di sicurezza trasfusionale, con particolare riferimento alle seguenti Norme: LEGGE N. 219 DEL 21 OTTOBRE 2005 (GU 27/10/2005 n. 251) NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 n. 191 (GU 22/09/05 n. 221) Attuazione della Direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti RACCOMANDAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE - Dipartimento Qualità (05.03.2007) "Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 " Raccomandazione Regionale n° 1 “la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0” DECRETO Assessorato Regionale Salute “04 03 2011” relativo a “Requisiti strutturali organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti”, che recepisce le Normative Comunitarie e nazionali in materia Le suddette Raccomandazioni e Norme obbligano i SIMT che producono e distribuiscono emocomponenti ed emoderivati a dotarsi di sistemi di sicurezza trasfusionale con il fine di evitare gli errori trasfusionali, per registrare l’avvenuta trasfusione e segnalare eventi avversi e reazioni avverse. La disponibilità di un sistema di emovigilanza è peraltro usualmente utilizzata per il calcolo dei premi assicurativi ospedalieri. L’attuale sistema gestionale in uso (EMONET) garantisce percorsi di sicurezza e qualità, soprattutto tracciabilità e rintracciabilità, dalla produzione alla consegna dell’emocomponente, ma non copre i momenti successivi in cui si ha la maggiore incidenza di errori e di eventi e reazioni avverse potenzialmente fatali. Per tale motivo si rende necessario dotarsi di un sistema informatico aggiuntivo, da integrare con il sistema gestionale EMONET, che estenda il controllo dell’emocomponente sino al momento dell’avvenuta trasfusione e nell’immediato successivo. In linea con quanto suddetto si ritiene che il sistema debba possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime: prevenire le reazioni avverse potenzialmente fatali, quali l'emolisi acuta secondaria a trasfusione di unità ABO incompatibili prevenire gli eventi avversi cosiddetti "near miss", con gravi potenziali conseguenze, ma intercettati prima che l'evento si verifichi registrare l’avvenuta trasfusione monitorare e registrare gli eventi avversi e le reazioni avverse correlabili alla trasfusione di emocomponenti e/o infusione di emoderivati (e potenzialmente estensibile all’infusione di farmaci citostatici, etc) monitorare le reazioni trasfusionali registrare degli operatori sanitari e medici responsabili dell’atto trasfusionale e/o dell’infusione possibilità di estendere l’uso del sistema anche alle infusioni di emoderivati, farmaci, etc. SISTEMA di EMOVIGILANZA I requisiti tecnici minimi richiesti sono i seguenti : possibilità di identificazione certa del ricevente utilizzando sia bracciali di tipo transponder che bar code o altri supporti di identificazione (tessera sanitaria, impronta digitale, braccialetto etc). identificazione positiva dei pazienti e registrazione degli eventi e delle reazioni trasfusionali in reparto con ausilio di appositi strumenti hardware infacciamento al software gestionale di questa UO di Medicina Trasfusionale (Emonet, Insiel - INSIMARK) in tempo reale attraverso GPRS, rete LAN o con comunicazione wi-fi ubicazione del server di gestione del sistema, all’interno dei Presidi Ospedalieri, a tutela della privacy dei dati sensibili (requisito obbligatorio) device di reparto aperto anche a altre applicazioni (per esempio somministrazione di emoderivati e di farmaci) possibilità di identificazione altamente personalizzabile del personale addetto (medico/infermiere o entrambi). possibilità di controllo del fenotipo Rh e Kell in grado, se attivato, di determinare un controllo attivo della compatibilità trasfusionale prima dell’infusione, ed eventuale blocco in caso di incompatibilità; il sistema deve essere attivabile, e disattivabile, dal medico trasfusionista per singolo individuo e/o per categorie di pazienti (talassemici, etc) possibilità di gestione del controllo del codice sacca ed emocomponente o solo del codice sacca, anche con la gestione e riconoscimento degli emocomponenti di II livello (sacche irradiate, filtrate, lavate, etc.) possibilità di registrare il momento d’inizio e di fine trasfusione. nessuna applicazione di etichette aggiuntive sulle sacche di emocomponenti ed emoderivati possibilità da parte dei richiedenti di conoscere in tempo reale le assegnazioni di pertinenza possibilità di estendere il sistema ad Ospedali e Cliniche private, che fanno riferimento ai due SIMT per l’approvvigionamento di sangue ed emoderivati (obbligatorio). Il sistema deve essere fornito chiavi in mano, in service, onnicomprensivo di: - PC server di sistema dedicato, Software gestionale, numero di palmari adeguato alle UUOO, PO e Cliniche afferenti ai due SIMT (il numero di palmari deve essere calcolato in base al numero delle unità operative, inclusi i due trasfusionali più quelli necessari per sopperire ad eventuali guasti e reparti su diversi livelli es. ematologia/UTMO), device di reparto per ogni UUOO. - sistemi di identificazione sufficienti per garantire i carichi trasfusionali indicati - interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale Emonet - assistenza ordinaria su chiamata ed in urgenza entro 24 h lavorative e assistenza telematica - aggiornamenti hardware e software ove disponibili e/o necessari per il buon funzionamento Punti Tecnologia per il riconoscimento paziente/operatori ed unità da trasfondere Possibilità di identificazione certa del ricevente utilizzando contemporaneamente bracciali di tipo transponder, bar code e altri supporti di identificazione (tessera sanitaria, impronta digitale per pazienti ambulatoriali o in regime di DH. 10 Altra tecnologia 0 Trasferimento dati rilevati dal letto paziente al centro trasfusionale Tramite accesso a rete LAN 0 Tramite accesso a rete LAN, Wi-Fi e modem GSM/GPRS 10 Segnalazione di eventuali errori/anomalie della trasfusione e comunicazioni relative all’Emovigilanza In differita 0 In tempo reale 10 Possibilità di controllo del fenotipo Rh e Kll in grado, se attivato, di determinare un controllo attivo della compatibilità trasfusionale prima dell’infusione, ed eventuale blocco in caso di incompatibilità; il sistema deve essere attivabile, e disattivabile dal medico trasfusionista per singolo individuo e/o per categorie di pazienti (talassemici, etc..). Il sistema (software)deve prevedere la possibilità di blocco su fenotipo, esclusivamente per alcune categorie di pazienti (talassemici, pediatrici, donne in età fertile, etc….). Dovrà essere ovviamente disattivabile, su richiesta del Medico del SIMT. 5 Rilevazione dell’ora di cessione della sacca, inizio e fine trafusione dell’emocomponente e comunicazione sul gestionale di avvenuta trasfusione 10 Comunicazione in tempo reale di effetti avversi di tipo immediato che si verifichino nel corso della trasfusione o a breve distanza da esa con specifica dell’evento avverso, decodifica e registraione degli stessi sul sistema gestionale 10 Condivisione dei palmari per acquisizione dei dati nei singoli reparti Altro modo 0 In automatico 5 Il sistema deve essere implementato, in tutte le UUOO e Servizi dei SIMT di Caltanissetta e di Gela che utilizzino emocomponenti e/o emoderivati. Deve essere prevista l’implementazione anche per altre eventuali specifiche necessità, che dovessero emergere nel corso dell’applicazione. L’implementazione dovrà avvenire, gradualmente e secondo le indicazioni del direttore del SIMT, utilizzando preferenzialmente la rete LAN aziendale e la rete LAN trasfusionale. In caso di impossibilità tecnica (mancanza di punto rete o di interconnessione), sarà l’Amministrazione a garantire il necessario intervento tecnico . Il sistema deve essere in grado di supportare almeno i seguenti carichi trasfusionali per anno: Ospedale V. Cervello: N° trasfusioni di CE 10.000 N° trasfusioni di PLT 2.000 N° infusioni di plasma ed emoderivati 4.000 Ospedale Villa Sofia (compresi gli Ospedali che fanno riferimento al SIMT per le necessità di approvvigionamento di sangue ed emoderivati): N° trasfusioni di CE 15.000 N° trasfusioni di PLT 2.000 N° infusioni di plasma ed emoderivati 4.000 SIMT PO Cervello SIMT PO Villa Sofia Reparti N° Richieste Reparti N° Richieste Anestesia e rianimazione 1 Otorino 1 Cardiologia I 1 Medicina Interna + M.I.S.I. 2 Cardiologia II 1 Medicina Getriatrica e L.D. 2 Cardiologia III Emodinamica 1 Neurologia 1 Chirurgia generale + senologia 1 Urologia 1 Chirurgia Toracica 1 Uroginecologia 1 Gastroenterologia 1 DEAU 1 Medicina interna + DH 2 Anestesia e Rianimazione 1 Neonatologia UTIN 1 Trauma Center 1 Medicina di accett. e urgenza 1 Chirurgia Gen. E d'Urgenza 1 Diagnosi prenatale 1 Ortopoedia 1 Ostetricia Ginecologia 2 Chir. Vascolare 1 Psichiatria 1 Chir. Plastica 1 Cardiologia e UTIC 1 Pneumologia I 1 Neurochirurgia 1 Pneumologia II 1 Neuro Rianimazione 1 Sala operatoria V piano 1 Case di Cura 8 Sale operatorie IV piano 2 PO Partinico 1 Endocrinologia 1 Odontostomatologia 1 Malattie Infettive 1 Ematologia I + DH 2 UTMO (Ematologia I) 1 Ematologia II (Talassemia) 1 SIMT Cervello DH 3 Nefrologia e Dialisi 1 ASP 6 (Territorio assist domiciliare) 1 Ortopedia pediatrica 1 Pediatria 1 Oncologia medica 1 Pronto soccorso pediatrico 1 Le indicazioni relative al numero e dislocazione delle UUOOCC dell’AO Riuniti di Palermo, possono variare a seconda del piano di riorganizzazione aziendale. Per il SIMT di CL il sistema deve essere implementato in tutte le UUOO e Servizi che utilizzino emocomponenti e/o emoderivati. Deve essere prevista l’implementazione anche per altre eventuali specifiche necessità, che dovessero emergere nel corso dell’applicazione. L’implementazione dovrà avvenire, gradualmente e secondo le indicazioni del direttore del SIMT, utilizzando preferenzialmente la rete LAN aziendale e la rete LAN trasfusionale. In caso di impossibilità tecnica (mancanza di punto rete o di interconnessione), sarà l’Amministrazione a garantire il necessario intervento tecnico . Per il SIMT di Cl N. 14.000 trasfusioni annue per n. 36 reparti clinici e sale operatorie per il P.O. S. Elia e n. 6.000 trasfusioni annue per n. 29 reparti clinici e sale operatorie per il P.O. V. Emanuele. Le indicazioni relative al numero e dislocazione delle UUOOCC dell’AOUP - Paolo Giaccone - possono variare a seconda del piano di riorganizzazione aziendale, ma compresa la Casa di Cura il numero indicativo è di 30 postazioni ARNAS Ospedale Civico (compresi gli Ospedali che fanno riferimento al SIMT per le necessità di approvvigionamento di sangue ed emoderivati): N° trasfusioni di CE 34000 N° trasfusioni di PLT 7500 N° infusioni di plasma ed emoderivati 8500 UU.OO. P.O. Di Cristina = 9 UU.OO. P.O. Civico = 38 Case di Cura = 8 Le indicazioni relative al numero e dislocazione delle UUOOCC dell’ARNAS Civico possono variare a seconda del piano di riorganizzazione aziendale. BASE D’ASTA € 2.015.550,00 oltre iva ( € 440.550,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 300.000,00 per l’Azienda Policlinico di Palermo, € 400.000,00 per l’ASP di CL ed € 875.000,00 ARNAS CIVICO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTTO 34 - Service produzione GEL PIASTRINICO e PLASMA RICCO DI PIASTRINE per il SIMT di Villa Sofia e AOUP - Paolo Giaccone, SIMT CL ed ARNAS CIVICO) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Fornitura in Service di un Sistema per la produzione e preparazione di aliquote di PRP e gel piastrinico. Apparecchiature da fornire in service: Centrifuga da banco digitale con programma RCF programmabile con almeno n° 26 programmi, velocità da 500 a 4.500 RPM; Cappa a flusso laminare verticale con filtro assoluto HEPA di classe H14/ classe 100; Kit e materiale monouso per anno: Kit di attivazione; Capsule di Petri sterili da 35mm; Capsule di Petri sterili da 70mm; Capsule di Petri sterili da 100mm; Provette per raccolta sangue intero; Provette per la concentrazione del PRP; Sistema di trasporto materiale biologico; Sistema di frazionamento in 5 aliquote da 10 ml; Sistema di frazionamento in 10 aliquote da 10 ml; Sistema di frazionamento in 3 aliquote da 10 ml; Sistema di frazionamento in 3 aliquote da 0,5 ml; Sistema di frazionamento in 5 aliquote da 1ml ad uso collirio; Sistema di frazionamento in 10 e 20 aliquote da 1,45ml ad uso collirio; Sistema di frazionamento in 10 e 20 aliquote da 2,5ml ad uso collirio; Sistema di frazionamento in 30-40-50 aliquote da 1,45 collegate a collana ad uso collirio; Sistema di frazionamento in 30-40-50 aliquote da 2,5 collegate a collana ad uso collirio; Requisiti minimi del Sistema di preparazione di CP e GEL di PLT Il Kit di attivazione deve essere in grado di attivare il PRP o il CP provocandone la gelificazione. L’attivatore, di origine animale (Batroxobina), deve provocare la gelificazione a prescindere dalla tipologia di anticoagulante utilizzato e garantire la standardizzazione del processo e dei tempi. Il Kit deve comprendere fiala con Calcio Gluconato per bilanciamento anticoagulante e strumenti per la manipolazione; il kit deve essere sterile ed apirogeno Le Capsule di Petri devono essere sterili e con 2 attacchi luer lock per collegamento a siringhe; Le provette devono essere certificate IVD e per utilizzo terapeutico; Il sistema di trasporto deve essere atto alla movimentazione del materiale biologico secondo le leggi vigenti e la norma UN3373; deve prevedere la completa tracciabilità del prodotto ed essere dotato di sistema di rilevazione di manomissione; Il sistema di frazionamento in aliquote deve essere a circuito chiuso, sterile, dotato di filtro antibatterico ed idrofobo e di rubinetti a 3 vie, di siringa di riempimento e minisacche da 10 ml con punto di accesso perforabile. Le aliquote prodotte devono essere congelabili a -80°. Il dispositivo deve essere certificato CE, DM classe IIa secondo la Direttiva 93/42/CEE. Le parti in PVC del sistema devono essere in PVC DOP FREE/DEHP FREE. Il sistema deve essere latex Free. Ogni aliquota deve essere dotata di un codice numerico o alfanumerico, univoco ed irripetibile per la completa tracciabilità. Le aliquote devono poter essere chiuse tramite i comuni sistemi saldanti. Il sistema di frazionamento in aliquote di componente ematico (siero, PRP, CP, etc) per uso collirio deve essere a circuito chiuso, sterile, dotato di filtro antibatterico e idrofobo e di rubinetti a 3 vie, di siringa di riempimento e minisacche da 1 ml con gocciolatore/ dosatore richiudibile. Le aliquote prodotte devono essere congelabili a -80°. Il dispositivo deve essere certificato CE, DM classe IIa secondo la Direttiva 93/42/CEE. Le parti in PVC del sistema devono essere in PVC DOP FREE/DEHP FREE. Il sistema deve essere latex Free. Ogni aliquota deve essere dotata di un codice numerico o alfanumerico, univoco ed irripetibile per la completa tracciabilità. Le aliquote devono poter essere chiuse tramite i comuni sistemi saldanti. La mancanza di uno dei requisiti di cui al punto b) comporterà l’esclusione della ditta offerente; La Ditta offerente deve indicare nell’offerta la quota di noleggio dell’apparecchiatura in service; apparecchiature in service Villa Sofia AOUP S.Elia V. Emanuele ARNASCivico Centrifuga da banco 1 1 1 1 2 Cappa a flusso laminare 1 1 2 tipologia kit per anno Kit di attivazione 400 150 400 100 2200 Capsule di Petri sterili da 35mm 100 100 250 50 2000 Capsule di Petri sterili da 70mm 100 50 75 25 500 Capsule di Petri sterili da 100mm 100 ----- 75 25 200 Provette per raccolta sangue intero 1.500 1000 2000 1000 4000 Provette per la concentrazione del PRP 500 500 700 300 2000 Sistema di trasporto materiale biologico 300 150 400 100 2200 Sistema di frazionamento in 5 aliquote da 10 ml --- ----- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 10 aliquote da 10 ml 50 25 30 20 100 Sistema di frazionamento in 5 aliquote da 1ml ad uso collirio --- ---- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 10 aliquote da 1,45ml ad uso collirio 25 25 30 20 100 Sistema di frazionamento in 20 aliquote da 1,45ml ad uso collirio --- 10 15 10 25 Sistema di frazionamento in 10 aliquote da 2,5 ml con partitore orizzontale ad uso collirio 25 ---- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 20 aliquote da 2,5 ml con partitore orizzontale ad uso collirio 25 ----- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 30 aliquote da 1,5 ml collegati a collana ad uso collirio 25 25 30 20 150 Sistema di frazionamento in 40 aliquote da 1,5 ml collegati a collana ad uso collirio 25 ------ 15 10 25 Sistema di frazionamento in 50 aliquote da 1,5 ml collegati a collana ad uso collirio 25 ----- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 30 aliquote da 2,5 ml collegati a collana ad uso collirio 25 ----- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 40 aliquote da 2,5 ml collegati a collana ad uso collirio 25 ----- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 50 aliquote da 2,5 ml collegati a collana ad uso collirio 25 ----- 15 10 25 Sistema di frazionamento in 3 aliquote da 10ml di PRP 100 100 150 50 400 Sistema di frazionamento in 3 aliquote da 0,5ml di PRP 25 10 15 10 50 Parametri per l’attribuzione del punteggio di qualità: Sostanza pro coagulante Peso Efficacia in presenza di qualsiasi anticoagulante Fino a 10 Efficacia limitata a specifico anticoagulante Fino a fino a 2 Tempi di gelificazione Rapido e inferiore a 10 minuti fino a 10 Lento oltre 10 minuti Fino a 2 Sistemi per preparazione aliquote Possibile utilizzo in campo aperto perché il sistema è chiuso Fino a 20 Necessità di utilizzo in ambiente sterile Fino a 2 Sistemi per produzione collirio Possibile utilizzo in campo aperto con aliquote monouso e sistemi di riempimento multipli Fino a 20 Necessità di utilizzo in ambiente sterile con aliquote non monouso e sistemi di riempimento singolo Fino a 2 BASE D’ASTA € 3.630.600,00 oltre iva (€ 480.600,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 250.000,00 per l’Azienda Policlinico di Palermo, € 800.000,00 per l’ASP di CL ed € 2.100.000,00 PER L’ARNAS CIVICO ) LOTTO 35 - SIMT Villa Sofia e CERVELLO - Sistema con tecnica di agglutinazione su colonna per i tests di immunoematologia speciale CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi In ottemperanza alle raccomandazioni Comunitarie ed alle linee Guida sella Società di Medicina Trasfusionale, al fine di avere la possibilità di dirimere eventuali dubbi nella determinazione dei gruppi sanguigni, nella identificazione di anticorpi irregolari, ed eseguire approfondimenti immunoematologici, si rende necessario acquisire, ad integrazione del sistema automatico per l’immunoematologia di base, un sistema manuale (o con piccola apparecchiatura semi-automatica) per l’immunoematologia speciale mediante tecnica in fase solida composta da: Termostato a secco Centrifuga per schedine a 24 posti Pipette automatiche per dispensazione dei campioni e dei reattivi Stazione di lavoro e quant’altro occorrente all’esecuzione dei test Apparecchiatura semi-automatica (non obbligatoria) Dovrà essere previsto un servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk entro 24 ore lavorative. Le schedine dovranno avere cloni diversi rispetto a quelle previste nel sistema automatico, e le cellule per l’identificazione degli anticorpi irregolari dovranno possedere una distribuzione anticorpale diversa dal sistema automatico. Il lotto non potrà essere aggiudicato allo stessa Ditta vincitrice del lotto Service Immunoematologia di base in completo automatismo, tranne dimostrazione della disponibilità di antisieri a diversa clonalità. Deve essere fornita ogni soluzione o diluente necessario e sufficiente all’esecuzione dei tests richiesti. Tipologia antisieri e numero di test Osp. Riuniti PA Villa Sofia N.TEST Cervello N.TEST Test Rh D parziali 300 300 Test di Coombs monospecifico IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-Ctl 400 400 Kit per la valutazione delle sottoclassi IgG1/IgG3 100 100 Emazie 0 a tre cellule per Coombs indiretto a tre cellule Abbonamento minimo Abbonamento minimo Emazie per identificazione anticorpi irregolari ad almeno 11 cellule Abbonamento minimo Abbonamento minimo Emazie per identificazione anticorpi irregolari ad almeno 11 cellule+ ENZIMI Abbonamento minimo Abbonamento minimo Schedine per gruppo Diretto A,B,AB,D,CDE,Ctl 1.000 1.000 Emazie A1-A2-B-0 Abbonamento minimo Abbonamento minimo Schedine Neutre per prova sierica del gruppo e prove crociate in sol. Salina 1.000 1.000 Schedine Coombs polispecifiche 500 500 Schedine ABO DVI+/DV- 500 Kit per eluizione acida degli anticorpi antieritrocitari (n° test) 100 100 Kit per la ricerca estesa delle varianti dell’antigene Rh (RhD parziali) 40 Anti C Willis 50 Anti cellano 200 Anti S; anti s; anti M; anti N; anti Duffy a; anti Duffy b (schedine + antisieri) 2 conf. Anti Lewis a; anti Lewis b; anti Lutheran a; anti Lutheran b; anti P1 2 conf. K; Kpa; Kpb; IKa; JKb 1 conf. Anti Js b 1 conf. Anti Wr a 1 conf. Anti Di a 1 conf. Anti Xg a 1 conf. Anti U 1 conf. BASE D’ASTA € 240.300,00 oltre iva per l’AOR Villa Sofia Cervello di Palermo) LOTTO 36 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO, ASP Gela e Caltanissetta Sistema in totale automazione con tecnica di agglutinazione su colonna per i test immunoematologici e per la tipizzazione eritrocitaria. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede la fornitura in noleggio di un sistema i cui requisiti minimi sono di seguito dettagliati: Una strumentazione nuova, di ultima generazione, per ciascun SIT, che deve prevedere per entrambe le sedi un back-up di identiche prestazioni, con il numero di apparecchiature totale indicato nella Tabella dei test Il sistema deve essere completamente automatico walk away con il caricamento e processazione in continuo dei campioni. Le cards utilizzate dal sistema devono essere da 6 colonne o più, con antisieri preseminati almeno per AB0/Rh e fenotipo Rh/Kell ai fini di un’ottimizzazione della esecuzione dei profili e della riduzione degli sprechi. Lo strumento deve avere un magazzino cards di almeno 200 unità o più in maniera da poter gestire una routine sostenuta per diversi profili contemporaneamente. Il caricamento delle cards, la perforazione e l’eliminazione devono essere totalmente automatica e deve essere garantita l’assenza di trascinamento e di contaminazione. Il sistema deve effettuare il controllo di qualità sia sulla macchina sia sui reagenti. Identificazione positiva dei campioni e dei reagenti tramite bar code. Gestione automatica delle urgenze con accesso prioritario. Il sistema deve potere centrifugare almeno 20 cards Collegamento ad host in bidirezionalità con il sistema informatico regionale EMONET, in dotazione presso l’ U.O. Medicina Trasfusionale Modalità operativa batch e random. Utilizzo di provette primarie di diverso tipo anche contemporaneamente. Monitoraggio continuo dei reagenti, cards comprese. Il sistema deve essere corredato di gruppo di continuità, stampanti di etichette bar code e ogni altro materiale di consumo compreso l’hardware elencato nel dettaglio successivamente. PC Client, Notebook e stampanti aggiuntivi per ciascun SIT, di ultima generazione, con le caratteristiche minime e gli accessori di seguito dettagliati, da utilizzare come stazione di lavoro a corredo del sistema informatico in dotazione presso i SIT, nel numero previsto nella successiva Tabella delle apparecchiature. Inoltre, per l’effettuazione di tests in urgentissimo o in caso di fermo macchina, si richiede per ciascun SIT un sistema in manuale per schedine costituito da una centrifuga, un incubatore, un lettore per la tracciabilità dei test eseguiti manualmente, con relativa fornitura degli accessori a corredo (puntali, pipette etc..). Oltre all’analizzatore principale e al suo back-up le ditte partecipanti dovranno offrire un sistema di validazione a distanza in collegamento tra i 2 ospedali della nostra azienda (H. V. Cervello e H. Villa Sofia) che permetta ad un medico, attraverso la visualizzazione remota di dati analitici e di immagini generate dagli analizzatori automatici e dal lettore manuale tra i 2 centri trasfusionali, di validare una trasfusione dopo aver verificato i test eseguiti da un tecnico di laboratorio. Il sistema deve permettere nel SIT sede della guardia medica di assegnare gli emocomponenti, deve essere unico per entrambi i SIT e per tutti gli strumenti offerti e deve prevedere tutti i requisiti di legge compresa la firma digitale. Caratteristiche minime dell’ HARDWARE PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE Emonet e materiale di consumo. Case Desktop o mini tower con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: da 6 a 10 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 500 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le esigenze dell’U.O.C.. A richiesta eventuale software Office Professional. Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 21". porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. Notebook con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: 4 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 300 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le sigenze dell’U.O.C.. A richiesta software Office Professional. Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 17" . porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. Stampanti con le seguenti caratteristiche minime: Stampante Laser a colori in formato A4 e A3. Risoluzione di stampa da 1200 dpi Image Quality. Velocità fino a 19 ppm (A4). N.1 cassetto per carta. 64 MB di memoria. Connettività con porta USB 2.0, Ethernet, parallela e slot per scheda interna. Materiale di consumo. Stampante Laser B/N in formato A4. Lettori ottici di codice a barre tipo INTERMEC Scan Plus 1800 CCD o similari. I lettori devono essere in misura di 1 per ogni SIMT ed in misura di 1 per ogni struttura periferica. Stampanti termiche per etichette EASYCODER PD 41 o modello analogo corredate di cavo di connessione con PC. rotoli di etichette per stampati EASYCODER C4 mm. 100 x mm. 100. rotoli di etichette per stampati EASYCODER C4 mm. 50,8 x mm. 25,4. La ditta aggiudicataria dovrà fornire: I controlli di qualità interna e l’iscrizione in abbonamento del Laboratorio ad un programma di VEQ per Immunoematologia per tutto il periodo della fornitura e che prevedano il confronto con un significativo numero di altre strutture che effettuano gli stessi test e che utilizzano gli stessi sistemi diagnostici o sistemi analoghi. I CQ esterni devono essere commissionati ad Ente terzo non Profit che opera in ambito comunitario, quale UK NEQAS o equivalenti con riconoscimento internazionale, in accordo con il direttore del SIMT. Il contraente deve preliminarmente mettere a disposizione i CQ previsti dal centro Regionale Qualità della Regione Sicilia, previo accordo con i Centro Regionale. La strumentazione richiesta ed il n° di tests da effettuare in 1 anno, comprensivi dei controlli, sono di seguito elencati nella tabella Az.Osp. Ospedali Riuniti PALERMO Asp. Caltanissetta SIT Villa Sofia SIT Cervello Sit CL SIT GELA Apparecchiature in service n. apparecchiature n. apparecchiature Analizzatore automatico 3 di cui 1 di back up 3 di cui 1 di back up 1 1 Sistema validazione a distanza 1 1 2 Caltanissetta - Mussomeli 3 Gela – Mazzarino, Gela - Niscemi Incubatore schedine 3 2 2 3 Centrifuga schedine 3 2 2 3 Pipette 4 3 2 3 Puntali 60.000 40.000 0 0 Bagnomaria provette o altro strumento per scongelare provette a 37°C 3 1 0 Centrifuga da banco 2 1 2 3 PC Case Desktop 2 2 1 1 Notebook 3 2 0 0 Stampante colore 1 1 1 2 Stampante B/N 4 2 1 1 Stampante per etichette 4 4 0 0 Lettore ottico cod. barre 6 4 1 2 Rotoli 800 etichette 100x100 100 100 0 0 Rotoli 1000 etichette 50,8x25,4 150 150 0 0 Tipologia test n. test n. test n. test n. test GRUPPO Diretto (A,B,AB,D,CDE) 25.000 15.000 4000 3000 Gruppo Indiretto A1-A2-B-0 25.000 15.000 4000 3000 GRUPPO DIRETTO CON DOPPIO ANTI D (AB0/D1/D2) + gruppo indiretto A1-A2-B-0 5.000 5.000 500 500 ANTI D weak in automazione o con tecnica manuale con test all’antiglobulina, in grado di rilevare la variante DVI dell’antigene Rh(D) 300 300 100 100 Fenotipo Rh completo di Kell 10.000 6.000 4000 3000 ANTI k (cellano) in automazione o con tecnica manuale 5.000 2.000 100 100 ABO/ Rh neonati 500 1.500 100 100 Controllo gruppo ABD 30.000 10.000 4000 4000 Prove compatibilità T.A 15.000 13.000 6000 6000 Prove Compatibilità Coombs 15.000 13.000 6000 6000 RAI a due cellule Coombs 15.000 0 0 RAI a tre cellule Coombs 15.000 13.000 5000 3000 Identificazione Ab irregolari con pannello almeno a 22 cellule di donatori diversi con schedine necessarie 500 200 Abbonamento minimo annuale Abbonamento minimo annuale Coombs diretto 1.500 1.500 500 500 Coombs Diretto monospecifico 600 600 300 300 EMAZIE A1, A2, B, O, pronte all’uso per metodica in schedina, in abbonamento mensile Quantità per il numero dei test Quantità per il numero dei test Quantità per il numero dei test 4500 Quantità per il numero dei test 3500 Emazie a 2 cellule gruppo O, pronte all’uso per metodica in schedina, in abbonamento mensile Quantità per il numero dei test 0 0 Emazie a 3 cellule gruppo O, pronte all’uso per metodica in schedina, in abbonamento mensile Quantità per il numero dei test Quantità per il numero dei test Quantità per il numero dei test 5000 Quantità per il numero dei test 3000 Identificazione Ab Irregolari (( 22 cellule trattate e non trattate) pronte all’uso per metodica in schedina Quantità per il numero dei test 1/spedizione Abbonamento minimo annuale Abbonamento minimo annuale Controllo qualità interno 1/spedizione 1/spedizione Abbonamento minimo annuale Abbonamento minimo annuale Controllo qualità esterno Si Si no no La ditta aggiudicataria dovrà fornire a completamento della fornitura, i seguenti antisieri liquidi per la tipizzazione eritrocitaria manuale in urgenza. ANTISIERI LIQUIDI – Numero test SIT Villa Sofia SIT Cervello SIT CL SIT GELA 1.ANTI A: anticorpi monoclonali di classe IgM in grado di reagire con i sottogruppi deboli. Reagente a basso contenuto proteico, avidità: 3-4”, sensibilità (titolo) contro emazie A1: minimo 1:128, contro emazie A2: minimo 1:64, specificità: 100%, nessuna falsa positività con i campioni poliagglutinabili con i sieri policlonali. 2.000 2.000 5.000 4.000 2. ANTI B: anticorpi monoclonali di classe IgM in grado di reagire con i sottogruppi deboli. Reagente a basso contenuto proteico, avidità: 3-4”, sensibilità (titolo) contro emazie B: minimo 1:128, specificità: 100%, assenza di reazioni con i “B” acquisiti 2.000 2.000 5.000 4.000 3. ANTI A,B: miscela di anticorpi monoclonali di classe IgM in grado di reagire con i sottogruppi deboli. Reagente a basso contenuto proteico, avidità: 3-4” sensibilità (titolo), contro emazie A1: minimo 1:128, contro emazie A2: minimo 1:32, contro emazie B: minimo 1:128; specificità: 100%, nessuna interferenza con i campioni poliagglutinabili. 2.000 2.000 5.000 4.000 4. ANTI D: miscela di anticorpi monoclonali di classe IgG e IgM in grado di riconoscere epitopi differenti e di reagire con le varianti D deboli in Coombs, reagente a basso contenuto proteico, avidità: 5”, sensibilità (titolo) minimo 1: 32 specificità: 100%, contro emazie Rho. 10.000 5.000 5.000 4.000 5. ANTI D: siero policlonale umano incompleto , avidità: 7” , sensibilità (titolo) minimo 1: 32, specificità: 100%, contro emazie Rho 1.500 500 200 200 6. LECTINA ANTI A1 antisiero ottenuto da Dolichos Biflorus, avidità: 15” ,sensibilità (titolo) minimo 1: 8 , specificità: 100% 2.000 1.000 200 200 7. ANTI H monoclonale avidità: 10”, sensibilità (titolo) minimo 1: 8, specificità: 100% 2.000 1.000 200 200 8. ANTI C monoclonale avidità: 30”, sensibilità (titolo) minimo 1: 16, specificità: 100% 2.000 1.000 600 600 9. ANTI E monoclonale avidità: 30” sensibilità (titolo) minimo 1: 16 ,specificità: 100% 2.000 1.000 600 600 10. ANTI c monoclonale avidità: 30”, sensibilità minima 1: 16,specif. 100% 2.000 1.000 400 400 11. ANTI e monoclonale avidità: 30”, sensibilità minima 1: 16, specif. 100% 2.000 1.000 400 400 12. ANTI CDE miscela di anticorpi 2.000 1.000 600 400 13. Siero di Coombs polivalente verde 2.000 500 600 600 14. Siero di Coombs IgG 2.000 500 400 400 15. Albumina bovina al 22% 500 300 500 300 16. Rh control 500 300 500 300 17. Bromelina 100 100 100 100 18. LISS per TCI 1.000 500 500 500 19. ANTI Cw 300 100 200 200 20. ANTI M 300 100 200 200 21. ANTI N 300 100 200 200 22. ANTI S 300 100 200 200 23. ANTI s 300 100 200 200 24. ANTI P1 300 100 200 200 25. ANTI K 300 100 6000 4000 26. Anti Le a 300 100 300 100 27. Anti Le b 300 100 200 200 28. Anti Fy a 300 100 200 200 29. Anti Fy b 300 100 200 200 30. Anti jk a 300 100 200 200 31. Anti jk b 300 100 200 200 32. Anti kp a 300 100 200 200 33. Anti Lu a 300 100 200 200 34. Anti Lu b 300 100 200 200 Ci si riserva di chiedere eventuale campionatura degli antisieri proposti per valutare e saggiare titolo, specificità e avidità. La ditta dovrà indicare il costo per ml di siero nonché il numero di test per ogni confezione. Il numero di test indicati si riferisce ad un consumo annuo presunto. Tali numeri sono pertanto suscettibili di variazioni in più o in meno in relazione all’incremento o riduzione del carico di lavoro richiesto all’U.O. La fornitura dovrà consentire la presenza nell’U.O. di almeno un flacone a lunga scadenza per ciascun tipo di antisiero durante tutto l’anno. Si deve prevedere inoltre la possibilità di acquisire più flaconi di uno specifico antisiero in relazione alla necessità di ricercare sangue compatibile per un paziente immunizzato. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALITA’ Pesi 1.1 Caricamento continuo dei campioni senza interruzioni, random access totale. Descrizione se accessi separati da zona reagenti e schedine, se identificazione e presentazione a video istantanea, tipologia provette etc… Fino a 5 1.2 Descrivere il sistema di punzonamento per tipologia di schedine. Fino a 3 1.3 Produttività relativa ai principali test richiesti in tabella: Gruppo diretto, Gruppo indiretto, Fenotipo RH Kell, RAI a 2 o 3 cellule, Prove crociate. Specificare tempi per singoli test (tempi per singolo campione a cui venga applicato il profilo e tempi di esecuzione dello stesso profilo per batch da 10 campioni e da 20 campioni). Fino a 5 1.4 Inserimento continuo delle urgenze senza pause o interruzioni per campioni, reagenti e schedine: descrivere Fino a 5 1.6 Funzione Auto start: appena i campioni sono caricati a bordo il sistema parte automaticamente. Relazione. Fino a 5 1.7 Identificazione anticorpi irregolari in completa automazione con pannelli di almeno 33 cellule di cui almeno 22 complementari Fino a 5 1.8 Numero di Cards caricabili on board: ≥ 2 0 cards tra ABO/Rh, Fenotipo /Kell, Nacl, Coombs polispecifico (relazionare) Fino a 5 1.10 Lo strumento deve potere lavorare con provette di campioni di volume minimo (es. pz .pediatrici) Fino a 5 1.11 Possibilità di teleassistenza (relazionare) Fino a 3 1.12 Modalità di lettura delle schedine: descrivere. Fino a 3 1.13 Conformità alle linee guida degli standards SIMTI in relazione alla rilevazione del D VI per donatori e pazienti. Relazionare. Fino a 5 1.14 Gestione prioritaria delle urgenze con refertazione nel minor tempo possibile. Relazione. Fino a 5 1.15 Il sistema deve poter utilizzare anche parzialmente le schedine per ridurre gli sprechi: descrivere Fino a 3 1.16 Sistema di validazione a distanza: descrivere anche se con firma digitale Fino a 3 Totale punteggio 60 BASE D’ASTA € 5.554.750,00 oltre iva ( € 3.804.750,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 1.750.000 per l’ASP di CL) LOTTO 37 - SERVICE per INATTIVAZIONE PATOGENI su Concentrati Piastrinici e su Plasma (SIMT PO Cervello e PO Villa Sofia, AOUP - Paolo Giaccone e P.O. S. Elia Caltanissetta) – In ottemperanza al DA 1141/2010 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE Tecniche e relativi pesi ai fini della valutazione della qualità del sistema offerto. Il sistema richiesto deve rispondere alle seguenti caratteristiche di base (la relativa valutazione verrà espressa con un punteggio di max 60 punti), fermo restando l’obbligatorietà di alcuni requisiti : 1) deve essere basato sull’irradiazione prevalentemente UVA ed essere in grado di agire sia su DNA che su RNA (requisito obbligatorio) 2) possibilità di inattivare Unità di Piastrine e di Plasma (requisito obbligatorio) 3) possesso del marchio di CE del sistema di inattivazione (requisito obbligatorio) 4) uso preventivo di farmaco inattivante, preferibilmente senza potenziale tossicità e conseguente necessità di rimozione dopo la procedura di irradiazione (peso max 15 ) 5) uso dello stesso farmaco sia per l’inattivazione delle piastrine che del plasma (peso max 10 ) 6) tempi brevi di esecuzione della procedura, preferibilmente inferiori a 30’ (peso max 10) 7) facilità di utilizzo del sistema da parte del personale tecnico (peso max 5) 8) disponibilità immediata dell’unità dopo l’irradiazione (peso max 5) 9) efficacia su batteri, secondo panel dichiarato e studi di letteratura (peso max 5) 10) efficacia su virus RNA / DNA secondo panel dichiarato e studi di letteratura (peso max 6) 11) efficacia su parassiti secondo panel dichiarato e studi di letteratura (peso max 4) 12) interfacciamento Emonet Su richiesta del responsabile può essere richiesta una preventiva dimostrazione tecnica del sistema e della valutazione tecnica. Le offerte devono essere accompagnate da : 1) dichiarazione del produttore, circa l'originalità delle metodiche proposte; 2) dichiarazione che certifichi la conformità del sistema offerto alle normativa europea (98/79 CE) e nazionale (DL 332/2000). Apparecchiatura in noleggio: disponibilità di un’apparecchiatura per la quale deve essere indicato il relativo canone di noleggio. Si richiede parimenti, in ottemperanza al DA 1141/10, di presentare l’offerta in caso di estensione del numero di trattamenti derivati da gravi eventi pandemici o altre esigenze cliniche, per oltre N° 1000/2000/3000 procedure inattivazione con contestuale fornitura di seconda apparecchiatura in noleggio FORNITURA ANNUALE tipologia test SIMT Cervello – Villa Sofia AOUP - Paolo Giaccone - P.O. S. Elia - CL Inattivazione piastrine 400 procedure base 350 400 Inattivazione plasma 100 procedure 25 100 Strumento con PC o notebook 1 1 1 GRIGLIA di VALUTAZIONE QUALITA’/PREZZO (60/40) : Per ognuno dei requisiti richiesti (secondo punteggio indicato per ciascuno di essi), con l’eccezione di quelli obbligatori, saranno assegnati punteggi per un massimo di 60. BASE D’ASTA € 1.040.425,00 oltre iva (€ 340.425,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 350.000,00 per l’Azienda Policlinico di Palermo ed € 350.000,00 per l’ASP di Caltanissetta) LOTTO 38 - Fornitura sistema in service tecnologia LUMINEX HLA bassa ed alta risoluzione SSO - Ricerca Anticorpi linfocitotossici – AOR Villa Sofia Cervello AGGIUDICAZIONE PER LOTTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Allo scopo di consentire la tipizzazione molecolare degli alleli HLA e degli anticorpi linfocitotossici, sui donatori e pazienti candidati al trapianto di organi solidi, tessuti e cellule emopoietiche, anche in numero elevato di campioni con tempi ristretti di esecuzione, si richiede l’acquisizione di un sistema di tipizzazione mediante la tecnica PCR-SSO basato su tecnologia “Luminex”. CARATTERISTICHE TECNICHE del sistema: A) Sistema per la tipizzazione HLA di alleli di Classe I e II, studio geni KIR, esecuzione PRA classe I e II. Il sistema deve basarsi sulla tecnologia Luminex con la possibilità di esaminare 96 campioni allo stesso tempo. Conformità alle norme ASHI e/o EFI. Principi e caratteristiche tecniche del sistema richiesto (peso totale 30): a) Il DNA del campione da esaminare deve essere in una prima fase amplificato mediante primer gruppo specifici e PCR simmetrica (peso max 10). b) L’amplificato, biotilinato, deve essere successivamente denaturato e coniugato a microsfere fluorescenti. c) Le sonde oligonucleotidiche sequenza specifiche (SSO) adese alle microsfere fluorescenti devono permettere di identificare il DNA legato. Il DNA non legato deve essere rimosso tramite lavaggi. d) L‘identificazione deve avvenire tramite un analizzatore a flusso (peso max 5). e) L’analisi dei risultati deve essere supportata da software di interpretazione dedicato per ciascuna delle classi di studio (peso max 10). f) Deve essere consentita l’acquisizione, l’analisi e il trasferimento automatico dei dati su files export (peso max 5). g) Tempi parziali di esecuzione dei test: PCR 90 min ; Post PCR 70min per 1-16 campioni; Post PCR 90 min per 96 campioni; aquisizione 1h/96 campioni; Tempo totale: 3h max (acquisizione esclusa); h) Numero di test eseguibili da 1 a 96 campioni per ogni locus, da 1 a 2 piastre per giorno (peso max 5). N. di test previsti per un anno: Locus A bassa risoluzione 500 test Locus B “ 500 test Locus C “ 500 test Locus DRB1 “ 700 test Locus A alta risoluzione 800 test Locus B “ 800 test Locus C “ 800 test Locus DRB1 “ 1500 test Locus DQB1 “ 300 test Locus DPB1 200 test KIR 200 test Determinazione esoni 4,7 100 test Alloanticorpi Screening 1000 test PRA 1000 test Identificazione alloanticorpi Classe I 600 test Identificazione alloanticorpi Classe II 350 test Identificazione alloanticorpi non fissanti il complememnto 500 test Taq polimerasi : in quantità e tipologia adeguata al numero e tipo dei kit richiesti Altri reagenti necessari all’esecuzione deli test richiesti in quantuità adeguata alle tipologie su indicate Il sistema fornito dovrà essere integrato con apparecchiatura adeguata all’estrazione rapida del DNA da campioni biologici (sangue intero, buffy coat, tessuti, cellule e saliva risospesa in soluzione preservante, prevista dal Produttore) N° 1 Estrattore automatico di acidi nucleici da sangue intero,buffy coat, tessuti, cellule e saliva risospesa in soluzione preservante, prevista dal Produttore. Sistema di estrazione completamente automatico da banco basato su tecnologia con biglie magnetiche con le seguenti caratteristiche: -Possibilità di estrarre da 1 a 14 campioni contemporaneamente -Possibilità di estrarre anche 1 solo campione senza alcuno spreco reagente -Reagenti pre-aliquotati in cartucce monouso -Kit completi di reagenti e plasticherie necessari per la seduta di estrazione -Lampada UV integrata per decontaminazione del piano di lavoro -Accesso fisico al piano di lavoro dello strumento bloccato durante la seduta di estrazione -Protocolli pre caricati su card magnetiche pronte all'uso -Possibilità di scegliere tra diversi volumi di partenza e di eluizione finale. -L’estrazione deve avvenire in maniera completamente automatica, senza richiedere neanche un passaggio di intervento dell’operatore. -Possibilità di effettuare la lisi automatica del campione. -Possibilità di identificazione dei campioni con codice a barre esterno ed elaborazione foglio excel con lista di lavoro - stampante dedicata. -Protocolli con tempi rapidi di esecuzione circa 20-40 minuti. -Il sistema deve essere marcato CE-IVD in accordo con la Direttiva 98/79/CEE. Test previsti per anno: n. 3.000 campioni La ditta offerente deve garantire la completa manutenzione ordinaria e su chiamata per eventuali malfunzionamenti (entro 48h lavorative). Dovrà inoltre garantire, secondo suo piano aziendale, relativo calendario annuale per: 1) manutenzione preventiva; 2) sicurezza elettrica; 3) Controllo Qualità. Disponibilità complessiva dei kit richiesti: requisito obbligatorio Le ditte non ancora accreditate presso il Laboratorio dovranno effettuare una prova tecnica preventiva: il giudizio tecnico positivo, espresso dal Dirigente Responsabile del Laboratorio a seguito di detta prova, è condizione indispensabile per la valutazione dell’offerta economica. Caratteristiche connesse a qualità e sicurezza, da valutare sulla base delle relative schede tecniche e di verifica diretta su campioni demo da inviare presso il Laboratorio HLA (limitato alle Ditte non ancora accreditate presso il Laboratorio HLA) Devono essere fornite le apparecchiature per l’esecuzione dell’estrazione automatica del DNA da campioni biologici e delle indagini in SSO mediante tecnologia Luminex, della cui manutenzione ordinaria (comprensiva dei CQ e Sicurezza Elettrica) e di quella straordinaria dovrà interamente farsi carico l’azienda fornitrice. Garanzia di intervento straordinario, entro le 48 h lavorative dalla chiamata. Le apparecchiature dovrà essere corredata di PC e dei necessari software adeguati alle esigenze del laboratorio per la gestione e l’analisi dei dati, completo di stampante Laser, di stampante per etichette (per codice a barre) e di lettore bar-code. L’Azienda si riserva di contenere, o di estendere l’acquisto dei Kit sulla base delle reali necessità segnalate dal responsabile del settore. CRITERI GENERALI DI AGGIUDICAZIONE (griglia di qualità/prezzo) 1) prezzo max punti 40 2) caratteristiche tecniche ed analitiche dei sistemi offerti max punti 30 (vedi griglia analitica su caratteristiche tecniche) 3) caratteristiche tecniche e qualitative dei reattivi e kit max punti 20 (dopo prove tecniche presso il laboratorio) 4) adattamento del sistema al laboratorio max punti 5 5) manutenzione e sistema di gestione informatica max punti 5 BASE D’ASTA € 1.762.200,00 oltre iva LOTTO 39 - Service aferesi produttiva/terapeutica a flusso discontinuo (SIMT PO Cervello – SIMT PO Villa Sofia, AOUP Paolo Giaccone) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE RICHIESTE del Sistema Aferetico Funzionamento a flusso discontinuo con singolo accesso venoso (requisito obbligatorio) 1. Dimensioni ridotte e facile trasportabilità anche al letto del paziente 2. Facile installazione dei circuiti con automontaggio dei tubi 3. Valvole con spia di segnalazione aperta/chiusa e sensori di aria con spia di segnalazione presenza/assenza di fluidi 4. Sensori di pressione per monitorare la pressione venosa del donatore o paziente o la pressione del circuito. Regolazione automatica della velocità della pompa e della reinfusione in base alle misurazioni della pressione venosa 5. Spie di segnalazione del flusso del sangue visibili da ogni lato della macchina 6. Sistema di sicurezza dell’autoriconoscimento del set monouso installato 7. Monitor per il controllo del gocciolamento dell’anticoagulante 8. Pannello di controllo e display e tastiera comandi costituito da un ampio schermo con emocalcolatore inserito e possibilità di personalizzare e programmare il protocollo, aggiornare i dati, visualizzare i risultati; lettore bar-code Il sistema dovrà essere corredato di PC di ultima generazione (corredati di lettore barcode) o notebook, corredati da sistema Office professional; stampanti Laser BN/colore; stampanti per etichette codice a barre Intermec Easy Coder C4 ed Easy Coder F4 ( o Zebra); relative etichette autoadesive a rotoli mm. 50,8 x mm. 25,4 e a rotoli mm. 100x100; Saldatori da banco; Saldatori Portatili. Gruppo continuità adeguato al numero di separatori e PC (escluse stampanti). Dovrà obbligatoriamente essere disponibile un software dedicato per la gestione del sistema con più di un separatore, al fine di controllare lo stato della procedura aferetica; il collegamento tra i PC dedicati e i separatori potrà avvenire in radio frequenza o con cavo di cablaggio, che deve essere reso operativo nell’area indicata dal direttore del SIMT. Dovrà essere altresì attivato il collegamento bidirezionale tra il sistema operativo Emonet ed il software dedicato. I separatori dovrà essere aggiornati con gli avanzamenti tecnico-scientifici e nella performance del risultato che si renderanno disponibili durante il periodo dell’aggiudicazione, alle stesse condizioni economiche. CARATTERISTICHE specifiche dell’HARDWARE IN SERVICE PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE EmoNet con materiale di consumo (obbligatorie). PERSONAL COMPUTER. Case Desktop o mini tower con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: da 6 a 10 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 500 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le esigenze dell’U.O.C. Software Office Professional (o altro su richiesta del direttore del SIMT). Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 21". porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. PC PORTATILE. Notebook con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: 4 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 300 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le esigenze dell’U.O.C.. A richiesta software Office Professional. Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 17" . porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. STAMPANTI Stampanti con le seguenti caratteristiche minime: - Stampante Laser a colori in formato A4. Risoluzione di stampa da 2400 dpi Image Quality. Velocità fino a 19 ppm (A4). N.1 cassetto per carta. 64 MB di memoria. Connettività con porta USB 2.0, Ethernet, parallela e slot per scheda interna. - Stampante Laser B/N in formato A4 - stampanti per etichette codice a barre tipo Intermec Easy Coder ed Easy Coder F4 ( o Zebra); SALDATORI Saldatori elettrici a pinza portatili per tubi in PVC con le seguenti caratteristiche: Batterie ricaricabili a lunga autonomia ( almeno 400 saldature ) Borsa da trasporto Classe I tipo CF Saldatori elettrici da banco per tubi in PVC con le seguenti caratteristiche minime: Controllo automatico della saldatura LED luminoso sulla pinza saldante che indica lo stato della saldatura Corredato di pinza satellite con cavo di almeno 2 metri Deve rispondere alla Direttiva 93/42 CEE Dovrà essere disponibile un software dedicato per la gestione del sistema con più di un separatore, al fine di controllare lo stato della procedura aferetica; il collegamento tra PC dedicato e i separatori potrà avvenire in radio frequenza o con cavo di cablaggio, che deve essere reso operativo nell’area indicata dal direttore del SIMT. Dovrà essere attivato il collegamento bidirezionale tra il sistema operativo Emonet ed il software dedicato. La fornitura di separatori cellulari da adibire alla plasmaproduzione dovranno essere parimenti fornito di software gestionale ed interfacciato con il sistema gestionale Emonet in dotazione al SIMT ed all’associazione. Villa Sofia Cervello AOUP Paolo GIaccone Separatori cellulari corredati di gruppi di continuità 8 6 4 Piastrinoaferesi piastrine iperconcentrateleucodeplete 100 100 Piastrinoaferesi piastrine leucodeplete/ plasma 1000 400 450 Eritroaferesi terapeutica 100 50 100 Raccolta rossi-rossi con filtri per leucodeplezione 50 0 24 Concentrati eritrocitari e piastrinici leucodepleti 16 50 50 Raccolta rossi-plasma con filtro per leucodeplezione concentrati eritrocitari 1800 300 300 Plasma-scambio con bowl pazienti adulti 100 50 100 Plasma-scambio con bowl pazienti pediatrici 36 50 24 Plasmaferesi produttiva 2000 1000 2000 Leucopiastrinoaferesi depletiva; cellule staminali 24 250 ACD in sacca ml 500 2000 2000 1000 ACD in sacca ml 250 3000 2000 SAG-Mannitolo per raccolta rossi in aferesi (sacca ml 140) 2000 300 300 SAG-Mannitolo per raccolta rossi in aferesi (confez. In sacca ml 350) 200 50 50 Soluzione CPD in sacca ml 250 200 50 50 Soluzione CPD in sacca ml 150 2000 300 300 Soluzione Fisiologica in sacche da ml 500 5500 2000 Soluzione TSOL risospensione PLT iperconcentrate 100 100 Aghi fistola 3500 2000 2500 Bende premi fistola 6000 3000 4000 Saldatori da banco 1 1 Saldatori portatili 2 2 Personal Computer con gruppo di continuità 1 2 2 Notebook 1 1 2 Stampanti Laser colore 1 1 1 Stampanti Laser B/N 2 1 Lettori Bar code 4 2 4 Stampanti per etichette piccole 4 2 4 Etichette a rotoli da 100x100 100 100 100 Etichette a rotoli da 50,8x25,4 100 100 100 Stampanti per etichette grandi (100x100) 2 1 2 GRIGLIA di VALUTAZIONE QUALITA’/PREZZO (60/40) : Service aferesi produttiva/terapeutica a flusso discontinuo GRIGLIA di VALUTAZIONE QUALITA’/PREZZO (60/40) : 1) Dimensioni ridotte e facile trasportabilità anche al letto del paziente: punti 2 2) Facile installazione dei circuiti con automontaggio dei tubi : punti 2 3) Valvole con spia di segnalazione aperta/chiusa e sensori di aria con spia di segnalazione presenza/assenza di fluidi: punti 8 4) Sensori di pressione per monitorare la pressione venosa del donatore o paziente o la pressione del circuito. Regolazione automatica della velocità della pompa e della reinfusione in base alle misurazioni della pressione venosa : punti 10 5) Spie di segnalazione del flusso del sangue visibili da ogni lato della macchina : punti 10 6) Sistema di sicurezza dell’autoriconoscimento del set monouso installato : punti 10 7) Monitor per il controllo del gocciolamento dell’anticoagulante : punti 8 8) Pannello di controllo e display e tastiera comandi costituito da un ampio schermo con emocalcolatore inserito e possibilità di personalizzare e programmare il protocollo, aggiornare i dati, visualizzare i risultati; lettore bar-code: punti 10 BASE D’ASTA € 5.424.900,00 oltre iva ( € 3.924.900,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 1.500.000,00 per l’Azienda Policlinico di Palermo) LOTTO 40 - LOTTO AFERESI PRODUTTIVA MULTICOMPONENTI MONOAGO, FLUSSO CONTINUO (SIMT PO Cervello - SIMT PO Villa Sofia) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE RICHIESTE del Sistema Aferetico - SEPARATORI CELLULARI MULTICOMPONENTI Funzionamento a flusso continuo con singolo accesso venoso (requisito obbligatorio) Completa automazione nella raccolta personalizzata degli emocomponenti sulla base dei dati del donatore (peso, sesso, altezza, Ht, conta piastrinica, gruppo sanguigno) Possibilità di configurare diverse tipologie di procedure e combinazioni di prodotto Capacità di ottenere in oltre il 99% dei prodotti raccolti un inquinamento leucocitario inferiore a 1 x 106 leucociti/unità Possibilità di programmare volume massimo di prelievo, concentrazione di piastrine, quantità di piastrine, volume plasma, tempo massimo di procedura, minimo ematocrito a fine procedura Ematocrito della sacca di eritrociti >60% prima dell’introduzione della soluzione conservante Possibilità di produzione di triplo prodotto. Il separatore dovrà essere aggiornato con con gli avanzamenti tecnico-scientifici e nella performance del risultato che si renderanno disponibili durante il periodo dell’aggiudicazione, alle stesse condizioni economiche. Dovrà essere assicurata la manutenzione ordinaria con controlli periodici annuali ed a chiamata entro 24-48 ore in caso di guasto. - SEPARATORE CELLULARE (Opzionale) procedure leucodepletive Funzionamento a flusso continuo con doppio accesso venoso Possibilità di raccolta in continuo o per fasi cicliche. Volume extracorporeo inferiore a 170 ml. Controllo automatico della anticoagulante in base al rapporto col flusso di prelievo. Controllo velocità di infusione dell’anticoagulante in base al volume totale sangue paziente (ml/min. di ACD/ Lit. di sangue del paziente) selezionabile da 0,8 a 1,2. Visualizzazione in simultanea flussi di portata e volumi di tutti i liquidi collegati: ACD, Plasma, Sangue, prodotto raccolto, RPM, tipo di procedura in corso. Gestione automatica dell’interfaccia mediante rilevamento ottico continuo e tramite telecamera Possibilità di impostare un multiplo di volume ematico per personalizzare il volume di sangue da processare. Possibilità di utilizzare lo stesso circuito indipendemente dall’ ematocrito del paziente per la raccolta delle Cellule staminali. Dovrà obbligatoriamente essere disponibile un software dedicato per la gestione del sistema con più di un separatore, al fine di controllare lo stato della procedura aferetica; il collegamento tra i PC dedicati e i separatori potrà avvenire in radio frequenza o con cavo di cablaggio, che deve essere reso operativo nell’area indicata dal direttore del SIMT. Dovrà, altresì, essere attivato il collegamento tra il sistema operativo Emonet ed il software dedicato. HARDWARE IN SERVICE PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE EmoNet con materiale di consumo. Case Desktop o mini tower con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: da 6 a 10 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 500 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le sigenze dell’U.O.C.. A richiesta eventuale software Office Professional. Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 21". porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. Lettore ottici barcone tipo INTERMEC Scan Plus 1800 CCD Stampanti con le seguenti caratteristiche minime: Stampante Laser colore in formato A4. Risoluzione di stampa da 2400 dpi Image Quality. Velocità fino a 19 ppm (A4). N.1 cassetto per carta. 64 MB di memoria. Connettività con porta USB 2.0, Ethernet, parallela e slot per scheda interna. Stampante Laser B/N per formato A4. Stampanti per etichette tipo EASYCODER C4/E4 o equivalenti (tipo Zebra, etc) Rotoli etichette per stampati EASYCODER C4 mm. 100 x 100 mm. Rotoli etichette per stampati EASYCODER C4 mm. 50,8 x 25,4 mm. OBBLIGATORIO : sistema di gestione aferesi ed interfacciamento bidirezionale EMONET Villa Sofia Cervello Separatori multicomponeti con gruppi di continuità 2 4 Separatore opzionale 1 1 PC Desktop con gruppi di continuità 1 1 Notebook 1 1 Stampante laser colore 1 1 Stampante laser B/N 1 1 Stampanti etichette 2 2 Etichetterotoli 100x100 50 50 Etichette rotoli 50,8 x 25,4 50 50 Concentrati piastrinici leucodepleti, emazie concentrate e plasma 500 700 PLT iperconcentrate / rossi / Plasma 300 Emazie concentrate leucodeplete e plasma 250 200 Eritroplasmapiastrinoaferesi Con filtro rossi 200 Set raccolta mononucleati 6 Set leucodeplezione 6 Bende premifistola 1000 1000 Soluzione ACD 1500 1000 Soluzione SAG-M 1000 400 Soluzione fisiologica 1000 ml 1000 1000 Soluzione PAS sospensione PLT 400 GRIGLIA di VALUTAZIONE QUALITA’/PREZZO (60/40) : Funzionamento a flusso continuo con singolo accesso venoso (requisito obbligatorio) Completa automazione nella raccolta personalizzata degli emocomponenti sulla base dei dati del donatore (peso, sesso, altezza, Ht, conta piastrinica, gruppo sanguigno): punti 10 Possibilità di configurare diverse tipologie di procedure e combinazioni di prodotto: punti 10 Capacità di ottenere in oltre il 99% dei prodotti raccolti un inquinamento leucocitario inferiore a 1 x 106 leucociti/unità: punti 12 Possibilità di programmare volume massimo di prelievo, concentrazione di piastrine, quantità di piastrine, volume plasma, tempo massimo di procedura, minimo ematocrito a fine procedura: punti 10 Ematocrito della sacca di eritrociti >60% prima dell’introduzione della soluzione conservante: punti 10 Possibilità di produzione di triplo prodotto: punti 8 BASE D’ASTA € 1.722.150,00 oltre iva LOTTO 41 - Service aferesi terapeutica a flusso continuo - doppio ago (SIMT PO Cervello, in ottemperanza a DA 1141/2010 ed ASP CL) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi SIMT Cervello TIPOLOGIA KIT circuiti per raccolta di cellule staminali/granulociti 250 Circuiti per plasma-scambio/plasma trattamento /eritroscambio 300 Soluzione ACD 500ml 600 Sacche accessorie per processing midollo osseo da 2500 ml cadauno 50 Sol. fisiologica in sacche 1.000 ml 500 Aghi fistola procedure aferetiche 2000 Bende premi fistola 2000 APPARECCHIATURE Separatori cellulari 4 Saturimetro O2 2 Personal Computer 1 Stampanti etichette (tubi/sacche) 2 Stampante laser B/N 1 Etichette autoadesive (100X100; 50,8 X 25,4) 3.000 Caratteristiche tecniche separatori cellulari Doppio ago, con possibilità di ago singolo automatico (requisito obbligatorio) Completa automazione anche in fase di autocaricamento delle pompe, priming iniziale senza alcun intervento da parte dell’operatore Autotest dei sensori totale ed automatico Deplezione piastrinica e leucocitaria Volume di extracorporeo inferiore a 170 ml per utilizzo anche pediatrico Apertura automatica delle linee di fisiologica in caso di arresto procedura al fine di mantenere pervi gli accessi venosi Controllo ridontante di sicurezza sul dosaggio dell’ACD-A con colonne o filtri Stampante per report completo di tutti i dati Software in italiano per gestire le procedure terapeutiche programmate in automatico fra cui: Raccolta di cellule staminali da sangue periferiche in modo automatico, con protocolli dedicati in funzione delle preconte e della tipologia del paziente/donatore Processing di midollo con protocollo dedicato al trasferimento automatico in sacche Scambio plasmatico isovolemico con bilanciamento automatico dei fluidi con possibilità di reinfusione automatica in continuo del buffy coat Piastrinoaferesi produttiva con prodotto finale leucodepleto (globuli bianchi nel prodotto minori di 500.000) e possibilità di procedura monoago con reinfusione gestita da apposita pompa integrata al separatore al fine di velocizzare la procedura Scambio plasmatico, scambio eritrocitario e deplezione eritrocitaria con programmi e circuiti dedicati Dovranno esser resi disponibili n° 3 separatori da utilizzare per l’esecuzione delle procedure all’interno dei locali del SIMT, più una quarta apparecchiatura da dedicare alle procedure in altre UUOO per pazienti non trasportabili. Il sistema dovrà essere completato da un PC di ultima generazione, corredato di n. lettore bar code; stampante Laser BN; stampanti per etichette codice a barre Intermec Easy Coder C4 ed Easy Coder F4 ( o Zebra), con relative etichette autoadesive mm. 50,8 x mm. 25,4 e mm. 100x100. Dovrà essere attivato il collegamento bidirezionale tra il sistema operativo Emonet ed il software dedicato. Dovrà esser disponibile un Gruppo continuità calibrato per il funzionamento dei separatori e PC (escluso stampamti). Dovrà obbligatoriamente essere disponibile un software dedicato per la gestione del sistema con più di un separatore, al fine di controllare lo stato della procedura aferetica; il collegamento tra PC dedicato e i separatori potrà avvenire in radio frequenza o con cavo di cablaggio, che deve essere reso operativo nell’area indicata dal direttore del SIMT. Dovrà, altresì, essere attivato il collegamento bidirezionale tra il sistema operativo Emonet ed il software dedicato. SIMT Caltanissetta DOTAZIONE A CORREDO Riscaldatori a secco per le procedure di aferesi terapeutica 2 Set per scambio plasmatico/Set per scambio eritrocita rio e deplezione eritrocitaria/Set per raccolta o Deplezione Leucociti 70 procedure annue Filtto con membrana in EVAL, con una superficie di 2 metri quadrati circa efficace nella rimozione di IgM. Sterilizzato a raggi gamma. 10 Filtro con membrana in EVAL, con una superficie di 2 metri quadrati circa efficace nella rimozione di IgM, IgG e Fibrinogeno. Sterilizzato a raggi gamma. 10 Colonne Immunospecifiche per il trattamento della Iperbilirubinemia 10 Prolunghe per Riscaldatore a Secco 30 GRIGLIA di VALUTAZIONE QUALITA’/PREZZO (60/40) : CARATTERISTICHE PESI Completa automazione anche in fase di autocaricamento delle pompe, priming iniziale senza alcun intervento da parte dell’operatore 7 Autotest dei sensori totale ed automatico 7 Deplezione piastrinica e leucocitaria 7 Volume di extracorporeo inferiore a 170 ml per utilizzo anche pediatrico 9 Apertura automatica delle linee di fisiologica in caso di arresto procedura al fine di mantenere pervi gli accessi venosi 8 Controllo ridontante di sicurezza sul dosaggio dell’ACD-A con colonne o filtri 7 Stampante per report completo di tutti i dati 7 Software in italiano per gestire le procedure terapeutiche programmate in automatico con interfacciamento bidirezionale con sistema emonet 8 BASE D’ASTA € 745.700,00 oltre iva (€ 560.700,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 185.000,00 per l’ASP CL) LOTTO 42 - SERVICE PER EFFETTUARE PROCEDURE DI PLASMAFERESI TERAPEUTICA ( PLASMAADSORBIMENTO AUTOANTICORPI ) CON SEPARATORE CELLULARE A FLUSSO CONTINUO per UOC SIMT Villa Sofia CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Service per effettuare procedure di plasmaferesi terapeutica /plasma adsorbimento autoanticorpi) con separatore cellulare a flusso continuo, occorrente all’U.O. di Medicina Trasfusionale di Villa Sofia, con i quantitativi previsti per anno, per svolgere le attività istituzionali e per l’osservanza della Legge n 219 del 21/10/2005, dei Decreti di attuazione, dei D.A e dei D.D.G. della Regione Siciliana. Caratteristiche minime del separatore: separatore cellulare a flusso continuo, con tempi di procedura ridotti; mobile e facilmente trasportabile; completamente automatico, con possibilità di procedure monoago, programmabile nei volumi da trattare. Fornito di gruppo di continuità. circuiti, con possibilità di procedure monoago, colonne e materiale di consumo per effettuare procedure terapeutiche per pazienti affetti da malatie neuroimmuni e autoimmuni con anticorpi circolanti. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire aghi fistola, soluzione Fisiologica, soluzioni anticoagulanti ed ogni quant’altro occorre per effettuare le procedure. La Ditta aggiudicataria deve formulare l’offerta omnicomprensiva per tutto il sistema in service e specificare a parte: il costo per singolo presidio monouso e tipo di colonna o dispositivo; il costo per apparecchiatura in service; il canone di noleggio e di assistenza. Apparecchiature in service SIMT Villa Sofia Separatore con gruppo di contimuità 1 KIT ( circuito + colonna ) per effettuare procedure di immunoadsorbimento in malattie neuro immuni 30 BASE D’ASTA € 144.180,00 oltre iva LOTTO 43 - Service Foto immunoterapia extra-corporea SIMT PO Cervello (in ottemperanza a DA 1141/2010 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Considerate le mission regionale ed aziendale (DA1141/10) che individuano il SIMT Cervello quale Servizio erogatore di trattamenti terapeutici in campo trapiantologico, vista l’esperienza maturata in oltre 10 anni di attività nel trattamento delle gravi reazioni di rigetto post-trapianto emopoietico e di organi solidi, si rende opportuno mantenere attiva l’attività di fotoferesi (terapia immunomodulante). Il trattamento di fotoaferesi è usualmente eseguito su richiesta delle Unità Trapianto Emopoietico e di Organi solidi di tutto il Territori Regionale, come previsto nell’ambito dei programmi clinici di trapianto aderenti alle raccomandazioni JACIE. La fotoimmunoterapia extracorporea è da considerarsi procedura salvavita CARATTERISTICHE TECNICHE del SISTEMA Sistema di irradiazione e circuiti/sacche monouso sterili per foto aferesi a circuito aperto (di seguito elencati per fabbisogno annuale), rispondenti alle direttive Comunitarie ed in linea con le norme nazionali del settore, per garantire Qualità e Sicurezza (Direttiva 93/42/ EEC su dispositivi medici, All 1, par. 7.3, 9.1, 13.6c; DL 6 11 2007, n. 207; Accordo Stato Regioni su Requisiti minimi trasfusionali). Il sistema suddetto deve comprendere quanto segue (fabbisogno annuale): N° 250 circuiti / sacche monouso utilizzabili per la foto immunoterapia extra corporea; le quantità richieste potranno variare a seconda delle necessità dell’Unità Trapianto dell’AO Cervello. N° 1 strumento (di nuova produzione) per irradiazione UVA (prevalente) con le seguenti caratteristiche: Provvisto di almeno due sorgenti luminose con emissione luminosa UV-A (320 -380 nm), atte a consentire un’illuminazione omogenea ed adeguatamente intensa (2 J/cm2); possibilità di avere tracciabilità dell’energia emessa e dello stato delle lampade; Tempo di illuminazione non superiore ai 30 minuti a seconda del materiale cellulare trattato; Possibilità di stabilire un range di temperatura di lavorazione (min-max) al di fuori del quale l’illuminatore non procede (atto a garantire la trasfusione ad un temperatura ottimale), o sistema automatico di controllo della temperatura, sì da adattarsi alla normale temperatura corporea; Dotato di un agitatore basculante e un gruppo di raffreddamento, atto ad impedire il riscaldamento delle cellule nel ciclo di trattamento; in alternativa pompa peristaltica e ventilatori in grado di garantire il continuo movimento e una costante temperatura della sospensione cellulare. Allarmi di temperatura massima e sistema di gestione delle temperature sovra-massimali Software gestionale e hardware correlato (PC, lettore di codice a barre, stampante laser colore, n. 2 stampanti termiche per etichette (piccole per vials e grandi per sacche), per garantire tracciabilità e rintracciabilità del processo. Il Sistema di gestione deve garantire una documentazione dei seguenti dati: identificativo dello strumento di irradiazione; identificativo del lotto del kit utilizzato; identificativo del lotto del farmaco utilizzato; tipo di separatore utilizzato; identificazione dell’operatore; identificazione del paziente; volumi processati; dati emocromocitometrici utili; controllo dell’energia espressa in joule; tempo di irradiazione; note per eventi e reazioni avverse; archiviazione dei dati delle procedure e transfer in ambiente microsoft; stampa del report. Lo strumento irradiatore deve essere certificato CE espressamente per la foto immunoterapia extra corporea (foto-feresi a circuito aperto). Eventuali offerte di sistemi non certificati CE non verranno valutate. E’ inoltre richiesta la possibilità da parte dell’Azienda aggiudicataria di garantire l’interfacciamento bidirezionale con il sistema gestionale EMONET. La ditta partecipante deve presentare le referenze tecniche del sistema e l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara e le referenze. Nel formulare l’offerta economica si deve quotare separatamente come di seguito: Costo annuale materiale monouso (costo bloccato per la durata del service) La valutazione complessiva dell’offerta sarà basata sul rapporto qualità / prezzo (60 / 40 ) Le offerte devono essere accompagnate da: 1) dichiarazione del produttore, circa l'originalità e le caratteristiche tecniche del sistema proposto; 2) dichiarazione che certifichi la conformità del sistema offerto alle normativa europea (98/79 CE) e nazionale (DL 332/2000). SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITA’ Pesi max per singola voce N° sorgenti luminose a 320- 380 nm ( UV-A) 7 Tracciabilità energia emessa e stato delle lampade 5 Tempi di illuminazione: non superiori a 30’ 10 a) Sistema di controllo automatico delle temperature di processo (per garantire i limiti della temperatura corporea) in alternativa b) Possibilità di stabilire range di riferimento delle temperature operative secondo protocollo interno 5 5 Software gestionale con garanzia di tracciabilità 6 Volumi processabili inferiori a 100 ml (per uso pediatrico) 12 Ingombro contenuto della strumentazione da banco e possibilità di uso a letto del paziente (peso inferiore a Kg 70) 5 Referenze d’uso nazionali ed internazionali 5 Totale punteggio massimo 60 BASE D’ASTA € 400.500,00 oltre iva LOTTO 44 - LEUCOCITOAFERESI SELETTIVA SU COLONNA CON APPARECCHIATURA DEDICATA (Tecnologia ADACOLUM o equivalenti) (SIMT Villa Sofia ) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Service per effettuare procedure di granulomonocitoaferesi selettiva su colonna con apparecchiatura dedicata con i quantitativi previsti per anno, per svolgere le attivita istituzionali e per l’osservanza della Legge n 219 del 21/10/2005, dei Decreti di attuazione, dei D.A e dei D.D.G. della Regione Siciliana. 1 ) caratteristiche dell’apparecchiatura : apparecchiatura in service per effettuare procedure terapeutiche di granulomonocitoaferesi selettiva su colonna mobile, a doppia via, con velocita costante e programmabilità dei volumi da trattare e allarmi di pressione del sistema. 2) cartucce e materiale di consumo: - dispositivi per effettuare cicli di granulocitomonocitoaferesi terapeutiche. La ditta aggiudicataria dovrà fornire aghi fistola, soluzione fisiologica ed ogni quant’altro occorre ad effettuare le procedure. Le Ditte devono fornire, pena l’esclusione le schede tecniche originali dei prodotti offerti. Limitatamente al presente lotto dovrà essere assicurata la manutenzione periodica ordinaria e entro 24 ore in caso di guasto. Corredata di gruppo di continuità. Quantità richiesta per anno : n. 40 Kit ( circuito + colonna ) per effettuare procedure di granulomonocitoaferesi BASE D’ASTA € 180.225,00 oltre iva per l’AOR Villa Sofia Cervello ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTTO 45 - Service per la rilevazione dell’RNA/DNA virale ( HCV-HIV1 e HBV ) per la validazione delle unità di sangue e/o emocomponenti per il Centro di Qualificazione Biologica ( CQB ) – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - ART. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Caratteristiche del Sistema per la validazione di 65.000 unità/anno Sistema in service per la validazione di biologia molecolare , comprensive di calibrazione , controlli e ripetizioni. Requisiti del Sistema Si richiede uno strumento analitico completamente automatico ed uno strumento di back-up speculare per tutti i passaggi richiesti : Preparazione del campione Esecuzione della metodica NAT Analisi dei risultati L’esecuzione del test deve essere eseguita analizzando i campioni in singolo. Il sistema deve essere un analizzatore ad accesso continuo che permetta il caricamento in continuo dei campioni e la refertazione a batch di grandezza variabile in base alle esigenze di lavoro del CQB e con capacità di eseguire fino a 1000 tests , in autonomia, in meno di 15 ore. Totale controllo del processo , inventario dei reagenti e dispsable a bordo Verifiche automatiche del corretto volume del campione a bordo Rilevazione dei coaguli Verifiche della corretta posizione dei reagenti, calibratori e controlli identificazione positiva. Il Sistema deve essere dotato di sensori di livello liquidi e di verifica di dispensazione reagenti di tipo potenziometrico e volumetrico. Dispensazione dei campiono con puntali monouso. Tutti i processi analitici devono avvenire in un sistema chiuso per garantire la riduzione dei rischi di contaminazione ( esterna e della metodica ). Disattivazione del materiale finale di reazione prima dello scarico dei rifiuti liquidi e solidi. Requisiti Reagenti Singolo tubo di reazione Controllo interno in tutti i campioni ed i calibratori sin dalla primissima fase della procedura Controllo interno costituito da un RNA/DNA per simulare ogni passaggio analitico ( inclusa trascrizione inversa ) come per gli analiti. I test devono avere una sensibilità pari a : HIV <75 UI/ml – HBV <15 UI/ml – HCV < 25 UI/ml Amplificazione isotermica Nessuna estrazione La metodica deve prevedere l’uso di olio minerale per minimizzare la formazione di aerosol. Procedure di decontaminazione integrate nella sequenza analitica per ridurre drasticamente la probabilità di contaminazione anche in presenza di un numero di amplificazione settimanali e/o giornaliere dell’ordine di migliaia. Possibilità di eseguire il test per WEST NILE VIRUS su singolo campione, a richiesta. N. DUE congelatori verticali per la conservazione dei reattivi a -20°C / -45°C volume circa 500 lt.. CARATTERISTICHE MINIME DELL’HARDWARE IN SERVICE PER LA GESTIONE DEL SOFTWARE EmoNet, con materiale di consumo. N. 2 Case Desktop o mini tower con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: da 6 a 10 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 500 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le esigenze dell’U.O.C.. A richiesta eventuale software Office Professional. Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 21". porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. n. 2 Notebook con le seguenti caratteristiche minime: Porte USB: 4 x USB 2.0, Porte Firewall: 1 x FireWire 800 . Tipo processore: Intel Core Duo: Memoria RAM 4 GB. Disco fisso: min 300 G. Sistema operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le sigenze dell’U.O.C.. A richiesta software Office Professional. Lettore/Masterizzatore DVD / DVD ± RW/D.L.. Scheda grafica 256/512 MB. Dimensioni schermo: 17" . porte I/O con 1 porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettori, 1 slot CardBus PCMCIA di tipo III o di tipo II. Scheda Ethernet 10/100Mbps. N. 1 Stampanti con le seguenti caratteristiche minime: Stampante Laser a colori in formato A4 – A3. Risoluzione di stampa da 2400 dpi Image Quality. Velocità fino a 19 ppm (A4). N.1 cassetto per carta. 64 MB di memoria. Connettività con porta USB 2.0, Ethernet, parallela e slot per scheda interna. Compreso materiale di consumo. N. 3 Stampante con le seguenti caratteristiche minime: Stampante Laser B/N in formato A4. Risoluzione di stampa da 2400 dpi Image Quality. Velocità fino a 19 ppm (A4). N.1 cassetto per carta. 64 MB di memoria. Connettività con porta USB 2.0, Ethernet, parallela e slot per scheda interna. Compreso materiale di consumo. N. 5 Lettori ottici di codice a barre tipo INTERMEC Scan Plus 1800 CCD. N. 5 Stampanti per etichette EASYCODER PD 41 o modello analogo corredate di cavo di connessione con PC. N. 100 rotoli di etichette per stampati EASYCODER C4 mm. 100 x mm. 100. N. 150 rotoli di etichette per stampati EASYCODER C4 mm. 50,8 x mm. 25,4. Il service dovrà essere comprensivo di tutte le apparecchiature, i software anche per l’estrapolazione dei risultati secondo il codice UNI, i reattivi, i materiali di consumo e quanto necessario per l’esecuzione dei parametri richiesti e dovrà essere provvisto di gruppi di continuità per le due apparecchiature. Per il presente lotto, in caso di guasto dei sistemi, l’assistenza tecnica deve essere garantita entro 12 ore anche nei giorni festivi. Tutti i reattivi e le strumentazioni saranno tenuti in prova per un periodo di 3 mesi per verificarne l’attendibilità e l’affidabilità. BASE D’ASTA € 3.604.500,00 oltre IVA LOTTO 46 - Service per il Centro di Qualificazione Biologica del SIMT di Villa Sofia SISTEMA PER LA VALIDAZIONE BIOLOGICA DI SIEROLOGIA, VIROLOGIA, CHIMICA CLINICA EMATOLOGIA, DELLE SACCHE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTI PER IL CENTRO DI QUALIFICAZIONE BIOLOCICA dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale di Villa Sofia CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ART. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema per l’esecuzione dello screening sierologico dei donatori di sangue ed emocomponenti, per i markers dell’epatite, dell’HIV, della sifilide, del CMV e per la ripetizione dei test in urgenza, comprensivo dei test di chimica clinica ed emocromo. Caratteristiche del sistema per la validazione di 70.000 unità/anno La fornitura deve essere costituita da: n. DUE strumenti analitici integrati stand alone per i dosaggi di immunochimica e chimica clinica con caratteristiche speculari n. DUE strumenti di back-up stand alone per l’esecuzione dei dosaggi immunometrici (con caratteristiche tecniche ed impiego dei medesimi reagenti previsti nel sistema integrato principale). n. UNO analizzatore principale di ematologia n. UNO analizzatore di back-up di ematologia n. UNA apparecchiatura per i tests di conferma per HCV Ab, HIV 1-2 e Sifilide Ab IgG/IgM con campionamento da provetta madre Il sistema diagnostico deve essere autorizzato secondo il decreto 332 8/settembre/2000 che recepisce la direttiva europea 98/79 relativa ai dispositivi medico-diagnostici e, in particolare per il blood screening (classe A). Il sistema offerto deve essere munito di gruppi di continuità adeguati e dovrà essere interfacciato al sistema gestionale EMONET ed Emomaster. I controlli di qualita’ esterni (VEQ) in atto forniti dall’Istituto Superiore di Sanita’, in caso di interruzione della fornitura devono essere forniti aderendo ai programmi VEQ regionali 2012. La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di trasferire tutto l’archivio storico dei donatori, attualmente in uso su pc client aggiuntivo dedicato all’archivio, corredato di stampante laser e gruppo di continuità. Il service dovrà essere comprensivo di tutte le apparecchiature, reattivi, calibratori, controlli, materiali di consumo (es acqua distillata ed altro) e quanto necessario per l’esecuzione dei parametri richiesti. In caso di guasto del sistema, l’assistenza tecnica deve essere garantita entro 12 ore anche nei giorni pre-festivi e festivi. I reattivi obbligatori per il CQB devono essere prodotti e commercializzati dalla stessa azienda. Tutti i reattivi e le strumentazioni saranno tenuti in prova per un periodo di 3 mesi per verificarne l’attendibilità e l’affidabilità. La ditta dovrà fornire software per la gestione del magazzino, in RIFD, aperto con gestione di materiali e fornitori personalizzabili dall’utente. Inoltre, la ditta aggiudicataria fornire a supporto la strumentazione di seguito elencata: n. 1 (uno) Bagnomaria Termostatato. n. 3 (tre) Centrifughe da banco (48 posti) HERAEUS MEGAFUGE 1. n. 3 (tre) PC Client con LCD 17", masterizzatore, modem e UPS Case Desktop o mini tower con le seguenti caratteristiche minime (o equivalenti): porte USB : da 6 a 10 per USB 2,0 porte Firewall : 1 per Firewire 800 Tipo processore: Intel core Duo: memoria RAM 4 GB Disco fisso min 500 GB Sistema Operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le esigenze dell U.O.C A richiesta eventuale software Office Professional Lettore/masterizzatore DVD / DVD ± RW Scheda grafica 256/512 MB Dimensioni schermo : 21” Porte I/O con una porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettore, 1 slot card bus PCMCIA di tipo III o di tipo II Scheda Ethernet 10/100 Mbps n. 2 (due) Stampanti Laser a colori A3 e A4. n. 4 (quattro) Stampanti Laser B/N. n. 6 (sei) Lettori ottici di codice a barre tipo INTERMEC Scan Plus 1800 CCD. n. 6 (sei) Stampanti tipo Intermec EASYCODER PD 41, corredate di cavo di connessione con PC. n. 40 Rotoli etichette per stampanti EASYCODER PD 41 mm 100 x mm 100 (annuali). n. 67 Rotoli etichette per stampanti EASYCODER PD 41 mm 50,8 x mm 25,4 (annuali). n. 2 (due) PC Notebook con le seguenti caratteristiche minime (o equivalenti): porte USB : 4 USB 2,0 porte Firewall : 1 per Firewire 800 Tipo processore: Intel core Duo: memoria RAM 4 GB Disco fisso min 300 GB Sistema Operativo: Microsoft Windows di ultima generazione o XP o altro secondo le esigenze dell U.O.C A richiesta eventuale software Office Professional Lettore/masterizzatore DVD / DVD ± RW Scheda grafica 256/512 MB Dimensioni schermo : 17” Porte I/O con una porta IEEE 1394, 1 uscita S-video per TV o videoproiettore, 1 slot card bus PCMCIA di tipo III o di tipo II Scheda Ethernet 10/100 Mbps CARATTERISTICHE DELL’ANALIZZATORE INTEGRATO Il sistema integrato deve essere in grado di gestire almeno 200 tubi primari (con caricamento simultaneo), provette da 10 ml, 7 ml. 5ml e coppette caricabili anche sul medesimo rack. Esso, inoltre, deve poter gestire almeno 20 campioni in urgenza, con caricamento prioritario e senza interruzione della routine avviata. Data la necessità di massima flessibilità operativa richiesta (analisi giornaliere o urgenti anche di piccole serie o campioni, rapidi tempi di risposta, flusso continuo di esami) non sono accettabili analizzatori che utilizzino micro piastre. L’analizzatore integrato dovrà essere monitorato in remoto con possibilita’ di: verificare l’operativita’ strumentale (ordinaria e straordinaria),controllare i consumi e ottenere una reportistica completa sui consumi di reagenti, calibratori e controlli CARATTERISTICHE DEL MODULO DI IMMUNOCHIMICA La strumentazione dovrà garantire le seguenti prestazioni minime: L’esecuzione degli esami deve essere automatizzata a partire dalla provetta primaria con identificazione diretta tramite barcode dei campioni e di ogni singolo reagente fino alla refertazione e su sistema non in micro piastra. Tecnologia di rilevazione: chemiluminescenza diretta o potenziata. Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni. Cadenza analitica del modulo principale (e di quello di back-up) non inferiore a 180 test/ora. Numero di campioni caricabili on board non inferiori a 130 (relativamente agli analizzatori stand-alone) Tubi primari ed aliquote identificabili mediante barcode. Caricamento continuo dei campioni con esecuzione delle urgenze in totale automazione e senza interruzione della routine avviata, con capacità di stat di almeno 30 posizioni (relativamente agli analizzatori stand-alone) Ago campionatore con rilevazione di bolle, coaguli e schiuma. Tipologia provette ospitabili on board: 10 ml, 5 ml, e coppette (tutte caricabili sul medesimo rack). Possibilità di re-run in tempo reale. Possibilità di reflex-test. Possibilita’ di reperibilita’ continua del campione e del suo eventuale riutilizzo Metodologie analitiche in grado di evitare effetto gancio e interferenze da anticorpi eterofili (es.dosaggi 1 step, 2 step, stat, pretrattramento,ecc.) Campioni utilizzabili: siero o plasma. Caricamento reagenti in area refrigerata. Identificazione dei reagenti mediante barcode con informazioni suppletive inerenti stabilità, calibrazione, n. test residui. Possibilità del modulo di restare sempre acceso (stand-by) con procedure di riavviamento non superiore ai 15 minuti. Software con help on line. Calendario delle manutenzioni ed archivio di quelle effettuate. Monitoraggio remoto della strumentazione con possibilita’di: verificare l’operativita’ strumentale (ordinaria e straordinaria),controllare i consumi e ottenere una reportistica completa sui consumi di reagenti, calibratori e controlli Tutti i test elencati eseguibili su strumentazione con software/hardware rispondente a norme di certificazione ISO, GMP, GMP5 CARATTERISTICHE DEL MODULO DI CHIMICA CLINICA Cadenza analitica di circa 800 test fotometrici /ora. Caricamento continuo dei campioni con esecuzione delle urgenze in totale automazione e senza interruzione della routine avviata. Ago campionatore con rilevazione di bolle, coaguli e schiuma Adattabilità di metodiche non previste nell’elenco sotto riportato (canali programmabili dall’utente). Tipologia provette ospitabili on board: 10 ml, 5 ml, e coppette (tutte caricabili sul medesimo rack). Tubi primari ed aliquote identificabili mediante barcode. Possibilità di re-run in tempo reale. Possibilità di reflex-test. Identificazione dei reagenti mediante barcode con informazioni suppletive inerenti stabilità, calibrazione, n. test residui. Campioni utilizzabili: siero, plasma, urine. Caricamento reagenti in area refrigerata. Possibilità del modulo di restare sempre acceso (stand-by) con procedure di riavviamento non superiore ai 15 minuti. Software con help on line. Monitoraggio remoto della strumentazione con possibilita’ di: verificare l’operativita’ strumentale (ordinaria e straordinaria),controllare i consumi e ottenere una reportistica completa sui consumi di reagenti, calibratori e controlli Tutti i test elencati eseguibili su strumentazione con software/hardware rispondente a norme di certificazione ISO, GMP, GMP5 CARATTERISTICHE ANALIZZATORE PER EMATOLOGIA E ANALIZZATORE DI BACKUP Per la fornitura dello strumento definito principale, si richiede la rispondenza ai seguenti criteri: Dotato di campionatore automatico da almeno 100 posizioni. Cadenza analitica superiore a 100 emocromi con formula leucocitaria / ora. Determinazione in numero assoluto e % di Eritroblasti senza reagente aggiuntivo rispetto al profilo emocromo con formula leucocitaria. Esecuzione del conteggio Reticolociti e Frazione Reticolocitaria Immatura contemporanea all’emocromo con formula leucocitaria ed in completa automazione. Indice di linearità WBC superiore a 200 X 103/uL WBC. Segnalazione con specifico allarme in presenza di aggregati piastrinici con eliminazione dell’interferenza da lettura WBC. Possibilità di determinare valori in numero assoluto e % delle cellule atipiche/immature: BLASTI, Granulociti Immaturi, Neutrofili a Banda, Linfociti Atipici Numero di parametri refertabili superiori a 30. Determinazione delle Piastrine Reticolate. Determinazione del valore di HGB reticolocitaria e dei parametri derivati. Manutenzione quotidiana automatica. Archivio dati capace di memorizzare almeno 10.000 referti completi di relativi grafici. Gestione CQ con medie mobili e file di controllo con rappresentazione Levey-Jenning Utilizzo di reagenti non Tossico-Nocivi. Gestione automatizzata dei controlli di qualità su almeno 3 livelli e con riconoscimento automatico da campionatore. Archivio dati capace di memorizzare referti di almeno 10000 campioni completi di relativi grafici. Limitato numero di reagenti necessari all’esecuzione delle possibili determinazioni, non superiore a 6. Possibilità di assistenza e monitoraggio funzionamento da remoto in collegamento telematico. Per la fornitura dello strumento definito secondario (backup), presso le U.O. di Servizio di Immunoematologia e Trasfusione, si richiede la rispondenza ai seguenti criteri: Strumento emocromocitometrico ad almeno 18 parametri con formula leucocitaria ad almeno 3 popolazioni. Utilizzo semplice ed intuitivo con software operativo in lingua italiana. Facilmente trasportabile unico blocco peso ridotto e inferiore a 10Kg Velocità operativa di almeno 50 emocromi/ora da provetta aperta. Monitor a colori touch screen. Capacità di stampa con l’utilizzo di stampante esterna a colori ink-jet o laser. Possibilità di esecuzione emocromo da prelievo capillare in microprovetta. Minima quantità necessaria all’esecuzione dell’emocromo, inferiore a 10ul. Capacità di memorizzare un numero di emocromi con relativi grafici, non inferiore a 10.000. Archivio QC per 3 livelli di controllo con grafici Levey-Jennings. Possibilità di interfacciamento bidirezionale ed esportazione dati su memoria usb esterna (pen-drive). Utilizzo di barcode e barcode reader per l’identificazione dei campioni. TEST RICHIESTI Tipologia test Quantitativi annui HCV Ab 70.000 HbsAg 70.000 HIV 1-2 Ag/Ab 70.000 Sifilide Ab (IgG/IgM) 70.000 HbcAb 16.000 HbsAb 4.000 HbeAg 4.000 HbeAb 4.000 HBcAb IgM 1.000 Ferritina 75.000 CMV IgG 8.000 CMV IgM 8.000 CMV IgG Avidity 800 PSA totale 1.200 PSA libero 1.200 Test conferma HCV 3.000 Test conferma HIV 1-2 2.000 Test conferma Sifilide 2.000 Test conferma HbsAg 2.000 Siero di controllo multiparametrici positivi HCV, HBsAg, HIV, HbcAb 3.000 Siero di controllo multiparametrici negativi HCV, HBsAg, HIV, Sifilide, HbcAb 3.000 Siero di controllo monoparametrici positivi Sifilide 3.000 Controllo monoparametrico positivo CMV IgG 100 Controllo monoparametrico positivo CMV IgM 100 Glicemia 75.000 Creatinina 75.000 Proteine totali 75.000 ALT 75.000 AST 75.000 Colesterolo 75.000 Trigliceridi 75.000 Siederemia 75.000 Emocromi 20.000 Per il presente lotto, in caso di guasto dei sistemi, l’assistenza tecnica deve essere garantita entro 12 ore anche nei giorni festivi. ELEMENTI DI VALUTAZIONE Sistema Integrato Caratteristica Punteggio Numero tubi caricabili on board (per singolo sistema integrato) in un’unica soluzione > 300 Fino a 4 Dispensazione dei campioni con carry over minimo (<0,1 ppm) ottenibile con sistemi che non usino materiale plastico Fino a 2 Area per urgenze a caricamento continuo (per singolo sistema integrato) > 30 Fino a 2 Modulo Chimica Clinica Caratteristica Punteggio Estensione della linearità delle cinetiche enzimatiche senza impiego di ulteriore reagente Fino a 4 Reagenti liquidi e pronti all’uso Fino a 1 Cuvette in vetro ottico Fino a 1 Vano per calibratori, controlli, campioni a temperatura controllata, ad accesso prioritario Fino a 2 Modulo Immunochimica Caratteristica Punteggio Reagenti, calibratori e controlli pronti all’uso, senza necessita’ di stabilizzazione a temperatura ambiente per tutti gli analiti offerti Fino a 4 Stabilità della calibrazione valida per l’intero lotto (frequenza non inferiore a 30 gg) Fino a 1 Numero campioni caricabili on board (per singolo analizzatore): > 130 Fino a 2 Cadenza Analitica (per singolo analizzatore) non inferiore a 200 test/ora Fino a 4 Ricerca anticorpi anti Treponema P (IgG/IgM) in chemiluminescenza,con Antigeni ricombinanti TpN15,TpN17,TpN47 Fino a 3 HIV ½ :metodica per la rilevazione di Ab e Ag,test di IV generazione-capacita’ di rilevazione delle varianti virali( sottoytipi dell’HIV1 gruppo M-sottotipiA,B,C,D,E,F,G,H,J,K,-gruppo O,gruppo P e gruppo N,HIV2,CRF01_AE,CRF02_AG. Sensibilita’ analitica per Hiv1 p24 (standard WHO) 0,87 UI/ml Fino a 4 HBsAg : deve impiegare anticorpi mono-policlonali , test capace di riconoscere mutanti naturali e ricombinanti). Sensibilita’ analitica (determinata usando II standard internazionale dell’OMS) tra 0,019-0,020UI/ml Fino a 3 HCV:test ad antigeni ricombinanti,capaci di rilevare Immunoglobuline di classe IgG e IgM dirette almeno contro la regione Core,NS3,NS4; metodica 2-step Fino a 3 Implementazione sulla stessa piattaforma di test HCVAg quantitativo, HTLV1/2, Chagas Fino a 2 Confezionamento kit da 100,500 Fino a 2 Analizzatore Ematologia Caratteristica Punteggio Conteggio PLT con metodo a marcatura monoclonale CD61 Fino a 4 Rilevamento indice di vitalità cellulare leucocitaria / apoptosi Fino a 3 Determinazione di presenza di Emazie Fetali in Sangue Materno Fino a 3 Conteggio PLT con metodo ottico in prima lettura, senza costi aggiuntivi rispetto al profilo CBC+Formula 5 part diff. Fino a 2 Possibilità di effettuare letture monoclonali in FITC, PE e PI (CD3/CD4/CD8, CD34 etc.) Fino a 4 BASE D’ASTA € 4.405.500,00 OLTRE IVA LOTTO 47 - SISTEMA AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DI TEST ELISA E/O CHEMILUMINESCENZA , PER LA RICERCA DI PATOLOGIE AUTOIMMUNI - AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA – ARNAS CIVICO PALERMO AGGIUDICAZIONE PER LOTTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi SUB LOTTO 1 - LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. CERVELLO Il sub lotto ha per oggetto la fornitura di un sistema analitico per l’esecuzione di indagini in ELISA E CLIA comprendente strumenti nuovi e di ultima generazione completamente automatici,corredati di gruppo di continuità,così suddivisi: 1) sistema automatico per la ricerca di autoanticorpi,con tecnica CLIA,; 2) sistema automatico per la ricerca di autoanticorpi con tecnica ELISA; • reattivi per l’esecuzione dei test richiesti comprensivi di un adeguato numero di controlli, in base alle sedute analitiche indicate,tenendo conto della loro stabilità a bordo e della scadenza delle calibrazioni. • materiale di consumo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema; • iscrizione annuale a VEQ UK-NEQAS per tutti i test di autoimmunità • programma di controllo di qualità interno per i test di autoimmunità che preveda la fornitura di controlli pronti all’uso a titolo e pattern noti. Per controllo di qualità interno si intende sia la fornitura dei normali controlli positivi e negativi associati ad ogni test sia, per gli analiti principali, di sieri di controllo a titolo e specificità note da utilizzarsi con diverse metodologie analitiche. Bisogna garantire il costante controllo interno per ogni seduta analitica, anche se si lavora con strip. • l’azienda aggiudicataria dovrà anche garantire l’assistenza tecnica Full Risk nonché l’ aggiornamento tecnologico sia della strumentazione che dei reagenti. Il lettore di codice a barre deve essere integrato nel vano campioni ed effettuare la lettura dei codici a barre quando i campioni sono inseriti nei Rack. Se il lettore del codice è fuori dallo strumento la ditta deve relazionare sulla sicurezza di questa opzione. I controlli devono essere giornalieri, come indicato dalla metodica e come si fa con i controlli interni. Mentre i sieri di controllo, a titolo di specificità note, da utilizzarsi con diverse metodologie saranno effettuati ogni 6 mesi. Non sono utilizzati Ulteriori controlli. Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 1 ) : • Completa automazione • Barcode integrato. Per barcode integrato si intende che la macchina è in grado di individuare il barcode all’interno dello strumento o sia possibile leggerlo prima di inserire la provetta in macchina, o entrambe le cose, anche se la lettura e individuazione all’interno dello strumento conferire maggiore sicurezza. • Reagenti pronti all’uso con identificativo barcode • Riconoscimento campioni e reagenti tramite barcode • Piatto campioni da almeno 30 posti • Conservazione dei reagenti a bordo in alloggiamento refrigerato. • Interfacciamento bi-dirazionale al gestionale del laboratorio ( metafora informatica) Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 2 ) : • Sistema composto da uno o più strumenti aperto e completamente automatico • Esecuzione in contemporanea di almeno 4 micropiastre ELISA • Riconoscimento positivo dei campioni mediante barcode • Campionatura da provetta primaria e secondaria nella stessa seduta analitica • Presenza di sensori di livello • Presenza sensori coagulo • Metodiche con procedure operative omogenee (stessi tempi e modalità di incubazione) • Reattivi comuni intercambiabili e lotto indipendenti • Reattivi liquidi e pronti all’uso ad esclusione dei tamponi di lavaggio. I sistemi, sia ELISA sia CLIA, vanno interfacciati al Lys aziendale, che è quello di Dedalus-Metafora. TESTS ELISA RICHIESTI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana Screening ACA (IgG, IgM e IgA) 200 1 Screening B2GP I (IgG, IgM e IgA) 200 1 dsDNA 1000 1 Nucleosomi 200 1/mese Fattore Reumatoide IgG 100 1/mese Fattore Reumatoide IgA 100 1/mese Fattore Reumatoide IgM 600 1/mese CCP ( almeno di 2° generazione 800 2/mese Anti PCA 600 2/mese Helicobacter Pylori IgG 600 1 Gliadina IgA ( det. Anticorpi IgA diretti verso la Gliadina intera) 200 1/mese Gliadina IgG ( det.Anticorpi IgG diretti verso la Gliadina intera) 200 1/mese. In riferimento alla richiesta di VEQ-UK-NEQUAS per tutti i test di autoimmunità saranno accettate, come valide, offerte comprendenti l’iscrizione a programmi VEQ-UK-NEQUAS per il controllo qualità esterno dei seguenti analiti, quale pannello minimo richiesto: ANA, dsDNA, ENA, Cardiolipina, Beta 2 Glicoproteinal, c-ANCA, p-ANCA, MPO, PR3, GBM, peptidi deamidati della gliadina, transglutamminasi, endomisio. I test ELISA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotti separati TESTS ELISA OPZIONALI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana Helicobacter Pylori IgA 300 1/mese Anti Ovaio 200 1/mese Zona Pellucida 200 1/mese Spermatozoi 200 1/mese Desmogleina 1 200 1/mese Desmogleina 3 200 1/mese BP 230 200 1/mese BP 180 200 1/mese SLA/Lp 100 1/mese Dosaggio Calprotecnina 200 1/mese GAD 300 1/mese IA 2 300 1/mese Anticorpi Anti-Actina IgG e IgA 200 1/mese PBC Screening 200 1/mese ANA screening 500 1/mese TESTS RICHIESTI IN CLIA n.pazienti /anno n.sedute /settimana tTg IgA 4000 2 tTg IgG 400 2 DGP (peptidi deammidati gliadina) IgA 1800 2 DGP (peptidi deammidati gliadina) IgG 1800 2 MPO 800 1 PR3 800 1 ENA Screen 7 SS-A 52KD, SS-A 60KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 4000 1 ENA Tipizzazione (SS-A, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 800 ciascuno 2 al mese GBM IgG 200 1/mese I test CLIA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotti separati TESTS CLIA OPZIONALI n.pazienti anno n.sedute /settimana ANA Screening 200 1/mese ds-DNA 200 1/mese CCP 400 1/mese SUB LOTTO N. 2 - LABORATORIO DI ANALISI OSPEDALE S.ELIA DI CALTANISSETTA Il sub lotto ha per oggetto la fornitura di un sistema analitico nuovo di fabbrica e di ultima generazione per l’esecuzione di indagini in ELISA, CLIA ed in immunofluorescenza indiretta (IFA) comprendente strumenti nuovi completamente automatici,corredati di gruppo di continuità,per l’Ospedale S.Elia di Caltanissetta e di un sistema analitico nuovo di fabbrica e di ultima generazione per l’esecuzione di indagini ELISA ed Immunofluorescenza indiretta( IFA) per l’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela così suddivisi: Caratteristiche Sistema ( A ) Per Ospedale S.Elia Caltanissetta: N°1 strumento per la ricerca di autoanticorpi,con tecnica CLIA, per test routine; N° 1 sistema automatico per la preparazione di vetrini IFA e test ELISA; composto da uno o più strumenti per la routine ed uno di backup N°1 software gestionale dedicato al settore di autoimmunità corredato di n.1 microscopio a led con obiettivi 20x , 40x per fluorescenza, correlato di telecamera e/o fotocamera ad alta risoluzione e di sistema di acquisizione immagini . reattivi per l’esecuzione dei test richiesti comprensivi di un adeguato numero di controlli, in base alle sedute analitiche indicate,tenendo conto della loro stabilità a bordo e della scadenza delle calibrazioni. materiale di consumo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema; sistema di acquisizione immagini fluoroscopiche iscrizione annuale a VEQ UK-NEQAS per tutti i test di autoimmunità programma di controllo di qualità interno per i test di autoimmunità che preveda la fornitura di controlli pronti all’uso a titolo e pattern noti. l’azienda aggiudicataria dovrà anche garantire l’assistenza tecnica Full Risk nonché l’ aggiornamento tecnologico sia della strumentazione che dei reagenti. l’azienda aggiudicataria deve presentare il listino e dichairare di applicare lo stesso sconto anche per quei reagenti che in futuro il laboratorio deciderà di acquisirli e sui prodotti che potrebbero uscire successivamente. Caratteristiche minime richieste per strumento con tecnica CLIA : Completa automazione Barcode integrato Reagenti pronti all’uso con identificativo barcode Riconoscimento campioni e reagenti tramite barcode Tecnica analitica CLIA Conservazione dei reagenti a bordo in alloggiamento refrigerato. Caratteristiche minime richieste per Strumento Routine per preparazione Vetrini e test Elisa : Sistema composto da uno o più strumenti aperto e completamente automatico per la preparazione dei vetrini in immunofluorescenza e delle micropiastre ELISA Preparazione contemporanea di almeno 25 vetrini IFA Esecuzione di almeno 4 micropiastre ELISA Riconoscimento positivo dei campioni mediante barcode Campionatura da provetta primaria e secondaria nella stessa seduta analitica Presenza di sensori di livello Presenza sensori coagulo Metodiche con procedure operative omogenee (stessi tempi e modalità di incubazione) Reattivi comuni intercambiabili e lotto indipendenti Reattivi liquidi e pronti all’uso ad esclusione dei tamponi di lavaggio Controlli negativi e positivi in quantità sufficiente da essere inseriti in tutti i vetrini contenuti in ogni kit Caratteristiche minime richieste strumento di backup per preparazione vetrini e test Elisa: Strumento aperto e completamente automatico per la preparazione dei vetrini in immunofluorescenza e delle micropiastre ELISA Possibilità di processare contemporaneamente almeno 60 campioni Esecuzione di almeno 8 metodiche Elisa diverse Esecuzione di almeno 15 vetrini contemporaneamente Caratteristiche minime richieste per il Sotware gestionale di settore : Software gestionale dedicato al settore di Autoimmunità interfacciato in maniera bidirezionale con tutta la strumentazione in uso per la diagnostica autoimmunitaria indipendentemente dalla metodologia processata (BLOT o altre), inclusa, sempre in modo bidirezionale, la telecamera e/o fotocamera del microscopio Acquisizione immagini IFA Interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio (MODULAB I.L.) incluso il microscopio mediante telecamera e/o fotocamera Operatività del software regolata da passwords personalizzate Possibilità di creare archivi unici e flessibili che siano in grado di incorporare tutte le informazioni analitiche e le immagini fluoroscopiche Elaborazione dati statistici e preparazione di liste di lavoro Gestione controllo qualità Definizione dei flussi decisionali personalizzabili Tracciabilità di tutte le attività Tracciabilità dei campioni e degli esami con gestione di reflex e rerun Server dedicato al software gestionale con n°2 postazioni di lavoro ( CLIA, ELISA, IFA, Microscopi) Monitor touch screen per l’utilizzo del software Caratteristiche Sistema ( B ) Per Ospedale Vittorio Emanuele di Gela (LIS P.O. Gela – Metafora): N°1 strumento per la preparazione di vetrini IFA e test ELISA; N°1 software gestionale dedicato al settore di autoimmunità corredato di n.1 microscopio a led con obiettivi 20x , 40x per fluorescenza, correlato di telecamera e/o fotocamera ad alta risoluzione e di sistema di acquisizione immagini . reattivi per l’esecuzione dei test richiesti comprensivi di un adeguato numero di controlli, in base alle sedute analitiche indicate,tenendo conto della loro stabilità a bordo e della scadenza delle calibrazioni. materiale di consumo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema; sistema di acquisizione immagini fluoroscopiche programma di controllo di qualità interno per i test di autoimmunità che preveda la fornitura di controlli pronti all’uso a titolo e pattern noti. l’azienda aggiudicataria dovrà anche garantire l’assistenza tecnica Full Risk nonché l’ aggiornamento tecnologico sia della strumentazione che dei reagenti Caratteristiche minime richieste per Strumento per preparazione Vetrini e test Elisa: Strumento aperto e completamente automatico per la preparazione dei vetrini in immunofluorescenza e delle micropiastre ELISA Preparazione contemporanea di almeno 15 vetrini IFA Esecuzione di almeno 2 micropiastre ELISA Riconoscimento positivo dei campioni mediante barcode Campionatura da provetta primaria e secondaria nella stessa seduta analitica Presenza di sensori di livello Presenza sensori coagulo Metodiche con procedure operative omogenee (stessi tempi e modalità di incubazione) Reattivi comuni intercambiabili e lotto indipendenti Reattivi liquidi e pronti all’uso ad esclusione dei tamponi di lavaggio Controlli negativi e positivi in quantità sufficiente da essere inseriti in tutti i vetrini contenuti in ogni kit Caratteristiche minime richieste per il Sotware gestionale di settore : Software gestionale dedicato al settore di Autoimmunità interfacciato in maniera bidirezionale con tutta la strumentazione in uso per la diagnostica autoimmunitaria indipendentemente dalla metodologia processata, inclusa, sempre in modo bidirezionale,la telecamera e/o fotocamera del microscopio Acquisizione immagini IFA Interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio incluso il microscopio mediante telecamera e/o fotocamera Operatività del software regolata da passwords personalizzate Possibilità di creare archivi unici e flessibili che siano in grado di incorporare tutte le informazioni analitiche e le immagini fluoroscopiche Elaborazione dati statistici e preparazione di liste di lavoro Gestione controllo qualità Definizione dei flussi decisionali personalizzabili Tracciabilità di tutte le attività Tracciabilità dei campioni e degli esami con gestione di reflex e rerun Server dedicato al software gestionale con n°2 postazioni di lavoro ( ELISA, IFA, Microscopio) Monitor touch screen per l’utilizzo del software I controlli di qualità saranno effettuati in ogni seduta come indicato nella metodica, mentre i sieri di controllo a titolo e specificità note da Utilizzarsi con diverse metodologie saranno effettuati ogni 6 mesi. Per tutte le metodiche richieste in immunofluorescenza i titoli saranno effettuati considerando una positività media del 15% per Ana, Asma, APCA, AMA e del 8% per la Crithidia, con una media di 2 titoli per test. Il numero dei vetrini da processare varia da un minimo di 7 circa ad un massimo di circa 18-19 vetrini a seduta. La strumentazione di back up è da considerarsi di riserva, in caso di guasto della strumentazione primaria e non è previsto il suo utilizzo in routine, per cui può essere anche ricondizionata. TEST RICHIESTI OSPEDALE S.ELIA CALTANISSETTA TESTS RICHIESTI IN CLIA n.pazienti /anno n.sedute /settimana tTg IgA 1000 2 tTg IgG 1000 2 DGP (peptidi deammidati gliadina) IgA 800 2 DGP (peptidi deammidati gliadina) IgG 800 2 ACA IgG 300 1 ACA IgM 300 1 B2GPI IgG 400 2 B2GPI IgM 400 2 MPO 200 1 PR3 200 1 ENA Screen 7 SS-A 52KD, SS-A 60KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 600 2 ENA Tipizzazione (SS-A, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 100 ciascuno 2 al mese I test CLIA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotti separati TESTS CLIA OPZIONALI n.pazienti anno n.sedute /settimana ANA Screening 200 1 ds-DNA 200 1 CCP 400 1 TESTS ELISA RICHIESTI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana ANA screening 500 1 dsDNA 2000 2 CCP ( almeno 2° generazione) 300 1 GPA (cellula parietale gastrica) 300 1 IA2 300 1 GAD 300 1 Helicobacter Pylori IgG 300 1 ASCA IgG 200 1 ASCA IgA 200 1 I test ELISA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotti separati TESTS ELISA OPZIONALI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana F-Actina IgA 100 1/mese F-Actina IgG 100 1/mese H Pylori IgA 200 1 Insulina 300 1 C1q 100 1/mese Calprotectina 300 1 OX-LDL 100 1/mese RF-screen 100 1/mese TEST IFA RICHIESTI n.pazienti/ anno n. sedute/ settimana ANA – Hep-2 1000 2 KSL-Triplo tessuto di ratto 800 2 KS-rene e stomaco di topo 700 2 EMA-Terzo distale di esofago di scimmia 800 2 Chritidia Luciliae 400 1 Cute (con IgG absorbito su primate) 50 1/mese ANCA Etanolo 500 1 ANCA Formalina 500 1 Pancreas Scimmia (con IgG absorbito su primate) 300 1 I test IFA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotto separato TESTS IFA OPZIONALI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana Anti F-Actina cellule epiteliali di ratto 50 1/mese TEST RICHIESTI PER OSPEDALE VITTORIO EMANUELE DI GELA TESTS ELISA RICHIESTI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana ENA screening (SS-A,SS-B,Sm,RNP,Scl-70,Jo-1) 100 1 ENA Profilo (SS-A,SS-B,Sm,RNP,Scl-70,Jo-1) Esecuzione con unico kit ( una strip da 8 per paziente) 24 1 ANA screening, almeno SS-A,SS-B,Sm,RNP,Scl-70, Jo-1,Centromero,Cromatina,Ribosoma 200 1 CCP ( almeno 2° generazione) 100 1/mese tTg IgA (antigene ricombinante con curva di calibrazione) 700 1 tTg IgG (antigene ricombinante con curva di calibrazione 700 1 DGP IgA peptidi deamidati gliadina sintetici,con curva di calibrazione 400 1 DGP IgG peptidi deamidati gliadina sintetici,con curva di calibrazione 400 1 GAD 100 1/mese IA-2 100 1/mese GPA ( cellula parietale gastrica) 100 1/mese Helicobacter Pylori IgG 100 1/mese Helicobacter Pylori IgA 100 1/mese TEST IFA RICHIESTI n.pazienti/ anno n. sedute/ settimana ANA – Hep-2 700 1 KSL-Triplo tessuto di ratto 300 1 KS-rene e stomaco di topo 400 1 EMA-Terzo distale di esofago di scimmia 600 1 Chritidia Luciliae 100 1/mese ANCA Etanolo 300 2/mese ANCA Formalina 300 2/mese La Ditta aggiudicataria del lotto deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso per eventuali prodotti che in futuro. I laboratori decideranno di acquistare e sui prodotti che potrebbero uscire successivamente; tale sconto non potrà essere inferiore alla media degli sconti praticati sui prodotti oggetto di gara. La percentuale di campioni positivi è di circa il 15-20%. Per ogni campione positivo il numero di titolazioni è in media di ¾. SUB LOTTO N. 3 – UOC PATOLOGIA CLINICA ARNAS CIVICO DI PALERMO Il sub lotto ha per oggetto la fornitura di un sistema analitico nuovo di fabbrica e di ultima generazione per l’esecuzione di indagini in ELISA, CLIA ed in immunofluorescenza indiretta (IFA) comprendente strumenti nuovi completamente automatici,corredati di gruppo di continuità,così suddivisi: sistema automatico per la ricerca di autoanticorpi,con tecnica CLIA, per test routine; sistema automatico per la preparazione di vetrini IFA e test ELISA; n. 1 software gestionale dedicato al settore di autoimmunità corredato di n.1 microscopio a led con obiettivi 20x , 40x per fluorescenza, 40x per campo chiaro e 100x e fornito di telecamera e/o fotocamera ad alta risoluzione e di sistema di acquisizione immagini e dotato di etichettatrice reattivi per l’esecuzione dei test richiesti comprensivi di un adeguato numero di controlli, in base alle sedute analitiche indicate,tenendo conto della loro stabilità a bordo e della scadenza delle calibrazioni. materiale di consumo e quant’altro necessario per il corretto funzionamento del sistema; sistema di acquisizione immagini fluoroscopiche iscrizione annuale a VEQ UK-NEQAS per tutti i test di autoimmunità programma di controllo di qualità interno per i test di autoimmunità che preveda la fornitura di controlli pronti all’uso a titolo e pattern noti. l’azienda aggiudicataria dovrà anche garantire l’assistenza tecnica Full Risk nonché l’ aggiornamento tecnologico sia della strumentazione che dei reagenti. La percentuale di campioni positivi è di circa il 15-20%. Per ogni campione positivo il numero di titolazioni è in media di ¾. Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 1 ) : Completa automazione Barcode integrato Reagenti pronti all’uso con identificativo barcode Riconoscimento campioni e reagenti tramite barcode Tecnica analitica CLIA Conservazione dei reagenti a bordo in alloggiamento refrigerato. Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 2 ) : Sistema composto da uno o più strumenti aperto e completamente automatico per la preparazione dei vetrini in immunofluorescenza e delle micropiastre ELISA Preparazione contemporanea di almeno 25 vetrini IFA Esecuzione di almeno 4 micropiastre ELISA Riconoscimento positivo dei campioni mediante barcode Campionatura da provetta primaria e secondaria nella stessa seduta analitica Presenza di sensori di livello Presenza sensori coagulo Metodiche con procedure operative omogenee (stessi tempi e modalità di incubazione) Reattivi comuni intercambiabili e lotto indipendenti Reattivi liquidi e pronti all’uso ad esclusione dei tamponi di lavaggio Controlli negativi e positivi in quantità sufficiente da essere inseriti in tutti i vetrini contenuti in ogni kit Non si richiede la fornitura di un unico strumento per l’esecuzione dei test IFA ma di un “sistema composto da uno o più strumenti aperto e completamente automatico per la preparazione dei vetrini in IFA”; pertanto è possibile offrire più strumenti che possano preparare “almeno 25 vetrini IFA” così come richiesto. Caratteristiche minime richieste per il sistema indicato al punto 3 ) : Software gestionale dedicato al settore di Autoimmunità interfacciato in maniera bidirezionale con tutta la strumentazione in uso per la diagnostica autoimmunitaria indipendentemente dalla metodologia processata (IFA,BLOT o altre), inclusa, sempre in modo bidirezionale,la telecamera e/o fotocamera del microscopio Acquisizione immagini IFA Interfacciamento bidirezionale con il LIS di laboratorio (DEDALUS - METAFORA) incluso il microscopio mediante telecamera e/o fotocamera Operatività del software regolata da passwords personalizzate Possibilità di creare archivi unici e flessibili che siano in grado di incorporare tutte le informazioni analitiche e le immagini fluoroscopiche Elaborazione dati statistici e preparazione di liste di lavoro Gestione controllo qualità Definizione dei flussi decisionali personalizzabili Tracciabilità di tutte le attività Tracciabilità dei campioni e degli esami con gestione di reflex e rerun Server dedicato al software gestionale con n°2 postazioni di lavoro ( CLIA, ELISA, IFA, Microscopi) Monitor touch screen per l’utilizzo del software/mouse. Nel calcolo del numero dei test eseguiti bisogna tenere conto di quanto segue: 1. per numerosi campioni è necessario eseguire diluizioni successive così come previsto dalle linee guida al fine di dare un risultato utile ai fini del monitoraggio; 2. per ogni vetrino è necessario prevedere un controllo negativo ed almeno un controllo positivo; 3. infine il numero di sedute settimanali previste non è di “2 in media” ma di 3 per i test più frequenti (ANA, anti-DNA e triplo tessuto) ed anche per questo il numero di test aumenta notevolmente. TESTS RICHIESTI IN CLIA n.pazienti /anno n.sedute /settimana tTg IgA 100 1 tTg IgG 100 1 DGP (peptidi deammidati gliadina) IgA 100 1 DGP (peptidi deammidati gliadina) IgG 100 1 ACA IgG 400 2 ACA IgM 400 2 B2GPI IgG 300 2 B2GPI IgM 300 2 MPO 400 2 PR3 400 2 ENA Screen 7 SS-A 52KD, SS-A 60KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 1000 2 Jo-1 50 1/mese Sm 50 1/mese Scl-70 50 1/mese I test CLIA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del sub lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotti separati TESTS CLIA OPZIONALI n.pazienti anno n.sedute /settimana ANA Screening 200 1 ds-DNA 200 1 CCP 400 1 ESTS ELISA RICHIESTI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana Screening ACA (IgG, IgM e IgA) 200 2 Screening B2GP I (IgG, IgM e IgA) 200 2 ANA screening 5000 3 ENA Profile (SS-A 60KD/52KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 500 1 dsDNA 2000 3 Anti C1q 100 1 C1q CIC 50 1/mese TESTS ELISA RICHIESTI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana ASCA IgG 500 2 ASCA IgA 500 2 Fattore Intrinseco 50 1 GPA (cellula parietale gastrica) 500 2 IA2 500 2 GAD 500 2 Insulina 500 2 Recettore TSH 100 1 I test ELISA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del sub lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotti separati TESTS ELISA OPZIONALI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana F-Actina IgA 50 1/mese ENA Screen 7 (SS-A 52KD, SS-A 60KD, SS-B, Jo-1, Sm, RNP, Scl-70) 100 1 SS-A 60KD 50 1/mese SS-A 52KD 50 1/mese dsDNA ad alta avidità 100 1/mese Cromatina 200 2 H Pylori IgG 100 1 H Pylori IgA 100 1 CCP 3° generazione IgG 400 2 CCP 3° generazione screening IgG/ IgA 50 2 Sp100 50 1/mese gp210 50 1/mese F-Actina IgG 100 1/mese Screening Cirrosi Biliare Primitiva (MIT3, Sp100, gp210, coniugato anti IgA e IgG) 50 1/mese OX-LDL 100 1/mese RF-screen 100 1/mese TEST IFA RICHIESTI n.pazienti/ anno n. sedute/ settimana ANA – Hep-2 500 3 KSL-Triplo tessuto di roditore (topo o ratto) 200 3 Chritidia Luciliae 200 3 Cute (con IgG absorbito su primate) 100 2 ANCA Etanolo 100 2 ANCA Formalina 100 2 Surrene scimmia (con IgG absorbito su primate) 100 1 Pancreas Scimmia (con IgG absorbito su primate) 200 2 I test IFA di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto ai fini dell’aggiudicazione. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotto separato TESTS IFA OPZIONALI n.pazienti/ anno n.sedute /settimana ANCA Metanolo 100 2 BASE D'ASTA € 2.320.650,00 OLTRE IVA ( € 520.650,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 900.000,00 per l’ASP di CL, € 900.000 per l’ARNAS Civico di Palermo) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOTTO 48 - SERVICE DI UN SISTEMA PER PREPARAZIONE, LETTURA, GESTIONE ED ARCHIVIAZIONE DI IMMAGINI MICROSCOPICHE IN IFI PER LA RICERCA DI PATOLOGIE AUTOIMMUNI - AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi STRUMENTAZIONE RICHIESTA IN SERVICE : Sistema computerizzato per cattura, gestione e archiviazione di immagini in I.F. CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA : -Telecamera o fotocamera di tipo digitale ad alta risoluzione con relativo adattatore per il microscopio collegata tramite cavo USB al P.C. -Microscopio di alta qualità, con obiettivo da almeno 20x40x ingrandimenti, di tipo robotizzato con autofocus (o con sistema di amplificazioni di immagini in grado di fornire ingrandimenti simili o superiori) e con illuminazione a led con sistema di controllo per intensità luce costante,con possibilità di caricare almeno 4 vetrini in contemporanea;fornito di un software in grado di eseguire la lettura automatica degli ANA con discriminazione dei campioni negativi e positivi. -Microscopio di alta qualità di back-up ,con obiettivi da 10-20-40 ingrandimenti con sistema led con sistema di controllo per intensità emissione luce costante -P.C. per la gestione,refertazione e archiviazione dei dati acquisiti di ultima generazione , con disco rigido da almeno 250 Gb e almeno 1024 MB di RAM,Windows 7 o superiore completo di stampante laser a colori -Monitor LCD ad alta risoluzione da almeno 19 pollici -Unità di connessione con modem ADSL per trasmissione e ricezione dati -Software in grado di gestire immagini in diversi formati,con possibilità di immagazinare anagrafiche pazienti associate a immagini ed altre informazioni incluso il logo dell’Azienda Ospedaliera ;possibilità di invio e ricezione on-line di immagini ,dati e settaggi tramite collegamento a sito WEB aziendale -idoneo gruppo di continuità. PREPARATORE AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE DI METODICHE I.F.I. CARATTERISTICHE MINIME DEL SISTEMA (uno o più strumenti): -prediluizioni seriali e titolazioni dei campioni (minimo 40 posizioni) -possibilità di eseguire almeno 4 test diversi in contemporanea e caricare almeno 15 vetrini -sistema di lavaggio dei vetrini a immersione o per singolo pozzetto --interfacciamento bidirezionale con host computer (metafora informatica) -idoneo gruppo di continuità - possibilità di utilizzo come back-up per test ELISA su micropiastra ( almeno 2 micropiastre) KIT RICHIESTI :CARATTERISTICHE GENERALI I kit si intendono completi di vetrini,controlli positivi e negativi,coniugato anti Ig umane della classe richiesta,soluzione di lavaggio, liquido di montaggio e vetrini coprioggetto.Il numero di test con *** sono facoltativi quindi non vincolanti per l’aggiudicazione ma saranno oggetto di valutazione tecnologica della Ditta e quindi di punteggio; devono essere prezzati in offerta ANTICORPI ANTI NUCLEO : substrato cellule Hep-2 con elevato numero di cellule in mitosi ; il formato deve essere di almeno 10 pozzetti per vetrino, coniugato anti IgG umane test anno 5000 ANTICORPI ANTI DNA NATIVO : substrato crithidia luciliae ,il formato deve prevedere al minimo 5 pozzetti per vetrino coniugato anti IgG umane test anno 1500 ANTICORPI ANTI ANA,AMA,ASMA, Substrato stomaco,rene ,fegato di ratto, con le caratteristiche già descritte,formato da 5 a 10 pozzetti per vetrino,coniugato anti IgG umane test anno 1800 ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI Substrato granulociti fissati in etanolo e in formalina ; formato da 5 a 10 pozzetti per vetrino,coniugato anti IgG umane test anno 1000 ANTICORPI ANTI ENDOMISIO Substrato esofago distale di scimmia ,formato da 5 a 10 pozz. per vetrino,coniugato anti IgA umane, test anno 1500 Substrato esofago distale di scimmia ,formato massimo 5 pozzetti per vetrino,coniugato anti IgG umane, test anno 100 ANTICORPI ANTI F-ACTINA*** Substrato cellule di embrione di aorta di ratto,formato da 3 a 5 pozzetti per vetrino,coniugati anti IgG umane test anno 100* SCREENING PER DERMATOSI ( pemphigo bolloso e foliaceo)*** Substrato esofago di scimmia,cellule transfettate con desmogleina 1,3,BP180 e BP130,formato vetrini da 3 a5 pozzetti test anno 50* ANTI CORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERURALE substrato rene di scimmia ,coniugato Anti IgG umane, formato vetrini da tre a cinque pozzetti test annui 60 CONTROLLI PER I.F.I. Classe IgG per tutti i test forniti che siano proporzionali al numero di test annui Il numero di test richiesto per i vari tipi di metodica tiene già conto dei pozzetti necessari per l’esecuzione di bianchi,controlli e calibratori. Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione: Qualità: punti massimi 60 Prezzo: punti massimi 40 CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALITA’ - lettore di codice a barre per i campioni per il preparatore dei vetrini punti 2 -possibilità per il microscopio motorizzato di caricare più vetrini in contemporanea punti 6 -possibilità per il microscopio motorizzato di acquisire in automatico anche immagini di altri tipi di substrato oltre l’ANA da visionare sul PC da parte dell’operatore punti 7 - massima automazione punti 4 -massimo numero di test nella stessa seduta analitica punti 2 - presenza di cellule Hep2 e fegato di primate nello stesso pozzetto degli anca punti 6 -reagenti tutti dello stesso produttore per omogeneità di tempi e met. punti 8 -reagenti doppi,tripli,quadrupli etc dove presenti tutti nello stesso pozzetto punti 3 -presenza di spot di MPO e PR3 nello stesso pozz. degli anca punti 6 -presenza di fegato di primate nello stesso pozzetto degli ANA punti 5 -presenza nell’offerta dei test facoltativi (2 per ogni voce ) punti 4 -Assistenza tecnica e supporto specialistico in ambito regionale punti 3 - Presenza nello stesso pozzetto con substrato stomaco,rene (midollare+corticale),fegato di ratto, di cellule Hep-2 punti 4 punti 4 BASE D’ASTA € 600.750,00 OLTRE IVA LOTTO 49 - DIAGNOSTICA DI MALATTIE AUTOIMMUNI IN BLOT – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CL AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 - UOC PATOLOGIA CLINICA AZ. OSP. VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono kits comprendenti tutto il necessario , controllo inclusi, per l’esecuzione dei seguenti test : - N° 350 Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia delle epatopatie autoimmuni: AMA M2,LKM-1,LC-1,SLA/LP,Sp 100,gp210, (ogni striscia deve contenere tutti gli antigeni) - N° 400 Test in immunoblotting per la rivelazione e la differenziazione su unica striscia degli anticorpi anti ANA : nRNP/Sm,Sm,SS-A ,SS-B,Scl70,Jo1,CEN-P,Prot.-P-Ribos.,PCNA,RNPA, RNPC (la striscia deve contenere tutti gli antigeni) -N° 200 test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione degli anticorpi anti ENA su unica striscia o vetrino a pozzetti di Sm,nRNP/Sm,SS-A,SS-B,SCL 70,Jo1 ( ogni striscia deve contenere tutti gli antigeni) -N° 80 test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi anti neutrofili : MPO,PR3,GMB - N° 100 Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi( IGG) anti Gangliosidi : GM 1,GM 2,GM 3,GD 1a,GD 1b,GT 1b,GQ 1b (la striscia deve contenere tutti gli antigeni) - N° 100 Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi (IGM) anti Gangliosidi : GM 1,GM 2,GM 3;GD 1a,GD 1b,GT 1b,GQ 1b ( la striscia deve contenere tutti gli antigeni) -*** N° 60 Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi anti antigeni neuronal : Hu,Yo,Ri ,Anfisina,PNMA2,CV2, recoverina, Sox 1, titina (la striscia deve contenere tutti gli antigeni). ***-N. 60 test per sclerosi sistemiche in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia di : Scl70,CenpA,CenpB,RP11,RP155,fibrillarina,NOR-90,Th/To,PM-Scl100,PM-Scl 75,Ku,PDGFR,Ro-52 - N° 30 test per profilo miositi in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia di :Mi-2,Ku,PM-Scl,SRP,Jo1,PL-7,PL-12, I test contrassegnati con *** sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione, ma verranno valutati come punteggio e devono essere prezzati in offerta. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire per ciascun presidio ospedaliero la seguente strumentazione : STRUMENTO AUTOMATICO PER PROCESSAZIONE DEI BLOT completo di gruppo di continuità e un agitatore orbitale di back-up con le seguenti caratteristiche minime : -deve eseguire automaticamente tutte le fasi di dispensazione reagenti,incubazione, lavaggi - possibilità di memorizzare almeno 20 test; -possibilità di processare almeno 25 strisce in contemporanea - possibilità di gestire almeno 6 diversi coniugati -SISTEMA DIGITALE DI ACQUISIZIONE IMMAGINI dei blot direttamente dal vassoio di incubazione completo di idoneo hardware e software per interpretazione, quantificazione ,refertazione e archiviazione delle strisce. Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione: Qualità: punti massimi 60 Prezzo: punti massimi 40 Criteri Punti Reagenti di unico produttore per uniformità di tempi e metodiche (proporzionale) 15 Processazione di più strisce 5 Maggiore velocità di esecuzione del test 5 Reagenti liquidi 3 Presenza sulla striscia delle miositi anche dei seguenti antigeni OJ,EJ,Ro-52, PMSCL 75 5 Assistenza tecnica e specialistica in sede regionale 5 presenza sulla striscia degli ANA anche dei seguenti antigeni : Ro-52,PM-Scl, ds-DNA, nucleosomi, istoni, AMA-M2, RNP70 5 Offerta dei test contrassegnati con *** (3,5 per ognuno) 7 Presenza sulla striscia per le epatopatie autoimmuni anche dei seguenti antigeni : Ro-52, 3E (BPO) ,PML 5 Presenza nella striscia per le epatopatie anche di F-actin, 2 Controllo positivo e negativo nella stessa striscia 3 SUB LOTTO 2 - PATOLOGIA CLINICA P.O. S.ELIA (CL) E P.O. V.EMANUELE (GELA) Si richiedono kit comprendenti tutto quanto necessario , controllo inclusi, per eseguire i seguenti test : - N° 30° +15°° Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia delle epatopatie autoimmuni: AMA M2,LKM-1,LC-1,SLA/LP,Sp 100,gp210, (ogni striscia deve contenere tutti gli antigeni) - N° 140°+80°° Test in immunoblotting per la rivelazione e la differenziazione su unica striscia degli anticorpi anti ANA : nRNP/Sm,Sm,SS-A ,SS-B,Scl70,Jo1,CEN-P,Prot.-P-Ribos.,PCNA,RNPA,RNPC (la striscia deve contenere tutti gli antigeni) -N° 60°+30°° test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi anti neutrofili : MPO,PR3,GMB - N° 60° Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi( IGG) anti Gangliosidi : GM 1,GM 2,GM 3,GD 1a,GD 1b,GT 1b,GQ 1b (la striscia deve contenere tutti gli antigeni) - N° 60° Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi (IGM) anti Gangliosidi : GM 1,GM 2,GM 3;GD 1a,GD 1b,GT 1b,GQ 1b ( la striscia deve contenere tutti gli antigeni) -*** N° 60° Test in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia degli anticorpi anti antigeni neuronal : Hu,Yo,Ri ,Anfisina,PNMA2,CV2.1 (la striscia deve contenere tutti gli antigeni). -***-N. 30° test per sclerosi sistemiche in immunoblotting per la rivelazione e differenziazione su unica striscia di : Scl70,CenpA,CenpB,RP11,RP155,fibrillarina,NOR-90,Th/To,PM-Scl100,PM-Scl 75,Ku,PDGFR,Ro-52 Il numero di test contrassegnato con ° si riferisce al P.O.S.Elia quello con °° al P.O.V.Emanuele I test contrassegnati con *** sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione, ma verranno valutati come punteggio; vanno prezzati in offerta ma non concorrono a comporre il totale del lotto. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire per ciascun presidio ospedaliero la seguente strumentazione : STRUMENTO AUTOMATICO completo di gruppo di continuità con le seguenti caratteristiche minime : -deve eseguire automaticamente tutte le fasi di dispensazione reagenti,incubazione, lavaggi - possibilità di memorizzare almeno 20 test; -possibilità di processare almeno 25 strisce in contemporanea - possibilità di gestire almeno 6 diversi coniugati - Idoneo hardware e software per interpretazione,quantificazione e archiviazione delle strisce Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi reattivi o dispositivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in sostituzione o in aggiunta a quelli oggetto di gara, nonché per eventuali esami aggiuntivi da effettuare sullo stesos sistema, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto in gara sul listino per prodotti analoghi. Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione: Qualità: punti massimi 60 Prezzo: punti massimi 40 Criteri punti Reagenti di unico produttore per uniformità di tempi e metodiche 10 Presenza in ambito regionale di assistenza tecnica 5 Presenza in ambito regionale di assistenza specialistica 5 Strumento completamente automatico per processazione e lettura dei blot 6 presenza sulla striscia degli ANA anche dei seguenti antigeni : Ro-52,PM-Scl, ds-DNA,nucleosomi, istoni, AMA-M2,RNP70 12 Presenza in offerta dei test contrassegnati con *** ( 6 per ciascuno) 12 Presenza sulla striscia per le epatopatie autoimmuni anche dei seguenti antigeni : Ro-52, 3E (BPO) ,PML 10 BASE D’ASTA € 415.300,00 oltre iva (€ 240.300,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 175.000,00 per l’ASP di CL) LOTTO 50 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO UOC PATOLOGIA CLINICA - FORNITURA IN SERVICE DI N.1 SISTEMA EMATOLOGICO DI APPROFONDIMENTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi U.O. PATOLOGIA CLINICA U.O. Patologia Clinica Cervello - Villa Sofia U.O TALASSEMIA U.O SIMT ANALIZZATORE DI APPROFONDIMENTO N.ro=1 35.000 EMOCROMI 3.000 RETICOLOCITI 3000 SUBSET (CD) 0 0 SERVIZI RICHIESTI PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI APPROFONDIMENTO Il sistema deve comprendere un analizzatore ematologico ed un sistema di citofluorimetria completamente automatici, nuovi di fabbrica e non ricondizionati. Il sistema deve comprendere stampanti laser a colori per la refertazione grafica e numerica, nonché idonei gruppi di continuità. La fornitura deve essere completa, oltre che dei Reagenti e del Materiale di Consumo per le stampanti, anche di Sangue di Controllo a TRE livelli in quantità tale da poter effettuare almeno TRE controlli giornalieri sull’analizzatore ematologico La fornitura del sangue deve prevedere l’iscrizione del laboratorio ad un Servizio di Controllo di Qualità Ematologico Interlaboratorio Nazionale o Internazionale, per tutta la durata del service. A.1- Caratteristiche tecniche INDISPENSABILI dell’analizzatore ematologico A Analizzatore nuovo e di ultima generazione con gruppo di continuità, pc gestionale, monitor LCD e stampante laser B Cadenza analitica pari o superiore a 100 campioni ora per CBC + DIFF C Campionatore automatico da provetta chiusa di almeno 100 posti contemporaneamente e relativo alloggio di un pari numero di campioni analizzati con volume di campionamento non superiore a 200 µL D Lettore codice a barre integrato con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri E Analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa F Determinazione e refertazione di almeno 30 parametri, comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni , di conteggio NRBC su tutti i campioni e conteggio dei Reticolociti G Funzione urgenze (STAT) senza alterare lo svolgimento della routine H Determinazione Hb con metodica priva di cianuro I Archivio dei risultati di almeno 10.000 campioni analizzati, completi di tutte le distribuzioni grafiche, gestione in operatività multitasking L Programma QCI con carte di controllo per la gestione statistica dei dati su 3 livelli da eseguire ogni giorno M Interfacciamento bidirezionale con host computer in dotazione al laboratorio N Procedura start up , shut down giornaliera e periodica automatica O Conteggio RBC e PLT con sistema di rilevazione ottico o resistivo P Calibrazione con programma automatico Q Sistema controllo livelli reagenti e scarico con segnalatore di allarmi R Determinazione degli NRBC su tutti i campioni con richiesta di formula leucocitaria S Certificazione dello strumento e dei reagenti CE e IVD A.2- Caratteristiche tecniche INDISPENSABILI del sistema di citofluorimetria A Citofluorimetro analizzatore a 5 fluorescenze B Sistema fluidico a flusso continuo C Sistemi di sicurezza per l'operatore (Biohazard) D Sensori con allarme per eventuali guasti od interventi E Software per la gestione dello strumento REAGENTI E FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO n. test/anno 1 Emocromi 35000 2 Reticolociti 3000 3 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 1 500 4 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 2 500 5 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 3 500 6 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 4 500 7 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 5 500 8 Anticorpi Monoclonali in tripla marcatura 300 9 Anticorpi Monoclonali in doppia marcatura 200 10 Controllo di qualità VEQ per immunofenotipo ( Abbonamento annuale) da programma 11 Kit per allergeni 500 12 Formula a 9 popolazioni 1000 B-PUNTEGGI per il sistema di approfondimento B1 Caratteristiche dell’analizzatore ematologico (35 punti max) N. DESCRIZIONE PUNTI 1 Tecnologia di analisi WBC e Formula Leucocitaria: effettuata mediante Citometria a Flusso in Fluorescenza con laser a semiconduttore, due canali (WBC/BA e DIFF), 3 punti; mediante tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation. Unico canale, 3 punti; mediante tecnologia Flow Cytometric Digital Morphology, supportata da analisi CPD (Cell Population Data). Unico canale analitico, 3 punti. 3 2 Tecnologia di analisi RBC e PLT: RBC e PLT determinate in canale ottico con focalizzazione idrodinamica, 2 punti; RBC e PLT determinate con doppia analisi mediante principio resistivo con focalizzazione idrodinamica e con metodo ottico, senza dover aggiungere altri analiti accessori, 4 punti; RBC e PLT determinate con principio resistivo in triplice conteggio e con estensione automatica dei tempi di conta in caso di campioni piastrinopenici, 2 punti. 2-3 3 Determinazione di parametri reticolocitari ed eritrocitari di riconosciuta utilità clinica (anemie, patologie di membrana, sferocitosi, ….). Allegare bibliografia. 3 4 Determinazione Reticolociti in Fluorescenza e IRF o in Assorbanza con colorante specifico e IRF. 3 5 Estensione automatica del numero di eventi analizzati per la differenziazione leucocitaria in caso di interferenze cellulari. 4 6 Re-run e reflex-testing completamente automatici dei campioni patologici tramite regole di validazione che comprendano i parametri refertabili dallo strumento, flag, dati nosologici e senza l’intervento manuale dell’operatore. 5 7 Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa 1 8 Visualizzazione degli “scatterplot” tridimensionali e di superficie, tali da individuare e descrivere anche eventuali sottopopolazioni 2 9 Reagenti dei contaglobuli classificati come non tossici e non nocivi. 3 10 Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto. 2 11 Capacità dell’analizzatore di dosare direttamente CD64, CD61, CD3, CD4, CD8 3 B2 Caratteristiche del sistema di citofluorimetria (25 punti max) N. DESCRIZIONE PUNTI 1 Singolo computer PC in grado di effettuare l’acquisizione e l’analisi del dato anche contemporaneamente 4 2 Sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere diversi angoli di diffrazione 2 3 Agitazione efficiente tipo vortex 4 4 Sistema di compensazione avanzato digitale a matrice completa 3 5 Lettore di codice a barre integrato per l’identificazione dei campioni 3 6 Sorgente comune per ottenere 5 fluorescenze 4 7 Possibilità di determinare la formula leucocitaria ad almeno 9 popolazioni (compresi granulociti immaturi, blasti mieloidi, linfociti B, monociti attivati) mediante un cocktail di anticorpi monoclonali in un unico tubo secondario. 5 B3 Nota punteggio per entrambi le strumentazioni N. DESCRIZIONE PUNTI 1 Maggior numero di istallati in Italia di entrambi gli strumenti (max 1,5 per analizzatore di emocitometria, max 1,5 analizzatore citofluorimetria 3 BASE D’ASTA € 520.650,00 oltre iva ____________________________________________________________________________________ Lotto 51- SERVIZI RICHIESTI PER LA FORNITURA DELL’ANALIZZATORE DI ROUTINE – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi U.O. PATOLOGIA CLINICA U.O. Patologia Clinica Cervello - VILLA SOFIA U.O TALASSEMIA U.O SIMT ANALIZZATORE DI ROUTINE N.ro=1 50.000 EMOCROMI 3.000 RETICOLOCITI 0 0 Lo strumento offerto deve essere nuovo e non ricondizionato. Lo strumento deve essere completo di stampanti laser per la refertazione grafica e numerica, nonché di idoneo gruppo di continuità. La fornitura deve essere completa, oltre che dei Reagenti e del Materiale di Consumo per le stampanti, anche di Sangue di Controllo a TRE livelli in quantità tale da poter effettuare almeno TRE controlli giornalieri sulla macchina. La fornitura del sangue deve prevedere l’iscrizione del laboratorio ad un Servizio di Controllo di Qualità Ematologico Interlaboratorio Nazionale per tutta la durata del service. La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire uno strumento supplementare della stessa generazione e con le identiche caratteristiche analitiche dello strumento principale o di ultima generazione. B1- Caratteristiche tecniche indispensabili dello strumento di routine Strumento nuovo e di ultima generazione con gruppo di continuità , pc gestionale, monitor LCD e stampante laser L’analizzatore deve essere in grado di eseguire lo studio del CSF. Cadenza analitica maggiore di 100 campioni ora reali per CBC + DIFF Campionatore automatico da provetta chiusa di almeno 100 posti contemporaneamente e relativo alloggio di un pari numero di campioni analizzati con volume di campionamento non superiore a 200 µL Lettore di codice a barre integrato con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri Analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa con o senza utilizzo di rack Determinazione e refertazione di almeno 30 parametri comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni , conteggio NRBC e dei Reticolociti Funzione urgenze (Stat) senza alterare lo svolgimento della routine Determinazione Hb con metodica priva di cianuro Archivio dei risultati di almeno 10.000 campioni analizzati completi di tutte le distribuzioni grafiche, gestione in operatività multitasking Programma QCI con carte di controllo per la gestione statistica dei dati su 3 livelli da eseguire ogni giorno Interfacciamento bidirezionale con host computer in dotazione al laboratorio in modalità “query host” Procedura start up , shut down giornaliera e periodica automatica Conteggio RBC e Plt con sistema di rilevazione ottico o resistivo Calibrazione con programma automatico Sistema controllo livelli reagenti e scarico con segnalatore di allarmi Certificazione dello strumento e dei reagenti CE e IVD ASSEGNAZIONE PUNTEGGI Caratteristiche dello strumento di routine 1 ANALISI WBC E FORMULA LEUCOCITARIA IN CITOCHIMICA ENZIMATICA CON PEROSSIDASI PIU’ CANALE BASO PER CONTEGGIO BASOFILI E SECONDO CONTEGGIO WBC (2 CANALI) PUNTI 7 2 DETERMINAZIONE DEGLI ERITROBLASTI IN % E #, EFFETTUATO IN UNO SPECIFICO CANALE ANALITICO,CON METODO OTTICO LASER E COLORAZIONE FLUORESCENTE CON PRODUZIONE DI SPECIFICO CITOGRAMMA DI DISTRIBUZIONE. 3 3 CONTEGGIO GRANULOCITI IMMATURI (IG) IN % E VALORE ASSOLUTO 5 4 RBC E PLT DETERMINATI CON LETTURA OTTICA E FOCALIZZAZIONE IDRODINAMICA 5 5 RBC E PLT DETERMINATE CON DOPPIA ANALISI MEDIANTE PRINCIPIO RESISTIVO CON FOCALIZZAZIONE IDRODINAMICA E CON METODO OTTICO IN FLUORESCENZA 5 6 DOPPIA LETTURA DELLA CONCENTRAZIONE DELLA EMOGLOBINA (MISURATA E CALCOLATA) CHE CONSENTA DI RILEVARE LA PRESENZA NEL CAMPIONE DI SOSTANZE INTERFERENTI 7 7 DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI GLOBULI ROSSI IPOCROMICI MICRO E MACROCITICI 4 8 ANALISI BIDIMENSIONALE DELLE PIASTRINE CON RELATIVI INDICI DERIVATI 2 9 PARAMETRO CHr (CONTENUTO EMOGLOBINICO RETICOLOCITARIO) APPROVATO FDA/IVD 6 10 DETERMINAZIONE PARAMETRO HPC 3 11 PARAMETRO VOLUME RETICOLOCITARIO MEDIO (MCVr) 3 12 ANALISI DI LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI DAL SANGUE CON PROGRAMMA DEDICATO APPROVATO DA FDA CON SENSIBILITA’ FINO A 5 GLOBULI BIANCHI PER MICROLITRO 6 13 Analisi manuale dei campioni con provetta chiusa 4 BASE D’ASTA ANNUA - € 100.000,00 BASE D’ASTA ANNUA - € 280.350,00 OLTRE IVA – _______________________________________________________________________________________ LOTTO N. 52 - ANALIZZATORE DI EMATOLOGIA - PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. “ S. ELIA” DI CALTANISSETTA E PER L'U.O. DEL P.O. VITTORIO EMANUELE DI GELA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Caretteristiche generali : Si richiedono n° 2 analizzatori automatici identici nuovi e non ricondizionati Gli analizzatori devono essere completi di pc gestionale,monitor LCD ,di stampanti laser per la refertazione grafica e numerica, nonché di idoneo gruppo di continuità. La fornitura deve essere completa, oltre che dei Reagenti e del Materiale di Consumo per le stampanti anche di Sangue di Controllo a tre livelli in quantità tale da poter effettuare almeno tre controlli giornalieri sulla macchina. La fornitura del sangue deve prevedere l'iscrizione del laboratorio ad un Servizio di controllo di Qualità Ematologico Interlaboratorio Nazionale per tutta la durata del service. Le Ditte aggiudicatarie devono sostituire lo strumento se mal funzionante o se dovesse richiedere continui interventi entro i primi tre mesi dall'installazione. L'assistenza tecnica deve essere presente in zona e deve essere garantito l'intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata. La Ditta aggiudicataria deve fornire uno strumento come backup sia per il P.O. Sant'Elia sia per il P.O.di Gela della stessa generazione e con le identiche caratteristiche analitiche dello strumento principale o di ultima generazione. La ditta aggiudicataria dovrà fornire un coloritore automatico di vetrini ematologici Caratteristiche tecniche indispensabili dello strumento Cadenza analitica maggiore di 100 campioni ora reali per CBC+DIFF L'analizzatore deve essere in grado di eseguire lo studio del CSF Campionatore automatico da provetta chiusa di almeno 100 posti contemporaneamente e relativo alloggio di un pari numero di campioni analizzati con volume di campionamento non superiore a 200 µL Lettore di codice a barre integrato con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri Analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa Funzione urgenze (Stat) senza alterare lo svolgimento della routine Determinazione e refertazione di almeno 30 parametri comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni , di conteggio NRBC su tutti i campioni e dei Reticolociti Archivio dei risultati di almeno 10.000 campioni analizzati completi di tutte le distribuzioni grafiche, gestione in operatività multitasking Programma QCI con carte di controllo per la gestione statistica dei dati su 3 livelli da eseguire ogni giorno Strumento nuovo e di ultima generazione con gruppo di continuità , pc gestionale, monitor LCD e stampante laser Determinazione Hb con metodica priva di cianuro Interfacciamento bidirezionale con host computer in dotazione al laboratorio di tutti gli strumenti Procedura start up,shut down giornaliera e periodica automatica conteggio RBC e Plt con sistema di rilevazione ottico o resistivo Calibrazione con programma automatico Sistema controllo livalli reagenti e scarico con segnalatore di allarmi Certificazione dello strumento e dei reagenti CE e IVD Numero annuo degli emocromi per P.O. Presidi ospedalieri S. ELIA Caltanissetta Vittorio Emanuele Gela Emocromi completi 100.000 70.000 Reticolociti 1.000 1.000 CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA Analisi Wbc e formula leucocitaria in citochimica ossidasi con per ossidasi più canale baso 9 per conteggio basofili e secondo conteggio wbc (2 canali) Conteggio degli eritroblasti senza reattivo specifico con possibilità di eseguirlo per tutti 3 i campioni Conteggio granulociti immaturi(IG) repertabili in percento% e valore assoluto 2 RBC e PTL determinati con lettura ottica e con focalizzazione idrodinamica 5 RBC E PLT determinate con doppia analisi mediante principio resistivo con focalizzazione 3 idrodinamica e con metodo ottico in florescenza RBC e PTL Doppia lettura della concentrazione della emoglobina (misurata e calcolata) che consenta 7 di rilevare la presenza nel campione di sostanze interferenti Determinazione della percentuale di globuli rossi ipocromici micro e macrocitici 5 approvato da FDA Analisi bidimensionale delle piastrine con relativi indici derivati indipendentemente 4 dai profili con presenza di reticolociti Parametro CHr (contenuto emoglobinico reticolocitario) approvato FDA 4 Analisi manuali da provetta chusa senza utilizzo del rack 5 Determinazione parametro HPC 2 Parametro volume reticolocitario medio (MCVr) 2 Analisi di liquidi biologici diversi dal sangue con programma dedicato e metodica 7 per CFS approvato da FDA con sensibilità fino a 5 leucociti per microlitro Presenza dell'assistenza tecnica nel territorio e presenza di specialista in Sicilia 2 BASE D’ASTA - € 850.000 oltre iva per l’ASP di CL ____________________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 53 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO UOC PATOLOGIA CLINICA - SERVIZI RICHIESTI PER LA FORNITURA DI 5 ANALIZZATORI PER ROUTINE 2° LIVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi U.O. PATOLOGIA CLINICA U.O. Patologia Clinica Cervello - VILLA SOFIA U.O TALASSEMIA U.O SIMT ANALIZZATORI DI ROUTINE 2° LIVELLO N.ro=3 140.000 EMOCROMI RETICOLOCITI 5000 N.ro=1 8.000 EMOCROMI 1200 RETICOLOCITI N.ro=1 8.000 EMOCROMI Gli strumenti offerti devono essere nuovi e non ricondizionati. Gli strumenti devono essere completi di stampanti laser per la refertazione grafica e numerica, nonché di idoneo gruppo di continuità. La fornitura deve essere completa, oltre che dei Reagenti e del Materiale di Consumo per le stampanti, anche di Sangue di Controllo a TRE livelli in quantità tale da poter effettuare almeno TRE controlli giornalieri sulla macchina, per emocromo con formula. Sono richiesti 9 emocromi al giorno per il controllo di qualità. La fornitura del sangue deve prevedere l’iscrizione del laboratorio ad un Servizio di Controllo di Qualità Ematologico Interlaboratorio Nazionale per tutta la durata del service. 17 A - Caratteristiche tecniche indispensabili dei 5 analizzatori per routine 2° livello Analizzatori completamente automatici in grado di eseguire l’esame emocromocitometrico completo di formula leucocitaria a cinque popolazioni; gli analizzatori dovranno utilizzare lo stesso principio di misura per il differenziale leucocitario. Tre dei cinque analizzatori, per Patologia Clinica Cervello e Villa Sofia devono avere una cadenza analitica pari o superiore a 100 test /ora reali in modalità emocromo con formula e devono eseguire in completa automazione anche l’esame reticolocitario. Due analizzatori, per il SIMT e Talassemia devono avere una cadenza analitica di almeno 80 emocromi/ora in modalità emocromo con formula. Campionatore automatico da provetta chiusa di almeno 100 posti contemporaneamente e relativo alloggio di un pari numero di campioni analizzati, per tutti i sistemi richiesti. Gli analizzatori dovranno essere completi di stampanti laser a colori per la refertazione grafica e numerica, nonché idonei gruppi di continuità. Procedure di start up, shut- down, manutenzione giornaliera e periodica automatizzate. Calibrazione con programma automatico. Collegamento bidirezionale con Host Computer, preferibilmente in modalità “host query” Reagenti dei contaglobuli classificati come non tossici e nocivi. Per la UOC di Patologia Clinica è necessario uno strisciatore-coloratore di vetrini. – Numero di vetrini annui 2500. Il presente lotto è suddiviso in n. 2 sub lotti, uno dedicato alla Patologia Clinica e Villa Sofia e l’altro dedicato al SIMT e Villa Sofia. Pertanto ciascun operatore economico dovrà formulare offerta sviluppata per ciascuno dei due sub lotti. - CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI 3 ANALIZZATORI PER UO PATOLOGIA CLINICA CERVELLO E VILLA SOFIA (Punti MAX 60) Tecnologia di analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante: Citometria a Flusso in Fluorescenza con laser a semiconduttore, due canali (WBC/BA e DIFF), Tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation, unico canale, Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia VCS (Volume, Conduttività, Scatter). Supportata da analisi CPD (Cell Population Data), unico canale analitico, Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia in Impedenza ed Assorbanza, Citochimica con Sudan Nero. Due Canali PUNTI 6 RBC e PLT determinate con principio resistivo o ottico PUNTI 5 Cadenza analitica di almeno 120 campioni/ora per il profilo CBC+DIFF PUNTI 4 Maggiore autonomia del campionatore automatico PUNTI 3 Analisi dei liquidi biologici diversi dal sangue senza programma specifico dedicato PUNTI 1 Analisi dei liquidi biologici diversi dal sangue con programma specifico dedicato PUNTI 3 Conteggio dei granulociti immaturi in % e valore assoluto di default senza reattivi aggiuntivi. PUNTI 3 Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa. PUNTI 3 Passaggio dallo stato di stand-by a ready inversamente proporzionale al tempo impiegato (0-5) PUNTI 5 Ripetizione completamente automatica dei campioni patologici sulla base di flag/allarmi, senza l’intervento dell’operatore . PUNTI 2 Esecuzione completamente automatica del Delta-check (punti 3) e del Reflex-test (punti 2) senza l’intervento dell’operatore PUNTI 5 Utilizzo di soglie mobili definibili dall’operatore PUNTI 3 Strisciatore-coloratore di vetrini integrato allo strumento per UO Pat. Clinica Cervello, in grado di eseguire in completa automazione e anche in modalità reflex-test, 120 vetrini per ora con differenti protocolli di colorazione PUNTI 4 Possibilità di colorare un vetrino già strisciato manualmente PUNTI 2 Dotazione di PC con software esperto per la validazione automatica dei campioni con regole di analisi e selezione e validazione dei campioni che utilizzino, oltre ai risultati e ai flag di allarme, anche le informazioni sul paziente ( età, sesso, provenienza, ecc) PUNTI 2 Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto. PUNTI 2 Eritroblasti eseguibili con cistogramma dedicato e correzione automatica del conteggio leucocitario in presenza di eritroblasti PUNTI 4 Estensione automatica dei tempi di conteggio per campioni leucopenici PUNTI 3 CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI 2 ANALIZZATORI PER SIMT E TALASSEMIA ( 60 punti MAX) Tecnologia di analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante: Citometria a Flusso in Fluorescenza con laser a semiconduttore, due canali (WBC/BA e DIFF), Tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation, unico canale, Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia VCS (Volume, Conduttività, Scatter). Supportata da analisi CPD (Cell Population Data), unico canale analitico, Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia in Impedenza ed Assorbanza, Citochimica con Sudan Nero. Due Canali PUNTI 7 RBC e PLT determinate con principio resistivo o ottico PUNTI 5 Cadenza analitica di almeno superiore a 80 campioni/ora per il profilo CBC+DIFF PUNTI 6 Maggiore autonomia del campionatore automatico PUNTI 4 Minor tempo impiegato nel passaggio da Stand-by a ready PUNTI 0-6 Ripetizione completamente automatica dei campioni patologici sulla base di flag/allarmi, senza l’intervento dell’operatore. PUNTI 4 Dotazione di PC con software esperto per la validazione automatica dei campioni con regole di analisi e selezione e validazione dei campioni che utilizzino, oltre ai risultati e ai flag di allarme, anche le informazioni sul paziente ( età, sesso, provenienza, ecc) PUNTI 4 Conteggio delle cellule immature % e # PUNTI 4 Maggior numero di istallati in Italia PUNTI 4 Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto. PUNTI 5 Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa. PUNTI 3 Estensione automatica dei tempi di conteggio per campioni leucopenici PUNTI 6 Capacità dell’analizzatore di indicare la presenza di eritroblasti PUNTI 2 BASE D’ASTA - € 760.950,00 OLTRE IVA LOTTO N. 54 - FORNITURA IN SERVICE DI ANALIZZATORI DI EMATOLOGIA PER I P.O. MAZZARINO,NISCEMI, MUSSOMELI E SAN CATALDO SIMT GELA E SIMT CALTANISSETTA Presidio Ospedaliero Analizzatore con cadenz non nferiore a 00 Analizzatori con adenza non inferiore a 70 Numero esami Mussomeli 1 1 30000 Mazzarino 1 10000 Niscemi 1 10000 San Cataldo 1 4000 SIMT Gela 1 6000 SIMT Caltanissetta 1 6000 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono n° 7 analizzatori automatici che devono possedere le seguenti caratteristiche minime : Analizzatori completamente automatici nuovi di ultima generazione con cadenza analitica non inferiore a 70 campioni/ora reali in modalità emocromo con formula ( l'analizzatore principale per il P.O. di Mussomeli con cadenza analitica non inferiore a 100 completa di eritroblasti) in grado di eseguire l’esame emocromocitometrico completo di formula leucocitaria a cinque popolazioni e reticolociti. Si precisa che la cadenza minima di Mussomeli è da intendersi nella sola modalità Emocromo con formula. La cadenza analitica dei Presidi Mazzarino e Niscemi è da intendere sulla fascia di strumenti con cadenza da 70 emocromi come da descrizione delle caratteristiche minime e come da prospetto. Campionatore automatico da provetta chiusa con alimentazione in continuo, (avente capacità di carico di almeno 50 campioni con alimentazione in continuo.) Analisi dei campioni urgenti da provetta aperta o chiusa senza alterare il normale svolgimento della routine. Procedure di start up, shut- down, manutenzione giornaliera e periodica automatizzate. Calibrazione con programma automatico. Collegamento bidirezionale con Host Computer del laboratorio Le ditte aggiudicatarie restano impegnate a fornire tutti gli aggiornamenti che dovessero intervenire sulla macchina fornita, nel periodo previsto del service. CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: 1 Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante Citometria a Flusso in Fluorescenza con laser a semiconduttore. Due canali (WBC/BA e DIFF). 4 2 Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation. Unico canale. 3 3 Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia VCS (Volume, Conduttività, Scatter). Supportata da analisi CPD (Cell Population Data). Unico canale analitico. 4 4 Possibilità di determinare in automazione gli anticorpi monoclonali CD3/4/8Immuno T-cell erapporto CD4/CD determinazione CD64 e CD 61. 4 5 Rilevazione e conteggio degli eritroblasti senza reagenti dedicati 5 6 Rerun e reflex test automatico senza intervento dell'operatore 4 7 Cadenza analitica > a 100 campioni/ora per il profilo CBC+DIFF 3 8 Determinazione dei reticolociti in fluorescenza e IRF 4 9 Ripetizione completamente automatica dei campioni patologici sulla base di flag/allarmi senza l’intervento dell’operatore . 3 10 Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa senza utilizzo di rack 6 11 Reagenti dei contaglobuli classificati come non tossici e nocivi. 3 12 Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto. 3 13 analisi di liquidi biologici diversi dal sangue con programma dedicato approvato da FDA 6 14 L’Assistenza tecnica deve essere presente in regione e deve essere garantito l’intervento entro le 8 ore lavorative dalla chiamata 4 15 Maggior numero di installazioni operative dei sistemi offerti (anche non di ultima generazione) in ambito regionale presso gli enti pubblici (presentare elenco). Punteggio da attribuire in maniera proporzionale. 4 BASE D’ASTA € 800.000,00 OLTRE IVA __________________________________________________________________________________________ LOTTO 55 - DISPOSITIVO PER DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA CON RELATIVI PALMARI PER TRASFERIRE I DATI AL LIS DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. CERVELLO E VILLA SOFIA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi N. 44 STRUMENTI (GLUCOMETRO+ DISPOSITIVO PALMARE) DA CONNETTERE AL LIS DEL LABORATORIO PER UN TOTALE DI 200.000 TEST. Si possono accettare 22 glucometri palmari e 22 riflettometri se viene garantita la tracciabilità del dato ed il collegamento al LIS. Tra i reparti ed i presidi esiste una connessione di rete: i 44 strumenti devono essere in grado di trasferire i dati al LIS aziendale. Le postazioni da remoto devono essere due, una presso la sede della Patologia Clinica di Villa Sofia ed una presso la sede della Patologia Clinica del Presidio Cervello. Devono essere forniti sia gli hardware sia i software gestionali per le due postazioni da remoto, lancette pungi dito e l’occorrente per eseguire il singolo test. I controlli di qualità devono essere giornalieri per ogni palmare e sono esclusi dai 200.000 test. Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione: Qualità: punti massimi 60 Prezzo: punti massimi 40 Le aziende partecipanti dovranno presentare una Relazione Tecnica illustrante tutti gli elementi ritenuti utili per una completa valutazione; tale relazione potrà contenere Lavori scientifici (nel caso di pubblicazioni internazionali, le stesse potranno essere presentate in lingua originale), depliant ecc. Le pagine costituenti la Relazione dovranno avere una numerazione progressiva. La prima pagina del documento dovrà essere l'indice del contenuto della stessa. Le aziende offerenti dovranno inoltre obbligatoriamente relazionare in merito ai REQUISITI MINIMI e ELEMENTI DI VALUTAZIONE, nella stessa sequenza posta nella presente, indicando in quale pagina, nella Relazione Tecnica, il singolo argomento viene trattato. Le aziende partecipanti dovranno allegare alla Relazione Tecnica schede di sicurezza per ti i reagenti e/o materiali che necessitino di particolari attenzioni (TOSSICO – NOCIVI) per l’utilizzo e lo smaltimento degli stessi. 4. Qualora si dovessero riscontrare informazioni contraddittorie e/o generiche e/o non veritiere e verificabili, si procederà alla esclusione della valutazione tecnica, dell'offerta che cade in tale condizione. REQUISITI MINIMI Requisito Risposta Principio di Funzionamento Elettrochimico SI’ / NO Assenza di interferenze da Maltosio e Galattosio SI’ / NO Volume Campione inferiore a 1.5 microlitri SI’ / NO Tempo di esecuzione test inferiore 10 secondi SI’ / NO Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità del quantitativo di campione necessario SI’ / NO Intervallo della misurazione della glicemia compreso almeno tra 20 e 600 mg/dl SI’ / NO ELEMENTI DI VALUTAZIONE Requisito Risposta Punteggio Interferenze nella determinazione della glicemia dovute alla variazione dell’ematocrito. Documentare modalità (se prevista) correzione dato analitico in relazione alla variazione dell'ematocrito; allegare se disponibile bibliografia e lavori scientifici Indicare eventuali interferenze, specificando i relativi range, causati da valori anomali di ematocrito e tecnica utilizzata Da 0 a 8 punti Necessità di effettuare calibrazione SI’ / NO Da 0 a 5 punti Campione Sangue intero fresco capillare SI’ / NO Da 0 a 1 punti Campione Sangue venoso SI’ / NO Da 0 a 1 punti Campione Sangue arterioso SI’ / NO Da 0 a 1 punti Campioni neonatali SI’ / NO Da 0 a 10 punti Documentare eliminazione delle sostanze interferenti nella determinazione della glicemia; allegare se disponibile bibliografia e lavori scientifici Indicare sostanze interferenti eliminate e tecnica utilizzata Da 0 a 8 punti Documentare correlazione con metodo di riferimento di laboratorio; allegare se disponibile bibliografia e lavori scientifici Indicare dati di correlazione con metodo di riferimento specificando range valori glicemici presi in esame Da 0 a 8 punti Rispondenza dei dispositivi offerti alla normativa ISO 15197; documentare in questo contesto, se disponibile, il livello di prestazione analitica riferita alla determinazione della glicemia con campioni di pazienti ospedalizzati SI’ / NO Documentare dati disponibili ricavati da determinazioni effettuate su pazienti ospedalizzati Da 0 a 5 punti Presenza Dispositivi e/o accorgimenti utili per eliminare possibili rischi di contaminazione per l'operatore SI’ / NO Da 0 a 3 punti Possibilità che il software gestionale blocchi l’utilizzo del palmare, qualora il valore dei controlli non rientri nei limiti di accettabilità SI’ / NO Relazionare e documentare caratteristiche dispositivo offerto Da 0 a 10 punti Totale Punteggi Qualità Da 0 a 60 punti BASE D’ASTA € 280.350,00 oltre iva LOTTO 56 - - AREA SIERO CHIMICA CLINICA ED IMMUNOMETRIA - AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Descrizione sintetica dell’oggetto della gara: Nell’ambito della riorganizzazione delle attività dei due laboratori degli Ospedali di Villa Sofia e V. Cervello dell’Azienda Riunita, si è deciso di creare un Core Lab ad alta automazione presso il Laboratorio del P.O. Cervello, al quale far confluire tutte le richieste dei due laboratori dei PP.OO. Villa Sofia e Cervello. Nel Lab. del P.O. Villa Sofia, si eseguiranno soltanto gli esami richiesti in Urgenza dai Reparti dello stesso Ospedale e dal Pronto Soccorso. A tale fine, sarà necessario: Predisporre una soluzione operativa per la fase di riconoscimento di tutti i campioni biologici afferenti al Laboratorio del P.O. Cervello (siero, plasma, sangue intero, urine) effettuandone il check-in e il sorting verso le rispettive aree di destinazione. Realizzare un progetto di consolidamento dell’Area Siero con una soluzione di Automazione totale, dal check-in delle provette all’avvio dello stoccaggio delle stesse in armadio refrigerato robotizzato, passando per l’analisi di Chimica Clinica e Immunometria mediante strumenti fisicamente collegati alla catena comprensiva di centrifughe e moduli di aliquotazione (possibili all’esterno della automazione per chi offre il front-end), stappatura e ritappatura. Tutto quanto meglio descritto nei paragrafi esplicativi riportati più avanti. Presentare un progetto, ergonomico e funzionale alle esigenze descritte, di inserimento delle attrezzature sopra indicate, nei locali che questa amministrazione dedicherà allo scopo, rappresentati nelle piantine del Laboratorio allegate al presente capitolato tecnico. Proporre una soluzione hardware e software per la gestione del magazzino reagenti e consumabili ad uso del laboratorio, possibilmente interfacciabile con le procedure di farmacia e/o magazzino. Si precisa che: - non vi è vasca di accumulo, ma i reflui di tipo tossico vanno in contenitori di plastica - il quadro generale può essere all’interno dell’area o all’esterno del locale che ospita il corelab - esiste un gruppo elettrogeno che interviene dopo 20” dalla interruzione della luce - i locali in oggetto saranno poi liberati per consentire la messa in sicurezza dell’impianto affidata alla ditta aggiudicataria -durante l’esecuzione dei lavori il materiale, (strumenti, armadi, banconi, etc…), sarà posto nei locali della ex Microbiologia - il laboratorio di Biochimica Clinica durante i lavori sarà provvisoriamente allocato presso la ex Microbiologia - è necessaria la presenza di aria compressa. Obiettivi generali della riorganizzazione: Realizzazione di un Core Lab ad elevata automazione presso il laboratorio analisi del P.O. Cervello che consolidi su un unico sistema robotizzato routine ed urgenza. Massimo consolidamento ed integrazione presso il laboratorio analisi del P.O. Villa Sofia. Massima tracciabilità dei processi. Massima sicurezza per il dato analitico. Massima sicurezza e rispondenza alle normative vigenti per gli operatori. Massima valorizzazione delle attuali competenze tecniche e cliniche. TAT medio di 90’ per la routine (glucosio-urea-crea-bilirubina t. – NA – K – Cl- ALT – AST – GGT) e 50’per l’urgenza (glucosio-urea-crea-bilirubina t. – NA – K – Cl- ALT – AST – GGT – Troponina). Implementazione di un sistema di gestione del magazzino in grado di semplificare i processi ed ottimizzare le scorte. Esecuzione in totale automazione di tutti gli analiti ,riportati nella tabella sottostante, indicati come obbligatori e di almeno il 50% di quelli aggiuntivi .(la percentuale è relativa al numero di analiti offerti). Fase di swap non all’interno dell’area del Corelab. 1. Elenco analiti obbligatori e aggiuntivi con n.° test da eseguire totali e per P.O.: LABORATORI P. O. V. CERVELLO E VILLA SOFIA ELENCO ANALITI OBBLIGATORI TEST ANNUI TOTALI P.O. V. CERVELLO P. O. VILLA SOFIA GLUCOSIO 140.300 91.195 49.105 UREA 128.600 83.590 45.010 CREATININA 142.400 92.560 49.840 ACIDO URICO 29.600 19.240 10.360 ALBUMINA 17.300 17.300 BILIRUBINA TOTALE 89.400 58.110 31.290 BILIRUBINA DIRETTA 85.600 55.640 29.960 PROTEINE TOTALI 47.400 27.400 20.000 PROTEINE URINARIE 3.900 2.900 1.000 SODIO 135.200 85.200 50.000 POTASSIO 137.700 70.700 67.000 CLORO 53.500 33.500 20.000 CALCIO 49.100 31.915 17.185 FOSFORO 19.800 12.870 6.930 MAGNESIO 14.600 9.000 5.600 AMMONIO 800 520 280 SIDEREMIA 25.900 15.900 10.000 COLESTEROLO 37.300 20.300 17.000 COLESTEROLO HDL 29.700 19.000 10.700 COLESTEROLO LDL 14.600 9.600 5.000 TRIGLICERIDI 35.900 20.900 15.000 ALT 117.000 76.050 40.950 AST 117.300 76.245 41.055 AMILASI 21.300 13.845 7.455 AMILASI PANCREATICA 2.200 1.200 1.000 PSEUDOCOLINESTERASI 32.400 30.400 2.000 DIBUCAINA 28.500 26.500 2.000 CK 31.000 20.150 10.850 CK MB 2.200 1.430 770 FOSFATASI ALCALINA 58.300 38.300 20.000 FOSFATASI ACIDA TOTALE ovvero FOSFATASI ACIDA TOTALE +FOSFATASI ACIDA PROSTATICA 500 300 200 GGT 75.600 70.600 5.000 LDH 40.800 26.520 14.280 LIPASI 15.000 9.750 5.250 EMOGLOBINA GLICATA 3.900 2.000 1.900 PCR 18.600 12.090 6.510 PCR hs 3.500 3.500 RF 3.400 2.000 1.400 ASO 2.000 1.500 500 IGG 2.800 2.000 800 IGA 2.800 2.000 800 IGM 2.800 2.000 800 APTOGLOBINA 1.100 700 400 BETA 2 MICRO 1.700 1.700 C3 900 600 300 C4 900 600 300 CATENE LEGGERE Totali K 600 600 CATENE LEGGERE Totali LAMBA 600 600 CERULOPLASMINA 400 400 MICROALBUMINURIA 1.400 1.400 TRANSFERRINA 5.000 4.000 1.000 OPPIACEI 400 400 CANNABINOIDI 400 400 BENZODIAZEPINE 300 300 COCAINA 400 400 BARBITURICI 100 100 AMFETAMINE 200 200 ETANOLO 600 600 FENOBARBITAL 500 325 175 CARBAMAZEPINA 400 260 140 FENITOINA 100 100 ACIDO VALPROICO 600 390 210 DIGOSSINA 500 325 175 G6PDH 2.000 2.000 TOTALI CHIMICA CLINICA 1.839.600 1.212.150 627.480 TROPONINA 25.000 16.250 8.750 MIOGLOBINA 500 500 0 CK MASSA 16.000 10.400 5.600 PSA 7.100 6.600 500 PSA FREE 1.700 1.700 BETA HCG/ HCGtotale +BHCG 1.500 975 525 INSULINA 2.200 2.200 AFP 3.400 3.400 CEA 2.800 2.800 CA 125 1.800 1.800 CA 15.3 1.500 1.500 CA 19.9 1.900 1.900 FERRITINA 12.400 12.400 FOLATI 1.600 1.600 TSH 13.200 13.200 FT3 11.000 11.000 FT4 11.000 11.000 FSH 800 800 PRL 800 800 LH 800 800 17beta ESTRADIOLO 700 700 BNP/ PROBNP 1.300 1.300 VIT B12 1.700 1.700 TESTOSTERONE 400 400 PROGESTERONE 500 500 TOTALI IMMUNONOMETRIA 121.600 106.225 15.375 ELENCO TEST AGGIUNTIVI ACIDI BILIARI 200 200 BILIRUBINA NEONATALE 1.200 1.200 ZINCO 100 100 RAME 100 100 Recettore solubile della transferrina (Stfr) 2.400 2.400 APOLIPOPROTEINA A1 100 100 APOLIPOPROTEINA B 100 100 ERITROPOIETINA (EPO) 100 100 ProPSA e INDEX 3.000 3.000 IL-6 100 100 IgE 1.300 1.300 NGAL 2.200 1.400 800 CA72-4 100 100 CYFRA 21.1 200 200 OMOCISTEINA 200 200 TPA 200 200 TPS 200 200 ANTI TG 1.300 1.300 ANTI TPO 2.500 2.500 ACTH 100 100 RENINA 200 200 FRUTTOSAMINA 100 100 ALFA 1 GP ACIDA 100 100 ALFA 2 MACROGLOBULINA 100 100 PAPP-A (certificato FMF) 100 100 Free BHCG (certificato FMF) 100 100 Beta crosslaps/NTX 100 100 P1NP 100 100 SCC 100 100 PRO-GRP 100 100 TG 1.000 1.000 PTH Funzionale o intatto 200 200 PTH (FRAMMENTI) 1.100 1.100 VITAMINA D Totale 500 500 25 OH VITAMINA D 500 500 NSE 100 100 HGH 100 100 FOSFATASI ALCALINA OSSEA / OSTASE 400 400 OSTEOCALCINA 500 500 C-PEPTIDE 100 100 CALCITONINA 300 300 ELF PER FIBROSI EPATICA 100 100 HE-4 100 100 DHEAS 200 200 PROCALCITONINA 200 200 CORTISOLO 800 800 TOTALI TEST AGGIUNTIVI 23.000 22.200 800 Ai test indicati vanno aggiunti i controlli di qualità giornalieri. L’offerta deve prevedere, pena inammissibilità , il dosaggio di tutti i test definiti obbligatori e di almeno il 50% degli aggiuntivi sulla strumentazione proposta in modalità on board. Per i tests obbligatori i quantitativi di prodotti accessori e consumabili nonché calibratori e controlli (due livelli giornalieri per analita) devono essere previsti in modo da consentire la corretta operatività ad entrambi i laboratori analisi; inoltre i quantitativi dei reagenti devono essere previsti per il mantenimento on board delle metodiche su 365 giorni/anno in funzione di scadenza e validità del kit una volta in uso. Va , cioè, garantita dalla Ditta aggiudicataria una fornitura in grado di garantire l’esecuzione di tutti i test richiesti per 365 giorni in termini di quantitativi, calibratori, controlli e consumabili. Relativamente ai tests aggiuntivi per i quali viene indicato un numero di tests minimo (100/200) si prevedono sedute di lavoro settimanali, pertanto il numero dei kits, calibratori e controlli sono da rapportare alle 52 settimane. I tests aggiuntivi previsti oltre i 200 tests/anno vanno considerati allo stesso modo degli obbligatori in quanto a numero di kits, calibratori e controlli da offrire (on board 365 gg/anno) Per quanto sopra, i quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere assolutamente congrui e conformi ai fabbisogni indicati. I test aggiuntivi non concorrono in offerta alla determinazione del prezzo di aggiudicazione, ma sono vincolanti ai fini della conformità ai requisiti minimi del lotto; pertanto la ditta (o ATI) partecipante deve disporre di almeno il 50% degli analiti aggiuntivi richiesti, pena inammissibilità dell’offerta; tuttavia è fatto obbligo all’offerente (ditta o ATI) esporre in offerta tutti i tests presenti in elenco aggiuntivi di cui dispone a listino. Detto aspetto è oggetto di conseguimento di requisito minimo e di valutazione ai fini di assegnazione del punteggio qualità a condizione che gli aggiuntivi siano eseguibili sugli strumenti della piattaforma prevista o in modalità stand-alone, anche con metodologie alternative a quelle previste nel punti 2.2. e 2.3 ad esclusione dei metodi ELISA su micropiastra. Tassativamente i tests aggiuntivi devono essere offerti con lo stesso sconto medio realizzatosi nella relativa categoria metodologica dei tests obbligatori offerti; pertanto o sconto medio applicato ai tests di chimica clinica fotometrici o sconto medio applicato ai tests di immunometria in chemiluminescenza /elettrochemiluminescenza / fluorescenza,a seconda del metodo proposto. Caratteristiche di minima senza le quali le offerte non si renderanno ammissibili alla valutazione. 2. La soluzione progettuale per il Laboratorio Analisi P.O. Cervello dovrà comprendere: Riorganizzazione dei flussi operativi e del layout dei locali indicati nella piantina del Laboratorio. Indicazioni precise e circostanziate per la realizzazione dell’adeguamento impiantistico e strutturale dei locali necessario per il posizionamento della soluzione offerta (presentare progetto tecnico / impiantistico). Viene richiesta la disponibilità di un tecnico specializzato in installazioni di sistemi/catene automatiche, indicato nel progetto, che segua i lavori e diriga la squadra designata dalla ditta che avrà l’appalto della ristrutturazione secondo la regola d’arte di come gli stessi vanno eseguiti, in funzione del progetto presentato dall’aggiudicatario. Automazione della fase pre-analitica e post-analitica con recupero automatico del campione per ripetizioni, diluizioni, reflex test e successivo stoccaggio refrigerato. Sistemi diagnostici per l’esecuzione dei test elencati comprensivi di tutte le attrezzature di supporto necessarie all’espletamento delle attività. Integrazione delle attività di routine e delle urgenze. Riorganizzazione funzionale dell’area siero (core-lab) in un unico open space. Software e hardware adeguati atti a gestire l’integrazione delle piattaforme analitiche/peri analitiche tra loro e il collegamento con il sistema informatico del laboratorio. Soluzione informatizzata ad uso del laboratorio di gestione del magazzino e degli approvvigionamenti reagenti/consumabili. La fornitura di un Sistema di tipo “Total Lab Automation” composto da: Almeno due analizzatori di Chimica clinica e due di Immunometria, collegati ad un sistema di automazione, che possibilmente abbia la caratteristica di potersi espandere ad altre aree diagnostiche di primo livello, comprensivo di fase pre-analitica (anche stand alone), centrifugazione, stappatura, trasporto dei campioni agli analizzatori, aliquotazione, ritappatura e fase post-analitica con relativo stoccaggio refrigerato dei campioni. Il Sistema deve essere configurato in modo da avere un unico interfacciamento con il gestionale informatico in uso presso il Laboratorio. 2.1 Sistema di Automazione Di seguito si descrive la tipologia di automazione che si desidera realizzare per la nostra U.O. dell’Osp. Cervello. Al fine di consentire la partecipazione a più competitori, si prospetta anche una soluzione dove la stazione di Preanalitica è separata dalla catena in cui le macchine analitiche e di servizio devono essere integrate. Le aziende che propongono una soluzione di Total Lab Automation non devono tenere conto della parte relativa alla “Unità di Preanalitica Front End”, dal momento che integrano le sue funzioni nel sistema in catena, ma devono fornire prestazioni del livello minimo indicato nella unità preanalitica front end. Chi offre la Preanalitica Stand Alone, deve, comunque, prevedere la fornitura della “Unità di Automazione Integrata” per come descritta. Va, comunque, precisato che l’unità analitica Front-end è considerata elemento di ulteriore garanzia alla funzionalità del sistema, in quanto oltre ad essere complemento alle prestazioni dell'unità di automazione integrata offre un back-up preanalitico. Va garantita la possibilità del back up per tutti i dosaggi obbligatori e per almeno il 50% di quelli facoltativi offerti. La presenza in offerta e le prestazioni dell'unità preanalitica front end (in aggiunta all'unità di automazione integrata) nonché le prestazioni dell'unità di automazione integrata sono oggetto di valutazione qualitativa, fermo restando che, sempre ai fini della assegnazione dei punteggi, tutto ciò che è stand alone rappresenta elemento di discontinuità nel sistema di lab automation. E’ richiesta l’evidenza di almeno cinque installazioni equivalenti al sistema di automazione richiesto, (esclusi gli analizzatori ad esso collegati) operative in piena routine su tutto il territorio nazionale. Presentare elenco. 2.1.1 UNITA’ DI PREANALITICA FRONT END Unità nuova e di ultima generazione (non collegata alla strumentazione) di gestione in automazione della fase preanalitica in grado di svolgere le operazioni di: check-in, sorting, decapping, aliquotazione (o nell’automazione integrata o nella preanalitica stand – alone) e gestione della fase post-analitica con archiviazione dei campioni biologici, garantendo assoluta tracciabilità e rintracciabilità di ogni tubo processato. Requisiti richiesti: Riconoscimento del campione biologico tramite lettura del codice a barre (ID campione) e check-in di tutti i campioni in arrivo in laboratorio: area siero, ematologia, urine, coagulazione sia in routine che in urgenza/emergenza. Carico simultaneo di provette di diverse dimensioni senza pre-sorting manuale Produttività di almeno 600 provette/ora in check-in e sorting e almeno 100 aliquote/ora Stappatura selettiva di provette di diverse dimensioni e tipologia di tappo Sorting automatico dei campioni biologici in rack generici e/o dedicati degli analizzatori per le diverse aree analitiche del laboratorio in base al profilo esame del paziente definito dal codice a barre. Possibilità di personalizzare l’area di ingresso campioni e l’area di smistamento. Aliquotazione dei campioni dedicati ad aree specialistiche. Utilizzo di puntali monouso per aliquote con rilevazione del coagulo e del livello del liquido. Marcatura CE. Hardware e Software per il collegamento al LIS del laboratorio. 2.1.2 UNITA’ DI AUTOMAZIONE INTEGRATA Unità nuova e di ultima generazione (con collegamento fisico alla strumentazione analitica) di gestione in automazione dell’area siero con i seguenti requisiti: Stazione dedicata al solo carico delle provette sul sistema; capacità di carico minima, in contemporanea: 500 provette (per chi non offre front end) / 200 provette (con front end). Modulo di check-in e filtro provette con errori informatici e segnalazione dei campioni accettati e non pervenuti. Doppio modulo automatico ed integrato al sistema per la centrifugazione delle provette; Numero complessivo di provette gestite almeno 250/ora; Gestione in totale automatismo delle fasi di: check-in, sorting, centrifugazione, stappatura, aliquotazione, recapping, con stoccaggio refrigerato on line per almeno 3.000 campioni con stappatore dedicato all’uscita, mappatura finale. Può essere offerto solo un frigorigero on line. Collegamento fisico agli analizzatori di chimica clinica ed immunometria; Totale tracciabilità del processo. Middleware di controllo dell’area automazione e degli analizzatori connessi, per la gestione ed il monitoraggio dell’intero processo pre-analitico e post-analitico con software in lingua italiana e collegamento bidirezionale o in query al LIS. Marcatura CE. Tutte le funzioni espresse ai punti da a) a f) del precedente elenco devono essere integrate in un unico sistema completamente automatizzato, in modo tale che non vi sia alcun passaggio manuale tra un modulo e l’altro e/o per l’esecuzione delle operazioni analitiche necessarie. 2.2 Sistemi di Chimica Clinica Sistema analitico costituito da almeno due analizzatori (back-up analitico e strumentale) multiparametrici per dosaggi di chimica clinica, proteine, droghe e farmaci, completamente automatici, che gestiscano indifferentemente routine ed urgenza, collegati fisicamente all’Unità di Automazione Integrata. Produttività oraria complessiva del sistema non inferiore a 3.000 test/ora fotometrici escluso ISE (NA,K,CL). Copertura del 100% degli analiti richiesti come obbligatori. Gli analizzatori proposti devono essere identici e presentare tecnologia / reagentario e consumabili uguali a quelli proposti per il P.O. Villa Sofia Accesso random e caricamento in continuo dei campioni. Gestione Urgenze (STAT). Numero di metodiche on board, per singolo analizzatore, non inferiore a 50, ISE (Na, K, Cl) esclusi. Possibilità di carico delle provette direttamente sugli analizzatori, in modalità front-end, nel caso di necessità/emergenze. Presenza di sensori di livello per campioni. Presenza di sensore di coagulo. Collegamento bidirezionale al middleware di area. Software in lingua italiana e marcatura CE. 2.3 Sistemi di Immunometria Insieme di sistemi analitici nuovi costituito da almeno 2 analizzatori (back-up analitico e strumentale) completamente automatici in grado di gestire indifferentemente routine o urgenza, collegati fisicamente all’Unità di Automazione Integrata. Almeno dieci installazioni operative in piena routine sul territorio nazionale per ognuno dei sistemi analitici che compongono l’insieme strumentale proposto (il numero minimo è da intenders sia per strumentazioni collegate in catena sia stand alone. Copertura del 100% degli analiti richiesti come obbligatori Velocità complessiva dell’insieme strumentale di tutta l’apparecchiatura di immunometria offerta non inferiore a 450 tests/ora Accesso random e possibilità di caricamento in continuo dei campioni. Metodo di rilevazione in chemiluminescenza, elettrochemiluminescenza o fluorescenza. Numero metodiche on board non inferiore a 50 per sistema composto da uno o più analizzatori. Possibilità di carico delle provette direttamente sugli analizzatori, in modalità front-end, nel caso di necessità ed esecuzione prioritaria degli esami urgenti (STAT) indipendentemente dal sistema di trasporto dei campioni. Presenza di sensori di livello per campioni. Programma di gestione del controllo di qualità. Collegamento bidirezionale o in query al middleware di area. Software in lingua italiana e marcatura CE. La soluzione di Automazione integrata per il Laboratorio Analisi P.O. Villa Sofia dovrà comprendere almeno: 3.1 Sistemi Analitici : Due analizzatori integrati indipendenti (Back up analitico e strumentale) per chimica clinica e immunometria con identiche prestazioni , tecnologia e utili. Gli analizzatori che compongono l’integrato devono utilizzare gli stessi identici reagenti e consumabili del sistema del P.O. Cervello. Copertura del 100% degli analiti richiesti come obbligatori che devono essere eseguiti presso il P.O. Villa Sofia, per come indicato nella tabella sopra riportata. Produttività oraria complessiva dei due sistemi integrati non inferiore a 1.500 tests/ora fotometrici ISE esclusi per chimica clinica e non inferiore a 250 tests/ora per immunometria. Numero di metodiche on board complessive non inferiore a 70. Sensori di livello per i campioni. Gestione urgenze (STAT) con accesso prioritario e immediato. Collegamento on line al middleware di area. Software in lingua italiana e marcatura CE. 3.2 Tre centrifughe refrigerate da banco ( due per il laboratorio del P.O. Villa Sofia ed una per il laboratorio del P.O. Cervello) Rotore a 4 bascule con adattatori 13x100/16x100/13x75. Capacità di carico per almeno 48 provette. Selezione della velocità programmabile. Trasmissione ad induzione. Rilevatore di sbilanciamento. Sistema di bloccaggio automatico dello sportello. Sistema di contenimento effetto aerosol. Servizi di Assistenza Tecnica e Specialistica (comuni per i due laboratori) Assistenza tecnica FULL RISK con tempo massimo di intervento entro le 12 ore dalla chiamata. Formazione del personale; progetto di avviamento del sistema. Relazionare. Supporto scientifico. Diagnostica remota per assistenza e prevenzione problemi strumentali. Manutenzione periodica programmata; almeno due interventi/anno. MIDDLEWARE (specifiche valide per i due laboratori) Hardware e Software per middleware di area con unico collegamento bidirezionale ai LIS dei laboratori per automazione e strumenti connessi o per gli integrati di Villa Sofia; Sistema server/client con almeno 2 postazioni di controllo operanti sul medesimo Database; Possibilità di gestire in modo flessibile liste di lavoro indipendenti; Tracciabilità degli accessi alle postazioni di lavoro secondo le normative in vigore sulla privacy. Possibilità di fungere da back up del LIS in caso di sua indisponibilità per effettuare le operazioni di accettazione e refertazione, con rilascio dei dati archiviati alla ripresa della funzionalità del LIS. Gestione dedicata del magazzino di laboratorio con movimentazione, carico e scarico, in bar code. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ CARATTERISTICHE DELLA AUTOMAZIONE PER CHECK-IN E SORTING DELL’UNITA’ DI FRONT END PUNTI Maggiore tipologia di rack strumentali compatibili e maggior numero di personalizzazioni possibili nelle area di Input e Output (Relazionare) Max 1 Front-end con centrifugazione Max 1 TOTALE PUNTI 2 CARATTERISTICHE DELLA AUTOMAZIONE INTEGRATA PUNTI Produttività complessiva della centrifugazione Max 2 Potenzialità di carico delle provette campione in ingresso Max 2 Stoccaggio refrigerato integrato, completo di stappatore dedicato e mappatura, per tubi area siero, ematologia, coagulazione per almeno ulteriori 3000 campioni (in aggiunta a quanto previsto nei requisiti minimi) Max 2 Preanalitica integrata nella automazione per check-in e sorting Max 2 Modalità di tracciabilità automatizzata dei campioni in tutte le fasi: - Assente - con tracciabilità del trasportatore in Radio Frequenza/microchip o lettura barcode 0 1 Flusso di lavoro interno al sistema di automazione: - con trasporto di rack e/o ricostruzione dei rack strumentali per la fase di campionamento - con trasporto e campionamento da provetta primaria singola su tutti gli strumenti connessi 0 1 Modalità di recapping delle aliquote o provette: (saranno preferite modalità con tappo in plastica a pressione) Possibilità di utilizzo di provette di diverse dimensioni) assente 0 presente 1 Possibilità di utilizzo di provette di diverse dimensioni - Assente - Presente 0 1 TOTALE PUNTI 12 ANALIZZATORI CHIMICA CLINICA PUNTI Maggior cadenza analitica fotometrica –ISE esclusi- Max 1 Maggior numero di metodiche on board Max 1 Miglior TAT a profilo standard per in parametri: glucosio-urea-crea-bilirubina t.-Na-K-Cl-ALT-AST-GGT Max 1 Utilizzo puntali monouso o dimostrato carryover => 0,1 ppm (relazionare appropriatamente). Si assegneranno 0,5 punti a chi dimostra un carryover < 0,1 ppm Fino a 1 Cuvette di reazione monouso 1 Cuvette di reazione in vetro 0,5 Fino a 1 Caricamento in continuo di reagenti e consumabili senza interruzione della fase analitica e senza messa in pausa della strumentazione analitica: - Assente - Presente 0 1 Modalità di scarico automatico delle confezioni reagenti esaurite: - Assente - Presente 0 0,5 Possibilità di mantenere all’interno dello strumento, a Temperatura controllata, un’aliquota del campione per eventuali ripetizioni o reflex test: - Assente - Presente 0 0,5 Re Run e Diluizione automatica dei campioni over range Fino a 2 Facilità e velocità di intervento sugli analizzatori da parte dei tecnici di laboratorio, senza attrezzi, in caso di cambio elettrodi, sostituzione puntali reagenti e campioni, mixer: Max 1 Riscaldamento del sito di incubazione a secco Riscaldamento del sito di incubazione a liquidi 2 1 TOTALE PUNTI 12 ANALIZZATORI IMMUNOMETRIA PUNTI Maggior cadenza analitica per singolo analizzatore proporzionalmente al numero degli strumenti offerti Max 1 Maggior numero di metodiche on board per singolo analizzatore proporzionalmente al numero degli strumenti offerti Max 1 Miglior TAT a profilo standard per i parametri : tropo-ckmassa. Al fine di poter certificare i TAT dichiarati si potrà disporre dei LIS file con i flussi di lavoro Max 1 Utilizzo puntali monouso o dimostrato carryover => 0,1 ppm (relazionare appropriatamente). Si assegneranno 0,5 punti a chi dimostra un carryover < 0,1 ppm 1 Cuvette di reazione monouso 1 Cuvette di vetro 0,5 Fino a 1 Caricamento in continuo di reagenti e consumabili senza interruzione della fase analitica e senza messa in pausa della strumentazione analitica: - Assente - Presente 0 1 Modalità di scarico automatico delle confezioni reagenti esaurite: - Assente - Presente 0 0,5 Possibilità di mantenere all’interno dello strumento, a Temperatura controllata, un’aliquota del campione per eventuali ripetizioni o reflex test: - Assente - Presente 0 0,5 Re Run e Diluizione automatica dei campioni over range Fino a 2 Modalità di campionamento del fluido biologico con: una aspirazione per test una aspirazione per tutti i test richiesti 0,5 1 TOTALE PUNTI 10 ANALIZZATORE INTEGRATO VILLA SOFIA PUNTI Maggior cadenza analitica complessiva Max 1 Maggior numero di metodiche on board Max 1 Miglior TAT a profilo standard per in parametri: glucosio-urea-crea-bilirubina t.-Na-K-Cl-ALT-AST-GGT-tropo-ckmassa Max 1 Re Run e Diluizione automatica dei campioni over range Max 2 Possibilità di caricamento provette primarie tappate: - Assente - Presente 0 2 TOTALE PUNTI 7 IMPATTO ORGANIZZATIVO PUNTI Massima conformità agli obiettivi generali prefissi dall’ente (Relazionare) max 7 Minimizzazione dei disagi durante il piano di migrazione dall’organizzazione attuale a quella proposta e massima ergonomicità della nuova configurazione (Relazionare) max 1 Completezza dell’offerta ai fini dell’esecuzione di tutti i tests richiesti (obbligatori+aggiuntivi) Max 2 Minor numero di strumenti proposti ai fini dell’esecuzione di tutti i tests richiesti in elenco (obbligatori+aggiuntivi) Max 1,5 Minor ingombro in termini di superficie necessaria all’installazione del laboratorio Cervello Max 1,5 TOTALE PUNTI .13 MIDDLEWARE PUNTI Monitoraggio da unica postazione delle attività di validazione e di tutti gli analizzatori connessi al sistema d'automazione: - Assente - Presente 0 2 Tool di monitoraggio del TAT in tempo reale e per statistiche di lungo periodo: - Assente - Presente 0 1 Movimentazione e tracciabilità dei materiali all’interno dei laboratori, mediante tecnologia a radiofrequenza integrabile a quella tradizionale con lettura bar code 1 TOTALE PUNTI 4 L’azienda partecipante o l’ ATI, dovrà preparare, oltre l’offerta, un progetto che esplichi in maniera chiara ed esaustiva tutte le prerogative della propria proposta, fornendo tutti le informazione idonee a determinare il livello tecnologico della piattaforma strumentale prevista. Dovranno essere forniti tutti i dettagli tecnici e progettuali relativi alla attrezzatura di automazione e alle apparecchiature ad essa connesse. Dovrà, come già accennato, essere fornito il progetto per l’installazione con l’indicazione dei lavori che devono essere fatti relativamente alla allocazione degli impianti accessori e al passaggio di tutti i cavi relativi alle alimentazioni elettriche, idrauliche, pneumatiche e altro. Deve essere fatta una relazione che evidenzia tutti i vantaggi risultanti dalla soluzione proposta con i benefici derivanti in termini di flussi di lavoro, impatto organizzativo, e del raggiungimento completo degli obiettivi prefissati dalla direzione della U.O. di concerto con il responsabile del settore. Devono essere pure evidenziati e descritti tutti i servizi offerti con la fornitura. Devono pure essere compiutamente specificati, come richiesto, tutti i materiali accessori che faranno parte della fornitura. LAVORI AGGIUNTIVI Si precisa che nell’ambito dei costi dell’appalto è compresa anche la realizzazione di alcuni interventi (edili ed impiantistici) necessari per cambiare la destinazione d’uso di parte dei locali dove saranno installate le apparecchiature poste in appalto. Per adempiere a tale onere la ditta che risulterà aggiudicataria dell’appalto dovrà produrre, unitamente all’offerta tecnica, uno studio di fattibilità, redatto in base alle norme vigenti, che sarà esaminato ed approvato dalla Commissione Giudicatrice, ed ogni eventuale variante necessaria e/o sottostima di costi rispetto all’importo indicato in fase di gara, sarà a totale carico dell’azienda aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà, poi, produrre entro 60 giorni dalla notifica di aggiudicazione definitiva, un progetto esecutivo delle opere da realizzare, con assunzione di ogni onere per l’acquisizione dei prescritti pareri, che sarà, poi, sottoposto al Servizio Tecnico dell’AOR per essere verificato e validato da parte del competente RUP prima della effettiva esecuzione. Tale progetto dovrà prevedere, oltre alle opere di ristrutturazione dei locali interessati ed all’adeguamento a norma della relativa impiantistica ELETTRICA E NON esistente, anche la realizzazione di un percorso (protetto contro le intemperie atmosferiche) che consenta di collegare i locali del laboratorio al vicino padiglione “A”, con creazione, altresì, di una zona di consegna dei campioni. L’area interessata alla ristrutturazione interna, nonché la posizione e la dimensione di detto percorso è indicata nella planimetria dei luoghi allegata al presente atto, sulla scorta della quale planimetria dovrà essere predisposto il suindicato studio di fattibilità.. Requisiti minimi della ristrutturazione sono il rifacimento della pavimentazione, del nuovo contro-soffitto, dell’impianto elettrico, idraulico, informatico e di climatizzazione, il tutto rispettando le norme in vigore per l’ambiente di lavoro nei laboratori analisi., nonché i prescritti requisiti minimi strutturali. I lavori in parola saranno eseguiti sotto la direzione dei tecnici del settore tecnico interno dell’azienda appaltante. Le ditte partecipanti dovranno stimare ed indicare nell’offerta l’importo dei lavori da eseguire, da contenere, comunque, nell’ambito delle somme poste in gara. La Ditta aggiudicataria dovrà , altresì, occuparsi della realizzazione del prolungamento della posta pneumatica (istallato dalla ditta Tecnopost) dall’attuale ingresso all’area core-lab. BASE D’ASTA : € 6.675.000,00 oltre iva– ( € 6.408.000,00 per service ed € 267.000,00 una tantum per lavori) LOTTO n. 57 - AREA SIERO – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Tutti gli analizzatori offerti devono essere nuovi non ricondizionati di ultima generazione e tutt’ora in produzione. Le relazioni tecniche dei sistemi offerti dovranno riportare chiaramente e dettagliatamente tutte le caratteristiche minime richieste e le caratteristiche oggetto di valutazione a punteggio. Dovrà essere cura dell'azienda partecipante verificare preventivamente l'instabilità dei sistemi offerti senza alcuna modifica muraria al laboratorio, tranne impianto idrico e/o di scarico. I sistemi devono essere forniti completi di ogni accessorio atto al corretto utilizzo (deionizzatore-se previsto- gruppo di continuità,pc,monitor,stampante etcc...) Strumento e reagenti offerti devono necessariamente presentare marcatura CE –IVD.. L’offerta deve prevedere la fornitura di consumabili, accessori, calibratori e controlli (minimo due livelli frequenza giornaliera) Relativamente ai test indicati come aggiuntivi,in offerta deve essere specificato che deve essere applicato lo stesso sconto medio praticato sul lotto offerto relativo al prezzo di listino e così anche per quanto riguarda i nuovi test che la ditta aggiudicataria metterà in commercio ovvero anche per i test che sono nel listino e che non sono stati richiesti. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a prestare assistenza tecnica entro le 24 ore dalla chiamata. Tipologia strumenti P.O. Caltanissetta P.O. Gela P.O. Mussomeli Sistema integrato x routine/specialistica + urgenza/emergenza 2 2 1 Tipologia strumenti P.O. Mussomeli P.O. Niscemi P.O. Mazzarino P.O. San Cataldo Analizz. Stand alone Chimica clinica 1 1 1 1 GESTIONE DELL’AREA DEL SIERO Il lotto unico e inscindibile si articola in una descrizione di strumentazioni atte a soddisfare le richieste tecnologiche dei vari presidi. Per ogni presidio sono indicate le esigenze tecnologiche, organizzative e quantitative relativamente alle strumentazioni e individuato le routine che i sistemi devono effettuare. Caratteristiche generali dei sistemi automatici in grado di assicurare la gestione operativa di “area siero” relativamente ai parametri di chimico clinica e immunometria per gli esami nelle aree operative della Routine/Specialistica , Urgenza/Emergenza per i laboratori di patologia clinica come individuati di seguito PER L'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. “ S. ELIA DI CALTANISSETTA Si chiede la“ Fornitura in service “di due Sistemi analitici integrati modulari o a catena, nuovi e di ultima generazione , totalmente automatici formati da : Il principale, formato da analizzatori/moduli fotometrici/turbidimetrici(tot.complessivo minimo 2000 test/h) dotati di idoneo modulo ISE per l’esecuzione di Na+, K+, Cl-, e da uno, o due, analizzatori/moduli immunometrici (tot. complessivo 300 test/h). Il secondario formato da uno, analizzatore /modulo fotometrico/turbidimetrico dotato di idoneo modulo ISE , e da un analizzatore/modulo immunometrico. PER LE U.O DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O.VITT.EMANUELE DI GELA: Si chiede la“ Fornitura in service “di due Sistemi analitici integrati modulari o a catena, nuovi e di ultima generazione,totalmente automatici,formati da un analizzatore/modulo fotometrico/turbidimetrico dotato di idoneo modulo ISE per l’esecuzione di Na+, K+, Cl-, e da uno analizzatore/modulo immunometrico. PER LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. LONGO DI MUSSOMELI: Si richiede la fornitura in service di un sistema integrato modulare o a catena, nuovo e di ultima generazione, totalmente automatico, formato da un analizzatore/modulo fotometrico/turbidimetrico dotato di idoneo modulo ISE per l'esecuzione di NA+,K+,CL+ e da uno analizzatore/modulo immunometrico. Si richiede con funzione di back-up di un analizzatore per chimica clinica con cadenza analitica inferiore del principale, con le stesse caratteristiche appresso indicate per il P.O. Di Niscemi, Mazzarino e di San Cataldo CARATTERISTICHE MINIME DEI SISTEMI STRUMENTALI RICHIESTI Per i presidi Ospedalieri di Caltanissetta e di Gela e Mussomeli Caratteristica di minima del singolo analizzatore/modulo di chimica clinica. Produttività fotometrica, di ciascun modulo/analizzatore , su campioni di siero non inferiore a 500 test/h (eccetto per un modulo/analizzatore cc del sistema principale del S.Elia non inferiore a 1500 test/h) non condizionata da profili fissi di esami . Numero dei parametri eseguibili sullo stesso tubo primario non inferiore a 50 . Capacità di utilizzare reagenti identificati per mezzo di bar code . Capacità di eseguire rerun in modo automatico ed autonomo , Capacità di eseguire la pre e post diluizione del campione in modo automatico dopo la personalizzazione dell’operatore . Controllo di qualità giornaliero e cumulativo . Sensore di livello per campioni e reagenti . Capacità di gestire l’inventario reagenti . Caratteristica di minima del singolo analizzatore/modulo di immunometria : Parametri eseguibili con unico start sull’unico tubo primario barcodato : almeno 23 . Tempo necessario alla produzione del primo risultato del campione, per l’80% dei parametri richiesti obbligatori, non superiore a 60 minuti ,ad eccezione dei parametri Troponina, Mioglobina e Ck massa il cui risultato deve essere disponibile entro 30 minuti . Produttività non inferiore a 150 test/h . Capacità di eseguire il rerun automatico dopo la personalizzazione dell’operatore. Capacità di gestire l’inventario reagenti. E’ sempre richiesto Interfacciamento al LIS del laboratorio Caratteristiche Generali richieste Dosaggi analitici su campioni di siero, plasma e urine per determinazioni di chimica clinica, droghe, farmaci, proteine specifiche e dosaggi immunometrici . Disponibilità del risultato dei marcatori cardiaci entro 30 minuti dal caricamento campione sulla stazione analitica. Stabilità dei reagenti di chimica clinica dopo l’apertura mediamente superiore a 3 settimane. Possibilità di alloggiamenti di più flaconi di reagenti per lo stesso test con riconoscimento positivo degli stessi e dei relativi lotti e scadenze tramite barcode in vano reagenti a temperatura controllata e/o refrigerata. Gestione automatica dell’inventario reagenti in tempo reale. Marcatura CE e Certificazione IVD per tutti i reagenti forniti per l’utilizzo sulle strumentazioni offerte. Possibilità di memorizzazione delle calibrazioni relative a diversi lotti dello stesso reagente. Reagenti alloggiati sulle strumentazioni tenuti a temperatura frigorifera o controllata Deve comunque essere prevista la gestione dei campioni urgenti secondo modalità operative dedicate e prioritarie rispetto alla routine. Possibilità di operare in modalità a flusso continuo con caricamento in continuo delle provette. PP.OO. NISCEMI e MAZZARINO PP.OO. SAN CATALDO e MUSSOMELI Analizzatore di chimica clinica per ciascun presidio(solo Mussomeli come back-up) Caratteri generali richiesti: Dosaggi analitici su campione di siero plasma e urine per determinazioni di chimica clinica, proteine specifiche Produttività non inferiore a 250 esami /ora per analizzatore di chimica clinica Al fine dell’interscambio tra tutti i presidi, i reagenti utilizzati dai sistemi offerti per tutti i presidi devono essere uguali e con lo stesso confezionamento(nel caso del S.Elia uguali a quelli offerti almeno per il sistema secondario). E’ sempre richiesto Interfacciamento al LIS del laboratorio per tutti i presidi Ospedalieri TIPOLOGIA E NUMERO ANNUO DELLE DETERMINAZIONI RICHIESTE Tab. A Presidi ospedalieri S. Elia CL Gela Mussomeli Acido urico 15000 12000 7000 Cortisolo 600 400 Amilasi totale 12000 6000 2000 Amilasi pancreatica 600 1000 1000 Ammonio 700 500 150 Bilirubina diretta 23000 20000 6000 Bilirubina totale 25000 20000 6000 Calcio 15000 11000 4000 Ck 20.000 20000 2500 Ck mb 10000 10000 1500 Ck massa 12000 5000 100 Colesterolo tot. 22000 20000 12000 Colesterolo HDL diretto 16000 10000 8000 Colesterolo LDL diretto 3500 5000 4000 Colinesterasi 10000 10000 2000 Colinesterasi dibucaina 8000 8000 1500 Creatinina enzimatica 20000 20000 Creatinina Jaffè 40000 35500 14000 Ferro 15000 12000 1000 Fosfatasi alcal. 15000 13000 8000 Fosforo 13000 10000 5000 Got 60000 45000 16000 Gpt 65000 46000 16000 Ygt 65000 43000 7000 HbA1c(da sangue intero) 300 200 2000 Glucosio 50000 45000 15000 LDH 16000 10000 2000 Lipasi 8000 5000 500 Magnesio 6000 4000 500 Proteine totali 26000 22000 6000 Microalbuminuria 1000 500 400 Proteine tot. urine e csf 1400 500 400 Trigliceridi 26000 20000 11000 Urea 45000 35000 16000 Sodio 50000 40000 14000 Potassio 50000 41000 14000 Cloro 45.000 40000 12000 C3 500 300 300 C4 500 300 300 D-Dimero 100 IgG 600 500 500 IgA 600 500 500 IgM 600 500 500 Aslo 2000 2000 1000 Proteina C reattiva 8000 5000 5000 Fattore reumatoide 2000 2000 2000 G 6 PDH quantitat. 500 400 100 Transferrina 1000 1000 1000 Albumina 8000 5000 Ferritina 7000 6000 2000 PTH 1000 500 TSH. 10000 6000 2000 FT3... 8000 4000 1800 FT4. 8000 4000 1800 ANTI TPO. 2000 400 600 ANTI TG. 2000 400 600 AFP 3000 2500 600 CEA 3000 2500 500 CA 125 2000 1500 500 CA 15.3 2000 1500 500 CA 19.9 3000 1500 500 PSA totale. 5000 2000 1500 PSA free. 1500 500 500 LH 700 500 FSH 700 500 PROLATTINA 1000 500 BETA HCG* 800 700 500 DHEAS 300 500 ESTRADIOLO 800 500 PROGESTERONE 400 400 TESTOSTERONE 400 400 VIT.B12 700 500 FOLATI 700 500 INSULINA 400 500 CRP ultra sensibile 1500 2000 AMFETAMINE 300 200 200 BARBITURICI 100 100 200 AC.VALPROICO 400 200 FENITOINA 300 200 BENZODIAZAPINE 400 200 200 CARBAMAZEPINA 400 200 CANNABINOIDI 5000 2000 800 COCAINA 5000 2000 800 ETANOLO 1000 500 100 METADONE 2000 2000 400 OPPIACEI 5000 2000 800 MIOGLOBINA 6000 1000 500 TROPONINA 7000 5000 1000 BNP/proBNP 700 500 Toxo IgG 700 Toxo IgM 700 Rubeo IgG 500 Rubeo IgM 500 Citomegalovirus IgG 700 Citomegalovirus IgM 700 HbsAg 1000 HbsAg quantit. 500 Anti HbsAg 1000 Anti Hbe 400 HbeAg 400 Anti Hbc 800 Anti Hbc IgM 200 Anti HCV 1000 HIV Ab combi(Ag+Ab) 80 HAV Ab IgG/totali 200 HAV Ab IgM 200 B2 Microglobulina 300 500 Peptide C 200 *Qualora il test offerto non sia certificato come marcatore tumorale la ditta aggiudicataria dovrà offrire un ulteriore strumento per l'esecuzione del test I test aggiuntivi della tabella b di seguito allegata non sono da offrire ma va indicata la possibilita’ di esecuzione nel sistema offerto. tale indicazione sarà valutata nella griglia qualitativa Tab B TEST AGGIUNTIVI NSE LITIO ACTH Katene K-Lam.tot su siero CA 72-4 Katene K-Lam.libere su siero S 100 Buprenorfina HE4 VITAM.D SIROLIMUS NAPA (procinammide) TACROLIMUS Tireoglobulina CYFRA 21-1 GH ANTI-CCP Osteoclcina ZINCO TRAb RAME PAPP A OMOCISTEINA FREE BETA HCG MPA TOT. (AC.MICOFENOLICO) CICLOSPORINA TIPOLOGIA E NUMERO ANNUO DELLE DETERMINAZIONI RICHIESTE P.O. MAZZARINO P.O. NISCEMI P.O. S.CATALDO ac.urico. 1200 1200 1000 Amilasi 1200 1200 500 Bilirubina totale 2500 4000 1500 Bilirubina diretta 1500 3000 800 LDH 400 1600 200 Calcio 2500 3000 1000 Ck 2000 2500 800 Colesterolo tot. 5000 6000 2000 Colesterolo HDL 2500 2500 1000 Colesterolo LDL 1500 1500 800 Colinesterasi dibucaina 2000 4000 800 Creatinina Jaffè 7000 8000 2000 Urea 6000 7000 4000 Glicemia 8000 9000 4000 Sodio 4000 4000 1500 Potassio 5000 5000 2000 Cloro 4000 4000 1500 Fosfatasi alcalina 1500 4000 1000 Got 7000 9000 2500 Gpt 7000 9000 2500 Lipasi 500 1000 Y-gt 4000 4500 1000 Ferro 2000 3000 1000 Trigliceridi 4000 4500 1500 Proteine totali 2000 4000 1000 Magnesio 1000 1000 500 Fosforo 1000 1000 500 Proteina C reattiva 1500 2000 600 Fattore reumatoide 1000 1500 600 Aslo 800 1000 400 HbA1c 1000 1200 Antitrombina 400 400 Proteine urine 400 400 Transferrina 500 1000 CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: Caratteristiche generali Punteggio Massimo Sistema integrato monoblocco/modulare non a catena 4 Maggior numero di operatori di assistenza tecnica presenti e residenti in regione Sicilia (allegare elenco) 5 moduli/unità analitiche fisicamente connessi con un unico punto di ingresso dei campioni 2 Possibilità del dosaggio della ciclosporina 3 Possibilità di rerun e reflex test in automazione gestito anche da host e senza intervento manuale dell’operatore 1 Possibilità, nell’ambito delle stazioni analitiche offerte, di configurazioni diverse da quelle proposte, con l’ampliamento del numero e/o sostituzione dei moduli connessi all’unico punto di ingresso dei campioni. 2 Possibilità di utilizzo di tubi primari tappati 3 Maggior numero di test Aggiuntivi 5 Assistenza remota e possibilità di aggiornamenti, inserimento calibratori e controlli via internet 3 Sistema per chimica clinica Stabilità delle calibrazioni mediamente 25 giorni per almeno il 70% dei test richiesti 3 Reagenti in pack unico e pronto all’uso per almeno il 95% dei test 2 ISE in potenziometrica indiretta 1 Possibilità di ulteriori canali aperti per l’inserimento di ulteriori metodiche 2 Sistema di miscelazione dei reagenti non invasivo 2 Sistema per immunometria Ove previsto,2 analizzatori/moduli anziché unico analizzatore/modulo 4 Kit non inferiori alle 100 determinazioni per almeno il 95% dei parametri 2 Troponina T ad alta sensibilità 3 Dispensazione campioni tramite puntali monouso o sistema che garantisca carryover <0,1 ppm 3 Reagenti in pack unico e pronti all’uso per almeno il 95% dei test 3 Dosaggio di peptide natriuretico nella proforma NT terminale 3 Possibilita’ di effettuare i test per il calcolo del rischio gravidico papp-a e free beta HCG accreditati FMF (fetal medicin foundation) esclusivamente con programma di valutazione rischio down astraia o ge view point) 4 Totale punti 60 BASE D'ASTA € 4.250.000,00 OLTRE IVA LOTTO N. 58 - PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE CENTRALIZZATA DI UN CORE-LAB PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI: BIOCHIMICA,IMMUNOCHIMICA, FARMACOLOGIA, OCCORRENTE ALL’AZIENDA ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI E AL LABORATORIO CENTRALIZZATO DELL’AOUP”GIACCONE” DI PALERMO Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa art 83 D.Lgs. 163/2006 ed sim Il presente lotto disciplina la fornitura in noleggio di una struttura centralizzata (core-lab) per l’esecuzione di esami di: biochimica, immunochimica, farmacologia, occorrente all’azienda Arnas Civico Benfratelli e Di Cristina (UUOO Patologia Clinica PO Civico e PO Di Cristina) e al laboratorio centralizzato dell’ AOUP ” P.Giaccone” di Palermo, comprese tutte le opere di adeguamento dei locali destinati che si renderanno necessarie, nonché i servizi di ingegneria relativi alla progettazione (distintamente e separatamente per l’ARNAS Civico e per l’AUOP “P. Giaccone”) sino al livello “esecutivo” ai sensi del D.Lgs 163/06 e del DPR 207/2010 compreso l’onere dell’acquisizione dei pareri autorizzativi ex lege; Il progetto redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 è composto dal seguente elenco di elaborato e fa parte integrante del capitolato di gara:  Relazione  Capitolato speciale di appalto  Quadro economico  Schema di contratto  N. 2 planimetrie  DUVRI Riassuntiva fornitura Azienda ospedaliera UO Fornitura Numero esami annui previsti ARNAS Civico Pat Clinica Presidio Civico Core-Lab ad alta automazione 1.989.600 ARNAS Civico Pat Clinica Presidio Di Cristina Sistema integrato 452.900 AUO Policlinico Pat Clinica Policlinico Core-Lab ad alta automazione 1.745.900 - Sistema di chimica clinica ed immunochimica in automazione integrata, composto da più analizzatori o da elementi modulari di ultima generazione, integrati in un unico sistema ,fisicamente collegati da stazione di preanalitica e supportati da una stazione di presorting e frigorifero/i come da caratteristiche di seguito indicate.Tutti i collegamenti alla stazione di preanalitica devono essere muniti di certificazione (Ospedale Civico e Policlinico) - Sistema analitico per chimica clinica ed immunometria dotato di back up, per la sola chimica clinica (Ospedale Di Cristina) Obiettivi Il modello è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi: • centralizzazione e completa automazione di gran parte della attività di pre-analitica; • centralizzazione e completa automazione di tutte le attività diagnostiche di Biochimica Clinica, Immunometria, sul minor numero possibile di strumentazioni; • centralizzazione e completa automazione di tutte le attività di post-analitica (recupero del campione, diluizioni, ripetizioni, reflex test); • integrazione delle attività di routine e delle attività in urgenza sulle medesime strumentazioni, con rispetto dei TAT specifici definiti per le diverse tipologie di campioni • razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impegnate nei settori in oggetto; • miglior controllo della qualità analitica: uniformazione e standardizzazione dei metodi analitici che saranno identici per routine e urgenza; • consolidamento del maggior numero di test sul minor numero possibile di provette e di analizzatori; • concentrazione di tutte le attività tecniche relative al Core-Lab in un unico open space (salvaguardando gli aspetti di confort e sicurezza ambientale); • standardizzazione e riduzione dei TAT globali (così favorendo un ridimensionamento delle richieste urgenti); • semplificazione e razionalizzazione delle procedure di gestione delle scorte e approvvigionamento dei diagnostici; La fornitura, a lotto unico ed indivisibile, dovrà comprendere: 1. progettazione totale della architettura del sistema: riorganizzazione dei flussi operativi e layout del sistema definitivo; 2. automazione della fase pre-analitica e post-analitica; 3. sistemi diagnostici in service, comprensivi di tutte le apparecchiature di supporto, per l’esecuzione dei test di chimica clinica, immunometria, farmaci e proteine 4. gruppo di continuità e sistema di produzione di acqua deionizzata, se necessaria; 5. sistema di refrigerazione per lo stoccaggio dei campioni; 6. realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche necessarie all’adeguamento ed al completo allestimento dei locali messi a disposizione dalle Aziende Ospedaliere e necessarie per l’installazione e per l’attivazione delle apparecchiature, previa predisposizione di progetto a norma di legge;Climatizzazione ove necessaria 7. manutenzione e assistenza tecnica; 8. gestione e fornitura degli approvvigionamenti dei reagenti e del materiale di consumo; 9. formazione del personale; 10. software e hardware adeguati a gestire l’integrazione dei vari sistemi analitici tra loro e il collegamento con il sistema informatico del Laboratorio. Si precisa che, per l’Arnas Civico di Palermo, dal punto di vista impiantistico ad oggi i locali non presentano particolari criticità. Qualora la ditta appaltatrice rilevasse problemi, l’Arnas si attiverà autonomamente per la risoluzione degli stessi. Si conferma, poi: che non è richiesto lo smontaggio della cella frigorifera; che nel corridoio di cui alla zona 3 va sostituita la pavimentazione che con riferimento alla zona 4 (Immunometria) è richiesta la sola sostituzione della pavimentazione e dei banconi, fermo restando quanto prima chiarito in merito alla sicurezza degli impianti; che nei locali dove è prevista la sostituzione della pavimentazione, si ritiene opportuna anche l’esecuzione della tinteggiatura delle pareti i locali saranno resi disponibili secondo un cronoprogramma finalizzato ad arrecare il minor disagio possibile al laboratorio, da concordare con il Direttore del Laboratorio P.O. Civico il Padiglione delle emergenze dell’Arnas, in accordo alla vigente normativa sugli impianti elettrici, dispone di un gruppo elettrogeno conforme alle specifiche di cui alla normativa CEI 64/8. STRUMENTAZIONI RICHIESTE Tipologia strumenti OSP. CIVICO OSP. DI CRISTINA POLICLINICO P.GIACCONE PALERMO Automazione Integrata per Chim. Clin. E Immunometria Si No Si Sistema Integrato Si(opzionale) Automazione di presorting off line Si No Si Frigorifero/i Si No Si Centrifuga stand alone 1 1 2 Preanalitica online Si No Si N° TEST TOT 1.989.600 452.900 1.745.900 Back up Contemplato all’interno del sistema stesso Si(solo chimica clinica) Contemplato all’interno del sistema stesso I controlli in quantità minima di due livelli per la chimica clinica,due per l’immunometria, per 365 giorni l’anno + abbonamento a VEQ secondo normative di controllo di qualità indicate dalla Regione Sicilia I controlli verranno effettuati con frequenza di 4 volte al giorno per la chimica clinica ed enzimi cardiaci e di 1 volta al giorno per l’immunometria Il quantitativo di reagente offerto per singolo analita deve prevedere il numero di tests necessari per le calibrazioni (richieste dal metodo secondo scheda tecnica ma anche in base al confezionamento ed alla stabilità del reagente on board) e i quantitativi necessari per l’esecuzione dei vari parametri nell’arco di 365 giorni. L’offerta dovrà comprendere :  una descrizione dettagliata di quanto offerto  un lay-out della soluzione/architettura proposta che rappresenti anche graficamente: 1. l’architettura tecnologica proposta (numero e tipologia di macchine); 2. i processi operativi; 3. i flussi dei campioni urgenti e non, tenendo presente che il flusso deve prevedere un’ unica provetta per la biochimica clinica e immunometria con richiesta di una seconda provetta solo in caso di elevata numerosità degli esami richiesti o necessità di utilizzo di matrice diversa (procedura supportata tramite LIS e sistemi di order-entry); 4. la modalità di gestione della fase transitoria : Le ditte partecipanti dovranno predisporre un idoneo e dettagliato piano di gestione della fase transitoria nella quale si rende necessario eseguire le opere di adeguamento edilizie ed impiantistiche dei locali messi a disposizione. In questa fase dovrà essere garantita la piena operatività delle attività laboratoristiche, senza soluzione di continuità di esercizio nel passaggio tra fase transitoria e fase definitiva. Il service con relativo progetto nasce da un processo di riorganizzazione e consolidamento tecnologico di più settori di laboratorio con automazione completa di tutte le fasi, dalla preanalitica alla produzione del referto e si pone tra gli altri obiettivi anche la riduzione dei TAT attuali. L’indirizzo del flusso dei campioni è da destra verso sinistra. TEST RICHIESTI Il numero dei test richiesti è comprensivo dei test necessari i controlli di qualità come indicato al paragrafo “Articolazione della fornitura” N. OSP. CIVICO ANALITI OBBLIGATORI N. test/anno 1 PROTEINE TOTALI 58000 2 PROTEINE TOT URINARIE 16000 3 ALBUMINA 23000 4 ALCOOLEMIA 1500 5 AZOTO UREICO 22000 6 GLUCOSIO 170000 7 ACIDO URICO 32000 8 CREATININA 155000 9 COLESTEROLO TOTALE 45000 10 COLESTEROLO HDL 33000 11 COLESTEROLO LDL 27000 12 TRIGLICERIDI 44000 13 BILIRUBINA TOTALE 63500 14 BILIRUBINA DIRETTA 33500 15 NA 152300 16 K 152300 17 CL 49000 18 FOSFORO 28000 19 MAGNESIO 20300 20 CALCIO 51200 21 FERRO 45000 22 LDH 43300 23 CK TOTALE 54500 24 CK MB 7100 25 GGT 65500 26 COLINESTERASI 41200 27 ALP 61000 28 AMILASI 33500 29 AMILASI PANCREATICA 16000 30 LIPASI 30200 31 AST 104000 32 ALT 104000 33 CRP 1000 34 CRP Hs 1000 35 DHEAS 300 36 ZINCO 200 37 NSE ** 1000 38 FT3 14000 39 FT4 14000 40 TSH 14000 41 CEA 9500 42 PSA TOT 7500 43 PSA FREE 4000 44 AFP 5000 45 CA 19-9 5000 46 CA 125 4700 47 CA 15-3 4700 48 ANTI TG 3400 49 ANTI TPO 3400 50 PROLATTINA 2000 51 FSH 2000 52 LH 2000 53 PROGEST 2000 54 ESTRADIOLO 2000 55 HCG (COME MARCATORE TUMORALE E GRAVIDANZA)** 2500 56 TESTOSTERONE 1500 57 VIT B 12 2000 58 FOLATI 2000 59 TROPONINA 31000 60 MIOGLOBINA 30000 61 CKMB MASSA 22500 62 BNP/PRO BNP 800 63 INSULINA 1600 64 CORTISOLO 1600 65 PTH intatto 3800 66 hGH** 1000 67 TIREOGLOBULINA** 800 68 G6PDH 600 69 ALDOLASI 500 70 RAME 200 71 OSTEOCALCINA** 600 72 PEPTIDE C ** 1500 73 S 100 ** 200 74 ACTH ** 300 N Test aggiuntivi osp civico N. test/anno 1 HE4 1000 2 P1 NP 200 3 CROSS LAPS 300 4 FREE BETA HCG 700 5 CYFRA 21-1 300 6 NGAL 500 7 CA 72-4 1300 8 PAPP-A 700 N. OSP. DI CRISTINA ANALITI OBBLIGATORI TEST/ANNO 1 PROTEINE TOTALI 13000 2 ALBUMINA COLORIM. 7000 3 UREA 27000 4 GLUCOSIO 30000 5 ACIDO URICO 8000 6 CREATININA 30000 7 COLESTEROLO TOTALE 7000 8 COLESTEROLO HDL 4000 9 TRIGLICERIDI 6000 10 BILIRUBINA TOTALE 7000 11 BILIRUBINA DIRETTA 7000 12 FOSFORO 14000 13 MAGNESIO 9500 14 CALCIO 16000 15 FERRO 10000 16 LDH 9000 17 CK 7000 18 GGT 9000 19 COLINESTERASI 4000 20 COLINESTERASI-DIB. 1000 21 FOSFATASI ALCALINA 9000 22 AMILASI TOTALE 4000 23 AMILASI PANCREATICA 4000 24 GOT/AST 30000 25 GPT/ALT 30000 26 LATTATO 1200 27 PROTEINA C-REATTIVA 26000 28 FATTORE REUMAT. 1200 29 ASLO 3500 30 LIPASI 1000 31 PROTEINE TOT. URINE/CSF 5500 32 SODIO 27000 33 POTASSIO 27000 34 CLORO 27000 35 RAME 800 36 FT3 4000 37 FT4 4000 38 TSH 4000 39 T3 1700 40 T4 1700 41 AFP 300 42 ANTI TG 2000 43 ANTI TPO 2000 44 PROLATTINA 400 45 FSH 600 46 LH 600 47 INSULINA 1600 48 CORTISOLO 400 49 PTH intatto 900 50 FERRITINA 6000 N Test aggiuntivi osp Di Cristina N. test/anno 1 VITAMINA D 200 2 TRAB 200 3 ANTI CCP 200 4 PEPTIDE C 1500 5 GH 700 N POLICLINICO "P.GIACCONE" ANALITI OBBLIGATORI N. test/anno 1 PROTEINE TOTALI 85000 2 PROTEINE TOT URINARIE 2200 3 ALBUMINA 35000 4 UREA 110000 5 GLUCOSIO 110000 6 ACIDO URICO 38000 7 CREATININA 100000 8 COLESTEROLO TOTALE 25000 9 COLESTEROLO HDL 16000 10 COLESTEROLO LDL 10000 11 TRIGLICERIDI 25000 12 BILIRUBINA TOTALE 100000 13 BILIRUBINA DIRETTA 80000 14 NA 110000 15 K 110000 16 CL 70000 17 FOSFORO 18000 18 MAGNESIO 12600 19 CALCIO 40000 20 FERRO 18000 21 LDH 50000 22 CK TOTALE 35000 23 CK MB 18000 24 GGT 60000 25 COLINESTERASI 10000 26 ALP 50000 27 AMILASI 28000 28 AMILASI PANCREATICA 1500 29 LIPASI 28000 30 AST 100000 31 ALT 100000 32 TRASFERRINA 5000 33 FATTORE REUMATOIDE 2200 34 FERRITINA 11000 35 CRP 11000 36 CRP HS 1500 37 ASLO 2200 38 ALFA 1 ANTITRIPSINA 500 39 MICROALBUMINURIA 500 40 C4 1000 41 IGA 2000 42 IGG 2000 43 IGM 2000 44 LIPOPROTEINA A 300 45 C PEPTIDE ** 500 46 TIREOGLOBULINA** 1000 47 INSULINA 2200 48 PARATORMONE 1600 49 PRO BNP/BNP 500 50 FOLATI 300 51 VIT B 12 400 52 PSA TOTALE 3500 53 HCG (COME MARCATORE TUMORALE E GRAVIDANZA)** 1400 54 PSA FREE 1100 55 CK MB MASSA 9000 56 MIOGLOBINA 9000 57 TROPONINA 17000 58 DIGOSSINA 300 59 TEOFILLINA 300 60 LITIO 300 61 FENOBARBITALE 300 62 CARBAMAZEPINA 300 63 FENITOINA 300 64 CA 19-9 3400 65 CA 125 2200 66 CA 15-3 2200 67 CEA 4500 68 AFP 3400 69 FT3 8200 70 FT4 8200 71 TSH 8200 72 Ab TG 3200 73 Ab TPO 3500 74 FSH 1000 75 LH 1000 76 PROLATTINA 1300 77 17BETA ESTRADIOLO 1000 78 PROGESTERONE 1000 79 TESTOSTERONE 900 80 CORTISOLO 900 81 DHEAs 500 82 OMOCISTEINA 1000 83 C3 1000 84 BARBITURICI 300 85 BENZODIAZEPIN 300 86 ACETAMINOFEN 300 87 BETA 2 MICROGLOBUL. 300 88 CERULOPLASMINA 500 89 CATENE K 300 90 NSE ** 1000 91 OSTEOCALCINA ** 200 92 CATENE LAMBDA 300 N. TESTS AGGIUNTIVI POLICLINICO "P.GIACCONE" N Test/anno 1 PAPP-A 500 2 VITAMINA D 500 3 CA 72-4 500 4 S 100 200 5 CROSS LAPS 300 6 HE4 200 7 IGE TOTALI 500 8 BICARBONATI 300 9 PROCALCITONINA 200 10 Free Beta HCG 500 11 CYFRA 21-1 500 12 TRAB 700 13 P1 NP 200 14 N GAL 200 15 ACTH 400 16 CISTATINA C 200 17 ALFA 1 GLICOPROT. 300 18 ALFA 1 MICROGLOBULINA 300 - La fornitura dovrà essere tale da garantire la produzione dei test indicati come obbligatori, da cui si ricava l’entità di riferimento per le singole forniture relativamente a reagenti, calibratori, controlli di qualità e tutti i materiali di consumo necessari. - La Ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature e per lo svolgimento della attività prevista anche se non menzionato esplicitamente nell’offerta. - Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, sarà facoltà dell’azienda appaltante acquistare i nuovi prodotti, previa valutazione degli utilizzatori,corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in sede di aggiudicazione ovvero rifiutarli, quando non siano perfettamente rispondenti alle esigenze dei laboratori utilizzatori. - Relativamente ai test indicati come aggiuntivi per tutti i lotti, non costituisco oggetto dell’offerta ma la loro possibilità di esecuzione nel sistema proposto sarà oggetto, in sede di gara, di valutazione nella griglia qualitativa .Pertanto dovra essere specificato che la loro quotazione è coerente con lo sconto medio praticato sul lotto offerto - I test per il calcolo del rischio gravidico PAPP-A E FREE BETA HCG devono essere accreditati FMF (FETAL MEDICIN FOUNDATION) ed essere valutati secondo i programmi di valutazione del rischio Down, ASTRAIA O GE VIEW POINT) CARATTERISTICHE DEI SISTEMI RICHIESTI • Le apparecchiature analitiche dovranno essere nuove di fabbrica e corrispondere all’ultima generazione e versione immessa sul mercato al momento della consegna. • Gli analizzatori e il sistema pre-analitico dovranno essere collegati con il sistema informatico dei Laboratori • L’interfacciamento strumentale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria. • Le apparecchiature ed i sistemi con i relativi reagenti, dovranno rispondere a tutte le Direttive applicabili, fra cui la Direttiva CE 98/79, recepita con D.Lgs 332/2000 (diagnostici in vitro), le Direttive CE 2004/108/CE ( aggiornamento direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica) e CE 73/23 con le norme di riferimento (norma generale CEI 66.5 e norme particolari) e loro aggiornamenti. • Il materiale offerto deve essere conforme alle norme vigenti in materia di “dispositivi medicidiagnostici in vitro” (IVD) per quanto attiene la registrazione e le autorizzazioni alla produzione,all’importazione, all’immissione in commercio, all’etichettatura ed al confezionamento, ai sensi della Direttiva n.98/79 CE e del D.lgs. n.332 dell’ 08.07.00. Requisiti Minimi laboratorio Ospedale Civico e Policlinico: GENERALI • Sensore di livello,o rilevazione indiretta dell’altezza del siero all’interno della provetta, e coagulo sui sistemi di pre-sorting, pre-analitico e su tutte le stazioni analitiche • Deve essere prevista la gestione dei campioni urgenti secondo modalità operative dedicate e prioritarie rispetto alla routine • Possibilità di operare in modalità di flusso continuo con caricamento in continuo delle provette • Nel complesso il sistema deve prevedere nel suo interno la possibilità di back-up per ogni parametro ,con il medesimo reagente anche di taglio e confezionamento diverso • Per il laboratorio dell’ospedale Civico il flusso di campioni ,per organizzazione ed armonizzazione del lavoro ,deve avvenire da destra a sinistra nella piantina allegata, ovvero partire dalla parte verde della stessa piantina dove va sistemato l’avvio dei campioni al sistema • Per il laboratorio del centralizzato del Policlinico il flusso di campioni deve avvenire seguendo le frecce in piantina e per lo sviluppo dei progetti potrà essere utilizzata o la parte gialla o la parte verde della stessa piantina con una tolleranza di un metro nella zona di confine.Tali aree hanno in comune una parte che potrà essere utilizzata in entrambi i casi • E’ richiesto interfacciamento al LIS di laboratorio per tutti i laboratori APPARECCHIATURA DI PRE-SORTING (Civico) Caratteristiche di minima • Off line • In grado di operare chek-in e chek-out • Gestione dei tubi relativi ai settori di coagulazione,ematologia,area siero,esami speciali,elettroforesi. • Preparazione dei campioni e/o aliquote direttamente per singoli settori. • Centrifuga integrata con possibilità di carico di almeno 40 provette per ciclo • Stappatura selettiva • Ali quotazione con produzione di aliquote in provette secondarie barcodate • Preparazione delle provette per archivio alloggiabili direttamente in frigorifero APPARECCHIATURA DI PRE-SORTING (Policlinico) Caratteristiche di minima • Off line • In grado di operare chek-in e chek-out • Gestione dei tubi relativi ai settori di coagulazione,ematologia,area siero, • Stappatura selettiva • Preparazione delle provette per archivio alloggiabili in frigorifero/i FRIGORIFERO/I PER STOCCAGGIO DEI CAMPIONI (Civico) • Capacità di almeno 6000 tubi su una o più unità, • Possibilità di alloggiare i campioni preparati dalla stazione di pre-sorting e/o preanalitica con posizionamento automatico o manuale • On line con la stazione di preanalitica FRIGORIFERO/I PER STOCCAGGIO DEI CAMPIONI (Policlinico) • Capacità di almeno 6000 tubi • Possibilità di alloggiare direttamente i campioni preparati dalla stazione di pre-sorting e/o pre-analitica con posizionamento automatico o manuale APPARECCHIATURA PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA FASE PREANALITICA (Civico- Policlinico) Caratteristiche di minima: • Centrifugazione integrata ( almeno n. 2 centrifughe integrate) • Stappatura • Ritappatura automatica delle provette • Aliquotazione ove necessaria • Per il solo policlinico,deve provvedere alla gestione dei tubi relativi ai settori area siero,esami speciali,elettroforesi • link fisico degli analizzatori di chimica clinica ed immunometria • possibilità di caricare i singoli campioni sugli strumenti linkati con funzionamento degli analizzatori nel caso di fermo tecnico della catena di preanalitica • processamento dei campioni secondo modalità programmabili • caricamento iniziale della stazione di carico non inferiore a 200 provette e produttività , compresa centrifugazione ,non inferiore a 300 campioni /h ANALIZZATORI (Civico- Policlinico) Caratteristiche di minima: - dosaggi analitici su campioni di siero,plasma, e urine per determinazioni di chimica clinica, farmaci,proteine specifiche e dosaggi immunometrici - disponibilità del risultato dei marcatori cardiaci entro 30 minuti dal caricamento campione sulla stazione analitica - Re-run e reflex test in automazione gestito dall’analizzatore o da host, e senza intervento manuale da parte dell’operatore - stabilità dei reagenti di chimica clinica dopo l’apertura mediamente superiore a 2 settimane - Indici di interferenza del siero - possibilità di alloggiamenti di più flaconi di reagenti per lo stesso test con riconoscimento positivo degli stessi e dei relativi lotti e scadenze tramite barcode in vano reagenti a temperatura controllata o refrigerata - gestione automatica dell’inventario reagenti in tempo reale - possibilità di memorizzazione delle calibrazioni relative a diversi lotti dello stesso reagente - produttività potenziale complessiva per gli analizzatori di chimica clinica, escluso il modulo ISE, di almeno 4.000 tests/ora fotometrici per il Civico e di oltre 3.000 tests/ora fotometrici per il Policlinico. Tale potenzialità è auspicabile che si ottenga con il minor numero di stazioni analitiche per presidio (indicativamente 2, 3 o 4 per garantire la fungibilità dei sistemi analitici) . numero totale di tests in linea non inferiore a 100 (cento)per presidio, per gli analizzatori di chimico clinica a temperatura controllata o refrigerata - Analizzatori di immunometria devono utilizzare la tecnologia chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza o fluorescenza - produttività potenziale complessiva per gli analizzatori di immunometria non inferiore a 450 tests/ora, da ottenersi con almeno 2/3 stazioni analitiche (Civico). - numero totale di tests in linea non inferiore a 60 per gli analizzatori di immunochimica a temperatura controllata o refrigerata (Civico) - produttività potenziale complessiva per gli analizzatori di immunometria non inferiore a 300 tests/ora, da ottenersi con 2 o 3 stazioni analitiche (Policlinico) - numero totale di tests in linea non inferiore a 40 per gli analizzatori di immunochimica a temperatura controllata e/o refrigerata (Policlinico) - Nell’ambito delle caratteristiche complessive richieste, deve essere prevista un’isola strumentale, collegata fisicamente al resto del sistema, ma da dedicare preferenzialmente alle urgenze e costituita da una stazione di chimica clinica ed una immunometrica (Policlinico) - Al solo fine di completare i pannelli di immunometria,relativi ai test aggiuntivi ed obbligatori,individuati da “**”, è consentito l’offerta di strumentazioni accessorie( e del relativo identico back up) stand alone ,non micro piastra,da allocare nella stessa area individuata per tutto il sistema.Tali strumentazioni,se non collegate alla catena,non entreranno nel conteggio delle condizioni richieste relativamente alla potenzialità ,numero di test in linea e numero strumentazioni.Tali richieste, quindi dovranno essere soddisfatte esclusivamente da quanto offerto on line Caratteristiche di minima di ogni centrifuga stand alone: - rotore a 4 bascule con adattatori 13x100/16x100/13x75 - capacità di carico per almeno 40 provette - selezione della velocità programmabile - trasmissione ad induzione - rilevatore di sbilanciamento - sistema di bloccaggio automatico dello sportello Laboratorio Di Cristina Strumentazioni richieste nel sistema • Sistema analitico per chimica clinica ed immunometria in automazione integrata o no,completo di back up per la sola chimica clinica . Nuovi di fabbrica, di ultima generazione. • Le 2 stazioni per routine di chimica clinica identiche (di cui una di backup) , con cadenza analitica totale(tra routine e backup) e non condizionata da profili fissi di esame, non inferiore a 800 test/ora fotometrici ed escluso il modulo ISE • La stazione per routine di immunometria con cadenza analitica non inferiore a 150 test/ora • I reagenti offerti per il laboratorio analisi dell’ospedale Di Cristina devono avere la stessa standardizzazione e i medesimi valori di riferimento di quelli offerti per l’ospedale civico • Interfacciamento al LIS del laboratorio. Requisiti Minimi : • Dosaggi analitici su campioni di siero, plasma e urine per determinazioni di chimica clinica,proteine specifiche e dosaggi immunometrici • Possibilità di alloggiamenti di più flaconi di reagenti per lo stesso test con riconoscimento positivo degli stessi e dei relativi lotti e scadenze tramite barcode in vano reagenti a temperatura controllata. • Gestione automatica dell’inventario reagenti in tempo reale. • Marcatura CE e Certificazione IVD per tutti i reagenti forniti per l’utilizzo sulle strumentazioni offerte. • Possibilità di memorizzazione delle calibrazioni relative a diversi lotti dello stesso reagente. • Numero totale( routine + backup) di test in linea non inferiore a 110 (centodieci) per gli analizzatori di chimico clinica e a 20 (venti) per l’ analizzatore di immunometria, a temperatura controllata o refrigerata • Sensore di livello su tutte le stazioni analitiche o rilevazione indiretta dell’altezza del siero all’interno della provetta.Sensore di coagulo. • Deve comunque essere prevista la gestione dei campioni urgenti secondo modalità operative dedicate e prioritarie rispetto alla routine. • Possibilità di operare in modalità a flusso continuo con caricamento in continuo delle provette. SERVIZI DI INGEGNERIA ED OPERE DI ADEGUAMENTO (Civico- Policlinico) Prima della fornitura di qualsiasi apparecchio, l’aggiudicatario dovrà elaborare a sue spese, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, i progetti di adeguamento dei locali destinati alle apparecchiature, da presentare alle due amministrazioni fino a livello esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, che includa anche il layout distributivo delle apparecchiature con indicazione dei flussi di percorso del personale. Il progetto dovrà essere redatto da professionista abilitato, di documentata esperienza (almeno quinquennale), e dovrà comprendere anche il PSC ( piano di sicurezza e coordinamento), siglato da un professionista dotato dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza, che rivestità nell’ambito dell’appalto il ruolo di Coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. I progetti, nel livello definitivo, andranno soggetti ad approvazione da parte delle due amministrazioni indipendentemente, ciascuna per la propria competenza, e, pertanto, dovranno essere adeguati alle prescrizioni eventualmente espresse, e, nel caso, rielaborati per una migliore aderenza alle esigenze delle strutture a cui sono destinati. Resta a carico della ditta, oltre ai servizi di ingegneria sopra descritti (progettazione e coordinamento della sicurezza) la predisposizione di ogni elaborato e le attività necessarie per il rilascio dei pareri autorizzativi ex lege (ASP etc), nonché l’esecuzione di ogni opera autorizzata e di ogni altra opera o fornitura di completamento che dovesse rendersi utile, configurandosi il presente appalto come un appalto “chiavi in mano”. Caratteristiche delle opere: Opere edili I locali dovranno rispondere ad ogni normativa vigente, nonché risultare accreditabili ai sensi della normativa per l’accreditamento delle strutture sanitarie della Regione Siciliana D.A. 890 del 17 giugno 2002 e s.i.m. Le opere consisteranno in linee generali in : - demolizione di pareti divisorie per unificare gli ambienti; - dismissione di eventuali pareti mobili e altri arredi fissi; - dismissione della pavimentazione esistente e del suo sottofondo; - dismissione degli impianti esistenti (di climatizzazione, elettrico, idrico); - rifacimento impianto idrico e di scarico a servizio delle macchine di nuova installazione; - fornitura e installazione di lavelli in acciaio inox con comando a fotocellula installato a parete; - assistenza alle opere murarie per la realizzazione dell’impianto idrico e di scarico; - assistenza alle opere murarie per la realizzazione dell’impianto elettrico e di trasmissione dati; - assistenza alle opere murarie per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione; - approntamento di ponteggio metallico per il tiro in alto del materiale; - interventi localizzati e/o diffusi per la ripresa delle murature (malta cementizia, intonaco, tinteggiatura, ecc.); - realizzazione di cave di in cartongesso; - realizzazione di controsoffitto con pannelli modulari 60x60 cm in gesso alleggerito con struttura seminascosta; - preparazione del sottofondo per la posa di nuova pavimentazione costuitita da mattoni in pietra naturale composita ottenuta dalla miscela di graniglia lapidea con caratteristiche approssimative:  dimensioni massime del granulato di mm4/6, sabbia il 2% e cemento l’8%, vibrocompattata con buone caratteristiche di in assorbenza(C=4,3circa), durezza superficiale (EN10545-6:2000=33,7MM Circa) e resistenza a compressione (Rm=95MPa circa), estetiche e cromatiche,dello spessore di mm.15 e dimensioni standard di cm.40X40 ovvero 60X60 a scelta del Direttore dei Lavori, avente coefficiente di resistenza allo scivolamento R) con superficie lucidata o levigata, resistenza al fuoco equivalente alla classe 0 nei colori a scelta del Direttore dei Lavori, compresi sgusci zoccoletti, e pezzi speciali. - fornitura e posa in opera di sguscia perimetrale; - fornitura e posa in opera di rivestimento a parete in PVC o gomma fino ad un’altezza di 1,50 m., monocromatico ovvero a disegno a scelta della D.L.;. - trattamento protettivo (garanzia di 5 anni) della pavimentazione con prodotto a base di resine prepolisocianate o equivalenti con funzione antimacchia, antiacido, antialcale antivegetativa e antigeliva, steso in almeno 2 mani - coloritura delle pareti non rivestite; - fornitura ed installazione di cartellonistica e di etichette in policarbonato a bandiera per l’identificazione del reparto e degli ambienti; - oneri di conferimento a discarica. Ogni materiale ed elemento installato dovrà essere fornito nelle forme e nei colori a scelta della D.L. Impianto elettrico Realizzazione di idoneo impianto elettrico che garantisca il rispetto della vigente normativa di settore (D.Lgs. 37/90 e s.i.m.), nonché un comodo ed efficace utilizzo da parte del personale. Le opere consisteranno in linee generali in : - fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, completo di tutti i dispositivi protezione e comando delle linee di alimentazione, di tutti i carichi elettrici presenti nella nuova configurazione di progetto, compreso il collegamento delle linee al quadro generale degli edifici; - fornitura e posa in opera di quadretti (centralini da incasso) per le postazioni di lavoro completi di biprese e prese di tipo universale 10/16 A; - fornitura e posa in opera di tubazioni e cavidotti per l’installazione delle linee elettriche in cavo di tipo FG7(O)M1 o equivalente; - fornitura e posa in opera di linee elettriche in cavo tipo FG7(O)M1 o equivalente per l’alimentazione di tutti i carichi elettrici; - fornitura e posa in opera di linee elettriche in cavo tipo FG7(O)M1 o equivalente per l’alimentazione delle macchine dell’impianto di climatizzazione; - fornitura e posa in opera di prese interbloccate da 32 A per l’alimentazione dei macchinari di nuova installazione; - realizzazione dell’impianto di terra per l’allaccio all’impianto di terra esistente; - fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a plafone 4x18 W dotati di schermi in policarbonato per installazione a soffitto; - fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a parete ed a sospensione sui banconi; - fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per illuminazione di emergenza; Impianto di climatizzazione Realizzazione di idoneo impianto di climatizzazione che garantisca il rispetto della vigente normativa di settore, nonché i ricambi ed ogni prestazione previsti dalla normativa sull’accreditamento della Regione Siciliana. Le opere consisteranno in linee generali in : - fornitura e posa in opera di unità esterna a pompa di calore di potenza adeguata e comunque non inferiore a 71 kW, completa di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento e gestione anche remota dell’impianto, incluso trasporto e tiro in alto per l’eventuale collocazione in terrazzo; - fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria di portata adeguata, opportunamente calcolata non inferiore a 6000 mc/h; - fornitura e posa in opera di canali metallici (lamiera zincata) idoneamente coibentati (per la mandata) e non coibentati per la ripresa dell’aria; ovvero, nel caso di altezza ridotta, realizzazione dell’impianto di canalizzazione a vista realizzato con canali circolari in lamiera verniciata o in acciaio inox. Impianto antincendio Realizzazione di adeguato impianto antincendio previo eventuale rilascio del parere preventivo da parte del Comando Provinciale dei VV.F. Opere per l’eventuale collegamento all’impianto antincendio degli edifici. Impianto trasmissione dati e filodiffusione Fornitura di impianto trasmissione dati e interfacciamento con il gestionale informatico in uso presso ciascun laboratorio e filodiffusione che si dovessero rendere utili alla gestione ed all’utilizzo da parte del personale. Arredi Fornitura di arredi fissi e mobili che si dovessero rendere utili alla gestione ed all’utilizzo da parte del personale e comunque commisurati al numero dello stesso. Si richiedono:  banconi con struttura e ripiani in acciaio inox idonei a sopportare carichi non inferiori a 200 Kg/mq da collocare nei locali indicati nelle allegate planimetrie  scrivanie, sedie e sgabelli in funzione del numero del personale e delle postazioni di lavoro  arredi a pareti (quadri e stampe) Posta Pneumatica Dovrà essere realizzato un sistema di posta pneumatica che colleghi :  Pronto soccorso – laboratorio (Ospedale Civico)  Pronto soccorso - laboratorio (Ospedale Di Cristina)  Pronto soccorso - laboratorio (Policlinico)  Accetazione esami SSN – Laboratorio (Policlinico) Opere accessorie Come da indicazioni nelle allegate planimetrie, dovranno essere realizzate le seguenti opere accessorie in locali prossimi a quelli dei laboratori: Arnas U.O. Patologia Clinica – Padiglione Emergenza  Rifacimento di n.2 servizi igienici  Sostituzione pavimentazione esistente con altra in PVC compresa la rimozione e l’integrazione del necessario sottofondo A.O. Policlinico U.O. Patologia Clinica – Istituto di Igiene e Microbiologia locali al 3° piano  Demolizione tramezzi;  Sostituzione pavimentazione esistente con altra similare;  Revisione impianti;  tinteggiatura Eventuali opere di completamento Atteso che l’oggetto dell’appalto, per il lotto n. 1, deve essere garantito nella formula del chiavi in mano, l’aggiudicatario dovrà farsi carico di ogni eventuale opera/ fornitura accessoria che dovesse a qualunque titolo qualificarsi come opera/fornitura di completamento per il completo, corretto e funzionale impiego del sistema.L’Amministrazione potrà richiedere tale completamente entro 6 mesi dal collaudo dell’intero sistema. GRIGLIA QUALITATIVA La griglia qualitativa è unica per entrambe le Aziende Ospedaliere e deve essere soddisfatta dalle soluzioni proposte per il laboratorio dell’Ospedale Civico, per il laboratorio centralizzato del Policlinico e per il laboratorio dell’Ospedale Di Cristina per ognuna delle strumentazioni richieste, ove non specificato diversamente. Tale punteggio sarà attribuito dalla commissione e sarà insindacabile.Tale valutazione terrà conto della allocazione delle strumentazioni nelle aree indicate in considerazione della fruibilità degli spazi e dell’organizzazione dei flussi di lavoro risultante.Sarà inoltre tenuto in considerazione il minor impatto organizzativo ed i minori disagi conseguenti alla realizzazione del progetto come da obiettivi individuati in premessa al presente capitolato. Organizzazione del lavoro, analisi del processo, automazione, valutazione complessiva della proposta Punti 20 Allocazione degli strumenti nelle aree assegnate in considerazione della fruibilita’ degli spazi, in considerazione del minor numero degli strumenti e delle loro interfacce, oltre quelli essenziali 1 Valutazione dell’organizzazione in considerazione dei flussi operativi risultanti 1 Minor numero di interfacce operative nella gestione degli strumenti,delle calibrazioni e dei controlli 2 Minor numero di connessioni strumentali alla catena della stazione preanalitica 2 Strumentazione immunometrica uguale(che utilizzi cioè i medesimi reagenti) in tutte le configurazioni offerte 2 Minor impatto organizzativo e minori disagi conseguenti alla realizzazione del progetto in considerazione delle soluzioni di separazione dei locali attivi rispetto a quelli oggetto della ristrutturazione 1 Esecuzione di tutti i test obbligatori in strumentazioni collegate alla stazione preanalitica 2 Possibilita’ di eseguire tutti i test aggiuntivi di eseguirne almeno il 50% punti 1 2 Strumentazione per osp di cristina in automazione integrata 1 Immunometria per osp di cristina con unica stazione 1 Remote diagnostics e possibilita’ di aggiornamenti ed inserimento di calibratori,controlli via rete per tutta la strumentazione offerta 2 Maggior numero di sistemi installati in Italia 1 Espandibilità del sistema di automazione con possibilità di collegamento di altri settori del laboratorio( es. ematologia,coagulazione) 2 FRIGORIFERO/I Punti 8 Storage refrigerato possibilita’ di ritappatura.sistema di stappatura e messa a disposizione automatica del campione in caso di richiamo da parte dell’operatore. con capacita’ di oltre 12.000 tubi ritappati. punti 4 con capacita’ da >10000 a <12000 tubi ritappati “ 3 con capacita’ da >8000 a <10000 tubi ritappati. “ 2 fino a 4 Eliminazione automatica dei campioni dopo periodo di stoccaggio definito per esigenze del laboratorio 2 Possibilita’ di accettare campioni provenienti da altri settori non on line con la pre-analitica 1 Possibilita’ di ritappatura e stappatura delle provette 1 SISTEMA DI PRE-SORTING Punti 2 Sistema di rilevazione del colore del tappo tramite telecamera 1 Possibilita’ di ritappatura delle provette 1 APPARECCHIATURA PER PRE-ANALITICA Punti 5 stazione preanalitica in monoblocco modulare 2 stesso produttore della componente analitica 2 ritappatura automatica delle provette sia madre che figlia 1 CARATTERISTICHE DEGLI ANALIZZATORI PER CHIMICA CLINICA Punti 10 la maggiore produttivita’complessiva in test/h , escluso ise,per laboratori del Civico e del Policlinico 1 Maggior numero di metodiche in linea 2 stabilita’ delle calibrazioni superiore a 4 settimane per almeno 80% dei test richiesti 2 Utilizzo di puntali monouso 1 Nessuna necessità di allacciamento idrico 2 Controllo globale del processo analitico certificato da specifico report 2 CARATTERISTICHE DEGLI ANALIZZATORI PER IMMUNOMETRIA Punti 10 la maggiore produttivita’ relativa a strumenti intercambiabili (uguali) 2 dispensazione campioni tramite puntali monouso per eliminare l’effetto carry-over in tutte le stazioni offerte 2 reagenti in pack unico e pronti all’uso 2 dosaggio di peptide natruretico nella proforma nt terminale 2 possibilita’ di effettuare i test per il calcolo del rischio gravidico PAPP-A e FREE BETA HCG accreditati FMF su strumentazione integrata alla catena 2 Assistenza tecnica e manutenzione Punti 5 Servizio di teleassistenza 1 Assistenza tecnica hardware e software on site 1 Tempi di intervento su chiamata entro le 6 ore punti 3 entro le 12 ore punti 2 entro le 24 ore punti 1 Fino a 3 Criteri attribuzione punti punti Organizzazione del lavoro, analisi del processo, automazione, valutazione complessiva della proposta 20 Frigorifero/i 8 Sistema di pre-sorting 2 Apparecchiatura per pre-analitica 5 Caratteristiche degli analizzatori per chimica clinica 10 Caratteristiche degli analizzatori per immunometria 10 Assistenza tecnica e manutenzione 5 Totale 60 SOPRALLUOGO Le ditte concorrenti dovranno prendere visione dei locali indicati nella piantina allegata nei quali il contratto dovrà essere eseguito previo contatto diretto con i Referenti degli uffici tecnici delle Aziende nelle persone dell'Ing. Mutolo per l'Azienda Civico e dell'Ing. Di Giorgi per l'AOUP Policlinico. Le ditte dovranno inserire nel plico offerta il modulo di presa visione dei locali,che certifica l’avvenuto sopralluogo nei locali stessi. ESECUZIONE DEI LAVORI – TEMPI – PENALE Una volta ottenuti i nulla osta da parte degli organi deputati, i Direttori dei Lavori nominati dalle amministrazioni disporranno la consegna dei lavori. Le opere, una volta consegnate, dovranno essere completate nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal concreto inizio. E’ ammessa per ragioni di funzionalità interna delle strutture la consegna per parti, senza che ciò determini un prolungamento dei tempi di ultimazione. Nel caso di ritardo nella ultimazione, fatte salve le ragioni discendenti da eventuali ed imprevedibili circostanze di forza maggiore, la penale è fissata in € 500 (cinquecento) per ogni giorno, fino al raggiungimento dell’importo massimo pari al 10% dell’importo dei lavori stimato al netto dell’IVA. Trascorsi ulteriori 10 giorni, successivamente al raggiungimento dell’importo massimo applicabile come penale, le Amministrazioni potranno risolvere il contratto e/o addebbitare, oltre alla penale, i costi sostenuti per completare l’installazione presso altro fornitore. Le amministrazioni, inoltre, potranno aggiudicare la fornitura alla seconda ditta aggiudicataria, alle medesime condizioni economiche dell’aggiudicatario. I lavori, successivamente alla loro ultimazione ed alla consegna delle certificazioni di conformità del caso, saranno soggetti al rilascio del certificato di regolare esecuzione a firma dei rispettivi D.L. dei singoli cantieri. CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI OGGETTO DELL’APPALTO I sistemi diagnostici proposti, per rispondere pienamente alle esigenze dei Laboratori analisi dovranno comprendere: 1. Fornitura in noleggio delle apparecchiature offerte nuove e di ultima generazione, che dovranno essere corredate di tutti gli accessori necessari al loro buon funzionamento e di gruppo di continuità, sia per gli analizzatori che per le componenti informatiche; Unitamente alle strumentazioni da consegnare con le caratteristiche ed i requisiti specificati nella scheda tecnica, dovranno essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d’uso. 2. Fornitura di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo occorrente all’effettuazione delle determinazioni relative alle tipologie di esami, nelle quantità presunte richieste; 3. Servizio di assistenza comprendente:  Trasporto ed installazione delle apparecchiature;  Messa in funzione, compresa la fornitura di sistemi di stabilizzazione della corrente elettrica (gruppi di continuità);  Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del laboratorio e del personale del servizio di assistenza;  La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, per ciascuna apparecchiatura fornita, le verifiche di sicurezza elettrica secondo quanto previsto dalle norme CEI 66.5 e norme particolari, con cadenza almeno biennale.  La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di sostituire immediatamente le macchine che non superino le suddette verifiche.  Saranno comunque a carico della ditta le forniture dei reattivi e consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento delle apparecchiature, nonché quelli relativi al collaudo ed alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento manutentivo.  Ove necessario, sostituzione a spese della ditta fornitrice, delle parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente, ritirare l’intero sistema e sostituirlo con altro nuovo;  Aggiornamenti per nuove versioni degli strumenti e/o dei relativi programmi. La ditta dovrà garantire, senza ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di tutte le modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla fornitura.  Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio destinatario delle strumentazioni, per gli operatori del Laboratorio;  Trasporto ed installazione di pezzi di ricambio, manutenzione preventiva con almeno 2 interventi l’anno e manutenzione di emergenza. 4. alla scadenza del contratto sarà onere della ditta aggiudicataria procedere alla dismissione ed eventuale smaltimento dell’intero sistema, qualora non diversamente richiesto , in tutto o per parti dalla Amministrazioni destinatarie. CONSEGNA DELLE STRUMENTAZIONI La consegna delle apparecchiature costituenti i sistemi diagnostici oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso i laboratori destinatari degli stessi, dopo il collaudo delle opere di adeguamento, ove previste, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax. La ditta aggiudicataria si farà carico di informare dell’arrivo delle apparecchiature con almeno 15gg di preavviso, specificando il nominativo del referente tecnico. Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell’Azienda Ospedaliera, la ditta aggiudicataria assume l’obbligo di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima. L’impresa inoltre garantisce l’amministrazione contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante. Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant’altro inerente e materialmente non menzionato. La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà farsi carico della copertura assicurativa delle apparecchiature consegnate contro rischi di incendio, furto etc. COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE Le operazioni di collaudo delle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, a suo totale rischio e spesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di installazione delle attrezzature, salvo imprevedibili circostanze di forza maggiore. In ogni caso questo ritardo deve essere comunicato tempestivamente ed accettato dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il trentesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna. Il collaudo dovrà risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione delle Aziende Ospedaliere. Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità del sistema ( apparecchiatura e relativi collegamenti informatici) risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori. La data di avviamento a pieno ritmo della strumentazione verrà attestata dal verbale di avvenuto collaudo firmato dalle parti. Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, alla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo a quello di collaudo. La Ditta dovrà garantire l’assistenza all’avvio dei sistemi analitici. La ditta aggiudicataria dovrà procurare a proprie spese gli strumenti necessari e si farà carico di fare eseguire a proprie spese tutte le prove che i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione delle Aziende Ospedaliere riterranno opportune, con particolare riferimento al rumore delle postazioni di lavoro. La ditta aggiudicataria provvederà alla pianificazione delle verifiche e dei collaudi a seguito della programmazione delle consegne delle opere eseguite, dei sistemi e delle apparecchiature installate ed avviate, nonché dei reagenti forniti; detta pianificazione dovrà essere compatibile con quanto dichiarato in sede di gara. PERIODO DI PROVA DELLE STRUMENTAZIONI L’Azienda Ospedaliera si riserva un periodo di prova di 6 mesi a partire dalla data del collaudo definito per accertare la rispondenza dei sistemi, dei reagenti e dei materiali di consumo dedicati, a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l’ Azienda Ospedaliera può risolvere il contratto FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DIAGNOSTICO A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l’impresa deve garantire: 1. il perfetto funzionamento dei sistemi diagnostici per tutta la durata del contratto prevista in cinque anni; Infatti il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l’accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo. 2. i sistemi diagnostici forniti da ogni tipo di inconveniente segnalato dall’Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all’Ente. Si precisa, a tal fine, che l’incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell’intervento da parte dell’impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all’inconveniente segnalato dall’Amministrazione. La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’utilizzo dei prodotti forniti e delle apparecchiature concesse in noleggio e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni. Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature La ditta aggiudicataria e proprietaria dei beni necessari per l’espletamento del servizio ha la piena responsabilità della manutenzione preventiva e correttiva, del corretto funzionamento e della sicurezza (verso l’operatore ed il paziente) delle apparecchiature fornite all’Azienda Ospedaliera per tutta la durata del servizio. L’attività di assistenza e manutenzione dovrà coprire anche i gruppi di continuità elettrica ed eventuali sistemi di produzione acqua deionizzata se oggetto di fornitura. Le caratteristiche relative al servizio di assistenza tecnica dovranno valere tanto per il periodo transitorio quanto per quello a regime. MANUTENZIONE PREVENTIVA La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal costruttore e comunque devono essere assicurate almeno due visite per anno. La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita dalla ditta costruttrice (o da ditta autorizzata dal costruttore) secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs n. 46/97, D.Lgs n.332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...). Tutti gli interventi di manutenzione preventiva sono a carico della ditta fornitrice, compresi i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi.La ditta dovrà effettuare tutte le implementazioni tecniche indicate dal costruttore per migliorare sicurezza ed affidabilità del sistema offerto. Per limitare al minimo l’obsolescenza dei sistemi, la ditta dovrà garantire nel periodo di fornitura, l’aggiornamento del software, ferme restando le condizioni contrattuali; nel caso in cui nuove release di software necessitino anche di aggiornamenti hardware, la ditta dovrà procedere con gli aggiornamenti senza oneri aggiuntivi. La ditta dovrà concordare l’attività di manutenzione preventiva con il Laboratorio al fine di minimizzare i disservizi. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GUASTO La manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita dalla ditta costruttrice (o da ditta autorizzata dal costruttore) secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs n. 46/97, D.Lgs n.332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...). Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della ditta fornitrice, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. La ditta dovrà garantire l’efficienza dei beni forniti e provvedere alla sostituzione immediata di quelli non correttamente funzionanti. Dovrà essere possibile avere a disposizione un supporto on line che, da un lato limiti inutili uscite dei tecnici della ditta aggiudicataria, dall’altro limiti i tempi di fermo macchina dovuti ad anomalie non attribuibili a guasti di parti meccaniche. La ditta, per ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà rilasciare al Laboratorio l’apparecchiatura perfettamente funzionante, sicura e completa di esecuzione dei test di controllo di qualità ove necessario. Dovrà inoltre rilasciare il rapporto di intervento attestante l’attività eseguita, controfirmato dal referente del laboratorio. Nella fornitura sono ricompresi tutti i pezzi di ricambio, accessori, materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme. Numero interventi: numero illimitato di interventi su chiamata dall’Azienda Ospedaliera per manutenzione su guasto; resteranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le parti necessarie al ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature, qualunque sia il tipo di malfunzionamento, comprese le parti soggette ad “usura naturale”. Tempo di intervento in sito: nell’orario tra le ore 8 e le ore 18, entro 8 ore dalla chiamata (compresi pre-festivi). Tempo di risoluzione guasto in caso di malfunzionamento del sistema: il guasto deve essere risolto entro un massimo di 48 ore solari dalla chiamata (compresi i pre-festivi). Il fornitore dovrà concordare con l’Azienda Ospedaliera le modalità con cui effettuare la chiamata, individuando quelle con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l’informazione data/ora di segnalazione del guasto, facendone rimanere opportuna documentazione.La riparazione del guasto dovrà avvenire sempre e comunque con pezzi originali. MANUTENZIONE ORDINARIA La manutenzione ordinaria, periodica e giornaliera, sarà effettuata dall’utente secondo indicazione del manuale d’uso. La ditta dovrà fornire un “Documento di manutenzione ordinaria” nel quale sia riportato, per ogni apparecchiatura offerta, l’elenco delle attività di manutenzione ordinaria a carico del personale tecnico dell’Azienda Ospedaliera, con la relativa periodicità di esecuzione scritta in lingua italiana. Il programma di assistenza tecnica dovrà considerare con particolare attenzione il percorso di formazione degli operatori al fine di assicurare una assistenza locale di minima. GARANZIA FULL RISK La ditta aggiudicataria, per un periodo di due anni , si dovrà assumere l’’oneere di una garanzia full risk sui locali e sulle opere edili ed impiantistiche da loro realizzate. Per tanto su dette opere dovrà essere garantita sia la manutenzione ordinaria che straordinaria. Le aziende ospedaliere alla conclusione del periodo obbligatorio potranno eventualmete concordare con l’aggiudicataria l’estenzione della garanzia full risk per l’intera durata dell’appalto. FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO Le ditte partecipanti dovranno proporre un piano di formazione che preveda i seguenti servizi: • corso di formazione e addestramento specializzato per il personale dirigente e tecnico responsabile del settore • corso di formazione ed addestramento specializzato per il personale dirigente e tecnico che operi sul sistema saltuariamente La durata ed il numero dei partecipanti ai corsi verranno concordati con il Direttore del Laboratorio in linea con le vigenti norme di accreditamento e con la pianificazione degli avvii. Il materiale didattico dovrà essere commisurato alla figura professionale coinvolta. Terminati tutti i corsi di formazione, a partire dal momento della attivazione del sistema Core-Lab si chiede l’affiancamento da parte di uno o più tecnici esperti fino al raggiungimento della completa autonomia di lavoro sia in regime di routine sia in regime di urgenza, da parte di tutto il personale coinvolto nella attività del Core-Lab. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione a tutto il personale indicato dalla direzione in occasione di qualsiasi aggiornamento/adeguamento tecnologico sia hardware che software. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad un aggiornamento continuo del personale fornendo periodicamente materiale didattico aggiornato. Le opere necessarie per l’adeguamento dei locali, dell’impiantistica al loro servizio e delle apparecchiature saranno tutte a carico della ditta aggiudicataria; i locali che la ditta aggiudicataria dovrà allestire con modalità e tempistiche diverse (con fasi anche transitorie) sono quelli evidenziati nella piantina allegata OSPEDALE CIVICO L’area, come evidenziata nella planimetria, rappresenta la zona dove attualmente viene svolta l’attività relativa alla chimica clinica ed emergenza cardiologica ed è climatizzata, l’area limitrofa risulta attualmente utilizzata per l’esame chimico fisico delle urine e per le fasi di accettazione e preanalitica, non è adeguatamente climatizzata ed è suddivisa da pareti tratteggiate in piantina. Lo spazio dovrà essere unificato in un unico open space e adeguato alla vigente normativa. Tutti i lavori relativi saranno a carico della ditta aggiudicataria.Le ditte, nei propri progetti,dovranno tener conto che il flusso di lavoro, così come avviene oggi dovrà andare da destra verso sinistra La somma delle due aree è destinata al “Core-Lab” ed alle ulteriori funzioni al contorno che seguono: - spazi dedicati alla struttura centralizzata ad accesso pre-analitico robotizzato (Core-Lab) comprese le postazioni di comando relativamente alle apparecchiature che costituiscono il Core-Lab e postazioni di validazione in numero adeguato; - spazio per l’accettazione campioni; - spazio per il posizionamento del gruppo di continuità elettrica al servizio delle apparecchiature oggetto della fornitura e per la dislocazione del sistema di produzione dell’acqua deionizzata, se necessaria; POLICLINICO L’area destinata potrà essere scelta dal committente fra l’attuale utilizzata dal laboratorio o quella limitrofa Tali aree hanno in comune una parte che potrà essere utilizzata in entrambi i casi. Lo spazio dovrà essere unificato in un unico open space e adeguato alla vigente normativa. Il “Core-Lab” sarà strutturato in modo tale da presentare: È ammessa una tolleranza massima lineare di un metro e mezzo.  spazi dedicati alla struttura centralizzata ad accesso pre-analitico robotizzato (Core-Lab) comprese le postazioni di comando relativamente alle apparecchiature che costituiscono il Core-Lab e postazioni di validazione in numero adeguato;  spazio per l’accettazione campioni;  spazio per il posizionamento del gruppo di continuità elettrica al servizio delle apparecchiature oggetto della fornitura e per la dislocazione del sistema di produzione dell’acqua deionizzata, se necessaria Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature IMPORTO A BASE D’ASTA COMPRENSIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, NOLEGGIO E FORNITURA DIAGNOSTICI € 17.500.000,00 DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 13.000,00 ( € 1.880.000,00 Quota annuale service ARNAS Civico, € 140.000 per l’ARNAS Civico quota lavori da sostenere per una sola annualità inclusi oneri per la sicurezza, € 1.563.400,00 Quota annuale service Azienda Policlinico, € 130.000 per l’Azienda Policlinico quota lavori da sostenere per una sola annualità) La base d’asta complessiva non va superata, fermo restando che nella formulazione dell’offerta il costo dei lavori non deve superare il limite di € 140.000,00 per il Civico e di € 130.000,00 per il Policlinico. ____________________________________________________________________________________________ LOTTO 59 E LOTTO 60 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ELETTROFORESI DEI LABORATORI ANALISI AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi E’ richiesta la fornitura di attrezzature per elettroforesi multi metodica, che consentano l’esecuzione di indagini di primo livello e l’approfondimento diagnostico di secondo livello nei campioni per i quali è necessario. La richiesta strumentalprevede la fornitura di sistemi automatici in: Elettroforesi Capillare ad alta cadenza analitica, almeno 80 Elettroforesi Sieroproteiche/ora, da posizionare nei centri con carichi di lavoro superiori a circa 10.000 test/anno Elettroforesi in Gel di Agarosio con strumentazione completamente automatica da provetta primaria e identificazione positiva del campione, per la routine, l’approfondimento diagnostico e l’esecuzione di test speciali, con accessorio per isoelettrofocalizzazione nei centri dove è richiesto il test per il liquor. Deve essere pure prevista la fornitura di un sistema gestionale esperto che supporti la fase della validazione secondo regole impostabili dal responsabile del settore, da collegare alle macchine in Tecnica Capillare ad alta cadenza analitica che gestiscono la Routine. Qui di seguito si indicano le esigenze strumentali e i carichi di lavoro delle diverse Unità Operative Territoriali. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE RICHIESTA PER I DUE PRESIDI OSPEDALIERI A B C AZIENDA Laboratori Ospedalieri N° Strumenti Routine (Tecnica Capillare – 80 test/ora) N° Strumenti Routine e/o Approf.to Diagnostico (Tecnica Agarosio) N° Sistemi Gestionali Esperti AZ. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO LAB. DI PATOLOGIA CLINICA 2 1 2 TIPOLOGIA E N° TEST PRESUNTIVI ANNUI RICHIESTI AZIENDA Laboratori Ospedalieri N° test ELF SPT (tc) N° test ELF SPT(tga) N° test IF SIERO (tga) N° test IF PENTAVALENTE (tga) N° test IF URINE BJ (tga) N° test IEF LIQUOR (tga) N° test PUR (tga) AZ.OSPEDALII RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO LAB. DI PATOLOGIA CLINICA P.O. VILLA SOFIA TECNICA CAPILLARE 16.000 ------- ------- -------- -------- --------- ------- LAB. DI PATOLOGIA CLINICA P.O. CERVELLO TECNICA CAPILLARE 10.000 8.000 1000 1.000 500 300 100 LEGENDA: tc = tecnica capillare tga = tecnica gel di agarosio ELF SPT = Elettroforesi Sieroproteiche IF URINE BJ = Immuno Fissazione su Urine ELF HB = Elettroforesi Emoglobine IF PENTAVALENTE = Immunofissazione con siero pentavalente. IEF LIQUOR = Iso Elettro Focusing su Liquor IF SIERO = Immuno Fissazione su Siero ELF PUR = Elettroforesi Proteinurie CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE Per tutti i sistemi diagnostici richiesti, deve essere previsto il collegamento, a carico dell’aggiudicatario, al sistema gestionale in uso presso il laboratorio di posizionamento. LOTTO 59. Apparecchiature con tecnica capillare multi metodica: Sistemi in totale automazione, a caricamento continuo dei campioni, dal prelievo da provetta primaria alla produzione del referto. Devono essere automatici anche gli eventuali trattamenti preanalitici dei campioni (es.: diluizione, emolisi, miscelazione con antisieri specifici). Devono utilizzare il principio dell’elettroforesi capillare in fase libera. Rilevazione e lettura mediante monocromatore a lunghezza d’onda variabile compresa fra 200 e 600 nm. Il processo analitico deve avvenire a temperatura controllata con un sistema di scambiatori di calore che assicuri accuratezza e una precisione di +/-1°C. Deve avere un lettore di bar code ad alta risoluzione per l’identificazione positiva della provetta campione. Gestione e tracciabilità dei reagenti LOTTO 60. Apparecchiature con tecnica in gel di agarosio multimetodica: I sistemi automatici o semiautomatici devono essere in grado di eseguire tutte le metodiche richieste. Capacità oraria di almeno 75 campioni ora calcolata su ELF siero proteica. Dovranno essere dotati di controllo della temperatura di tutte le fasi elettroforetiche. Portasieri monouso o dispensazione direttamente nell’applicatore eliminando la basetta portasieri. I sistemi devono avere un software di gestione multi strumento con le seguenti caratteristiche generiche: Scheda dettagliata del paziente completa di densitogramma, eventuali immagini di immunofissazione, altri dati analitici utili, da abbinare alle anagrafiche pazienti. Archiviazione e ricerca dei dati secondo vari criteri con una capacità di almeno 50.000 pazienti; Validazione tecnica ed interpretativa agevole e veloce; Confronto in linea dei precedenti dati del paziente Gestione automatica del controllo di qualità. Personalizzazione della lista di lavoro; Personalizzazione del referto con possibilità di inserire immagini di gel, commenti ai referti, intervalli di riferimento; LOTTO 59. ASSEGNAZIONE PUNTEGGI : Sistemi in totale automazione per l’esecuzione dei test con tecnica capillare ad alta cadenza analitica N. Descrizione Punteggio CARATTERISTICHE SOFTWARE 1 Sistema esperto in linea per l’aiuto all’interpretazione morfologica (qualitativa) dei tracciati elettroforetici prodotti per ogni singola frazione proteica. Con possibilità di visualizzare l’insieme dei campioni normali e dei campioni anomali individuati durante l’esecuzione della routine. 8 2 Sistema gestionale esperto di tipo neurale, in aggiunta alla voce precedente. 6 SPECIFICHE STRUMENTALI E SISTEMA DI LETTURA 3 Diverse metodiche disponibili e già operative e collaudate (Siero proteine, Immunotipizzazione, Emoglobine, Proteine Urinarie, CDT) 10 4 Accesso random e possibilità di caricamento continuo dei campioni 10 5 Contemporaneità di esecuzione di più analiti sui capillari in linea 10 PRESENZA SUL MERCATO (Riconoscimento di valore tecnologico, affidabilità e qualità) 6 Maggior numero di installazioni operative in ambito nazionale presso gli enti pubblici o privati (presentare elenco) dei sistemi ad alta cadenza analitica offerti. Punteggio da attribuire in maniera proporzionale. Fino a 8 7 Massima conformità agli obiettivi generali della presente richiesta Fino a 4 8 Minor ingombro in termini di superficie necessaria all’installazione nel laboratorio del P.O. Cervello 4 LOTTO 60. ASSEGNAZIONE PUNTEGGI : Sistema per l’esecuzione con elevata automazione con Tecnica in Gel di Agarosio N. Descrizione Punteggio 1 Postazione software in grado di acquisire tutti i dati, basato su algoritmi matematici, in grado di identificare e quantizzare le Componenti Monoclonali in automatico, non operatore dipendente 6 2 Sistema automatico da provetta primaria alla lettura 6 3 Camera di migrazione fino a tre elettrodi 2 4 Camera di migrazione a secco o camera di migrazione che permetta il controllo delle temperature 2 5 Controllo della temperatura durante le fasi del processo elettroforetico 4 6 Tagli diversificati per le immunofissazioni sieriche e urinarie 4 7 Possibilità di semina diretta su gel di urine native, con il metodo della multi applicazione quantitativa . 4 8 Utilizzo contemporaneo sia degli antisieri standard che di quelli IgD e/o IgE 4 9 Possibilità di personalizzare/programmare la metodica. 3 10 Maggior numero di tagli diversificati del gel fino ad almeno 40 sieri per striscia 4 11 Utilizzo di depositori o portasieri monouso 3 12 Cadenza analitica superiore ai 100 test/ora per Sieroproteine 4 13 Inserimento in continuo o modulare dei campioni, anche per metodiche diverse 4 14 Diluizione automatica dei campioni destinati al test di Immunofissazione 1 15 Eliminazione della manipolaione degli antisieri nelle tecniche di immunofissazione 2 16 Maggior numero di installazioni operative in ambito nazionale e regionale presso gli enti pubblici o privati accreditati (presentare elenco) dei sistemi ad alta cadenza analitica offerti. Punteggio da attribuire in maniera proporzionale 3 17 Software dedicato per la lettura del gel con acesso via password per l’uso secondo i diritti accordati ad ogni operatore 2 18 Software in grado di acquisire i dati dal gel d’agarosio con metodiche diverse dal software esperto 2 La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime: La ditta offerente deve avere due tecnici di assistenza tecnica in Sicilia ; deve essere presente in Sicilia anche uno specialista applicativo per l’assistenza tecnico scientifica . In caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 12 ore lavorative; Deve essere previsto un calendario di interventi di manutenzione programmata; Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio, per gli operatori del Settore; Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del Laboratorio e del personale del Servizio di assistenza. Per quanto riguarda la fornitura dei controlli di qualità interni per i diversi sistemi diagnostici richiesti, si specifica che l’esecuzione delle elettroforesi siero proteiche sarà giornaliera per tutti i centri. Per i test di immunofissazione da effettuare con la tecnica in agarosio, si precisa che le sedute analitiche saranno giornaliere; saranno di due alla settimana per tutti gli altri centri. Pertanto i controlli devono essere rapportati proporzionalmente al numero e al dimensionamento dei kit da fornire nei vari centri, secondo i protocolli e le migliori pratiche previste dal produttore. In ogni caso detti controlli devono essere congrui e nel caso di insufficienza devono essere forniti a semplice richiesta del responsabile del centro e/o del settore, senza alcun aggravio di costi per l’ente. L’aggiudicazione avverrà per lotti come di seguito suddivisi: Lotto 59 : Sistemi totalmente automatizzati con tecnica IN CAPILLARE per i tutti i Presidi così come descritti nelle tabelle sopra riportate. Lotto 60.: Sistemi altamente automatizzati con tecnica IN GEL DI AGAROSIO. BASE D’ASTA ANNUA LOTTO 59 € 440.550,00 oltre iva BASE D’ASTA ANNUA LOTTO 60 € 200.250,00 oltre iva ___________________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 61 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ELETTROFORESI DEI LABORATORI ANALISI ASP DI CALTANISSETTA DISTRETTO CL1 e CL2 + LABORATORIO ANALISI SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE DELLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO AGGIUDICAZIONE PER LOTTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi E’ richiesta la fornitura di attrezzature per elettroforesi multi metodica, che consentano l’esecuzione di indagini di primo livello e l’approfondimento diagnostico di secondo livello nei campioni per i quali è necessario. La richiesta strumentale, sulla base delle esigenze diversificate dei presidi sul territorio, prevede la fornitura di sistemi automatici in: Elettroforesi Capillare ad alta cadenza analitica, almeno 80 Elettroforesi Sieroproteiche/ora, da posizionare nei laboratori dei presidi di Caltanissetta e Gela ed Elettroforesi Capillare a cadenza analitica ridotta, almeno 20 Elettroforesi sieroproteiche/ora negli altri presidi ospedalieri e come back-up per il P.O. di Caltanissetta. Elettroforesi Capillare ad alta cadenza analitica, almeno 80 Elettroforesi Sieroproteiche/ora, più una da almeno 20 elettroforesi siero proteiche/ora, da posizionare nel laboratorio del Servizio Centralizzato Analisi Chimico Cliniche del Policlinico di Palermo. Elettroforesi in Gel di Agarosio con sistemi automatici per l’approfondimento diagnostico e l’esecuzione di test speciali con accessorio per isoelettrofocalizzazione nei presidi dove richiesto (vedere tabella). Tutti gli strumenti offerti devono essere di ultima generazione e tutt'ora in produzione. Deve essere pure prevista la fornitura di un sistema gestionale esperto che supporti la fase della validazione secondo regole impostabili dal responsabile del settore, da collegare alle macchine in Tecnica Capillare ad alta cadenza analitica che gestiscono la Routine nei centri analisi dove è richiesto. La ditta aggiudicataria deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso per eventuali prodotti che in futuro il laboratorio deciderà di acquisirli e sui prodotti che potrebbero uscire successivamente; tale sconto non potrà essere inferiore alla media degli sconti praticati sui prodotti oggetto di gara. Qui di seguito si indicano le esigenze strumentali e i carichi di lavoro delle diverse Unità Operative Territoriali della ASP di Caltanissetta e del Servizio Centralizzato Analisi Chimico Cliniche del Policlinico di Palermo. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE RICHIESTA PER I VARI PRESIDI dell'ASP DI CALTANISSETTA E PER IL LABORATORIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO A C D E Laboratori Ospedalieri N° Strumenti Routine (Tecnica Capillare – 80 test/ora) N° Strumenti Routine (Tecnica Capillare – 20 test/ora) N° Strumenti Approf.to diagnostico / back-up routine (Tecnica Agarosio) N° Sistemi Gestionali Esperti OSPEDALE SANT’ELIA DI CALTANISSETTA 1 1 1 1 OSPEDALE VITTORIO EMANUELE III DI GELA 1 1 1 OSPEDALE M. I. LONGO DI MUSSOMELI 1 OSPEDALE S. STEFANO DI MAZZARINO 1 OSPEDALE SUOR CECILIA BASAROCCO DI NISCEMI 1 Laboratorio Ospedaliero N° Strumenti Routine (Tecnica Capillare – 80 test/ora) N° Strumenti Routine (Tecnica Capillare – 20 test/ora) N° Strumenti Approf.to diagnostico / back-up routine (Tecnica Agarosio) N° Sistemi Gestionali Esperti SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE POLICLINICO PALERMO 1 1 1 1 TIPOLOGIA E N° TEST PRESUNTIVI ANNUI RICHIESTI PER I VARI PRESIDI DEL TERRITORIO dell'ASP DI CALTANISSETTA E PER IL LABORATORIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO ASP di Riferi- Mento Laboratori Ospedalieri N°test ELF SPT (tc) N° test IF SIERO (tga/tc) N° test IF URINE BJ (tga) N° test IEF Liquor (tga) N° test ELF CDT (tc) N° test PUR (tga) ASP CL OSPEDALE SANT’ELIA DI CALTANISSETTA 15.000 800 (tc) 200 (tga) 300 100 200 OSPEDALE VITTORIO EMANUELE III DI GELA 15.000 500 (tc) 500 100 100 200 OSPEDALE M. I. LONGO DI MUSSOMELI 5.000 OSPEDALE S. STEFANO DI MAZZARINO 2.000 OSPEDALE SUOR CECILIA BASAROCCO DI NISCEMI 2.000 ASP di Riferi- Mento Laboratori Ospedalieri N°test ELF SPT (tc) N° test IF SIERO (tga/tc) N° test IF URINE BJ (tga) N° test IEF Liquor (tga) N° test ELF CDT (tc) N° test PUR (tga) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE POLICLINICO PALERMO 22.000 200/500 200 100 200 100 LEGENDA: tc = tecnica capillare tga = tecnica gel di agarosio ELF SPT = Elettroforesi Sieroproteiche IF URINE BJ = Immuno Fissazione su Urine ELF CDT= Elettroforesi Transferrina Desialata IEF LIQUOR = Iso Elettro Focusing su Liquor IF SIERO = Immuno Fissazione su Siero ELF PUR = Elettroforesi Proteinurie CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE Per tutti i sistemi diagnostici richiesti, deve essere previsto il collegamento, a carico della ditta ’aggiudicataria, al sistema gestionale in uso presso il laboratorio di posizionamento. A1. Apparecchiature con tecnica capillare multi metodica: Sistemi in totale automazione, a caricamento continuo dei campioni, dal prelievo da provetta primaria alla produzione del referto. Devono essere automatici anche i trattamenti necessari per la determinazione delle immunotipizzazione ( diluizione ...) Devono utilizzare il principio dell’elettroforesi capillare in fase libera. Rilevazione e lettura mediante monocromatore o sitema di filtri interferenziali a lunghezza d’onda variabile compresa fra 200 e 600 nm. Il processo analitico deve avvenire a temperatura controllata con un sistema di scambiatori di calore Deve avere un lettore di bar code ad alta risoluzione per l’identificazione positiva della provetta campione. Il riconoscimento positivo del campione deve essere possibile anche in caso di assenza di etichetta o di etichetta danneggiata, per mezzo della registrazione del codice del rack e della posizione della provetta. Gestione e tracciabilità dei reagenti mediante: Sensori ottici per la verifica del livello dei reagenti in tempo reale; Indicazione continua del numero di test disponibili; Registrazione lotto e scadenza dei reagenti a bordo per la tracciabilità. A2. Apparecchiature con tecnica in gel di agarosio multimetodica: Questi sistemi automatici devono essere in grado di eseguire tutte le metodiche richieste. Capacità oraria di almeno 75 campioni ora calcolata su ELF siero proteica. Dovranno essere dotati di controllo della temperatura di tutte le fasi elettroforetiche. Portasieri monouso o dispensazione direttamente nell’applicatore eliminando la basetta portasieri. Utilizzo di depositori/applicatori portasieri monouso I sistemi devono avere un software di gestione multi strumento con le seguenti caratteristiche generiche: Scheda dettagliata del paziente completa di densitogramma, eventuali immagini di immunofissazione, altri dati analitici utili, da abbinare alle anagrafiche pazienti. Archiviazione e ricerca dei dati secondo vari criteri con una capacità di almeno 50.000 pazienti; Validazione tecnica ed interpretativa agevole e veloce; Confronto in linea dei precedenti dati del paziente Gestione automatica del controllo di qualità a tre livelli rappresentato in forma grafica e numerica utilizzando i metodi statistici comunemente impiegati; Personalizzazione della lista di lavoro; Personalizzazione del referto con possibilità di inserire immagini di gel, commenti ai referti, intervalli di riferimento; Per quanto riguarda l’aggiudicazione sarà presa in considerazione la media dei punteggi delle due tabelle Sistemi in totale automazione per l’esecuzione dei test con tecnica capillare ad alta cadenza analitica N. Descrizione Punteggio CARATTERISTICHE SOFTWARE 1 Sistema esperto in linea per l’aiuto all’interpretazione morfologica (qualitativa) dei tracciati elettroforetici prodotti per ogni singola frazione proteica. Con possibilità di visualizzare l’insieme dei campioni normali e dei campioni anomali individuati durante l’esecuzione della routine. 14 2 Sistema gestionale esperto di tipo neurale, in aggiunta alla voce precedente. 8 SPECIFICHE STRUMENTALI E SISTEMA DI LETTURA 3 Capillari termostati ad effetto Peltier a contatto diretto 12 4 Possibilità di esecuzione di HbA1c 6 5 Contemporaneità di esecuzione di più analiti sui capillari in linea 12 6 Tecnologia dei capillari con finestra di lettura a bolla. 8 TOTALE Fino a 60 Sistema per l’esecuzione di test in automazione con Tecnica in Gel di Agarosio N. Descrizione Punteggio 1 SPECIFICHE STRUMENTALI E SISTEMA DI LETTURA 2 Capacita oraria superiore a 75 campioni ora calcolata su ELF siero proteica. 8 3 Sistema unico contenente tutte le stazioni di lavoro escluso il campionamento. 8 4 Basette portasiero/applicatori monouso, pettine depositore in acetato di cellulosa 8 5 Sistema di mantenimento a temperatura costante, mediante Peltier associati ad uno scambiatore termico, con stabilità del gel a bordo senza criticità di tempi. 8 6 Sistema di lettura con sorgente luminosa a diodi omogenea e autocalibrata con sensore calibrato ad alta risoluzione e misurazione multidimensionale. 6 SPECIFICHE METODOLOGICHE 7 Possibilità di eseguire l’immunofissazione per il profilo urinario con antisieri specifici contro i marcatori tubulari o glomerulari per la tipizzazione del danno renale. 8 8 Possibilità di semina diretta su gel di urine native, anche con il metodo della multi applicazione. 8 9 Sistema di deposizione a tempo variabile per aumentare la quantità di campione applicato senza dover fare la doppia applicazione. 6 TOTALE Fino a 60 La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime: La ditta offerente deve avere tecnici di assistenza in Sicilia ; deve essere presente in Sicilia anche uno specialista applicativo per l’assistenza tecnico scientifica . In caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 8 ore lavorative; Deve essere previsto un calendario di interventi di manutenzione programmata; Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio, per gli operatori del Settore; Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del Laboratorio e del personale del Servizio di assistenza. Per quanto riguarda la fornitura dei controlli di qualità interni per i diversi sistemi diagnostici richiesti, si specifica che l’esecuzione delle elettroforesi siero proteiche sarà giornaliera per tutti i centri. Per i test di immunofissazione da effettuare con la tecnica in agarosio, si precisa che le sedute analitiche saranno uno o due alla settimana per i laboratori che effettueranno questi test. Pertanto i controlli devono essere rapportati proporzionalmente al numero e al dimensionamento dei kit da fornire nei vari centri, secondo i protocolli e le migliori pratiche previste dal produttore. In ogni caso detti controlli devono essere congrui e nel caso di insufficienza devono essere forniti a semplice richiesta del responsabile del centro e/o del settore, senza alcun aggravio di costi per l’ente. BASE D’ASTA € 975.000,00 OLTRE IVA( € 675.000,00 PER L’ASP DI CALTANISSETTA ed € 300.000,00 per L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO) LOTTO 62 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ANALISI URINE AGGIUDICAZIONE PER LOTTO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA -Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi SUB LOTTO 1 - LABORATORIO ANALISI AOR VILLA SOFIA CERVELLO E’ richiesta la fornitura di attrezzature multiparametriche per analisi urine, che consentano l’esecuzione di indagini di routine ed eventuali urgenze nei campioni per i quali è necessario. La richiesta strumentale, sulla base delle esigenze diversificate dei presidi aziendali, prevede la fornitura dei sistemi di seguito descritti : (Patologia Clinica P.O. Cervello e P.O. Villa Sofia Sistemi automatici integrati fisicamente e/o informaticamente per l’analisi da urine native dei parametri Chimico Fisici e dei parametri relativi al Sedimento Urinario con tecnica Microscopica Digitalizzata per l’esecuzione della routine. Deve essere prevista, a completamento, la fornitura di un sistema semiautomatico per l’esame chimico fisico da dedicare alle urgenze e come possibile back-up dello strumento della routine. Deve essere prevista la presenza sia della macchina del Chimico Fisico che del Sedimento, deve essere fornito un sistema gestionale esperto che esegua in automatico la verifica di congruità dei dati forniti dai due sistemi e che consenta la validazione automatica dei risultati con regole programmate dal laboratorio. Deve inoltre garantire il collegamento in modalità Query Host al sistema informatico del laboratorio, che sarà a carico dell’aggiudicatario. E’ requisito minimo l’approvazione CE-IVD. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE A B C AZIENDA Laboratori Ospedalieri N° Strumenti Routine Chimico - Fisico N° Strumenti Back-up / Urgenze Chimico Fisico N° Strumenti Routine Sedimento Tecnica Microscopica digitale AZ. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO LAB. DI PATOLOGIA CLINICA 2 2 2 OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 1 0 0 TIPOLOGIA E N° TEST PRESUNTIVI ANNUI AZIENDA Laboratori Ospedalieri N° test Chimico Fisico Routine N° test Sedimento Tecnica Microscopia Digitale AZ. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO OSPEDALE VILLA SOFIA CERVELLO LAB. DI PATOLOGIA CLINICA 45000 45000 OSPEDALE VILLA SOFIA CERVELLO LAB. DI MICROBIOLOGIA 6.000 0 CONDIZIONI MINIME PER LA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE Per tutti i sistemi diagnostici richiesti, deve essere previsto il collegamento, a carico dell’aggiudicatario, al sistema gestionale in uso presso il laboratorio di posizionamento. Dovrà essere fornito un microscopio a contrasto di fase (con corredo ottico minimo di obiettivi 10x, 20x, 40x) per l’analisi manuale del sedimento. Dovrà essere fornita adatta centrifuga da banco con le seguenti caratteristiche di minima: Rotore a bascule per alloggiare i rack dell’analizzatore o rotore per le provette Alloggiamento nelle bascule delel provette urine e/o degli stessi rack degli analizzatori. Capacità di carico per almeno 48 provette o 4 rack da 10 provette ciascuno. Selezione programmabile della velocità. Trasmissione ad induzione. Rilevatore di sbilanciamento. Sistema di bloccaggio automatico dello sportello. Sistema di contenimento effetto aerosol. La ditta aggiudicataria deve fornire (a titolo gratuito) le provette necessarie per l'effettuazione dell'esame, calibratori , controlli e quant' altro necessario alla corretta e completa effettuazione dell'esame. CARATTERISTICHE MINIME DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LO STUDIO CHIMICO-FISICO E DEL SEDIMENTO CON TECNICA MICROSCOPICA DELLE URINE E DEI LIQUIDI BIOLOGICI Le Ditte devono fornire sistemi analitici nuovi di fabbrica, di ultima generazione, completamente automatici in grado di effettuare in unica sessione di lavoro l'esame completo delle urine o del solo chimico fisico. Deve essere fornito tutto quanto necessario all'esecuzione dell'esame, compresi reagenti, diluenti, calibratori, strisce reattive, provette con tappo, carta, soluzioni di lavaggio e qualsivoglia altro materiale consumabile. Il sistema analitico deve essere in grado di determinare sul campione di urina nativa almeno i parametri seguenti : PER L’ESAME CHIMICO-FISICO PER L’ESAME DEL SEDIMENTO Aspetto Colore Bilirubina Corpi chetonici Glucosio Nitriti Emoglobina pH Peso specifico Proteine Urobilinogeno Eritrociti Leucociti Aggregati leucocitari Cellule epiteliali squamose Cellule epiteliali non squamose Cilindri ialini Cilindri patologici Batteri Cristalli Miceti Spermatozoi Muco il sistema analitico deve prevedere il collegamento software fra i due strumenti che lo compongono. Il sistema analitico deve avere una cadenza minima di almeno 150 test/ora per il chimico fisico ed almeno 70 test /ora per il sedimento. Il sistema dovrà offrire la possibilità di revisioni a video con possibilità di riclassificare e/o sottoclassificare gli elementi. Il software deve tenere in memoria un numero di esami non inferiore a 1.000. Deve essere prevista la possibilità di validazione automatica dell'esame delle urine secondo regole definibili dal laboratorio. Dovrà essere offerto uno strumento di back-up (semiautomatico), le cui strisce dovranno essere contenute in box-confezione con scala colorimetrica per lettura manuale delle stesse strisce. La sensibilità del dosaggio delle proteine deve essere 30 mg/dl; La sensibilità del dosaggio del glucosio deve essere 50 mg/dl; Stampa di unico referto comprensivo dei dati chimico- fisici e del sedimento; Integrazione dei risultati chimico-fisici e del sedimento al fine di assicurare unica validazione dei dati; SUB LOTTO 2 - SISTEMI AUTOMATICI PER L’ANALISI DA URINE NATIVE PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DEL P.O. VILLA SOFIA PER UN NUMERO TOTALE DI 6000 TEST ANNUI. CONDIZIONI MINIME PER LA FORNITURA DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE DA UTILIZZARE PER LO STUDIO CHIMICO-FISICO DELLE URINE E DEI LIQUIDI BIOLOGICI -Le Ditte devono fornire sistema analitico nuovo di fabbrica, di ultima generazione, completamente automatico in grado di effettuare in unica sessione di lavoro l'esame completo chimico fisico. -Deve essere fornito tutto quanto necessario all'esecuzione dell'esame, compresi reagenti, diluenti, calibratori, strisce reattive, provette con tappo, carta, soluzioni di lavaggio e qualsivoglia altro materiale consumabile. -Il sistema analitico deve essere in grado di determinare sul campione di urina nativa almeno i parametri seguenti : PER L’ESAME CHIMICO-FISICO Aspetto Colore Bilirubina Corpi chetonici Glucosio Nitriti Emoglobina pH Peso specifico Proteine Urobilinogeno 12 Leucociti - Il sistema analitico deve avere una cadenza minima di almeno 80 test/ora. - Il software deve tenere in memoria un numero di esami non inferiore a 1.000. - Deve essere prevista la possibilità di validazione automatica dell'esame delle urine secondo regole definibili dal laboratorio. - La ditta dovrà pure fornire le strisce in box-confezione con scala colorimetrica per lettura manuale delle stesse. - La sensibilità del dosaggio delle proteine deve essere 30 mg/dl; - La sensibilità del dosaggio del glucosio deve essere 30 mg/dl; Dovrà essere fornita adatta centrifuga da banco con le seguenti caratteristiche di minima: Rotore a bascule Capacità di carico per almeno 48 provette o 4 rack da 10 provette ciascuno. Selezione programmabile della velocità. Trasmissione ad induzione. Rilevatore di sbilanciamento. Sistema di bloccaggio automatico dello sportello. Sistema di contenimento effetto aerosol. La ditta aggiudicataria deve fornire (a titolo gratuito) le provette necessarie per l'effettuazione dell'esame, calibratori , controlli e quant' altro necessario alla corretta e completa effettuazione dell'esame. ALTRE RICHIESTE, CONDIZIONI E SERVIZI RELATIVE ALLA FORNITURA. Gli strumenti offerti devono essere nuovi e non ricondizionati. La ditta aggiudicataria resta impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti che dovessero intervenire sulle macchine fornite, nel periodo previsto del service. Gli strumenti devono essere dotati di adeguate stampanti per la refertazione grafica e numerica, nonché di adeguato gruppo di continuità. Prevedere la fornitura di carta e consumabili per il 20% dei test richiesti. La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei test richiesti. Il Controllo deve essere in quantità tale da poter effettuare almeno un controllo giornaliero. Deve essere previsto il collegamento al Computer Centrale in dotazione al Laboratorio a spese della ditta aggiudicataria. Assistenza tecnica deve essere garantito l’intervento entro le 24 ore lavorative dalla chiamata. CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si assumono i seguenti criteri di valutazione a punteggio qualità pari a 60. N. Descrizione Punteggio 1 Cadenza analitica effettiva per analisi chimico fisico 2 2 Cadenza analitica effettiva per il sedimento 2 3 Capacità di lavorare con il minore volume possibile di aspirazione o minore quantità di urina in provetta (per garantire sempre l’esecuzione del test pur con volumi esigui) 4 4 Possibilità di selezionare le unità di misura per la refertazione dei campioni 4 5 Collegamento tra i due strumenti del sistema senza soluzione di continuità e senza intervento dell’operatore 8 6 Sensibiltà delle strisce almeno < di 10 mg% per proteine (punteggio proporzionale) 5 7 Migliore sensibiltà delle strisce per il glucosio 5 8 Caricamento dei reagenti o consumabili in continuo senza Interruzione del ciclo lavorativo e senza necessità di calibrazione 5 9 Possibilità di analizzare campioni diversi dalle urine con metodica approvata da FDA 3 10 Software con atlante in linea e rete neurale 3 11 Software con atlante in linea o rete neurale 2 12 Strisce reattive con parametro creatinina/microalbuminuria 2 13 Possibilità di revisione, classificazione e sottoclassificazione a video degli elementi Con ricalcolo automatico dei risultati 6 14 Possibilità di validazione automatica dell'esame chimico fisico e morfologico secondo scelte del laboratorio 3 15 Calcolo del peso specifico con metodo rifrattometrico con compensazione dei valori almeno per concentrazioni di glucosio e proteine 2 16 Approvazione parametri da FDA (maggiore punteggio proporzionale a chi ha più approvazioni) 2 17 Strumentazione che occupi il minore spazio e, ove possibile, un integrato che esegua all’interno dello stesso strumento l’analisi del sedimento e del sopranatante 2 BASE D’ASTA - € 440.550,00 oltre iva LOTTO N. 63 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA ANALISI URINE – ASP CALTANISSETTA – AZIENDA POLICLINICO DI PALERMO - AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO N. 1 E N. 2 - LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA DEI P.O. DELLA ASP DI CALTANISSETTA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi I sistemi diagnostici saranno formati da due analizzatori, Chimico-Fisico e Sedimento (per i P.O. dove richiesti ambedue) collegati fisicamente fra di loro tramite il campionatore o da due apparecchiature stand alone collegate soltanto informaticamente. Comunque coordinati da P.C. completo di Software Gestionale dedicato in grado di assicurare un unico ambiente di gestione e in grado di organizzare anche i dati relativi ai controlli di qualità e stampa di un u2nico referto personalizzabile. Raccolta in archivio storico di non meno di 100 mila schede pazienti complete di immagini e/o grafici e scattergram. Il sistema relativo al sedimento sarà fornito nei centri dove richiesto, come da tabella sotto riportata. Negli altri centri va fornita la sola apparecchiatura automatica per l’analisi dei parametri Chimico Fisico da urine native, come da tabella sotto riportata. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E TEST RICHIESTI La fornitura prevede la cessione delle apparecchiature come sotto specificate che potranno essere offerte dalla stessa azienda o da aziende diverse. In ogni caso il concorrente deve fare due offerte per ognuno dei due sub-lotti previsti, anche se offre le attrezzature per tutti e due i sub-lotti. L’aggiudicazione avverrà infatti su due sub lotti, per come di seguito evidenziato. LOTTO 63 – SubLotto 1 Analizzatori automatici per la determinazione su striscia reattiva dei parametri chimico fisici presenti nelle urine. Tre di questi sistemi automatici, quelli dei Laboratori del P.O. Sant’Elia di Caltanissetta, e del P.O. Vitt. Emanuele III di Gela e del P.O. M. I. Longo di Mussomeli verranno affiancati e integrati informaticamente dalla macchina per l’analisi del sedimento di cui al sub-lotto seguente. In questo SubLotto è prevista la fornitura oltre che degli strumenti di routine per tutti i presidi ospedalieri della ASP, anche di due sistemi di back up per i Laboratori del P.O. Sant’Elia di Caltanissetta e del P.O. Vitt. Emanuele di Gela (*). LOTTO 63 - SubLotto 2 Analizzatori automatici per la determinazione dei parametri degli elementi corpuscolari (sedimento) presenti nelle urine per i P.O. dove indicato. Per quanto sopra deve essere fornito un sistema gestionale esperto che esegua in automatico la verifica di congruità dei dati forniti dai due sistemi e che consenta la validazione automatica dei risultati con regole programmate dal laboratorio. Deve inoltre garantire il collegamento in modalità Query Host al sistema informatico del laboratorio, che sarà a carico dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari. Questo sistema deve essere offerto nel sub-lotto del sedimento urinario. SPECIFICHE TECNICHE CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE RICHIESTE 1 Caratteristiche minime della strumentazione per i parametri chimico – fisici (SubLotto 1): Sistema automatico con Barcode Reader e campionatore a rack per almeno 50 posizioni, costituito da n°1 analizzatore automatico nuovo e di ultima generazione, in grado di determinare i seguenti parametri chimico fisici: Colore, Aspetto, Ph, Glucosio, Proteine , Emoglobina, Corpi Chetonici, Bilirubina, Urobilinogeno, Nitriti, Leucociti, Peso Specifico; La capacità oraria non deve essere inferiore a 150 test/ora Lo strumento deve essere dotato di sensori per determinare la presenza delle strisce, della provetta, del livello del campione e del livello degli scarichi. Il sistema di campionamento deve avvenire mediante dispensazione del campione sulle aree reattive della striscia. 2 Caratteristiche minime della strumentazione per i parametri degli elementi corpuscolari (SubLotto 2): Analizzatore automatico nuovo e di ultima generazione con Barcode Reader e campionatore a rack per almeno 50 posizioni, in grado di determinare i seguenti parametri corpuscolari con determinazione quantitativa sul campione di urina nativa: Emazie, leucociti, cellule epiteliali squamose, cellule transizionali, cilindri ialini, cilindri patologici, cristalli, batteri, miceti, spermatozoi, muco. La capacità oraria non deve essere inferiore a 70 test/ora Lo strumento dovrà essere corredato da un PC di ultima generazione con un software dedicato per la gestione dell’anagrafica pazienti, per evidenziare possibili discrepanze nel confronto con i risultati provenienti dallo strumento automatico per chimica secca che verrà collegato a questo PC e per predisporre un unico referto definito dalle due apparecchiature. Per i sistemi in microscopia digitalizzata, il software dovrà consentire una gestione esperta delle immagini e delle revisioni. Per i sistemi in citofluorimetria il software dovrà consentire una analisi esperta degli scattergram generati e dei relativi commenti. Deve inoltre essere possibile stampare il referto, in forma numerica e/o grafica, con priorità e modalità definibili dall’operatore. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE RICHIESTA A B C D N. TEST Laboratori ospedalieri N° Strumenti Routine Chimico - Fisicoico-fisico N° Strumento di backup anche con cadenza analitica inferiore e anche revisionato Strumenti per il Sedimento N° Sistemi Gestionali Esperti N.esami chimico-fisico+ sedimento P.O. S.ELIA CL 1 1 1 1 40.000+ 43.000 P.O.VITT.EMANUELE Gela 1 1 1 1 27.000+ 30.000 OSPEDALE M. I. LONGO DI MUSSOMELI 1 1 1 21.000+ 23.000 OSPEDALE S. STEFANO DI MAZZARINO 1 6000 OSPEDALE SUOR CECILIA BASAROCCO DI NISCEMI 1 6.000 SUB LOTTO 3 – AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO Il sistema sarà composto da due analizzatori (Chimico-Fisico e Sedimento) collegati fisicamente fra di loro tramite il campionatore o da due sistemi stand alone collegati soltanto informaticamente. Comunque coordinati da P.C. completo di Software Gestionale dedicato in grado di assicurare un unico ambiente di gestione e in grado di organizzare anche i dati relativi ai controlli di qualità e stampa di un unico referto personalizzabile. Raccolta in archivio storico di non meno di 100 mila schede pazienti complete di immagini e/o grafici e scattergram. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E TEST RICHIESTI La fornitura prevede la cessione delle apparecchiature come sotto specificate che potranno essere offerte dalla stessa azienda o da aziende diverse. In ogni caso il concorrente deve fare due offerte per ognuno dei due sub-lotti previsti, anche se offre le attrezzature per tutti e due i sub-lotti. L’aggiudicazione avverrà infatti su due sub lotti, per come di seguito evidenziato. SUBLOTTO 63/3 Analizzatore automatico per la determinazione su striscia reattiva dei parametri chimico fisici presenti nelle urine. Deve essere prevista, a completamento, la fornitura di un sistema semiautomatico per l’esame chimico fisico da dedicare alle urgenze e come possibile back-up dello strumento della routine. Questo sistema automatico verrà affiancato e integrato informaticamente dalla macchina per l’analisi del sedimento di cui al sub-lotto seguente. SUBLOTTO 63/4 Analizzatore automatico per la determinazione dei parametri degli elementi corpuscolari (sedimento) presenti nelle urine. Per quanto sopra deve essere fornito un sistema gestionale esperto che esegua in automatico la verifica di congruità dei dati forniti dai due sistemi e che consenta la validazione automatica dei risultati con regole programmate dal laboratorio. Deve inoltre garantire il collegamento in modalità Query Host al sistema informatico del laboratorio, che sarà a carico dell’aggiudicatario. Questo sistema deve essere offerto nel sub-lotto del sedimento urinario. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE RICHIESTA A B D E AZIENDA Laboratori Ospedalieri N° Strumenti Routine Chimico - Fisico N° Strumenti Back-up / Urgenze Chimico Fisico N° Strumenti Routine Sedimento N° Sistemi Gestionali Esperti AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PA “PAOLO GIACCONE” SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE E PATOLOGIA CLINICA 1 1 1 1 TIPOLOGIA E N° TEST PRESUNTIVI ANNUI RICHIESTI AZIENDA Laboratorio N° test Chimico Fisico Routine e Urgenze N° test Sedimento Routine AZ. OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PA “PAOLO GIACCONE” SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE E PATOLOGIA CLINICA 35.000 35.000 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI Per la macchina del Chimico – Fisico DESCRIZIONE PUNTI Lo strumento di back-up fornisce almeno 11 parametri 6 Strisce reattive utilizzabili anche manualmente e per ispezione visiva 4 Capacità di lavorare con un minimo di 2 ml di campione in provetta 5 Sensibilità delle striscie <5 mg% per le proteine 5 Miglior sensibilità delle striscie per glucosio 5 Posizione STAT per possibili campioni urgenti 4 Ciclo di lavaggio fra un campione e il successivo per contenere il carry over 6 Raddoppio del ciclo di lavaggio in presenza di alte concentrazioni di sangue nel campione precedente 4 Maggior numero di parametri refertati 5 Caricamento delle strisce reagenti in continuo senza interruzione della routine e senza alcuna calibrazione 4 Miglior sensibilità del parametro leucociti 4 Strisce reattive con acido ascorbico e microalbuminuria 5 Agitazione del campione dal fondo provetta con flusso d’aria 3 TOTALE Fino a 60 Per la macchina degli elementi corpuscolari DESCRIZIONE PUNTI Collegamento tra i campionatori di questo strumento e quello del Chimico - Fisico senza soluzione di continuità e senza intervento dell’operatore 4 Analisi degli elementi corpuscolari con tecnica microscopica 3 Con visione su campo intero e atlante in linea 3 Possibilità di revisione, classificazione e sottoclassificazione a video degli elementi con ricalcolo automatico dei risultati 4 Analisi di urina nativa con classificazione di almeno 65.000 cellule 6 Presenza di speciale algoritmo di valutazione dei parametri di dimensione ed eterogeneità delle emazie 5 Possibilità di analizzare campioni diversi dalle urine con metodica approvata FDA 6 Analisi degli elementi con tecnologia citofluorimetrica a flusso idrodinamico con rilevazione laser 8 Differenziazione eseguita con la tecnologia dei cluster autoadattanti 6 Controllo di qualità multiparametrico (almeno 6 analiti ) a due livelli di concentrazione 2 Maggiore cadenza analitica di quella richiesta 5 Possibilità di effettuare lo screening delle batteriurie con canale dedicato 5 Misura della conduttività del campione 3 TOTALE Fino a 60 ALTRE SPECIFICHE MINIME INERENTI LA FORNITURA RICHIESTA. La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime: La ditta offerente deve avere due tecnici di assistenza tecnica in Sicilia ; deve essere presente in Sicilia anche uno specialista applicativo per l’assistenza tecnico scientifica . In caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 8 ore lavorative; Deve essere previsto un calendario di interventi di manutenzione programmata; Deve essere previsto un corso di addestramento alla manutenzione di base, presso le sedi dei Laboratori, per gli operatori del Settore; Per il lotto del Chimico Fisico devono essere previsti, a carico dell’aggiudicatario, i corsi presso la sua sede per almeno un operatore di ogni laboratorio interessato alla fornitura; Per il lotto del sedimento devono essere previsti, con spese a carico dell’aggiudicatario, dei corsi tematici di secondo livello tenuti presso la sede dell’azienda partecipante con cadenza periodica a cui gli operatori potranno iscriversi, gestiti con la collaborazione di opinion leader dell’argomento trattato (indicare il numero dei corsi approssimativamente previsti nell’anno della gara e in quello successivo). Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con chiara indicazione delle competenze degli operatori del Laboratorio e del personale del Servizio di assistenza. La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei test richiesti. I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel caso in cui non fossero sufficienti, devono essere integrati fino a totale copertura del fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera. Il Controllo deve essere in quantità tale da poter effettuare almeno un controllo giornaliero su almeno due livelli su tutte le macchine. Deve essere previsto il collegamento al Computer Centrale in dotazione al Laboratorio a spese della ditta aggiudicataria. Devono essere forniti adeguati Gruppi di Continuità. Per quanto riguarda l’hardware, in considerazione delle problematiche che storicamente abbiamo avuto in questo laboratorio, in caso di guasto delle stampanti, la stampante di sistema deve essere consegnata in doppio, già predisposta per la connessione diretta al PC gestionale. (*) Possibilità di offrire sistemi ricondizionati. In relazione a questa possibilità, da noi considerata, in questo lotto, per ottenere un congruo contenimento dei costi, è però necessario puntualizzare quanto segue: La parte HardWare relativamente a PC, Video LCD e stampanti di tutte le strumentazioni richieste deve comunque essere nuova e di ultima generazione. È richiesta una dichiarazione impegnativa dell’azienda offerente certificante: L’esecuzione a regola d’arte dei lavori per il ripristino della perfetta funzionalità e affidabilità degli strumenti. La revisione e l’aggiornamento con le più recenti modifiche migliorative (upgrade). L’utilizzo di ricambi originali e lavori affidati a personale tecnico qualificato e certificato. L’esecuzione della revisione e l’impiego di materiali in conformità alle procedure interne certificate della stessa ditta offerente. Nel caso in cui una qualsiasi delle apparecchiature consegnate e/o dei relativi dispositivi accessori dovesse creare problemi alla corretta conduzione delle operazioni in laboratorio, l’offerente deve garantire, dietro semplice richiesta scritta del responsabile del laboratorio, la sostituzione entro 20 gg. lavorativi dalla data della comunicazione. BASE D’ASTA per l’intero lotto € 1.250.000,00 OLTRE IVA ( € 850.000,00 per l’ASP di CL ed € 400.000,00 per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo) Lotto 64 - SISTEMA DOSAGGIO DROGHE SU CARD PER PATOLOGIA CLINICA P.O.VILLA SOFIA E CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono due sistemi per l’esecuzione di test rapidi per la determinazione di droghe d’abuso. Ciascun sistema deve poter eseguire con metodo immunocromatografico competitivo multiparametrico, o in chemiluminescenza (metodo multiplex biochip o similari) il dosaggio qualitativo delle principali droghe d’abuso,su matrice urinaria. Deve essere prevista la lettura in automatismo dei risultati qualitativi(positivo/negativo) con relativa stampa di un referto contenente anche i dati anagrafici del paziente ed i parametri di calibrazione dello strumento. Si precisa che la strumentazione richiesta necessita di interfacciamento al LIS. Test richiesti/anno COCAINA 250 CANNABINOIDI 250 OPPIACEI 250 ANFETAMINE 250 BARBITURICI 250 BENZODIAZEPINE 250 Caratteristiche tecnico/qualitative valutabili con 60 Punti °memorizzazione dei campioni completi su apposito database 20 PUNTI °rilievi di cut-off non superiori a 500 ng/ml per cannabinoidi 8 PUNTI °rilievi di cut-off non superiori a 300 ng/ml per cocaina ed oppiacei 8 PUNTI °possibilita’di stampa con indicazione lotto e data scadenza del kit 8 PUNTI °possibilità di valutare i parametri in maniera quantitativa con curve di calibrazione 8 PUNTI °disponibilita’sullo stesso sistema e con stessa metodica di rilevazione Benzodiazepine e Barbiturici(250 test/anno cad.) 8 PUNTI. BASE D’ASTA € 80.100,00 oltre iva ________________________________________________________________ LOTTO 65 - SISTEMI AUTOMATICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 – UOC PATOLOGIA CLINICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Qui di seguito si indicano le esigenze strumentali e i carichi di lavoro delle diverse Unità Operative Territoriali. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE RICHIESTA A B C AZIENDA Laboratori Ospedalieri N° Strumenti Routine Almeno 80 test/ora) N° Strumenti Back up Routine Almeno 30 test/ora) N° Strumenti Media e piccola Routine Almeno 30 test/ora) AZ. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO OSPEDALE VILLA SOFIA LAB. DI PATOLOGIA CLINICA 1 1 OSPEDALE V. CERVELLO LAB. DI PATOLOGIA CLINICA 1 1 N° TEST PRESUNTIVI ANNUI COMPLESSIVAMENTE RICHIESTI AZIENDA AZ. OSPEDALI RIUNITI CERVELLO VILLA SOFIA DI PALERMO N° TEST 40.000 AZIENDA ASP CALTANISSETTA N° TEST 20.000 S. Elia N° TEST 10.000 Gela N° TEST 5.000 Mussomeli 1. CARATTERISTICHE MINIME ED INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE RICHIESTA PER CIASCUN P.O. -strumento compatto e di ultima generazione,nuovo di fabbrica -utilizzo di provetta primaria barcodata -utilizzo della provetta di emocromo -cadenza analitica (per le routine) di almeno 80 esami/ora - collegamento in modo bidirezionale ai sistemi informatico in dotazione ai laboratori. L’interfacciamento non andrà considerato per gli strumenti di back up e per gli strumenti con prestazioni di 30 test /h. Tutta la strumentazione deve essere interfacciata, anche gli strumenti con cadenza analitica inferiore a 30 test/ora. Il collegamento bidirezionale ai sistemi informatici in dotazione ai laboratori deve essere previsto per tutti i PP.OO. La ditta aggiudicataria dovra’ fornire l’assistenza tecnica per tutta la durata del service e dovra’ inoltre fornire una strumentazione di backup di cadenza analitica inferiore allo strumento principale N. Descrizione Punteggio 1 Utilizzo di controllo di qualita’ interno (per controllo interno si intende un campione di sangue a titolo noto, che permetta di verificare il sistema automatico di determinazione della VES) 7 1 bis Controllo al lattice 3 2 Capacita’ di carico di almeno 40 campioni per strumentazione principale (il punteggio sarà assegnato in maniera proporzionale dando la maggiore valutazione a chi offrirà maggiori qualità e performance) 10 3 Utilizzo di veq esterna 10 4 Valutazione della cadenza analitica superiore a 80/ test h (il punteggio sarà assegnato in maniera proporzionale dando la maggiore valutazione a chi offrirà maggiori qualità e performance) 5 5 Nessun rifiuto speciale oltre le provette 5 6 Per la minore quantita’di campione utilizzata (il punteggio sarà assegnato in maniera proporzionale dando la maggiore valutazione a chi offrirà maggiori qualità e performance) 5 7 Assenza calibrazione 5 8 Dimostrare con letteratura che il test non risenta delle variazioni dell’ematocrito 5 9 Lavorare a temperatura costante di 37 C 5 Tutte le strumentazioni e le postazioni devono essere fornite di gruppo di continuità ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB LOTTO N. 2. - LABORATORI ANALISI PREVISTI NEI VARI PRESIDI DELLA ASP N.2 – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA DESCRIZIONE DELLA FORNITURA STRUMENTALE RICHIESTA PER I VARI PRESIDI DEL TERRITORIO A B Laboratori Ospedalieri N° Strumenti Routine Almeno 80 test/ora) N° Strumenti Back up Routine Almeno 30 test/ora) OSPEDALE SANT’ELIA DI CALTANISSETTA 1 1 OSPEDALE VITTORIO EMANUELE III DI GELA 2 OSPEDALE M. I. LONGO DI MUSSOMELI 1 1. CARATTERISTICHE MINIME ED INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE RICHIESTA PER CIASCUN P.O. -strumento compatto e di ultima generazione,nuovo di fabbrica -utilizzo di provetta primaria barcodata -utilizzo della provetta di emocromo -utilizzo degli stessi rack dei contaglobuli in uso nei laboratori con caricamento in continuo -cadenza analitica come da prospetto - controlo di qualità con almeno due livelli - collegamento in modo bidirezionale ai sistemi informatico in dotazione ai laboratori La ditta aggiudicataria dovra’ fornire l’assistenza tecnica per tutta la durata del service e dovra’ inoltre fornire una strumentazione di backup di cadenza analitica inferiore allo strumento principale 2. PARAMETRI VALUTABILI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DI QUALITA’: BASE D’ASTA € 455.350,00 OLTRE IVA (€ 280.350,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 175.000,00 per l’Asp di CL) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LOTTO 66 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO – UOC PATOLOGIA CLINICA - SISTEMA AUTOMATICO PER FARMACI CITOTOSSICI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE DEL SISTEMA Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione: Qualità: punti massimi 60 Prezzo: punti massimi 40 Il sistema automatico per il monitoraggio terapeutico dei farmaci immunosoppressivi: Tacrolimus, Ciclosporina e Sirolimus, più Metrossato. L’Analizzatore deve poter lavorare in random, per profili e in batch. La funzione STAT per l’inserimento dei campioni urgenti non deve interferire con la routine. Interfaccia bidirezionale per collegamento a host computer. Controllo di qualità con multiregole di Westgard. La ditta deve interfacciare lo strumento al Sistema Informatico in uso nel Laboratorio Parametri Test/anno Ciclosporina 2000 Tacrolimus 600 Sirolimus 50 Metotressato 300 Micofenolato 50 Caratteristiche tecniche ed analitiche del sistema Unico strumento in grado di eseguire in contemporanea tutti i parametri richiesti punti 5 Metodo di analisi in EMIT punti 5 Metodo chemiluminescenza punti 4 Caricamento in continuo dei campioni in studio punti 2 Riconoscimento tramite barcone dei campioni in studio punti 3 Alloggiamento refrigerato dei reagenti con i flaconi originali punti 5 Caratteristiche tecniche e qualitative dei reattivi Prodotti dalla stessa ditta (reattivi omogenei) punti 10 Programma VEQ internazionale punti 10 Manutenzione e sistema di gestione informatica Assistenza tecnica e specialistica in loco punti 5 Adattabilità del sistema alle esigenze strutturali e produttive Capacità della strumentazione di adeguarsi alla struttura del laboratorio in termini di superficie occupata (la minore possibile) e adattabilità alle attrezzature presenti punti 5 Capacità della strumentazione a mantenere una produzione di referti diagnostici in linea con il carico di lavoro giornaliero punti 5 Strumento da banco punti 5 TESTS OPZIONALI Non vincolanti ai fini della conformità tecnica e dell’offerta economica si richiede inoltre di indicare la percentuale di sconto eventualmente praticata anche per quei tests non in elenco, ma facenti parte del listin Tutte le strumentazioni e le postazioni devono essere fornite di gruppo di continuità BBASE D’ASTA € 240.300,00 oltre iva LOTTO 67 –DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO UOC PATOLOGIA CLINICA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi TIPOLOGIA E NUMERO/ANNO DEI TEST RICHIESTI IgE totali 4000 IgE specifiche 16000 IgG specifiche 1000 ECP 500 TRIPTASE 500 (Testo aggiuntivo che comunque la ditta deve impegnarsi a fornire, ad aggiudicazione avvenuta, anche con altra strumentazione). Caratteristiche del sistema richiesto Sistema automatico in chemioluminescenza o fluorescenza con le seguenti caratteristiche : Non in micro piastra o multi pozzetto Caricamento continuo dei sieri Capacità di utilizzare provette primarie anche di tipo pediatrico Riconoscimento barcodato dei campioni Cadenza analitica del sistema non inferiore a 60 test/ora dopo il primo risultato Possibilità di eseguire in automatico diluizioni durante la seduta analitica Stabilità degli allergeni a bordo non inferiore a 90 giorni Gestione urgenze con utilizzo in continuo Controllo di qualità interno in linea Reagenti pronti all’uso Software gestionale collegato allo strumento con possibilità di refertazione L’offerta dovrà prevedere l’interfaccia host al sistema informatico in dotazione al laoratorio La ditta aggiudicataria dovrà fornire un controllo di qualità esterno certificato ISO 9000 La ditta aggiudicataria dovrà fornire una centrifuga base per sierare campioni in esame CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ -Possibilità di dosare molecole allergeniche ricombinanti per dermatofagoidi, PUNTI 10 epiteli, pollini, alimenti, lattice e veleni -Quantità minima di siero necessaria per il dosaggio di un singolo allergene PUNTI 5 -Sistema in chemiluniscenza PUNTI 4 -Sistema in fluorescenza PUNTI 2 -Confezionamento per gli allergeni poco frequenti < 25 PUNTI 5 -Allergeni in fase solida PUNTI 4 -Maggiore range di calibrazione per le IgE PUNTI 5 -Minore ingombro strumentazione PUNTI 5 -Numero di tipologie di allergeni differenti immagazzinabili a bordo PUNTI 5 -Minore tempo di esecuzione del singolo test PUNTI 5 -Maggiore numero di istallazioni in Italia PUNTI 5 -Maggior numero di test eseguibili in walk-away PUNTI 3 BASE D’ASTA € 220.275,00 OLTRE IVA _________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 68 – SERVICE ALLERGOLOGIA AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 - ASP CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiedono due strumenti , uno per il P.O. S.Elia Caltanissetta, uno per il P.O. Vittorio Emanuele Gela, aventi le seguenti caratteristiche: completamente automatici, tecnologia chemiluminescenza o fluorimetria sistema non in micropiastra o multipozzetto; campionamento da tubo primario, accesso random,calibrazione diretta non per famiglia ma verso lo standard internazionale WHO 75/502 riferimento La ditta aggiudicataria deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso per eventuali prodotti che in futuro il laboratorio deciderà di acquisirli e sui prodotti che potrebbero uscire successivamente;tale sconto non potrà essere inferiore alla media degli sconti praticati sui prodotti oggetto di gara. La ditta aggiudicataria dovrà fornire calibratori e controllo di qualità , tutto il materiale di consumo necessario per l'esecuzione e la refertazione dei test Gli strumenti devono essere interfacciati con il programma gestionale del laboratorio di analisi TEST. ALLERGENI : S.Elia CL V.E.Gela Acari,Alberi, Forfore,Epiteli e proteine animali,Alimenti di origine vegetale 5.000 5.000 ed animale,Erbe, Farmaci,Graminacee, Insetti e Veleno,Muffe,Polvere, Professionali, ecc. Beta-Lattoglobulina IgG 200 200 Anticorpi antigliadina deamidata IgG 200 200 Anticorpi antigliadina deamidata IgA 200 200 Anticorpi antitrasaglutaminasi IgA 200 200 Anticorpi antitrasaglutaminasi IgG 200 200 Ab-RO 48 48 Ab-Scl-70 48 48 Ab-Jo-1 48 48 IgE totali 400 800 SUB LOTTO 2 – ALLERGOLOGIA E CELIACHIA - AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO ALLERGOLOGIA E CELIACHIA Si richiede la fornitura in “service” di uno strumento completamente automatizzato per l’esecuzione delle determinazioni analitiche del settore Allergologia e Celiachia Carico di lavoro La previsione di lavoro è di circa 6.600 determinazioni /anno come di seguito specificato IgE totali 800 IgE specifiche 2500 IgE specifiche molecolari ricombinanti 100 IgG specifiche allergologiche 100 IgG4 specifiche 100 ECP 100 Screening allergologico 100 Transglutaminasi IgA ricombinante 800 Transglutaminasi IgG ricombinante 200 Gliadina IgA 100 Gliadina IgG 100 Gliadina Deamidata IgA 800 Gliadina Deamidata IgG 800 Totale 6600 Caratteristiche minime della strumentazione Sistema automatico con le seguenti caratteristiche: Sistema non in micropiastra o multipozzetto Possibilità di utilizzare provette primarie anche di tipo pediatrico Possibilità di esecuzione automatica delle diluizioni durante la seduta analitica Range di calibrazione delle IgE specifiche da 0 a 100 KUA/L (standard WHO 75/502) Controlli di qualità interno Reagenti pronti all’uso Software gestionale collegato allo strumento con possibilità di refertazione e gestione del magazzino degli allergeni L’offerta dovrà prevedere l’interfaccia host al sistema informatico in dotazione al laboratorio e adeguato gruppo di continuità per garantire continuità analitica in caso di transitoria interruzione elettrica. Caratteristiche valutazione qualità Confezionamento allergeni meno frequenti< 15 test 10 Allergeni in fase solida 10 Scadenza reattivi a confezione aperta 5 Pannello allergenico comprensivo di molecole allergeniche ricombinanti (fornire elenco dettagliato) 15 Software in grado di gestire il magazzino esterno degli allergeni 5 Altri test disponibili sul sistema nel settore dell'autoimmunità 5 Minima quantità di siero necessario per singolo allergene 10 Assistenza tecnica in Sicilia BASE D’ASTA € 450.000,00 OLTRE IVA ( € 275.000,00 per l’ASP di CL ed € 175.000,00 per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo) LOTTO 69 –COAGULAZIONE ALTA PRODUTTIVITA’ ROUTINE-URGENZA-SPECIALISTICA E TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE(TAO) AGGIUDICAZIONE PER LOTTO SUB LOTTO 1 - AOR VILLA SOFIA CERVELLO – UOC PATOLOGIA CLINICA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi PRESIDIO OSPEDALIERO N° STRUMENTI N° POSTAZIONI TAO N° Pazienti per invio terapia TAO P.O. V.Cervello Lab Patologia Clinica 3 4 1000 Per il Presidio Ospedalierio indicato in elenco si richiede: REQUISITI MINIMI STRUMENTO Coagulometro completamente automatico nuovo e di ultima generazione Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche Inserimento campioni mediante rack Cadenza analitica almeno 250 test/h Campioni a bordo: almeno 100 Numero di reagenti a bordo almeno 50 Caricamento da tubo primario di diversa misura Caricamento continuo dei campioni Caricamento continuo dei reagenti Walk-away almeno 800 test Accesso random, batch, urgenze Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagente Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi,cromogenici e immunologici) Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente Possibilità di operare per “priorità campione” Programmazione di almeno 25 test ( diversi ) per campione Sistema di lettura ottico Interfaccia bidirezionale Strumento da banco Sistema di perforazione provette ( Cup piercing ) REQUISITI MINIMI SOFTWARE TAO N° di postazioni adeguate secondo le richieste dei centri complete di computer stampanti e stampanti di codici a barre autorizzazione dell’accesso ai dati tramite password a livelli differenziati; possibilità di organizzare gli appuntamenti (agenda) per fasce orarie configurabili; codifica delle patologie secondo i criteri di valutazione clinica; proposta del range terapeutico legata alla diagnosi; modulo di accettazione che permetta la stampa dei codici a barre dei pazienti in TAO; possibilità di inserimento simultaneo della terapia da più stazioni di lavoro; statistiche dei dati, archivio storico; algoritmo della fase di induzione validato da studi clinici; elaborazioni statistiche per diagnosi, per farmaco e per complicanza; range e target terapeutico associati alla diagnosi; indicatori specifici per pazienti a rischio trombotico o emorragico; calcolo in tempo reale della percentuale del tempo entro il range terapeutico; connessione diretta al laboratorio di Coagulazione ed Emostasi servizio di invio della prescrizione terapeutica per via fax e/o via e-mail proposta automatica del dosaggio di farmaco attraverso algoritmo validato da centri di riferimento. Tutte le strumentazioni e le postazioni per la terapia TAO devono essere collegate al sistema gestionale presente nei laboratori. Tutte le strumentazioni e le postazioni TAO devono essere fornite di gruppo di continuità. TEST RICHIESTI Tutti i Test devono possedere il marchio CE e devono poter essere processati automaticamente sull' analizzatore offerto. Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili,soluzioni di lavaggio,per l'esecuzione di: Esame N° Test Requisiti minimi dei reagenti PT 120.000 Tromboplastina Ricombinante APTT 70.000 Attiv.silice colloidale o acido ellagico Fibrinogeno Clauss 70.000 Coagulativo Tempo di Trombina 5.000 Trombina Bovina Antitrombina 15.000 Cromogenico D-Dimero 6.000 Immunologico Ricerca LAC 1.000 DRVVT Conferma LAC 500 DRVVT SCT o KCT o APTT ricco di fosfolipidi 1.000 Coagulativo Proteina C 1.000 Cromogenico Proteina S Libera 1.000 Immunologico Proteina S 1.000 Coagulativo Plasminogeno 300 Cromogenico Inibitore della Plasmina 500 Cromogenico Eparina 100 Cromogenico APC Resistance V Leiden 500 Coagulativo Dosaggio del F.II 200 Plasma carente Dosaggio del F.V 200 Plasma carente Dosaggio del F.VII 250 Plasma carente Dosaggio del F.VIII 500 Plasma carente Dosaggio del F.IX 100 Plasma carente Dosaggio del F.X 100 Plasma carente Dosaggio del F.XI 100 Plasma carente Dosaggio del F.XII 100 Plasma carente Dosaggio del F.XIII 100 Immunologico / coagulativo v.W.Factor Antigene 200 Immunologico v.W.Factor Attività 200 Immunologico * Omocisteina 200 Immunologico * HIT - Ab ( PF4-H) 500 Immunologico *ECARIN Chromogenic assay 1000 cromogenico Plasma Controllo Nor. e Pat. Intra-Inter lab 600 Flaconi da 1 mL Plasma Controllo Nor. e Pat. Dei Fattori 300 Flaconi da 1 mL Controllo del D-Dimero alto e basso 200 Flaconi da 1 mL *Controllo per Omocisteina a due livelli 20 Flaconi da 1 mL Plasma di controllo Nor.e Pat. Del LAC 200 Flaconi da 1 mL Plasma controllo Nor.e Pat. Per APC 200 Flaconi da 1 mL *Controllo per HIT (alto e basso) 100 Flaconi da 1 mL Plasma di controllo per Eparina LMW (alto e basso 50 Flaconi da 1 mL Plasma di controllo per Eparina UF (alto e basso) 50 Flaconi da 1 mL Il service deve comprendere gli eventuali plasmi di calibrazione, tutti i reattivi ausiliari e i consumabili necessari per l’esecuzione dei test sopra indicati. La ditta aggiudicataria dovrà prevedere la fornitura di PC gestionale, stampanti, monitor LCD. La ditta aggiudicataria dovrà fornire altresì, per la valutazione del valore di inr, n. 4 point of care. Il poct deve essere interfacciabile al lis del laboratorio e deve essere fornito di minicard e lancette per 1000 test annui. *) TEST AUSPICABILI NON VINCOLANTI IL LOTTO SUB LOTTO 2 – AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO Si richiedono per il Lab.di Patologia Clinica n°2 coagulometri completamente automatici nuovi e di ultima generazione da banco per la routine,ed un coagulometro completamente automatico nuovo e di ultima generazione da banco per le urgenze e/o Backup, tutti collegati al sistema gestionale presente in Laboratorio. Inoltre,deve essere fornito un programma di gestione per i pazienti in Terapia Anticoagulante Orale (TAO) secondo modalità e necessità concordate con la Ditta aggiudicataria Devono essere forniti i gruppi di continuità per tutti gli strumenti. REQUISITI MINIMI STRUMENTI DI ROUTINE Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche Inserimento campioni mediante rack Piatto porta campioni da almeno 100 posti Numero di reagenti a bordo almeno 50 Caricamento da tubo primario di diversa misura Sistema di dispensazione ad aghi uno per i campioni (con dispositivo fora tappi) e due per i reagenti Caricamento continuo dei campioni Caricamento continuo dei reagenti Walk-away almeno 500 test Accesso random, batch, urgenze Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti Possibilità di operare per “priorità campione” Esecuzione di almeno 30 test ( diversi ) per campione Dosaggio dei Fattori Sistema di lettura ottico Interfaccia bidirezionale Cadenza analitica per PT > 250 Test/h Calibrazione contemporanea di più test Controllo di qualità interno mediante carte di Levey-Jennings con possibilità di configurare regole di Westgard e gestire lotti diversi Gestione del controllo di qualità in automatico con programmazione per intervalli di tempo o di numero di test Manuale on line a bordo Memorizzazione di almeno 5 curve di calibrazione per test Monitoraggio volumi reagenti mediante misura e allarmi livelli personalizzabili Numero di canali di lettura almeno 10 Numero di funzioni matematiche per l’elaborazione della curva di calibrazione >10 Numero di metodiche programmabili dall’operatore 250 Possibilità di eseguire Re-Run automatico Possibilità di eseguire test reflex a “cascata” in automatico in base a regole prestabilite dall’operatore Possibilità di gestire più di un lotto di reagenti Possibilità di inserire più flaconi dello stesso reagente Refertazione personalizzata Tracciatura del campione a bordo Tracciatura di tutti gli interventi operativi Visualizzazione e stampa di tutte le curve di reazione CARATTERISTICHE MINIME DEL COAGULOMETRO URGENZE E/O BACKUP Strumento totalmente automatico con sistema di lettura ottico. Caricamento in continuo dei campioni con piatto campionatore di almeno 80 posti. Utilizzo di provette primarie di varie dimensioni e di coppette. Caricamento in continuo di cuvette di reazione Cadenza analitica almeno di 240 PT/ora Possibilità di programmare almeno 30 test diversi per campione Prediluizione automatica di campioni e calibranti. Identificazione positiva dei campioni e dei reagenti mediante lettore di bar-code interno. Vano porta reagenti refrigerato per poter alloggiare un minimo di 30 reagenti. Almeno 10 canali di lettura. Possibilità di eseguire il fibrinogeno sia derivato sia con metodo di Clauss. Esecuzione in automatico delle curve di calibrazione. Sistema di dispensazione ad aghi , uno per i campioni ( con dispositivo fora tappi) ed uno per i reagenti, provvisti di sensori di livello. Rerun automatico per i test fuori range e possibilità di programmare reflex test Inserimento dei campioni urgenti in qualsiasi momento durante la routine Sistema di autodiagnosi strumentale. Validazione automatica totale e per criteri. Stampa in automatico o a richiesta. Visualizzazione e stampa di tutte le curve di reazione dei campioni con possibilità di salvarle in memoria. Archivio pazienti Controllo di Qualità Interno. REQUISITI MINIMI SOFTWARE TAO N° di postazioni adeguate secondo le richieste del centro complete di computer stampanti e stampanti di codici a barre autorizzazione dell’accesso ai dati tramite password a livelli differenziati; possibilità di organizzare gli appuntamenti (agenda) per fasce orarie configurabili; codifica delle patologie secondo i criteri di valutazione clinica; proposta del range terapeutico legata alla diagnosi; modulo di accettazione che permetta la stampa dei codici a barre dei pazienti in TAO; possibilità di inserimento simultaneo della terapia da più stazioni di lavoro; statistiche dei dati, archivio storico; algoritmo della fase di induzione validato da studi clinici; elaborazioni statistiche per diagnosi, per farmaco e per complicanza; range e target terapeutico associati alla diagnosi; indicatori specifici per pazienti a rischio trombotico o emorragico; calcolo in tempo reale della percentuale del tempo entro il range terapeutico; connessione diretta al laboratorio di Coagulazione ed Emostasi servizio di invio della prescrizione terapeutica per via fax e/o via e-mail proposta automatica del dosaggio di farmaco attraverso algoritmo validato da centri di riferimento. Test richiesti Tutti i Test devono possedere il marchio CE Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili,soluzioni di lavaggio,per l'esecuzione di: Esame N° Test Requisiti minimi dei reagenti PT 80.000 Tromboplastina Ricombinante con valore ISI certificato secondo la procedura consigliata WHO/ISTH APTT 75.000 Attiv.silice colloidale o acido ellagico Fibrinogeno Clauss 70.000 Coagulativo Tempo di Trombina 1.000 Trombina Bovina Antitrombina 15.000 Liquida, Cromogenico D-Dimero 10.000 Immunologico Ricerca LAC 700 DRVVT Conferma LAC 300 DRVVT SCT o KCT o APTT ricco di fosfolipidi 700 Coagulativo Proteina C 300 Cromogenico Proteina S Libera 300 Immunologico Proteina S 100 Coagulativo Plasminogeno 100 Cromogenico Inibitore della Plasmina 100 Cromogenico Eparina 100 Cromogenico APC Resistance V Leiden 300 Coagulativo Dosaggio del F.II 200 Plasma carente Dosaggio del F.V 200 Plasma carente Dosaggio del F.VII 200 Plasma carente Dosaggio del F.VIII 500 Plasma carente Dosaggio del F.IX 100 Plasma carente Dosaggio del F.X 100 Plasma carente Dosaggio del F.XI 100 Plasma carente Dosaggio del F.XII 100 Plasma carente Dosaggio del F.XIII 100 Immunologico / coagulativo v.W.Factor Antigene 200 Immunologico v.W.Factor Attività 200 Immunologico * Omocisteina 500 Immunologico * HIT - Ab ( PF4-H) 200 Immunologico Plasma Controllo Nor. e Pat. Intra-Inter lab 300N+300P Flaconi da 1 mL Plasma Controllo Nor. e Pat. Dei Fattori 150N+150P Flaconi da 1 mL Controllo del D-Dimero alto e basso 100A+100B Flaconi da 1 mL *Controllo per Omocisteina a due livelli 10BL+10P Flaconi da 1 mL Plasma di controllo Nor.e Pat. Del LAC 100N+100P Flaconi da 1 mL Plasma controllo Nor.e Pat. Per APC 100N+100P Flaconi da 1 mL *Controllo per HIT (alto e basso) 20A+20B Flaconi da 1 mL Plasma di controllo per Eparina LMW (alto e basso 20A+20B Flaconi da 1 mL Plasma di controllo per Eparina UF (alto e basso) 20A+20B Flaconi da 1 mL I test asteriscati sono opzionali e non sono vincolanti Il service deve essere omnicomprensivo di reagenti, calibratori, controlli, reattivi ausiliari e consumabili necessari per l’esecuzione dei test richiesti compreso il materiale cartaceo per la refertazione dei dati. Lotto unico ed indivisibile. Oltre all’offerta dei sopra riportati prodotti dovrà essere presentato il listino. Dovranno essere presentate,pena l’esclusione, le schede tecniche del produttore sia per la strumentazione che dei prodotti onde poter valutare la conformità con quanto richiesto in capitolato. Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la durata della fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta aggiudicataria al Laboratorio senza ulteriori aggravi economici per l’Azienda Policlinico. Eventuali lavori strutturali minimali necessari per l’ottimale inserimento e funzionalità del sistema offerto nel Laboratorio centralizzato saranno a carico della Ditta aggiudicataria Inoltre devono essere forniti i gruppi di continuità per tutti gli strumenti e per le componenti informatiche CARATTERISTICHE TECNICHE E ANALITICHE DI QUALITA’ Possibilità di eseguire Re-Run automatico. 1 Algoritmi software TAO “validati” da studi clinici ( allegare documentazione a supporto ). 5 Possibilità di eseguire test reflex a “cascata” in automatico in base a regole prestabilite dall’operatore 2 Gestione del controllo di qualità in automatico con programmazione per intervalli di tempo , di numero di test e cambio flacone 2 Controllo di qualità interno mediante carte di Levey-Jennings con possibilità di configurare regole di Westgard e gestire lotti diversi. 1 Canali di lettura > 10 3 Esecuzione automatica del dosaggio dei fattori della coagulazione mediante la funzione del “parallelismo” e visualizzazione delle curve di confronto dello stesso . 2 Assistenza tramite desktop remoto con possibilità di condividere in tempo reale e in totale sicurezza, il desktop dello strumento con uno specialista per realizzare attività di troubleshooting, prevenzione e formazione a distanza.(presentare documentazione tecnica). 4 Memorizzazione di almeno 5 curve di calibrazione per test 2 Lotto unico reagenti per almeno 12 mesi (inviare documentazione) 4 Test ora per profilo PT-PTT-FIB CLAUSS – AT > 100 2 PT: ricombinante umana con valore ISI certificato secondo la procedura WHO/ISTH da Laboratori di riferimento . 3 ANTITROMBINA : reagente liquido con FXa. 1 APCR-V: metodo Dahlback elevata sensibilità e specificità alla mutazione del F.V per i plasmi di pazienti in TAO ( relazionare lavori a supporto). 3 PS LIBERA: metodo Anti-C4bBP di origine umana per avere la massima affinità con la proteina S libera. 5 Numero di reagenti pronti all’uso già liquidi (relazionare ) 2 APTT: liquido, con fosfolipidi da sintesi per assicurare una elevata riproducibilità e stabilità del prodotto ( relazionare ). 5 Valutazione kit opzionali ( HIT, Eparina; Omocisteina) il punteggio proporzionalmente maggiore a chi offre il maggior numero dei kit 6 Criteri di sicurezza invio referti TAO (relazionare su protezione dati ed invio risultati via mail e/o fax 4 D-Dimero approvato da consessi internazionali (FDA,EMEA,ecc.) Relazionare. 3 BASE D’ASTA € 3.051.500,00 oltre iva (€ 1.201.500,00 per l’AOR Villa Sofia Cervello ed € 1.850.000,00 per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo) _________________________________________________________________________________________ LOTTO 70- AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO GIACCONE DI PALERMO SISTEMA ANALITICO(STRUMENTO – REAGENTI) PER L’ESECUZIONE DEI TEST FATTORE V LEIDEN E FATTORE II IN BIOLOGIA MOLECOLARE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU’ BASSO – ART. 82 D.L.VO 163/2006 Caratteristiche dello strumento: Sistema integrato e completamente automatico di real-time PCR capace di eseguire automaticamente estrazione degli acidi nucleici, amplificazione e rilevazione del segnale. Possibilità di interfacciamento ad host in modalità host query Possibilità di operare senza l’ausilio di cappe aspiranti per evitare cross-contaminazioni. Possibilità di leggere on-line ed in tempo reale le curve di amplificazione Possibilità di esportare e stampare le curve di reazione. Possibilità di caricare in contemporanea test differenti sullo strumento e seguirli on-line. Identificazione dei campioni tramite bar-code Identificazione tramite bar-code del test da eseguire e verifica del lotto e data di scadenza direttamente da cartuccia. Manutenzione giornaliera e ordinaria (indicare il tempo dedicato) Esecuzione in contemporanea della mutazione V-leiden e variante G20210A del gene della protrombina Tempi di esecuzione dell’analisi estrazione, amplificazione e rilevazione dell’amplificato per entrambi i test in meno di 40 minuti. Password multilivello Espressione dell’intepretazione del risultato ottenuto per ovviare a soggettive ed equivocabili interpretazioni soggettive. Possibilità di back-up di tutta la base dati Semplice interfaccia operatore Possibilità di eseguire singole sedute quotidiane senza spreco di reattivo in tempi brevissimi con riduzione dei tempi di risposta (indicare il tempo) Possibilita’ di conservazione dei reattivi anche a temperatura ambiente (20°-25°C) mantenendo invariata la stabilità e le performance degli stessi Controlli dedicati esterni di qualità e interno per ogni run. Presenza di un sistema in grado di elencare e identificare gli eventuali errori che si sono verificati nel corso dell’analisi fornendo: il codice errore, il testo del messaggio di errore e l’ora in cui si è verificato. Possibilità di registrare tutte le eventuali modifiche effettuate su un campione. Possibilità di esportare i risultati delle analisi. Reagenti e fabbisogno annuale presunto: Descrizione prodotto N° Test 1 Kit per la determinazione contemporanea delle mutazioni Fattore V Leiden e Fattore II 300 2 Controlli contenente DNA mutato per i F V e F II 50 BASE D’ASTA € 225.000,00 OLTRE IVA _______________________________________________________________________________________________ LOTTO 71 - COAGULAZIONE A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA V.CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi LOTTO COAGULAZIONE ROUTINE-URGENZA- PRESIDIO OSPEDALIERO N° STRUMENTI P.O. VILLA SOFIA Lab Patologia Clinica 2 Per il Presidio Ospedalierio indicato in elenco si richiede: REQUISITI MINIMI STRUMENTO Coagulometro completamente automatico nuovo e di ultima generazione Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche Inserimento campioni mediante rack Cadenza analitica almeno 300 test/h Campioni a bordo: almeno 100 Numero di reagenti a bordo almeno 30 Caricamento da tubo primario di diversa misura Caricamento continuo dei campioni, reagenti, calibratori e controlli Accesso random, batch, urgenze Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagente Interfaccia bidirezionale Strumento da banco Presenza di sistema controllo di qualità Presenza di sensore di livello negli aghi Tutte le strumentazioni e le postazioni devono essere fornite di gruppo di continuità TEST RICHIESTI Tutti i Test devono possedere il marchio CE e devono poter essere processati automaticamente sull' analizzatore offerto. Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili,soluzioni di lavaggio,per l'esecuzione di: Il service deve comprendere gli eventuali plasmi di calibrazione, tutti i reattivi ausiliari e i consumabili necessari per l’esecuzione dei test sopra indicati. La ditta aggiudicataria dovrà prevedere la fornitura PC gestionale, stampanti e monitoR LCD. TEST N.TEST/ANNO -PT 80.000 -APTT 60.000 -FIBRINOGENO 20.000 -TEMPO DI TROMBINA 1.000 -ANTITROMBINA III 3.000 -D-DIMERO 2500 CARATTERISTICHE TECNICHE E ANALITICHE DI QUALITA’ PUNTI °capacita’piatto campionatore maggiore di 100 posizioni punti 3 °APTT da sintesi punti 6 °assistenza tecnica e specialistica in loco punti 6 °sistema di lettura in centrifugo punti 8 °sistema di lettura ottico punti 3 °studio del parallelismo in completa automazione punti 2 °presenza di dispositivo foratappi dei campioni punti 3 °maggiore cadenza analitica per PT/ora punti 8 °dosaggio del fibrinogeno su plasma indiluito punti 3 °autocalibrazione anche durante la routine per tutti i test punti 4 °possibilita’di caricamento dei rack reagenti e dei rack campioni indifferentemente sulle stesse corsie punti 5 °reagenti dello stesso produttore(almeno per l’80%) punti 5 °possibilita’di eseguire il test Omocisteina punti 2 °possibilita’di eseguire il test ETP punti 2 BASE D’ASTA € 480.600,00 oltre iva LOTTO 72 - INDAGINI DI APPROFONDIMENTO TEST SPECIALISTICI IN COAGULAZIONE SUB LOTTO 1 – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU’ BASSO – Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Per il Lab.di Patologia Clinica si richiede: n.1 Sistema analitico per esecuzione dei seguenti test in Chemioluminescenza: TEST N. DETERMINAZIONI ACA IgG 1500 ACA IgM 1500 ß2GP1 IgG 1500 ß2GP1 IgM 1500 D - DIMERO ALTA SENSIBILITA’ 1000 HIT TOT. 500 HIT IgG 200 VWFAg 400 VWFRCo 400 Caratteristiche di minima della strumentazione Strumento completamente automatico Utilizzo di cartucce precalibrate Numero di cartucce a bordo almeno 20 Scomparto reagenti refrigerato Campioni a bordo: almeno 20 Identificazione positiva di campioni e reagenti Stabilità reagenti a bordo almeno 1 mese Possibilità di eseguire test diversi contemporaneamente Possibilità di eseguire una singola determinazione Cadenza analitica almeno 50 test/h Possibilità di eseguire test reflex Gestione delle urgenze Interfacciamento al sistema gestionale presente in laboratorio Gruppo di continuità La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale di consumo ed eventuali controlli per l’esecuzione dei test sopra citati. SUB LOTTO 2 – AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO Per il Lab.di Patologia Clinica Servizio Centralizzato si richiede: n.1 Sistema analitico per esecuzione dei seguenti test in Chemiluminescenza: TEST N. DETERMINAZIONI ACA IgG 700 ACA IgM 700 ß2GP1 IgG 700 ß2GP1 IgM 700 D-DIMERO ALTA SENSIBILITA’ 300 HIT TOT 200 HIT IgG 100 VWFAg 200 VWFRCo 200 Caratteristiche di minima della strumentazione Strumento completamente automatico Utilizzo di cartucce precalibrate Numero di cartucce a bordo almeno 20 Scomparto reagenti refrigerato Campioni a bordo: almeno 20 Identificazione positiva di campioni e reagenti Stabilità reagenti a bordo almeno 1 mese Possibilità di eseguire test diversi contemporaneamente Possibilità di eseguire una singola determinazione Cadenza analitica almeno 50 test/h Possibilità di eseguire test reflex Gestione delle urgenze Interfacciamento al sistema gestionale presente in laboratorio Gruppo di continuità La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutto il materiale di consumo ed eventuali controlli per l’esecuzione dei test sopra citati. BASE D’ASTA € 665.425,00 oltre iva ( € 340.425,00 per l’aor Villa Sofia Cervello ed € 325.000,00 per l’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo). LOTTO N° 73 – ASP CALTANISSETTA – COAGULAZIONE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi PRESIDIO OSPEDALIERO N° STRUMENTI A cad.analitica >250 pt/h N° STRUMENTI B cad.analitica >200 pt/h N° STRUMENTI C cad. analitica >100 pt/ N° POSTAZION TAO N° Pazienti per nvio terapia TAO P.O.S.ELIA CALTANISSETTA 1 1 - 2 300 P.O. VITT.EM.III GELA - 1 1 2 200 P.O. OSP. CIVILE MUSSOMELI - - 2 1 200 P.O. OSP.CIVILE NISCEMI - - 1 - - P.O. OSP.CIVILE MAZZARINO - - 1 - - P.O. OSP.CIVILE SAN CATALDO - - 1 - - Per i Presidi Ospedalieri indicati in elenco si richiede: REQUISITI MINIMI STRUMENTO A Coagulometro completamente automatico nuovo e di ultima generazione Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche Inserimento campioni mediante rack Cadenza analitica almeno 250 test/h Campioni a bordo: almeno 100 Numero di reagenti a bordo almeno 50 Caricamento da tubo primario di diversa misura Caricamento continuo dei campioni Caricamento continuo dei reagenti Walk-away almeno 800 test Accesso random, batch, urgenze Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagente Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi,cromogenici e immunologici) Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente Possibilità di operare per “priorità campione” Programmazione di almeno 25 test ( diversi ) per campione Sistema di lettura ottico Interfaccia bidirezionale Strumento da banco Sistema di perforazione provette ( Cup piercing ) REQUISITI MINIMI STRUMENTO B Coagulometro completamente automatico nuovo e di ultima generazione Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche Inserimento campioni mediante rack Strumento totalmente automatico con sistema di lettura ottico. Caricamento in continuo dei campioni con piatto campionatore di almeno 80 posti. Utilizzo di provette primarie di varie dimensioni e di coppette. Caricamento in continuo di cuvette di reazione Cadenza analitica almeno di 240 PT/ora Possibilità di programmare almeno 30 test diversi per campione Prediluizione automatica di campioni e calibranti. Identificazione positiva dei campioni e dei reagenti mediante lettore di bar-code interno. Vano porta reagenti refrigerato per poter alloggiare un minimo di 30 reagenti. Almeno 10 canali di lettura. Possibilità di eseguire il fibrinogeno sia derivato sia con metodo di Clauss. Esecuzione in automatico delle curve di calibrazione. Sistema di dispensazione ad aghi , uno per i campioni ( con dispositivo fora tappi) ed uno per i reagenti, provvisti di sensori di livello. Rerun automatico per i test fuori range e possibilità di programmare reflex test Inserimento dei campioni urgenti in qualsiasi momento durante la routine Sistema di autodiagnosi strumentale. Validazione automatica totale e per criteri. Stampa in automatico o a richiesta. Visualizzazione e stampa di tutte le curve di reazione dei campioni con possibilità di salvarle in memoria. Archivio pazienti Controllo di Qualità Interno. Interfaccia bidirezionale REQUISITI MINIMI STRUMENTO C Coagulometro completamente automatico nuovo e di ultima generazione Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche Inserimento campioni mediante rack Cadenza analitica almeno 100 test/h Campioni a bordo: almeno 40 Numero di reagenti a bordo almeno 20 Almeno 8 canali di lettura. Caricamento da tubo primario di diversa misura Sistema di dispensazione ad aghi , uno per i campioni ( con dispositivo fora tappi) ed uno per i reagenti, provvisti di sensori di livello. Caricamento continuo dei campioni Inserimento dei campioni urgenti in qualsiasi momento durante la routine Accesso random, batch, urgenze Identificazione positiva dei campioni e dei reagenti mediante lettore di bar-code interno. Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi,cromogenici e immunologici) Sistema di lettura ottico Interfaccia bidirezionale Strumento da banco Controllo di Qualità Interno REQUISITI MINIMI SOFTWARE TAO N° di postazioni adeguate secondo le richieste del centro complete di computer stampanti e stampanti di codici a barre Autorizzazione dell’accesso ai dati tramite password a livelli differenziati; Possibilità di organizzare gli appuntamenti (agenda) per fasce orarie configurabili; Codifica delle patologie secondo i criteri di valutazione clinica; Proposta del range terapeutico legata alla diagnosi; Modulo di accettazione che permetta la stampa dei codici a barre dei pazienti in TAO; Possibilità di inserimento simultaneo della terapia da più stazioni di lavoro; Statistiche dei dati, archivio storico; Algoritmo della fase di induzione validato da studi clinici; Elaborazioni statistiche per diagnosi, per farmaco e per complicanza; Range e target terapeutico associati alla diagnosi; Indicatori specifici per pazienti a rischio trombotico o emorragico; Calcolo in tempo reale della percentuale del tempo entro il range terapeutico; Connessione diretta al laboratorio di Coagulazione ed Emostasi Servizio di invio della prescrizione terapeutica per via fax e/o via e-mail proposta automatica del dosaggio di farmaco attraverso algoritmo validato da centri di riferimento. Tutte le strumentazioni e le postazioni per la terapia TAO devono essere collegate al sistema gestionale presente nei laboratori. Tutte le strumentazioni e le postazioni TAO devono essere fornite di gruppo di continuità. TEST RICHIESTI Tutti i Test devono possedere il marchio CE e devono poter essere processati automaticamente sull' analizzatore offerto. Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili,soluzioni di lavaggio,per l'esecuzione di: Esame P.O. S.Elia Caltanissetta P.O. Vitt.Em. Gela Osp.Civ .Mussomeli Osp.Civ. Niscemi P.O. Mazzarino P.O. S.Cataldo Metodica PT 52.000 43000 10800 4400 3700 3000 Tromboplastina Ricombinante APTT 35000 30000 8000 2000 2500 1500 Attiv.silice colloidale o acido ellagico Fibrinogeno Clauss 25.000 25000 2000 1000 1000 1600 Coagulativo Tempo di Trombina 500 100 Trombina Bovina Antitrombina 10000 5000 500 100 100 200 Cromogenico D-Dimero 1000 500 100 Immunologico Ricerca LAC 400 100 100 DRVVT Conferma LAC 100 100 100 DRVVT SCT o KCT o APTT ricco di fosfolipidi 200 100 Coagulativo Proteina C 500 100 100 Cromogenico Proteina S Libera 500 100 100 Immunologico Proteina S 500 100 Coagulativo Plasminogeno 200 100 Cromogenico Inibitore della Plasmina 100 100 Cromogenico Eparina 100 100 Cromogenico APC Resistance V Leiden 200 100 100 Coagulativo Dosaggio del F.II 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.V 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.VII 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.VIII 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.IX 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.X 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.XI 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.XII 100 100 Plasma carente Dosaggio del F.XIII 100 100 Immunologico / coagulativo v.W.Factor Antigene 100 100 Immunologico v.W.Factor Attività 100 100 Immunologico * v.W. Factor Rco 100 100 Immunologico * Omocisteina 100 100 Immunologico * HIT – Ab ( PF4-H) 100 100 Immunologico Plasma Controllo Nor. e Pat. Intra-Inter lab 600 300 100 Flaconi da 1 ml Plasma Controllo Nor. e Pat.Dei Fattori 200 Flaconi da 1 ml Controllo del D- Dimero alto e basso 100 Flaconi da 1 ml *Controlli per Omocisteina a due livelli 20 Flaconi da 1 ml Plasma di controllo Nor.e Pat. Del LAC 100 100 20 Flaconi da 1 ml Plasma controllo Nor.e Pat. Per APC 100 100 20 Flaconi da 1 ml *Controllo per HIT (alto e basso) 20 20 Flaconi da 1 ml Controlli per Eparina (alto e basso) 10 10 Flaconi da 1 ml Il service deve comprendere gli eventuali plasmi di calibrazione, tutti i reattivi ausiliari e i consumabili necessari per l’esecuzione dei test sopra indicati. *) TEST AUSPICABILI NON VINCOLANTI IL LOTTO La ditta aggiudicataria deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso per eventuali prodotti che in futuro il laboratorio deciderà di acquisirli e sui prodotti che potrebbero uscire successivamente;tale sconto non potrà essere inferiore alla media degli sconti praticati sui prodotti oggetto di gara. SCHEDA DI VALUTAZIONE QUALITA’ Possibilità di eseguire Re-Run automatico. 1 Algoritmi software TAO “validati” da studi clinici ( allegare documentazione a supporto ). 4 Possibilità di eseguire test reflex a “cascata” in automatico in base a regole prestabilite dall’operatore 2 Gestione del controllo di qualità in automatico con programmazione per intervalli di tempo , di numero di test e cambio flacone 2 Controllo di qualità interno mediante carte di Levey-Jennings con possibilità di configurare regole di Westgard e gestire lotti diversi 1 Canali di lettura > 10 ( per strumenti colonna A e B ) 3 Esecuzione automatica del dosaggio dei fattori della coagulazione mediante la funzione del “parallelismo” e visualizzazione delle curve di confronto dello stesso . 2 Assistenza tramite desktop remoto con possibilità di condividere in tempo reale e in totale sicurezza, il desktop dello strumento con uno specialista per realizzare attività di troubleshooting, prevenzione e formazione a distanza.(presentare documentazione tecnica). 4 Memorizzazione di almeno 5 curve di calibrazione per test 3 Lotto unico reagenti per almeno 12 mesi (inviare documentazione) 4 Stessi consumabili tra le tre categorie di strumenti 2 PT: ricombinante umana con valore ISI certificato secondo la procedura WHO/ISTH da Laboratori di riferimento . 3 ANTITROMBINA : reagente liquido con Fxa 2 APCR-V: metodo Dahlback elevata sensibilità e specificità alla mutazione del F.V per i plasmi di pazienti in TAO ( relazionare lavori a supporto). 3 PS LIBERA: metodo Anti-C4bBP di origine umana per avere la massima affinità con la proteina S libera. 4 Numero di reagenti pronti all’uso già liquidi (relazionare ) 2 APTT: liquido, con fosfolipidi da sintesi per assicurare una elevata riproducibilità e stabilità del prodotto ( relazionare ). 5 Valutazione kit opzionali ( HIT, Omocisteina) il punteggio proporzionalmente maggiore a chi offre il maggior numero dei kit 6 Corsi di Formazione Criteri di sicurezza invio referti TAO (relazionare su protezione dati ed invio risultati via mail e/o fax 4 D-Dimero approvato da consessi internazionali (FDA, EMEA, ecc.) Relazionare. 3 BASE D'ASTA € 1.050.000,00 OLTRE IVA |
| LOTTO 74 - DIAGNOSTICA ORMONALE con METODICHE RADIOISOTOPICHE (RIA/IRMA) U.O. MEDICINA NUCLEARE - AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Nella riorganizzazazione della rete dei laboratori viene previsto di trasferire nel Core Lab della Pato- logia Clinica (da creare nella contestuale asta pubblica presso P.O. Cervello) l’attività del laboratorio RIA (da effettuare con tecniche non r.i.), mantenendo la residua diagnostica ormonale con r.i. presso l’U.O. di Medicina Nucleare, come meglio specificato nel provvedimento citato e di seguito indicato nell’elenco degli analiti richiesti (elenco 1) Data l’ampia articolazione degli analiti richiesti, l’offerta ne deve comprendere almeno il 90%. Analiti aggiuntivi vengono a parte indicati (elenco 2): possono essere richiesti per durata di tempo limitata nel caso che il trasferimento delle metodiche previsto nel nuovo assetto dei laboratori non sia prontamente operativo. Gli analiti aggiuntivi, che non concorrono alla determinazione del prezzo di aggiudicazione, devono essere offerti con lo stesso sconto medio degli analiti di cui all’elenco 1. Elenco 1 Analita fabbisogno tubi/anno 1.Somatotropo (hGH) 4700 2.Somatomedina C (IGF-1) 2400 3.Insulina (IRI) 2400 4.CPeptide (CP) 600 5.Osteocalcina (BGP) 700 6.Fosfatasi alcalina ossea 300 7.25OH vitaminaD 1300 8.1,25OH2 vitamina D 240* 9.Cortisolo 2200 10.Testosterone totale 1400 11.Testosterone libero 1000 12.17 OH Progesterone (17OH P) 1000 13.Delta4 Androstenedione (ASD) 800 14.Deidro-epiandrosterone-s (DHEA-s) 900 15.Aldosterone 1000 16.Angiotensina (PRA) 1000 17.Metanefrina/Normetanefrina 1200 18.Enolase neurono-specifica (NSE) 500* 19.Gastrina 1000 20.Sexual hormon binding glob. (SHBG) 300* 21.Anticorpi anti-acetilcolina (AChRAb) 400* 22.Anticorpi antiMuSK 200** 23.Anticorpi anti glucosaminidasi (GAD) 400* 24.Anticorpi antitirosinchinasi (IA2) 400* 25.Anticorpi antinsulina (AAI) 400* totali 26.740 tubi * preferibilmente kit.da 50 tubi ** preferibilmente kit da 25 tubi Elenco 2 Analita fabbisogno tubi/anno 1.Triiodotironina libera (FT3) 6200 2.Tiroxina libera (FT4) 7200 3.Tireotropo (TSH) 8400 4.Luteotropina (LH) 1000 5.Follicolotropina (FSH) 1000 6.Prolattina (PRL) 1200 7.17 betaEstradiolo (E2) 1200 8.Progesterone 800 totali 27.000 tubi Caratteristiche tecniche e analitiche del sistema Strumento completamente automatico in grado di effettuare dosaggi radioimmunometrici con metodiche RIA/IRMA in fase solida dalla dispensazione del campione alla refertazione. Strumento ancora in produzione, eventualmente ricondizionato con certificazione ISO 9001, sia del produttore che della ditta fornitrice. Rivelatori (5-8), indicatori digitali per la lettura dei conteggi in ogni canale di misura e loro taratura automatica. Rack campione per alloggiamento di almeno 140 sieri con possibilità di utilizzo di provette di diverso diametro. Possibilità di prediluizione di sieri e controlli, programmabilità dei metodi di lavaggio. Lettura di almeno 5 provette per volta, con cadenza analitica non inferiore a 80 campioni/ora. Strumento corredato di stampante per refertazione grafica e numerica e gruppo di continuità. Software per gestione totale dello strumento con opportuni sistemi di controllo e verifica del procedimento analitico, gestione del controllo di qualità, gestione e refertazione con scheda paziente e archivio della sedute analitiche. Manuale operativo in italiano. Caratteristiche tecniche e qualitative dei reattivi Confezionamento da 100 tubi, tranne per gli analiti richiesti preferibilmente con confezioni da 50/25 tubi. NB Caratteristiche reattivi: elenco 1, IGF-1: metodica con pre-trattamento con etanolo Metanefrine: antisiero specifico per forme L metanefrine AChRAb: kit completo di set di calibratori Anti GAD: impiego antiGAD65 Reagenti pronti all’uso con riconoscimento tramite bar code. Materiali di consumo, controlli e standard adeguati al numero di test richiesti. Certificazione IVDCE delle ditte produttrici dei kit (o delle ditte distributrici). Adattamento del sistema al laboratorio L’offerta completa del pannello di analiti costituirà punteggio valutabile (comunque l’offerta dovrà comprendere almeno il 90% degli analiti richiesti). Consegna dei prodotti entro 8 giorni dalle date di marcatura e/o disponibiltà indicate nei rispettivi calen- dari e comunque con scadenza non inferiore a 2/3 del periodo di utilizzo. Richiesta di partecipazione a programmi di controllo di qualità interlaboratori con fornitura in abbonamento gratuito per gli analiti proposti in gara. Manutenzione, assistenza tecnica, sistema di gestione informatica Corso teorico-pratico sullo strumento per il personale del laboratorio, di durata adeguata alla conoscenza dello stesso e all’implementazione delle metodiche. Interventi programmati di manutenzione (almeno 2 l’anno) e di aggiornamento tecnico per gli utilizzatori. Intervento di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative dalla chiamata. Richiesto interfacciamento on–line con sistema informatico gestionale in dotazione al laboratorio, sia esso già esistente o introdotto entro i termini di validità della gara. Prezzo max punti 40 Criteri di valutazione della qualità max punti 60 Caratteristiche tecniche e analitiche del sistema max punti 12 - valutazione funzionalità del sistema nel suo complesso max punti 8 - caratteristiche strumentazione (compreso anno fabbricazione) “ punti 4 Caratteristiche tecniche e qualitative dei reattivi max punti 12 - confezioni con minor numero di tubi: 50/25 tubi ove indicato max punti 3 - volumi di siero richiesto per procedura volumi: 50-100 microlitri “ punti 4 - valutazione tempi di esecuzione: procedure in singola giornata “ punti 5 Adattamento del sistema al laboratorio max punti 12 - offerta del pannello richiesto: % analiti elenco 1 max punti 7 - aggiornamento tecnologico prodotti “ punti 5 Manutenzione, assistenza tecnica max punti 8 - manutenzione ordinaria max punti 3 - manutenzione straordinaria (tempi di risoluzione guasto) “ punti 3 - servizio post-vendita “ punti 2 Sistema di gestione informatica max punti 8 - collegamento con il gestionale Formazione del personale max punti 8 - corso addestramento personale (anche presso altri centri che utilizzano la strumentazione) BASE D’ASTA € 342.830,00 oltre iva LOTTO N. 75 CITOFLUORIMETRIA - SISTEMA ANALITICO PER ANALISI E SEPARAZIONI CELLULARI (CELL SORTER) – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE TECNICHE Il Separatore cellulare (Cell Sorter) deve essere nuovo di fabbrica e di ultima generazione. Deve consentire la quantificazione qualitativa e quantitativa dei liquidi biologici cosi come altre tipologie di sospensioni di particelle oltre la separazione fisica delle popolazioni d’interesse. Caratteristiche Tecniche Sepatatore Cellulare ( Cell Sorter) Banco ottico con 4 sorgenti laser ( 488nm 150 mw ; 642nm 100 mw ; 355nm 100 mw ; 405nm 50 mw). Sistema totalmente automatico per il calcolo e monitoraggio de sort delay 6 vie di sorting Sort su micropiastre da 6 a 1536 pozzetti con controllo di temperatura opzionale Configurazione di vetrini e piastre personalizzabili Aspirazione campione da provette da 0.5ml a 50ml con sistema di temperatura opzionale Velocità di sorting : almeno di 60.000 decisioni/secondo Velocità d’acquisizione: almeno di 90.000 eventi per secondo Elettronica a 32 bit e 100 MHz che consente di gestire contemporaneamente il maggior numero di parametri e di lavorare con Zero dead time. Almeno fino a 12 Fluorescenze + 2 parametri fisici (FS-SS) REAGENTI E FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO n. test/anno 7 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 1 3800 8 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 2 4800 9 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 3 1800 10 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 4 2300 11 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 5 1700 12 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 6 1000 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 7 500 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 8 500 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 9 500 13 Anticorpi in miscele pre-costituite in doppia marcatura 500 per miscela Anticorpi in miscele pre-costituite in tripla marcatura 500 per miscela Anticorpi in miscele pre-costituite in quadrupla marcatura 500 per miscela 14 Kit per analisi DNA 500 16 Stem Kit Reagent CD 34+ 500 17 Sistema per conta assoluta 1000 Annexin V Kit FICT/7AAD 600 Von Willebrand Factor KIT 400 Controllo di qualità UKNEQAS PER CD34+ da programma 18 Controllo di qualità UKNEQAS per tipizzazione di base da programma Il numero test/anno richiesti si intende per la miscela di anticorpi. Devono essere forniti tutti i consumabili ( soluzioni di lavaggio,fluidi di trasporto,soluzioni per calibrazione,provette, ect) per poter eseguire le sopra indicate determinazioni. Inoltre la Ditta aggiudicataria del lotto, deve garantire e provvedere ad aventuali opere di sistemazione del Laboratorio ( sistemazione dei locali o eventuali arredi, ect) per una corretta locazione della strumentazione. In riferimento alla sistemazione dei locali, si intendono tutti i lavori edilizi necessari per rendere abitabile la stanza che deve ospitare l’apparecchiatura ed un piccolo tratto di corridoio che serve per raggiungerla, di cui ciascun operatore prende visione nel corso del sopralluogo. In particolare, viene richiesta: la sistemazione delle pareti, del soffitto e del pavimento, che dovrà essere in linoleum. Si dovrà, altresì, fornire la stanza della rete elettrica, di un punto acqua, del sistema di condizionamento e della porta di accesso. Tutto a norma, dando continuità (stessa tipologia di materiali per rifiniture) all’area già realizzata sullo stesso piano. Si dovrà abbattere la parete che attualmente divide dalla parte già definita e sistemarci una porta tagliafuoco. Dovrà essere bloccato l’accesso al vano ascensore, al vano scala ed all’area che rimane ancora non definita. Inoltre si dovranno fornire i seguenti pezzi di arredamento di laboratorio per due pareti: prima parete : 2 banconi di circa mt. 1,5 con una cassettiera ciascuno e pensili sovrastanti per tutta la lunghezza (circa mt. 3); seconda parete: circa mt. 2,5 di banconi compreso il bancone in dotazione all’apparecchiatura con un armadietto sottostante con ante e pensili per tutta la lunghezza. NOTA GENERALE PER LE DITTE IN PARTICOLARE ALLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI QUALITA' Le ditte devono fornire una scheda (pena la esclusione) con la chiara indicazione per ogni prodotto di criteri di qualità, sensibilità., specificità, certificazioni, coerenza del prodotto offerto a linee guida consolidate e/o approvate da organismi ufficiali delle società scientifiche. Vanno , in particolare, date risposte precise, documentate o documentabili (letteratura) per quelle caratteristiche per le quali viene dato uno specifico punteggio. Le schede vanno firmate dal responsabile scientifico nazionale o internazionale, o suo delegato, che si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni allegate al capitolato. Tabella assegnazione punti qualità Caratteristiche Punti 1 Sistema totalmente automatico per il calcolo e monitoraggio de sort delay,senza impiego di microsfere fluorescenti 10 2 Sistema automatico per il controllo del sorting,senza intervento dell’operatore, per mantenimento stabilità vie di sorting,blocco del processo di sorting in caso di anomalie per evitare inquinamento del campione raccolto 10 3 Possibilità di aggiornamento dello strumento espandibile fino a 7 laser divisi spazialmente e 7 diversi blocchi ottici di rilevazione ( un blocco ottico per ogni laser) 5 4 Possibilità di acquisizione in contemporanea di 30 Fluorescenze + 2 parametri fisici ( FS- SS) 5 5 Sorting con sistema cella a flusso Jet in Air per raggiungere la maggior efficienza di raccolta a maggior velocità di sorting e analisi 10 6 Velocità di Sorting: >70.000 decisioni/secondo 5 7 Velocità d’acquisizione: > 100.000 eventi per secondo 5 8 Sei vie di sorting con controllo di temperature opzionale 5 9 Controllo Hardware strumentale tramite TouchScreen 5 BASE D’ASTA € 1.441.800,00 OLTRE IVA ___________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 76 - CITOFLUORIMETRO A 6 FLUORESCENZE – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Il Citofluorimetro richiesto deve possedere, riunite in un solo strumento, le seguenti caratteristiche: Citofluorimetro analizzatore a flusso continuo da banco a doppio laser , con raffreddamento ad aria, con acquisizione dei campioni solo ed esclusivamente senza limitazione di volume, in grado di rilevare 8 parametri in contemporanea ( 2 fisici e 6 di fluorescenza). La determinazione contemporanea di almeno sei colori deve avvenire per mezzo di due laser spazialmente separati con emissione a 488 nm e a 633-638 nm rispettivamente. Analizzatore da banco per uso clinico (CE IVD) a 6 fluorescenze Sensibilita’ alla fluorescenza inferiore a 200 MESF per tutte le fluorescenze, ad eccezione della PE che deve essere inferiore a 70 MESF ; il fotomoltiplicatore FORWARD SCATTER (FSC) deve avere una risoluzione di 1 micron; il SIDE SCATTER (SSC) una risoluzione di 0,5 micron. Elettronica completamente digitale con compensazione on-line ed off-line (dopo acquisizione del campione). Elettronica totalmente digitale che consente la conversione lineare logaritmica e la compensazione a posteriori. Risoluzione elettronica del segnale di almeno 250.000 canali. Fluidica totalmente sigillata ed automatizzata comprendente i cicli di lavaggio e di decontaminazione. Fluidica con carry over tra i campioni inferiore allo 0,2%; fluidica esterna con sensori di controllo su tutte le taniche (marchio CE IVD). Strumento completo di n.2 stazioni computeristiche (Acquisizione ed Analisi) e stampante a colori, del software per la taratura automatica di tutti i parametri in contemporanea, del software per l’acquisizione ed analisi dei dati, del software per l’acquisizione ed analisi in maniera automatica e multicolore a tre, quattro e sei colori , del software per l’acquisizione ed analisi in automatico ed in conta assoluta tramite biglie a concentrazione nota delle cellule staminali CD34+ , del software per il controllo intra ed inter laboratorio,della calibrazione automatica a sei colori. Strumento completo di sistema per l’introduzione automatica campioni sino a un numero di 40 per la lettura i al citofluorimetro con porte scorrevoli che proteggano l’operatore dalle parti in movimento durante il funzionamento. Il preparatore deve essere gestito da adeguato software clinico compatibile con lo strumento. Carosello per il contenimento delle provette con etichetta per la lettura ottica. Strumento completo di preparatore automatico dei campioni , sino a 40, per le fasi di lisi, miscela, lavaggio fissaggio delle cellule REAGENTI REATTIVI RICHIESTI : Caratterizzazione delle malattie mielo e linfoproliferative Sistema per caratterizzazione fenotipica emocomponenti, monitoraggio AIDS e cross-matching orientato a trapianto d’organi Requisiti minimi: Disponibilità dei seguenti anticorpi monoclonali  Control IgG1  CD 1a  CD 2  CD 3  CD 4  CD 5  CD 7  CD 8  CD 10 clone HI10A o equivalente  CD11b  CD11c  CD 13  CD 14  CD 15 CD 16 clone LEU 11 c o equivalente CD16/CD56 doppia marcatura  CD19  CD20  CD22  CD 23  CD25  CD33  CD34 clone 8G12 o equivalente  CD 38  CD45RA  CD45RO  CD45  CD 55  CD 56 clone NCAM 16.2 o equivalente  CD57  CD 61  CD 71  CD 79b  CD 103  CD 117  CD138  HLADR  TDT  FMC7  ANTI-MPO  CD235 ( Gly A)  TCR alfa/beta  TCR gamma/delta  CD66b ° anti kappa clone TB28-2 o equivalente ° anti lambda clone 1-155-2 o equivalente Fabbisogno presunto per un anno (espressa come quantità di tests in relazione al fluorocromo impiegato) TEST RICHIESTI Lab Diagnostica Integrata Oncoematologica SIMT P.O. Cervello Anatomia Patologica Marcatura con singolo fluorocromo Test Test MoAb FITC o equivalente a scelta sul listino 2000 2000 1000 MoAb PE o equivalente a scelta sul listino 3700 2000 1000 MoAb PERCP/PERCP-cy5/PERCP-cy5. o equivalente 2000 2000 1000 MoAb PE-cy7 o equivalente a scelta sul listino 1600 MoAb APC o equivalente 2200 300 MoAb APC-cy7 o equivalente 1400 MoAb APC-H7 o equivalente Marcatura con fluorocromi multipli MoAb FITC/ PE/ PERCP O PERCP-CY5 0 PERCP-CY5.5 o equivalente 300 2000 500 MoAb FITC/ PE o equivalente 300 1000 600 CD3/CD16+56/CD45/CD4/CD19/CD8 o CD3/CD8/CD45/CD4 CD3/CD16+56/CD45/CD19 Con biglie per la conta assoluta 100 Controllo isotipico mouse gamma FITC 300 Controllo isotipico mouse gamma PerCP 300 Controllo isotipico mouse gamma PE 300 Anticorpo ponte FITC (anti rabbit) 300 Anticorpi non coniugati come da catalogo a scelta 500 KIT specialistici KIT per la determinazione staminali vuitali con marcatura MoAb CD 45 FITC / CD 34 PE cloni 2D1,8G12 o equivalente , 7-amino actinomicina D(7-AAD) per la valutazione della vitalità , con biglie per la conta cellulare in singola piattaforma, e lisante a base di cloruro di ammonio 800 KIT ce-ivd a quattro colori per la detezione simultanea degli antigeni linfocitari cd3/cd8/cd45/cd4 con sistema per la conta assoluta in singola piattaforma delle sottopolazioni t linfocitarie 1000 KIT per analisi DNA 200 250 Kit per HLA-B27 100 Kit per il conteggio dei leucociti residui nei concentrati eritrocitari e piastrinici 600 test Controllo qualità VEQ per immunofenotipo da programma Kit di calibrazione 250 test Totale 15000 10.250 6.050 Consumabili calibratori e controlli in quantità adeguata ai test richiesti Liquido di trascinamento Liquido di lavaggio Liquido disinfettante Soluzione lisante Soluzione lisante con fissativo Soluzione lisante con NH4Cl Soluzione permeabilizzante Provette per citofluorimetria con tappo Provetteper citofluorimetria senza tappo Calibratori per fluorescenza PBS ottimizzato per citometria (PH 7.2 +0.1% di sodiazide) Sangue di controllo Consumabili per stampante ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE DEI REAGENTI RICHIESTI Le Ditte concorrenti dovranno produrre nella busta tecnica, per ciascun anticorpo,una dettagliata e completa documentazione tecnica, da cui si evincano i seguenti requisiti indispensabili per la valutazione qualitativa dei prodotti offerti : Rapporto fluorocromo\proteina. Schede tecniche dettagliate indicanti : clone, CD e classe isotipica di appartenenza, modalità di conservazione e stabilità del prodotto, concentrazione in microgrammi e numero di tests eseguibili. Metodica di laboratorio : in particolare deve essere indicata la quantità di moab\numero di cellule per lavorare in condizioni di saturazione,temperatura e tempi ottimali di incubazione,necessità di lavaggi o di altre procedure particolari prima e\o dopo incubazione. Elenco installazioni in Italia della strumentazione proposta in service. Supporto tecnico-scientifico post-vendita offerto. CARATTERISTICHE TECNICHE UTILI ALLA VALUTAZIONE (DA NON UTILIZZARE PER LO STRUMENTO DI BACK UP) : Acquisizione fino a 10.000 eventi/sec ( 1 punto ) Possibilità di inserire soglie multiparametriche ( 3 punti ) Possibiltà di implemetazione con un terzo laser ( 3 punti ) Banco ottico con fibre ottiche a monte e a valle della camera di conta ( 6 punti ) Ottica a riflessione in grado di consentire in maniera prioritaria la rilevazione dei fluorocromi con minore energia , favorendo una maggiore flessibilità nella costruzione dei pannelli multiparametrici. ( 2 punti) Sensibilità inferiore a 100 molecole di fluorescenze(MESF) per FITC , a 50 molecole di fluorescenze (MESF) per PE, a 200 (MESF) per altri fluorocromi (4 punti) Volume minimo del campione acquisibile: 30 microlitri con i comuni tubi per citofluorimetria 12x75. (5 punti ) Gestione delle procedure di manutenzione della fluidica completamente automatica e senza l'intervento da parte dell'operatore ( 2 punti ) Elenco installazioni (certificate) ( > o = 5 istallazioni in ematologia 4 punti ; ( >2 o = istallazioni in ematologia 2 punti; <2 installazioni in ematologia 0 punti) Organizzazione del supporto tecnico applicativo ( in loco 7 punti, help-desk 3 punti) Possibilità di eseguire le tipizzazioni di base T,B,NK in sestupla marcatura ( 2 punti ) Anticorpi liofilizzati in sestupla fluorescenza per studi di diagnostica oncoematologica avanzata (4 punti ) Disponibilità a fornire software per analisi delle citochine ( 2 punti ) STRUMENTAZIONE BACKUP : CITOFLUORIMETRO A 4 FLUORESCENZE A) Citometro Citofluorimetro analizzatore in grado di rilevare 6 parametri (FSC, SSC, FL1, FL2, FL3, FL4) per mezzo di 2 laser spazialmente separati dotato di un dispositivo di introduzione del campione tramite pressione differenziale per permettere l’analisi di qualità minime di un campione non inferiore a 40 µl e la ricerca di eventi rari. L’ aspirazione del campione deve essere esclusivamente a flusso continuo e non volumetrica. Il sistema gestionale deve possedere almeno i seguenti softwares : uno, automatico, dedicato esclusivamente alla calibrazione del citometro un altro dedicato all’analisi delle sottopopolazioni linfocitarie in percentuale ed in numero assoluto per mezzo di finestre di acquisizione dinamiche e con biglie a concentrazione nota, un terzo aperto ai vari studi possibili in citofluorimetria. La fornitura dei kit dovrà essere integrata con il mantenimento in piena efficienza del citometro, attraverso manutenzione preventiva, controlli di qualità e controlli di sicurezza elettrica. L’offerta può prevedere strumentazione usata purchè sia ancora in produzione e corredata da versioni aggiornate dei software operativi. Controlli di Qualità Deve essere assicurato, secondo le indicazioni delle U.O. e attraverso Agenzie esterne qualificate un servizio per i controlli di qualità interna e esterna dei test eseguiti avente anche carattere educazionale quale UK NEQAS o equivalenti con riconoscimento internazionale. Il contraente deve preliminarmente valutare se i suddetti CQ siano messi a disposizione dal Centro Regionale Qualità Sicilia. CQ UK-NEQAS, o equivalenti, richiesti previsti: Fenotipi linfocitari per il monitoraggio pazienti HIV positivi (Immuno monitoring EQA01)0 Cellule CD34+ (CD34+ stem cell quantitaion EQA04) Studio residui leucocitari su emocomponenti (Low level leucocyte counting EQA05) Fenotipo HLA-B27 BASE D’ASTA € 1.401.750,00 OLTRE IVA ____________________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 77- PIATTAFORMA DI MICROSCOPI PER CITOGENETICA CONVENZIONALE E CITOGENETICA MOLECOLARE (FISH) – – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO Partecipanti: AREA GENETICA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Sistema di Acquisizione ed Analisi di Immagine progettato per rispondere alle esigenze del ns laboratorio di citogenetica per acquisire ed analizzare un’elevata quantità di cellule in metafase, per determinarne il relativo cariotipo e per analizzare preparati FISH di nuclei interfasici o di metafasi ottenuti ibridando sonde marcate con i più comuni fluorocromi. Il sistema deve essere caratterizzato da un adeguato flusso di lavoro studiato per l’ottimizzazione dell’utilizzo in diagnostica permettendo all’operatore di eseguire una semplice e guidata acquisizione delle immagini di metafasi e FISH. A tal proposito si richiede che la telecamera ed il microscopio totalmente motorizzato vengano impostati automaticamente e direttamente dal software. Inoltre un tavolino motorizzato in grado di alloggiare almeno 6-8 vetrini deve permettere la scansione automatica dei preparati. Il sistema deve consentire l’automazione delle seguenti fasi del processo di lavorazione: scansione e ricerca delle metafasi o nuclei interfasici, scelta delle metafasi/nuclei da analizzare, acquisizione delle immagini con l’obiettivo ad alto ingrandimento ( 63x o 100X) analisi automatica delle immagini per le diverse metodiche FISH. Per l’analisi del cariotipo l’operatore deve poter scegliere le metafasi che intende acquisire per poi successivamente analizzarle. Si richiede inoltre che anche il miglioramento delle immagini acquisite sia guidato e semplificato da opportuni tools grafici specifici per le applicazioni eseguite. Caratteristiche minime del microscopio Stativo di ottima stabilità e solidità, ottica corretta all’infinito completo di obiettivi Planari alla fluorite 10X , 40X e 100x Planapocromatico 63X alta risoluzione con apertura numerica almeno 1,40 Sorgente luminosa almeno 100W con alimentatore esterno allo stativo. Sistema per la messa a fuoco motorizzata asse Z Torretta portafiltri motorizzata ad almeno 8 posizioni Portaobiettivi motorizzato e codificato almeno 7 posizioni Filtri per fluorescenza FITC, Spectrum Orange , Dapi, Aqua Lampada a fluorescenza da 100 W . Videocamera digitale, monocromatica, ad alta risoluzione, con collegamento al computer ed adeguata sensibilità per eseguire l’analisi FISH Tavolino motorizzato X Y multiposto dalla capacità di almeno 6 vetrini. Caratteristiche minime del programma di acquisizione ed analisi di immagini Hardware PC di ultima generazione con monitor ad alta risoluzione da almeno 24”. Unità di back up su disco integrato ed estraibile dal PC almeno 500 Gb Computer basato sul sistema operativo Windows 7. Cariotipizzazione automatica e manuale di cromosomi colorati con le più comuni tecniche di bandeggio G, Q, R. Possibilità di acquisire immagini in campo chiaro da campioni metafasi e in fluorescenza da preparati FISH ottenuti con sonde legate fino a 12 fluorocromi. Gestione di tutte le motorizzazione del microscopio. Controllo dell'asse Z che permettere la cattura automatica di sequenze di sezioni ottiche personalizzate (Z-stack) al fine di acquisire tutti i segnali fluorescenti all’interno dei nuclei Possibilità di acquisire gestendo il tempo di esposizione per i diversi fluorocromi con possibilità di lavorare sia in automatico che in manuale. Possibiltà di variare il contrasto, la luminosità e la distribuzione dei livelli di grigio dell’immagine sia durante l’analisi. Visualizzazione in un'unica galleria di tutte le immagini del caso aperto. Possibilità di esportare automaticamente tutte le immagini di un caso analitico in formati grafici standard (tiff, jpeg). Stampa di report personalizzati con estrazione automatica delle informazioni relative al caso prese direttamente da un archivio. Acquisizione di più immagini “fuse” quando la dimensione della metafase è superiore al campo di osservazione. Visualizzazione in anteprima del risultato ottenuto utilizzando i diversi strumenti di lavorazione della metafase (taglio, sovrapposizione, unione). Rotazione, spostamento e raddrizzamento dei cromosomi sul cariotipo. Set di ideogrammi per bandeggi G ed R conformi alla norma ISCN 2009. Ricerca, identificazione e acquisizione automatica delle metafasi con tutti i bandeggi; lettura, l’identificazione e l’acquisizione automatica dei cloni cellulari; N 1 SISTEMA BACK-UP CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE Microscopio ottico , con illuminazione 100W , ottica corretta all'infinito completo di obiettivi alla fluorite 20X, 40X e 100X , lampada a fluorescenza da almeno 100W modulabile, filtri per fluorescenza Fitc, Texas Red, Dapi,Aqua, e torretta portafiltri a 6 posizioni motorizzata. Hardware PC di ultima generazione, monitor colore alta risoluzione 19" - Unità di back-up tramite disco magneto-ottico,Telecamera CCD ad alta sensibilità, Stampante Laser colori Software Programma a 32bit. Compatibile con i bandeggi G,Q,R. Configurazione globale in rete di più sistemi. Valutazioni,calcoli e stampe di statistiche. Controllo automatico delle motorizzazioni del microscopio Sistema di sicurezza : salvataggio e registrazione, con l'immagine originale, di tutti i singoli passi dell'elaborazione con controllo e correzione in qualsiasi momento (per il Controllo qualità e GLP). Conservazione della metafase originale. Cariotipizzazione con classificazione automatica e/o interattiva dei singoli cromosomi e generazione automatica del cariotipo. Sistema FISH con gestione di immagini di metafasi,interfasi e campioni di tessuti fino a almeno 8 fluorocromi. Acquisizione con controllo automatico dell'esposizione per ciascun fluorocromo con possibilità di lavorare in automatico e manuale . Sovrapposizione delle informazioni in luce trasmessa e in fluorescenza, in unica immagine a colori. Funzione di soglie automatiche ed interattive ed ottimizzazione dell'immagine. Possibilità di definire zone di interesse per il calcolo automatico dell'esposizione Archivio integrato ed unico per immagini GQR ed immagini FISH, senza aggiunta di software esterni. Possibilità di cariotipizzazione a colori, M-FISH. In sede di valutazione tecnica verrà richiesto, ove non se ne conoscano le caratteristiche, prova pratica dei reattivi a campione. REATTIVI RICHIESTI per il Laboratorio di Diagnostica Integrata Oncoematologica e Manipolazione Cellulare Sonde coniugate con fluoro cromo per FISH (requisiti minimi) Prodotti classificati IVD e con marcatura CE FISH per sonda centromerica del cromosoma 8 100 tests FISH per sonda centromerica del cromosoma 12 60 tests FISH locus specifica t(9;22) doppia fusione 60 tests FISH locus specifica MYC 20 tests FISH locus specifica inv(16) 20 tests FISH locus specifica 11q23 40 tests FISH locus specifica delezioni e monosomie cromosoma 7 100 tests FISH locus specifica delezioni e monosomie cromosoma 5 100 tests FISH locus specifica t(8;21) doppia fusione 20 tests FISH locus specifica t(12;21) doppia fusione 20 tests FISH locus specifica t(15;17) doppia fusione 20 tests FISH locus specifica P53 100 tests FISH locus specifica 13q14 60 tests FISH locus specifica ATM 60 tests FISH locus specifica BCL6 40 tests FISH locus specifica IGH 20 tests FISH per sonda centromerica del cromosoma X red 20 test FISH per sonda centromerica del cromosoma Y green 20 test Reagente controcolorante DAPI per 1200 tests richiesti FISH per sonda centromerica del cromosoma 15 green 20 test FISH per sonda centromerica del cromosoma 11 red 20 test FISH per sonda centromerica del cromosoma 9 green 20 test Sonde coniugate con fluoro cromo per FISH (reattivi aggiuntivi) FISH locus specifica IGH/FGFR3 20 tests FISH locus specifica IGH/MAF 20 tests FISH locus specifica EVI1 40 tests FISH locus specifica FIP1L1/PDGFRA 20 tests FISH locus specifica del(20q) 20 tests FISH locus specifica ALK 40 tests FISH locus specifica EML4 10 tests Multiprobe adesi su vetrino per la diagnosi di CLL 20 test Kit pretrattamento per FISH di campioni paraffinati 4 kit FISH locus specifica su disponibilità di listino 100 tests Fabbisogno presunto per un anno (espressa come quantità di tests in relazione alla sonda impiegata) per un totale di 1200 tests CARATTERISTICHE TECNICHE UTILI ALLA VALUTAZIONE QUALITATIVA (DA NON UTILIZZARE PER IL SISTEMA DI BACK UP): Caratteristiche Messa a fuoco automatica del microscopio con precisione di movimento sull'asse Z di 10nm o migliorativa 1 Percorso ottico per fluorescenza apocromatico 3 Tavolino motorizzato multiposto dalla capacità di 8 vetrini o più 3 Torretta portafiltri per fluorescenza motorizzata a 10 posizioni 3 Lampada a fluorescenza modulabile 5 Illuminazione con regolazione automatica del diaframma di apertura e di campo in relazione all’obiettivo in uso e Regolazione motorizzata del diaframma di campo del percorso della fluorescenza per ottimizzare il contrasto e minimizzare il fotodecadimento del campione 6 Piattaforma software in grado di leggere tutti i dati già prodotti negli anni e di in grado di interfacciarsi con la stazione di lavoro già esistente in laboratorio. 6 Possibilità di definire zone di interesse per il calcolo automatico dell’esposizione 2 Unico programma di gestione di tutte le applicazioni analitiche (cariotipo, FISH, CGH, M-FISH) l’acquisizione e l’ elaborazione delle imagini la stampa del report e la consultazione del database e l’archiviazione dei casi 5 Visualizzazione in anteprima del risultato ottenuto utlizzando i diversi strumenti di lavorazione della metafase (taglio, sovrapposizione, unione) 4 Archivio integrato e unico per immagini GQR e FISH senza aggiunta di software esterni 2 Sistema sicurezza: salvataggio e registrazione, con l’immagine originale, di tutti i singoli passi dell’elaborazione con controllo e correzione in qualsiasi momento (Controllo qualità e GLP) 4 Possibilità di implementazione con moduklo software di protezione dei dati e regolamentazione degli accessi secondo le norme europee e nazionli sulla Privacy 5 Predisposizione per espansione con modulo software per analisi CGH (Comparative Genomic Hybridisation) ed analisi M-FISH e M-band 5 Funzioni di “autoapprendimento” dei metodi di lavoro ( classificatori) sulla base delle indicazioni fornite direttamente dall’operatore relativo al Software di ricerca e acquisizione automatica delle metafasi 2 Semplice personalizzazione delle metodiche per la ricerca e selezione automatica delle metafasi in funzione del tipo di preparato, bandeggio, metodo di osservazione 2 Reattivi aggiuntivi per FISH (0.2 punti per ogni reattivo aggiuntivo disponibile) 2 TOTALE PUNTEGGIO 60 5 2 BASE D’ASTA € 640.800,00 OLTRE IVA LOTTO N. 78 - PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER ANALISI GENETICHE AD ELEVATA PROCESSIVITA’ – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO Condivisione fa le seguenti U.O. degli AOR Villa Sofia-Cervello DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA AREA DI GENETICA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi STRUMENTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE Il sistema deve offrire la possibilità di sequenziare un elevato numero di frammenti di DNA con elevata capacità di definizione ( accuratezza ) e con elevata produttività. Deve essere in grado di assicurare la lettura multipla (almeno 100.000 letture ) e parallela sul singolo frammento di DNA per consentire un’elevatissima accuratezza soprattutto per l’analisi di mutazioni rare o poco rappresentate (ultra deep sequencing ). Il sistema deve essere dotato di computer, gruppo di continuità , software dedicati per la gestione dei dati e di software dedicati per elaborazione dati: (i) risequenziamento di genomi interi e/o trascrittomi e/o di molteplici geni con determinazione di mutazioni e variazioni geniche (inserzioni/delezioni, SNPs e variazioni strutturali nelle porzioni codificanti del genoma); (ii) assemblaggio di interi genomi e/o trascrittomi; (iii) sequenziamento di prodotti di PCR con una copertura molto alta utile per monitorare mutazioni somatiche sensibilità 1%; (iv) calcolo della frequenza di variazioni nucleotidiche note e identificazione di nuove variazioni. Lo strumento deve essere in grado di offrire entrambe le applicazioni, Scanner tipo Array Reader e Sequenziatore di acidi nucleici di seconda generazione, tipo Deep Sequencing CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER ARRAY READER - Strumento con scanner a risoluzione non superiore a 0.4 micron - Strumento in grado di analizzare Chip ad elevata densità di marcatori (fino a 5 milioni di genotipi) - Strumento in grado di lavorare sia con chimica Infinium (Single Base Extension) che con chimica GoldenGate (annealing, estensione, ligazione di sonde specifiche) - Strumento in grado di analizzare sistemi Custom per SNP Genotyping da 384 a 200.000 genotipi. - Velocità di scansione dei Chip non superiore a 15’ per 1 milione di genotipi - Strumento in grado di caricare all’interno dello Strumento almeno 2 Chip in contemporanea - Possibilità di automazione post PCR con Robot ad almeno 5 postazioni - Possibilità di lavorare con sistema di Autoloader per aumentare la produttività (almeno 90 campioni al giorno con Chip da 1 milione di genotipi) e garantire scansioni 24 ore al giorno, anche in assenza di personale CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER DEEP SEQUENCING - Strumento in grado di generare almeno 10 Gb per corsa - Sistema di amplificazione clonale di tipo Cluster Amplification / Bridge Amplification completamente automatizzato, in grado di generare cluster clonali in poche ore (4-5 ore massimo) - Possibilità di analizzare sia piccoli inserti (protocolli tipo “paired-end” / short insert – minimo 200 bp) che lunghi inserti (protocolli tipo “mate pair” / long insert – fino a 5 kb) - Strumento in grado di caricare simultaneamente campioni indipendenti, per garantire massima flessibilità di utilizzo, abbattere i costi e aumentare la produttività - Strumento in grado di effettuare corse di sequenziamento in tempi rapidi: o 7-9Gb/giorno o 1 esoma 2 giorni o 1 trascriptoma 4 giorni o 1 genoma 7 giorni - Sistema completo di Server di Storage e di UPS -Sistema completo di piccola strumentazione di supporto e l’automazione delle fasi di preparazione dei campioni (quantizzazione di acidi nucleici in elettroforesi capillare, generazione delle librerie, selezione frammenti) Applicazioni possibili: Sequenziamento ultra deep sequencing su ampliconi di 300-500 bp Risequenziamento  Interi genomi  Disease associated regions (analisi di mutazioni)  Mutazioni somatiche  Variazioni strutturali e numeriche di interi geni Analisi di trascrittomi  Profili di espressione  EST-sequenze  Sequenza dell’intero cDNA Studi di regolazione genica  Identificazione di siti di legame dei fattori di trascrizione (ChIP-Sequenziamento)  Identificazione e quantificazione di sequenze sncRNAs Cambi Epigenici  Profili di metilazione del DNA (DNA-Methylation patterns) REATTIVI RICHIESTI E CONSUMABILI Fabbisogno presunto per un anno 50 campioni DNA Sequencing 40 campioni RNA (mRNA Seq): 100 campioni miRNA (small RNA): Array per Citogenetica: 300 campioni SNP per Genotyping: 150 campioni La fornitura della piattaforma tecnologica inoltre dvrà comprendere:  Visita preinstallazione ( sopralluogo )  Installazione e collaudo  Training in loco di 1 settimana  Supporto tecnico specialistico (supporto bioinformatico analisi dati) La valutazione dell'offerta dovrà tenere conto dei seguenti parametri: Costi di esercizio/Costo a Gigabase Supporto scientifico; Supporto bioinformatico; Assistenza tecnica BASE D’ASTA € 1.201.500,00 OLTRE IVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lotto N. 79- SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE IN URGENZA DI ALTERAZIONI GENICHE MEDIANTE REAL TIME PCR – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - AREA GENETICA AOR CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi STRUMENTAZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE Sistema completamente integrato che automatizza i tre processi necessari per eseguire una real time PCR: estrazione, retrotrascrizione , amplificazione e rilevazione. Il sistema deve consentire di eseguire senza spreco di reagenti da 1 a 4 analisi in contemporanea anche per differenti analiti. Il saggi devono fornire un risultato sia quantitativo che qualitativo. Ogni singolo test deve essere completato in un tempo inferiore alle 2 ore. I test devono essere classificati IVD e con marcatura CE. Il sistema deve essere corredato da un PC per l’analisi dei dati. Caratteristiche tecniche minime della strumentazione richiesta. Strumento che automatizza i processi necessari per eseguire una real time PCR: estrazione degli acidi nucleici (RNA), retrotrascrizione amplificazione e rilevamento. Le analisi devono essere eseguite in completo accesso random o in batch Possibilità di caricare in contemporanea test differenti sullo strumento e seguirli on-line. Preparazione del test in una cartuccia monouso (1 per paziente) che provvede, all’estrazione alla retrotrascrizione del campione e all’ allestimento della reazione di real time PCR. La cartuccia deve essere monouso e deve contenere nelle differenti camere tutti i reagenti in forma liofilizzata necessari all’estrazione, alla retrotrascrizione (ove necessaria) e all’amplificazione in real time PCR del target. Identificazione tramite bar-code del test da eseguire e verifica del lotto e data di scadenza direttamente da cartuccia. Tempi di esecuzione dell’analisi dall’ estrazione, all’ amplificazione e rilevazione dell’amplificato in meno di 2.0 h. Per il monitoraggio quantitativo del trascritto derivante dalla traslocazione t(9;22) M-bcr , lo strumento deve essere in grado di partire direttamente da sangue intero e di amplificare BCR-ABL e ABL nella stessa cartuccia mediante una nested real time PCR preceduta da retrotrascrizione. Certificazione CE-IVD dello strumento e delle applicazioni. Tutti i passaggi del dosaggio devono risultare certificati ( dall’estrazione al risultato finale) La cartuccia deve rimanere chiusa dall’estrazione all’amplificazione per prevenire la contaminazione dell’ambiente da parte degli amplificati di PCR Strumento con 6 canali in eccitazione di fluorescenzamediante LED ( per analisi in muliplex) Ramp rate di riscaldamento elevati 10°C/sec da 50°C to 95°C, per accorciano i tempi di analisi. Il software automatico per eliminare le problematiche relative alla soggettiva interpretazione dei risultati. Il software deve fornire risultati qualitativi e quantitativi in maniera automatica. I risultati qualitativi devono essere visualizzabili mediante le curve di amplificazione in tempo reale. Le curve standard per le analisi quantitative devono essere importabili mediante un lettore di codice a barre e devono essere relative ad ogni lotto di reagenti. Il software deve generare un referto in pdf Possibilità di back-up di tutta la base dati Possibilità di eseguire singole sedute quotidiane senza spreco di reattivo in tempi brevissimi con riduzione dei tempi di risposta. Possibilita’ di conservazione dei reattivi anche a 4° C o a temperatura ambiente ( dipende dalle applicazioni) Presenza di un sistema in grado di elencare e identificare gli eventuali errori che si sono verificati nel corso dell’analisi fornendo: il codice errore, il testo del messaggio di errore e l’ora in cui si è verificato. Possibilità di registrare tutte le eventuali modifiche effettuate su un campione. Possibilità di esportare i risultati delle analisi. Strumentazione di poco ingombro che possa essere spostata nel laboratorio senza interventi di tecnici di assistenza All’interno di ogni saggio devono essere riportati i valori degli standard di riferimento e ogni saggio deve quantizzare oltre ad BCR/ABL (ovvero BCR ABL p210) anche il gene di controllo ABL. La real time presente in laboratorio è ABI 7900. Non è necessaria la fornitura dell’enzima TAQ Polimerasi. Se l’installazione della strumentazione non prevede opere murarie, idrauliche, meccaniche ed elettriche e le dimensioni dello strumento sono contenute, la ditta non è tenuta a presentare il progetto di installazione ma deve produrre una relazione descrittiva delle caratteristiche principali del sistema, così come prescritto nel disciplinare di gara. REATTIVI RICHIESTI per la determinazione in URGENZA di alterazioni geniche per il Laboratorio di Diagnostica Integrata Oncoematologica e Manipolazione Cellular Cartucce monouso gene di fusione BCR/ABL tipo 210, marchio CE-IVD 80 test Cartucce monouso di alterazioni geniche su disponibilità di listino 20 test REATTIVI RICHIESTI per la diagnostica molecolare per il Laboratorio di Diagnostica Integrata Oncoematologica e Manipolazione Cellular Kit per determinazione e quantizzazione della mutazione JAK2 V617F , marchio CE-IVD. A detto proposito si precisa che è sufficiente il kit per quantificazione della mutazione JAK2 V617F 100 test Kit per determinazione della mutazione MPLW515L/K , marchio CE-IVD 20-30 test Kit per determinazione e quantizzazione della espressione del gene WT1, marchio CE-IVD 300 test Kit per determinazione e quantizzazione della espressione del gene BAALC, marchio CE-IVD 60 test Kit per determinazione e quantizzazione della espressione del gene MN1, marchio CE-IVD 60 test Kit per determinazione della clonalità IGH (protocollo BIOMED 2) fluorescence detection 66 test Kit per determinazione della clonalità TRB (protocollo BIOMED 2) fluorescence detection 66 test Kit per determinazione della clonalità TRG (protocollo BIOMED 2) fluorescence detection 66 test Kit per determinazione della clonalità TRD (protocollo BIOMED 2) fluorescence detection 66 test Kit Standard a concentrazione nota, 5 diluizioni da 10E1 a 10E6, per il gene ABL 48 test Kit Standard a concentrazione nota, 5 diluizioni da 10E1 a 10E6, per la fusione genica BCR/ABL Mbcr 48 test Kit Standard a concentrazione nota, 5 diluizioni da 10E1 a 10E6, per la fusione genica BCR/ABL 8mbcr 16 test Controllo di riferimento per basse copie di BCR/ABKL Mbcr 20 test Controllo di riferimento per alte copie di BCR/ABKL Mbcr 20 test Kit per reverse transcriptasi ad alta efficienza 200-250 test Si precisa che la strumentazione in dotazione di elettroforesi capillare è ABI PRISM 310. Sono inoltre ammesse le offerte di STANDARD ABL a 4 diluizioni da 10E3 a 10E6 BASE D’ASTA € 400.500,00 OLTRE IVA __________________________________________________________________________________________________ Lotto N. 80 - SISTEMA COMPLETO PER L’ESECUZIONE DEI TEST PER LO SCREENING DELLA SINDROME DI DOWN E PER IL MONITORAGGIO DELLA FERRITINA – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO Partecipanti AREA-GENETICA CENTRO REGIONALE-DOWN CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Fornitura di un sistema completo per l’esecuzione dei test per lo screening della Sindrome di Down e per il monitoraggio della ferritina comprensivo di reagenti, materiale di consumo per il dosaggio di FREE-BETA HCG, PAPPA-A e FERRITINA, standard, controlli, computer, stampante B/N e gruppo di continuità opportuno. Il riconoscimento dei campioni e dei reattivi deve avvenire mediante lettore di codici a barra in grado di identificare il lotto di appartenenza e la qualità del medesimo (n° test disponibili, lotto e validità del prodotto). L’apparecchiatura deve essere accreditata della “Fetal Medicine Foundation” per la determinazione dei parametri previsti per il calcolo della sindrome di Down al primo trimestre di gravidanza. I manuali devono essere forniti nella loro versione originale con la relativa traduzione in italiano se l’originale è scritto in altra lingua TEST RICHIESTI Ematologia II con Talassemia Ferritina 700 PAPP-A 300 Free Beta HCG 300 BASE D’ASTA € 100.125,00 OLTRE IVA _____________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 81 - PREPARATORE AUTOMATICO DEI CAMPIONI PER L’ANALISI DEL CARIOTIPO – EMATOLOGIA E ONCOLOGIA – AOR VILLA SOFIA CERVELLO - AREA GENETICA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Il sistema deve garantire la completa automazione della preparazione dei campioni per l’analisi del cariotipo a partire dalla fine della coltura cellulare sino alla preparazione dei preparati microscopici. Lo strumento deve quindi garantire tutte le fasi di produzione descritte nei protocolli di citogenetica standard (centrifugazioni, miscelazioni, diluizioni, aspirazioni, ecc.) Devono essere disponibili alcuni requisiti minimi dell’apparecchiatura: lo strumento deve operare esattamente come farebbe l’operatore umano, eseguendo esattamente le stesse procedure, quindi automatizzare cio’ che il laboratorio gia’ considera il protocollo ottimale, secondo le proprie esigenze. A tale scopo lo strumento deve fornire la possibilità di impostare almeno 6 programmi che possono essere modificati per adeguarli alle specifiche procedure del laboratorio Lo strumento dovrà utilizzare reagenti di basso costo e di normale reperimento, non esclusivi : gli stessi reagenti che si utilizzano ora per le procedure manuali Lo strumento deve potere gestisce 16 campioni simultaneamente, ma deve prevedere l’utilizzo anche con carichi di 2,4,8,12 campioni per garantire una produttivita’ commisurata ai carichi di lavoro quotidiani Lo strumento deve essere corredato da un preparatore automatico , in atmosfera controllata, dei preparati cromosomici che permetta una buona distribuzione del campione e un ottimo “spreading” delle metafasi REAGENTI RICHIESTI Reagenti per il processa mento di n.2000 campioni per anno n. 2 controlli di qualità esterni per citogenetica prenatale certificati CEQA (Cytogenetic European Quality Assessment) per anno n. 2 controlli di qualità CEQA per citogenetica post-natale per anno n. 2 controlli di qualità CEQA per citogenetica oncoematologica per anno BASE D’ASTA € 200.250,00 OLTRE IVA _________________________________________________________________________________________ LOTTO N 82 - SISTEMA ANALITICO PER ANALISI IN CITOMETRIA A FLUSSO – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE TECNICHE Si richiede un citofluorimetro analizzatore nuovo di fabbrica e di ultima generazione a 8 parametri (FSC, SSC, 6 fluorescenze) con doppia sorgente di eccitazione laser e sistema fluidico a flusso continuo per il laboratorio di analisi del P.O. S.ELIA . Strumento dotato di sistemi di sicurezza per l'operatore (Biohazard), sensori con allarme per eventuali guasti od interventi, sistema di preparazione dei campioni da provetta primaria e software per la gestione dello strumento. Caratteristiche Tecniche DETTAGLIATE Banco ottico in grado di ospitare due sorgenti laser 488nm c.a e 633nm c.a; i fasci dei laser devono essere suddivisi spazialmente. Vano di alloggiamento dei laser termostatato e coibentato per evitare problemi di instabilità con conseguente errore di lettura dovuto all’allineamento dei laser divisi spazialmente. I Laser devono essere allineabili via software o segnali di fluorescenza distribuiti ai fotomoltiplicatori via fibra ottica. Segnali di fluorescenza distribuiti ai fotomoltiplicatori via fibra ottica. Lo strumento offerto deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalla legislatura in materia,attualmente in vigore,con particolare riferimento alle norme di sicurezza CEI 66-5 ed adeguati alle compatibilità elettromagnetiche contro i radiodisturbi e alla Direttiva 98/79/CE,recepita dal D.L.n°332 del 08/09/2000 per l’utilizzo in diagnostica in vitro Sistema di gestione conputerizzata conprendente: N.1 computer, n.1 monitore n.1 stampante laser a colori Software aperto per i vari studi di citometria Software per calibrazione completamente automatico per l'impostazione dei voltaggi e delle compensazioni per tutti i parametri acquisibili: FS, SS, FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6, (Lin. Log. e time of flight), tempo, RATIO (discriminazione doppiette). Software per Office Software automatico per gestire l’immunofenotipo linfocitario T/B/NK a 4 colori, tramite calibrazione, acquisizione, analisi e la refertazione. Il sistema garantisce il lavoro in modalità walk-away. Software automatico per la conta dei CD34 Software di analisi per tipizzazioni onco-ematologiche. Database per la gestione del Controllo qualità, dati anagrafica paziente, referti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La ditta aggiudicataria dovrà garantire, nel service, l’interfacciamento del sistema con il LIS del Laboratorio. Sistema di campionamento Carosello minimo a 32 posizioni con agitazione. Il campionatore può essere utilizzato per il campionamento automatico oppure per campionamento manuale di singole provette. Lettore di codice a barre integrato nel sistema con funzionamento automatico (senza intervento dell’operatore) in grado di riconoscere campione, posizione sul carosello e numero del carosello stesso. Sistema di lavaggio efficiente dell'ago campionatore, interno ed esterno, per evitare fenomeni di trascinamento (Carry over). Sistema di preparazione dei campioni su rotore compatibile al campionatore del citofluorimetro. Il preparatore deve campionare: sangue intero da provette chiuse mantenute sotto agitazione, reagenti e calibratori; fornire campioni lisati e fissati che possano essere acquisiti anche dopo 48 ore. I reagenti relativi alle sottopopolazione linfocitaria con conta assoluta (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56,CD45) devono corrispondere alla direttiva 98/79/CE (allegare le schede tecniche originali). La ditta aggiudicataria deve fornire tutti i consumabili necessari all'esecuzione dei test richiesti, compresa la refertazione, nelle quantità adeguate. La ditta aggiudicataria deve provvedere ad un corso di formazione sull’utilizzazione dello strumento presso la sede della ditta aggiudicataria per due operatori. REAGENTI E FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO n. test-campione/anno 1 Sottopopolazione linfocitaria con conta assoluta (CD3,CD4,CD8,CD19,CD16/56,CD45) devono essere forniti in miscele precostituite pronte all'uso adatte all'analisi in almeno quadrupla fluorescenza) 1200 quadruple di un tipo e 1200 quadruple dell’altro 2 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 1 800 3 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 2 500 4 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 3 400 5 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 4 600 6 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 5 400 7 Anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 6 100 8 Possibilità di fornire anticorpi monoclonali coniugati con fluorocromo adatto per la lettura al citofluorimetro alla lunghezza d’onda della fluorescenza 7 100 9 Anticorpi in miscele pre-costituite in doppia, tripla, quadrupla, quintupla o sestupla marcatura 200 per tipo 10 Controllo di qualità VEQ per immunofenotipo da programma Assegnazione dei 60 punti in base alla qualità Citofluorimetro modulare a 8 e/o 10 colori con tre laser con certificazione attestante 10 la marchiatura CE-IVD Velocità di lettura fino 25.000 eventi al secondo con resa non inferiore al 90%. 5 Sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere due diversi angoli 5 di diffrazione più terza opzione utile alla lettura di particelle inferiori ai 0,5 micron. Disponibilità a listino di altri softwares citometrici specifici 6 La ditta aggiudicataria si impegna a fornire eventuali altri monoclonali marcati non presenti nel listino alle stesse condizioni 7 Campionatore con agitazione tipo vortex di ogni singola provetta prima dell’aspirazione 8 per evitare sedimentazione delle cellule nelle ultime provette, e per ottimizzare le conte assolute. Software di analisi dei campioni acquisiti 3 Reagenti devono avere un titolo sufficiente a saturare 106 cellule/test 5 Disponibilità a fornire miscele almeno a cinque colori personalizzate 4 Assistenza applicativa da remoto dello strumento via internet che consente il supporto 3 specialistico. Il servizio deve garantire, tramite numero verde, la tracciabilità degli interventi 4 registrandone le operazioni che lo specialista ha effettuato sul sistema durante il controllo remoto. BASE D’ASTA € 600.000,00 oltre iva LOTTO N. 83 - SISTEMA ANALITICO HPLC PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA GLICATA – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede strumentazione in cromotografia liquida ad alta pressione HPLC per la determinazione dell'emoglobina glicata . Caratteristiche minime: strumento completamente automatico e di ultima generazione. Caricamento continuo dei campioni cadenza analitica per HbA1c superiore a 30 campioni /ora riconoscimento del campione tramite codice a barre sistema cap-piercing interfacciamento bidirezionale al LIS del laboratorio la ditta fornitrice dovrà garantire un servizio di V.E.Q. Si richiedono 2 strumenti 1 per il P.O. S.ELIA Caltanissetta e 1 per il P.O. Vittorio Emanuele di Gela P.O. S.ELIA P.O. Vittorio Emanuele Numero determinazione : 6000 4000 P.O. Vittorio Emanuele Capacità di caricamento campioni dell'analizzatore offerto 5 Netta separazione tra HbA1c stabile e HbA1c labile senza utilizzo di algoritmi per il ricalcolo dell'aree 6 Prefiltro integrato nella colonna 8 Frequenza di sostituzione del prefiltro/colonna( numero di test eseguibili con un prefiltro-colonna) 5 Sistema di agitazione del campione 8 Disponibilità di rack dedicati ai calibratori, controlli ,campioni anemici per il loro riconoscimento automatico 5 Assenza di interferenze anche da elevate concentrazioni di HbF sul dosaggio dell'HbA1c 5 Possibilità di utilizzare eluenti con numero di lotto diverso da quello della colonna 3 Possibilità di acquistare eluenti singolarmente per una ottimizzazione dei consumi 4 Numero di interventi/anno di manutenzione programmata 3 Minimo ingombro dell'analizzatore 3 Assistenza tecnica presente in Sicilia 5 Numero determinazione : 4000 BASE D’ASTA € 140.000,00 OLTRE IVA ________________________________________________________________________________________________ LOTTO 84 – ANALIZZATORE AUTOMATICO - UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PP.OO. di CALTANISSETTA e GELA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi Analizzatore, completamente automatico dedicato, basato sul principio della cromatografia liquida ad alta pressione in grado di effettuare il dosaggio contemporaneo qualitativo e quantitativo delle emoglobine : HbA0, HbA1C, HbA2, HbF, HbS, HbC,Hb J-Oxford ,HbLepore,, HbAH , Hb Bart’s, ed altre frazioni emoglobiniche varianti e patologiche, oltre che, alla conferma e tipizzazione delle frazioni emoglobiniche mediante normalizzazione del tempo di ritenzione relativo. Lo strumento deve essere in grado di: garantire la completa automazione dell’analisi con prelievo del campione da provetta madre tappata e agitazione automatica del sangue intero prima del prelievo ; allineamento automatico dei Barcode per l’identificazione positiva dei campioni su provetta e rack portacampione ; essere dotato di controllo automatico del livello dei reagenti d’uso e del livello dei liquidi re flui ; possibilità di personalizzazione del metodo: flusso,temperatura,gradiente e tempo di analisi ; essere in grado di separare le frazioni emoglobiniche mediante eluizione a gradiente continuo ; gestire automaticamente sia la calibrazione su due punti che il controllo di qualità intra-laboratorio ; garantire la quantizzazione dell’HbA1c-HbA2-HbF mediante l’impiego di standards quantitativi; sangue di controllo specifico a titolo noto per HbA1c - HbA2 - HbF ed HbS ; gestione completa del sistema e archivio dati paziente da parte di computer esterno, con software di gestione in grado di stampare referto paziente personalizzabile, rielaborazione del cromatogramma e ricalibrazione, salvataggio dati paziente su cd-rom,gestire reattivi e controlli per lotto,compilazione automatica della lista di lavoro,elaborazione automatica del controllo di qualità inter-laboratorio e memorizzazione delle analisi effettuate. Collegamento tramite software alla rete di internet,per assistenza tecnica a distanza, consultazione banche dati scientifiche, rete tra utilizzatori.Software che consenta la valutazione e la gestione dei dati relativi al controllo di qualità intra-interlaboratorio delle suddette emoglobine,con elaborazione statistica dei risultati in tempo reale. tests annui presunti SIT Caltanissetta SIT Gela Determinazioni emoglobine normali e patologiche 1000 1000 Conferma frazioni emoglobiniche varianti e patologiche 250 250 Caratteristiche oggetto di valutazione qualitativa : max punti 60 Capacità di caricamento campioni dell'analizzatore offerto 5 Netta separazione tra HbA1c stabile e HbA1c labile senza utilizzo di algoritmi per il ricalcolo dell'aree 6 Prefiltro integrato nella colonna 8 Frequenza di sostituzione del prefiltro/colonna( numero di test eseguibili con un prefiltro-colonna) 5 Sistema di agitazione del campione 8 Disponibilità di rack dedicati ai calibratori, controlli ,campioni anemici per il loro riconoscimento automatico 5 Assenza di interferenze anche da elevate concentrazioni di HbF sul dosaggio dell'HbA1c 5 Possibilità di utilizzare eluenti con numero di lotto diverso da quello della colonna 3 Possibilità di acquistare eluenti singolarmente per una ottimizzazione dei consumi 4 Numero di interventi/anno di manutenzione programmata 3 Minimo ingombro dell'analizzatore 3 Assistenza tecnica presente in Sicilia 5 BASE D’ASTA OLTRE IVA € 225.000,00 PER L’UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PRESIDI DI CALTANISSETTA E GELA) _________________________________________________________________________________________ LOTTO n. 85 - SI RICHIEDE PER IL P.O. S.ELIA UNO STRUMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE IN CHEMILUMINESCENZA O FLUORESCENZA avente le seguenti caratteristiche : Accesso random dei pazienti Possibilità di avere almeno 10 metodiche in linea Refrigerazione on board dei reagenti Elevata stabilità dei reagenti a bordo Identificazione tramite codice a barre di campioni, reagenti Posizionamento in continuo di campioni e reagenti senza necessità di fermo macchina Conformità alle norme CEE e dalle norme internazionali sulla sicurezza elettrica, marchio CE e certificato di qualità ISO 9000. Software gestionale in ambiente Windows di ultima generazione Controlli di qualità disponibili per ogni analita offerto La ditta aggiudicataria dovra' offrire applicando lo stesso sconto tutti gli esami che l'analizzatore è in grado di effettuare CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi N. TEST GH 200 Calcitonina 300 ACTH 300 ERITROPOIETINA 200 IGF1 200 TPS 400 Osteocalcina 200 I test aggiuntivi della tabella b di seguito allegata non sono da offrire ma va indicata la possibilita’ di esecuzione nel sistema offerto. Tale indicazione sarà valutata nella griglia qualitativa Androstenedione Gastrina Testosterone LIBERO TRAB Aldosterone Tacrolimus Caratteristiche valutazione qualità Reagenti tutti pronti all’uso 10 Metodiche in linea superiori a 10 10 Identificazione dei controlli di qualità tramite codice a barre 10 Confezione reagenti non superiore a 100 test 8 Refertazione personalizzata 8 Maggior numero di test offerti 6 Disponibilità di un programma di controllo di qualità del sistema per reagente e controllo lotto ecc. 8 BASE D’ASTA € 75.000,00 OLTRE IVA LOTTO 86 - SERVICE DI ANALISI MOLECOLARE PER TROMBOFILIA EREDO-FAMILIARE,FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARI, EMOCROMATOSI, ONCOEMATOLOGIA E ALTRI TEST GENETICI – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi La Ditta dovrà fornire la seguente strumentazione : Estrattore automatico con possibilità di processare almeno 6 campioni per volta in contemporanea in circa 40 minuti partendo da sangue intero -Processatore automatico per le strisce che automatizzi tutta la fase di rivelazione ( lavaggi,incubazione,dispensazione reagenti etc); possibilità di processare almeno 15 campioni in contemporanea e di dispensare sino a 4 reagenti diversi -Termociclatore a 96 pz, -Linea elettroforetica completa di transilluminatore -Sistema di acquisizione dati digitale completo di hardware e di software per esami con rivelazione su gel -Bagno oscillante termostatato tipo dubnov come back-up -Microcentrifuga a velocità variabile -Termoblocco -Set pipette - Forno a microonde -fluorometro per quantizzazione del DNA -Idonei gruppi di continuità -La ditta aggiudicataria deve presentare il listino e dichiarare lo sconto che praticherà sullo stesso per eventuali prodotti che in futuro il laboratorio deciderà di acquisirli e sui prodotti che potrebbero uscire successivamente;tale sconto non potrà essere inferiore alla media degli sconti praticati sui prodotti oggetto di gara. 1) Test su striscia in nitrocellulosa o nylon per la rivelazione contemporanea tramite ibridazione inversa dei seguenti parametri: -FATTORI DELLA COAGULAZIONE : determinazione in contemporanea su unica striscia delle seguenti mutazioni : Fattore V Leiden (RQ506), Fatt.V (H1299R),Fatt.V (Y1702C),Fattore II (G2010),MTHFR (C677T e A1298C) N. test 240 -GENOTIPIZZAZIONE DI APO E su striscia unica N. test 100 -EMOCROMATOSI: possibilità di determinare sulla stessa striscia almeno 12 delle più frequenti mutazioni sui geni HFE, TFR2, FERROPORTINA: n test 75 -K-RAS: test su unica striscia per la rilevazione e la differenziazione delle mutazioni nei codoni 12/13/61 della proteina K-ras ( almeno 4 del codone 12 e almeno 2 del codone 13 E 1 del 61) n. test 20 - B-RAF : test su unica striscia per la teterminazione della mutazione V600E del gene BRAF n.test 40 -Fibrosi Cistica : determinazione su un numero massimo di tre strisce di almeno 60 mutazioni relative al gene indicato n. test 25 -Determinazione su unica striscia dei polimorfismi nel gene CYP2D6 associati alla risposta alla terapia con tamoxifen n. test 20 -FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE :determinazione in contemporanea su unica striscia delle seguenti mutazioni e polimorfismi : Fattore V LEIDEN,Fattore V ( H1299R),Fattore II (G20210A),MTHFR(due mutazioni C677T e A1298C), ACE ,PAI-1,GPIIIa ,CBS,AGT,FGB,Fattore XIII,ATR1, genotipo dell’APO E n. test 20 -Determinazione su unica striscia di nitrocellulosa dei genotipi associati con la risposta alla terapia anticoagulante orale con coumarin N. test 20 -Morbo celiaco: test per l’identificazione su unica striscia degli alleli o gruppi allelici correlati al morbo celiaco ( DQB1 *02,* 0201, *0202,*0301,*0302,*0305-DQA1* 0201,*03,*05,*0501,*0503,*0505-DRB1* 03,*04,*07,*11,*12) con possibilità di discriminare la presenza di DQB1*02 allo stato omozigote o eterozigote N. test 60 -HLA B-27: determinazione su unica striscia del gruppo allelico B27 N. test 40 2) Test con rivelazione su gel dei seguenti parametri: -Leucemie:test qualitativo su gel per la rivelazione multiplex e tipizzazione di almeno 28 delle più frequenti traslocazioni o riarrangiamenti cromosomiali di valore prognostico definito N. test 25 -Leucemie:test qualitativo su gel per la rivelazione multiplex e tipizzazione di almeno 7 delle più frequenti traslocazioni di valore prognostico definito N. test 100 La Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i reagenti necessari per l’estrazione, la retrotrascrizione, l’amplificazione e la rivelazione nonché tutti i consumabili necessari all’esecuzione dei test in elenco (provette,puntali con filtro,reagenti ausiliari, etc);inoltre dovrà essere garantito idoneo corso di addestramento al Personale Operatore. CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA Possibilità di processare più di 15 strisce in contemporanea 10 Possibilità di identificare più di 12 mutazioni per l’emocromatosi 8 Possibilità per l’estrattore di processare più di 6 campioni per seduta 15 Disponibilità di software interpretativo in italiano per il morbo celiaco 13 Disponibilità di gel precast 9 L'intervento tecnico deve essere effettuato entro 72 ore dalla richiesta 5 BASE D’ASTA € 400.000,00 OLTRE IVA LOTTO 87 SISTEMI BIOLOGIA MOLECOLARE CON TECNOLOGIA REAL TIME – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi CARATTERISTICHE ESSENZIALI REATTIVI Analisi qualitativa / quantitativa dei risultati. L’utilizzo di tecnologia Real Time con sonde di idrolisi o di ibridazione. La presenza di un controllo interno per la verifica delle procedure di estrazione e di amplificazione e l’idoneità del campione. La possibilità di eseguire sedute multiple Reattivi pronti all’uso. La maggior parte dei prodotti offerti (Estrattore, PCR-RT e KIT) deve possedere il marchio CE IVD per l’utilizzo in diagnostica in vitro come prescritto dalla normativa 98/79/CE recepita dal D.L. 332 del 08/09/2000. Ciascuna ditta concorrente deve produrre in sede di gara le schede di sicurezza relative a tutti i kit di reagenti utilizzati al fine di valutare il possibile rischio chimico –biologico legato all’uso della strumentazione. Ampio range di linearità Sensibilità analitica e specificità analitica adeguate Caratteristiche tecniche essenziali del sistema di amplificazione PCR Real Time: Si richiede strumento real-time PCR, con almeno 4 fluorocromi differenti , con marcatura CE IVD come prescritto dalla normative 98/79/CE; strumento dotato di blocco portacampioni per processare da 36 campioni ad almeno 90 per run; dotato di uniformità termica,precisione termica e risoluzione termica; velocità riscaldamento /raffreddmento strumento dotato di software che calcola l’efficienza di reazione per ogni singola provetta; Sistema ottico a Led; Aperto a tutte le chimiche; Possibilità di effettuare l’identificazione dei campioni e valutare i dati prodotti mentre lo strumento lavora; strumentazione aperta ad introdurre nuove metodiche per la determinazione di altri parametri; Determinazione del Cromosoma Filadelfia (9:22 Major e Minor) con risultati in Scala Internazionale TEST Presunto Annuo Fattore V Leiden(R506Q) 100 Fattore V (H1299R) 50 Fattore V (YY1702C) 50 Fattore II (G20210A) 100 MTHFR (C677T e A1298C) 100 PAI1 50 Cromosoma Filadelfia (9:22 Major) 50 Cromosoma Filadelfia (9:22 Minor) 50 JAK2 (V617F) qualitativa 50 JAK2 (V617F) quantitativa 50 WT 50 INV16 50 AML1-ETO 50 PML-RARA 50 FLT3-ITD 50 NPM1 50 K-RAS 50 B-RAF 50 EGFR 50 Chlamidia Trachomatis 100 Neisseriae gonorhae 50 Ureaplasma species 100 Mycoplasma hominis 50 Mycoplasma genitalium 50 Trichomonas vaginalis 100 Treponema 50 Micobacterium Tuberolaris 100 Estrazione automatica Stazione completamente automatizzata per l’estrazione di acidi nucleici da campioni biologici diversi, con impiego di silice magnetica per estrazione contemporanea di DNA/RNA. Possibilità di scegliere tra diversi volumi di eluizione finale Numero di campioni da processare per seduta da 1 ad almeno 10 Kit di estrazione completi di tutte le plastiche e reagenti necessari per l’esecuzione dell’estrazione Kit pronti all’uso in cartucce predosati per rendere possibile il processamene anche di un solo campione senza spreco di reagenti. Puntali con filtro monouso per evitare cross-contaminazione. Datato di raggi UV per la decontaminazione a fine seduta. Tracciabilità del campione mediante lettore barcode esterno. Test da eseguire: Tipologia di esame Quantità annua Estrazioni 1700 Preparatore automatico per il setup della RT-PCR con le seguenti caratteristiche: Strumento di precisione per la preparazione automatica di reazioni RT-PCR. Il software deve visualizzare la superficie di lavoro con la possibilità di impostare, eseguire e visualizzare in modo virtuale i parametri e la durata della corsa, l’utilizzo dei puntali, il consumo di reagenti e materiale plastico, e di molto altro. Lo strumento deve essere dotato di un coperchio protettivo, affinché si evitano contatti accidentali con il braccio in movimento. Lo strumento deve pipettare volumi da 1 a 200 ul. Lo strumento deve dispensare in diversi i formati. Tutti i supporti devono essere di metallo , facilmente autoclavabili e devono poter essere conservati in frigorifero per refrigerare i reagenti durante la preparazione. I puntali devono essere espulsi all’esterno dello strumento per evitare il rischio di contaminazione. L’intera fornitura deve comprendere: A) microcentrifuga refrigerata con le seguenti caratteristiche-. Centrifuga digitale refrigerata per microlitro da tavolo con motore ad induzione magnetica. Velocità non inferiore a 14.800 RPM e 21.000 g impostabile a passi di 100 min –1. Numero di giri minimi impostabili non superiore a 2000, lettura velocità leggibile sia in “RPM”che in “G”. Motore ad induzione con controllo di frequenza. Rumorosità a pieno regime inferiore a 50db. Sistema di refrigerazione privo di CFC. Tempo di funzionamento 1-99 min, esercizio continuato, tasto Quick-Run. Memoria di programma devono rimanere memorizzati gli ultimi dati inseriti. Telaio della centrifuga in acciaio galvanizzato, con rivestimento superficie in plastica. Campo di temperatura da –9 a +40 C. La centrifuga deve essere completa di rotore in polipropilene, a 24 posti per provette da 1.5 /2 ml, con coperchio a scatto e a tenuta di aerosol, autoclavabile, senza limite di numero di rivoluzione. La centrifuga deve essere dotata dei seguenti riduttori: 24 x 0.6/0.5 ml 24 x 0.4/0.25 ml 24 x 02 ml B) n° 12 micropipette con le seguenti caratteristiche ed relativi puntali con filtro: 3 micropipette da 2 µl 3 micropipette da 20µl 3 micropipette da 200 µl 3 micropipette da 1000 µl 1 multicanale 12x200 μl C) Termoblok indicato per mantenere provette e reagenti a temperatura costanti di lavoro. Dotato di termoregolatore elettronico con visualizzazione digitale con campo di regolazione da ambiente a 150°C. Termostato di sicurezza tarato a 165 °C. Risoluzione +/- 1 °C. dotato di 3 blocchi in alluminio anodizzato mm 50x160x80-50h, intercambiabili , con fori per provette tipo eppendorf da 0,5 - 1,5 – 2,0 μl . Costruzione esterna in acciaio con verniciatura antiacida a polvere. Con interruttore generale luminoso. CRITERI DI VALUTAZIONE P. Sistema RT-PCR 1 Fluorocromi superiore a 4 4 2 Flessibilità in numero di campioni per run mag. di 90 3 3 Uniformità della temperatura ±0,01°C 2 4 Accuratezza della temperatura ±0,25°C 2 6 Sistema ottico a LED 2 7 Velocità riscaldamento 15 °C al secondo, velocità raffreddamento 20°C al secondo 3 8 Utilizzo di provette non dedicate monouso (per evitare contaminazione) 4 Sistema estrazione 9 Protocolli pronti all’uso caricati su IC card 4 10 Protocolli con tempi rapidi di esecuzione 20 minuti per estrazione di DNA gnomica da sangue intero, 40 minuti per RNA/DNA virale da siero plasma. 4 11 Stesso fornitore per strumento, chimiche e assistenza tecnica. 2 12 Sistema di pipettamento in parallelo per evitare le cross-contaminazione. 2 13 Sportello di protezione per evitare cross-contaminazzioni ambientali 2 14 Lampada UV per decontaminazione 4 PREPARATORE DEL SETUP DELLA PCR-RT 15 In grado di preparare nella stessa corsa almeno quattro Master-Mix 4 16 Coperchio equipaggiato con una lampada UV 3 17 Filtro HEPA per creare un flusso d’aria sterile a pressione positiva. 4 18 Utilizzo di puntali conduttivi che permettono il rilevamento del liquido 4 19 Possibilità che lo strumento dispensi fino a 30 diversi formati . 4 TOTALE 60 BASE D’ASTA € 600.000,00 OLTRE IVA LOTTO N. 88 - SERVICE PER SCREENING NEONATALE – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede un sistema automatico per l`effettuazione della determinazione di IRT, PKU e TSH neonatale con apparecchiatura ,nuova e di ultima generazione,che sfrutti il metodo fluorimetrico, comprensivo di assistenza tecnica e dei kits di calibrazione, controlli e materiale accessorio. Deve inoltre avere le seguenti caratteristiche: Provvisto di personal computer e software di applicazione diagnostica per gli screening neonatali con gestione automatizzata delle letture di almeno alcuni analiti richiesti e per eventuali altre metodiche e inoltre un programma gestionale che consente l'archiviazione e la refertazione degli esmi Importazione di liste di lavoro prodotte da punzonatore automatico con identificazione positiva del campione. Punzonatore per la gestione dei cartoncini neonatali che consenta di punzonate il cartoncino. Il punzonatore deve essere dotato di lettore a codice a barre e interfacciato con il pc, in grado di associare il codice a barre al campione. Un idoneo quantitativo di kit aggiuntivi per controlli e calibratori su base due sedute settimanali. Aggiornamenti sugli argomenti inerenti i dosaggi. Pipetta multicanale per l'esecuzione del PKU Materiale di consumo occorrente (vaschette, puntali, cartoncini , ecc.). Assistenza tecnica e corsi di formazione del personale addetto all`utilizzo della strumentazione. TEST TSH 9000 IRT 9000 PKU 9000 Cartoncini con codice a barra con l` intestazione dell` Ospedale e della U.O. 12.000 BASE D’ASTA € 450.000,00 OLTRE IVA LOTTO: N. 89 - PLASMA-PROTEINE IN NEFELOMETRIA – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO - Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Caratteristiche tecniche minime strumento Sistema per nefelometria, completamente automatico,nuovo, multiparametro, con accesso costante e continuo per la determinazione di proteine in diversi liquidi biologici. Operatività da provetta primaria o coppette secondarie; Identificazione di campioni e reagenti mediante bar-code Almeno 20 posizioni refrigerate per i reagenti on board e 30 per i campioni; Cadenza analitica almeno 160 test/ora. Interfacciamento al LIS del laboratorio Deve essere fornito tutto il materiale di consumo necessario per l’esecuzione dei test richiesti Test da eseguire TEST P.O. S.ELIA IgA 1000 IgG 1000 IgM 1000 Ig cat. L tipo k 400 Ig cat. L tipo l 400 C3 300 C4 300 Transferrina 1200 alfa1-antitripsina 100 alfa1-glicoproteina acida 200 ASL 1500 CRP 6000 RF 2000 albumina (microalbuminuria) 600 Ceruloplasmina 100 apolipoproteina B 100 Cistatina C 100 immunocomplessi circolanti 100 Le Ditte dovranno dichiarare lo sconto sul listino relativo ad altri prodotti non presenti nel lotto che l’Ente potrebbe avere esigenza di acquistare successivamente;tale sconto non potrà essere inferiore allo sconto medio effettuato sui kit presenti nel lotto. BASE D’ASTA € 200.000,00 OLTRE IVA ________________________________________________________________________________________________ LOTTO N. 90 - IDENTIFICAZIONE IN PCR REAL-TIME DI GERMI RESPONSABILI DI SEPSI – UOC PATOLOGIA CLINICA- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Il sistema è utilizzato come ausilio nella gestione dei pazienti con sospetta sepsi e altre infezioni del sangue da batteri/funghi, in combinazione con i dati clinici ed i test microbiologici di routine e/o altri marker. Deve essere in grado di rilevare infezioni multiple identificandone i germi responsabili nelle combinazioni di seguito indicate. Gram (-) Gram (+) Miceti Esherichia coli Klebsiella (pneumoniae/oxytoca) Serratia marcescens Enterobacter (cloacae/aerogenes) Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii Stenotrophomonas maltophilia Staphylococcus aureus CoNS 1 Streptococcus pneumoniae Streptococcus spp. 2 Enterococcus faecium Eneterococcus faecalis Candida albicans Candida tropicalis Candida parapsilosis Candida glabrata Candida krusei Aspergillus fumigatus 1 Stafilococchi coagulasi negativi 2 Streptococcus species Stafilococchi negativi alla coagulasi (CoNS) Streptococcus spp. S.epidermidis S.haemolyticus S.hominis subsp. novobiosepticus S.pasturi S.warneri S.cohnii subsp. urealyticum S.hominis subsp. hominis S.lugdunensis S.cohnii subsp. cohnii S.capitis subsp. capitis S.caprae S.saprophyticus S.saprophyticus subsp. saprophyticus S.xylosus S.agalactiae S.pyogenes S.anginosus S.bovis S.constellatus S.cristatus S.gordonii S.intermedius S.milleri S.mitis S.mutans S.oralis S.parasanguinis S.salivarius S.sanguinius S.thermophilus S.vestibularis S.viridans Le indagini vanno eseguite utilizzando campioni di sangue umano intero in K-EDTA ed un sistema PCR real-time CE-IVD. A corredo deve essere fornita una strumentazione idonea alla esecuzione del test costituita da un termociclatore in real-time con le seguenti caratteristiche minime: sistema di riscaldamento e di raffreddamento ad aria, un fluorimetro con sistema ottico di precisione per l’acquisizione, su 6 canali differenti, del segnale della fluorescenza emessa dai singoli campioni, uso di capillari in borosilicato come sede della reazione di PCR real-time, capacità di utilizzazione di sonde biochimiche SYBR GREEN I e sonde di ibridazione (sonde HybProbe o sonde FRET, sonde di idrolisi (sonde TaqMAN), Molecular Beacons, sonde SingleProbe e sonde Scorpion, uso di materiale di consumo fornito sterile, controllo enzimatico delle contaminazioni da prodotti di amplificazioni precedenti, interpretazione dei risultati e stampa del referto con l’ausilio di Software dedicato. Saranno inoltre considerate caratteristiche preferenziali: la possibilità di identificazione di meticillino-resistenza, la possibilità di utilizzazione di campioni di sangue umano intero in volumi inferiori a 2 ml, l’impiego della “amperase” per il controllo enzimatico delle contaminazioni. S.ELIA Numero determinazioni 200 BASE D’ASTA € 250.000,00 OLTRE IVA LOTTO 91 – SISTEMA PER INDAGINI BATTERIOLOGICHE CON STRUMENTO SEMIAUTOMATICO P.O. MUSSOMELI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA AL PREZZO PIU’ BASSO Art. 82 D.Lgs. 163/2006 ed smi Si richiede la fornitura di 1° sistema per l’identificazione e l’antibiogramma di bacilli Gram negativi, cocchi Gram positivi . Sistema semi automatico , lettura e interpretazione delle indagini batteriologiche di identificazione ed antibiogramma per germi multiresistenti, completo di software gestionale con refertazione e archiviazione dei risultati e di un sistema per elaborazioni statistiche ed epidemiologiche per il controllo delle infezioni ospedaliere personalizzabile con identificazione degli organismi sentinella.. CARATTERISTICHE MINIME: Strumentazione semi automatica per: Identificazione e ATB Gram Positivi Identificazione e ATB Gram Negativi Identificazione Lieviti, Anaerobi, Germi Esigenti ATB Streptococchi Si riporta, qui di seguito, elenco dei test da effettuare: Agar Sale Mannite Mannite 300 Agar Sabouraud 50 Agar Hektoen 50 Agar SS 50 Agar MacConkey 50 Agar Columbia CNA 300 Agar Cetrimide 50 Agar Gardnerella 50 Terreno cromogeno in piastra per conta e identificazione diretta di coli, Proteus, ed enterococchi nelle urine 450 Terreno cromogeno in piastra per l’identificazione diretta di Salmonella nelle feci 300 Terreno cromogeno in piastra per l’identificazione diretta di Candida Albicans 50 Brodo selenite 300 Ricerca rapida nelle feci di Rotavirus 50 Tipizzazione degli Streptococchi beta emolitici A, B, C, D, F e G 100 Sistema completo (medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’identificazione degli enterobatteri non fermentanti: il sistema deve essere composto di almeno 20 prove biochimiche suddivise in test enzimatici e di assimilazione 100 Sistema completo (medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’identificazione degli enterobatteri fermentanti: il sistema deve essere composto di almeno 20 prove biochimiche suddivise in test enzimatici e di assimilazione 100 Sistema completo per il trasporto, lo screening, la conta, l’dentificazione e l’antibiogramma dei Mycoplasmi del tratto urogenitale: il sistema deve essere composto dal terreno di trasporto e conservazione, brodo ure-arginina per lo screening iniziale dei mycoplasmi, galleria per l’identificazione e saggio di sensibilità ad almeno 6 antibiotici 50 Sistema completo (medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’antibiogramma di germi unitari: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 10 antibiotici a doppia concentrazione 100 Sistema completo (medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’antibiogramma di Pseudomonas: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di almeno 10 antibiotici a doppia concentrazione. 50 Sistema completo (medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’antibiogramma dei germi Gram neg. Sistemici. Il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 10 antibiotici a doppia concentrazione 100 Sistema completo (medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’antibiogramma di streptococchi: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 13 antibiotici a doppia concentrazione 100 Sistema completo ((medium, gallerie, reattivi supplementari) per l’antibiogramma i lieviti: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 6 antibiotici a doppia concentrazione 50 Gli antibiotici saggiati nell’antibiogramma dovranno rispettare le concentrazioni consigliate dalle regole internazionali NCCLS. Le identificazioni devono essere eseguite separatamente dagli antibiogrammi. Totale analiti richiesti: 2500. |

BASE D’ASTA € 50.000,00 OLTRE IVA

________________________________________________________________________________

LOTTO 92 -   TEST VARI SU MICROPIASTRA CON METODOLOGIA IMMUNOENZIMATICA   O IMUNOCROMATOGRAFICA ANCHE SU CARD - VIROLOGIA P. O. S. ELIA cALTANISSETTA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiede la fornitura di un sistema per l’esecuzione dei seguenti  test con tecnica imunoenzimatica su piastra

| P. O. S. ELIA VIROLOGIA | P. O. GELA |
| --- | --- |
| EPATITE DELTA ANTIGENE test/annui =288 |  |
| EPATITE DELTA IgG test/annui =288 |  |
| EPATITE DELTA IgM test/annui =288 |  |
| HEV IgG test/annui =96 |  |
| HEV IgM test/annui =96 |  |
| PARVOVIRUS IgG test/annui =288 |  |
| PARVOVIRUS IgM test/annui =288 |  |
| INFLUENZA A IgG test/annui=192 | INFLUENZA A IgG test/annui = 192 |
| INFLUENZA A IgM test/annui=288 | INFLUENZA A IgM test/annui =200 |
| INFLUENZA B IgG test/annui =192 | INFLUENZA B IgG test/annui =192 |
| INFLUENZA B IgM test/annui =288 | INFLUENZA B IgM test/annui= 200 |
| TBE IgG test/annui =192 |  |
| TBE IgM test/annui =288 |  |
| ADENOVIRUS IgG test/annui =288 | ADENOVIRUS IgG test/annui = 96 |
| ADENOVIRUS IgM test/annui=288 | ADENOVIRUS IgM test/annui = 96 |
| HERPES VIRUS ½ IgM test/annui=192 |  |
| HERPES VIRUS 1 IgG test/annui =288 |  |
| HERPES VIRUS 2 IgG test/annui =288 |  |
| VARICELLA ZOSTER VIURS IgM test/annui=96 |  |
| PAROTITE IgM test/annui=96 |  |
| MORBILLO IgM test/annui =96 Deve essere presentata offerta anche per HGV limitatamente al P.O. S.Elia _ Caltanissetta, mentre il lettore di micropiastre è richiesto solo per il P.O. S. Elia di Caltanissetta. Cadenza presuntive sedute analitiche: HEV, di nuova introduzione, c. 10 sedute/anno HGV, di nuova introduzione, c. 10 sedute/anno Parvovirus, c. 20 sedute/anno Varicella, Morbillo, Parotite c. 10 sedute/anno Adenovirus Ag, Astrovirus Ag. C. 20 sedute/anno Influenza A/B, TBE, Adenovirus, HSV c. 20 sedute/anno; Epatite Delta c. 20 sedute/anno. |  |

Si richiede la fornitura dei seguenti test in imunoenzimatica  o imunocromatografia anche su card:

P. O. S. ELIA VIROLOGIA

RICERCA ADENOVIRUS AG SU FECI test/annui=180

RICERCA ASTROVIRUS AG SU FECI test/annui=180

Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998

I reattivi e le strumentazioni devono essere marcate CE. e validate IVD.

La ditta dovra' fornire  un lettore di micropiastre per Virologia P.O. S. Elia

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi reattivi o dispositivi o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in sostituzione o in aggiunta a quelli oggetto di gara, nonché per eventuali esami aggiuntivi da effettuare sullo stesos sistema, la ditta dovrà mantenere lo sconto massimo offerto in gara sul listino per prodotti analoghi.

Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione:prezzo/qualità 40/60

| griglia punteggi su 60 punti qualità | Punteggio |
| --- | --- |
| REAGENTI PRONTI ALL'USO | 10 |
| DURATA DELLE METODICHE MAX 4,5 ORE | 25 |
| FORNITURA 96 TEST/ANNO HGV IN IMMUNOENZIMATICA | 25 |

BASE D’ASTA € 80.000,00 OLTRE IVA

___________________________________________________________________________________

LOTTO 93 - SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI DETERMINAZIONI IN IMMUNOENZIMATICA E LETTURA FINALE IN   FLUORESCENZA - VIROLOGIA P. O. S. ELIA cALTANISSETTA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiede la fornitura di un sistema per l’esecuzione di test  in immunoenzimatica e lettura in fluorescenza con le seguenti caratteristiche:

Curva di calibrazione valida per l’intero lotto. Reattivi liquidi pronti all’uso – mono test.

Lettura automatica bar-code reagenti . L'offerta deve prevedere la fornitura di  standards e controlli.

| P. O. S. ELIA VIROLOGIA | P. O. GELA |
| --- | --- |
| EBV VCA IgM test/annui 700 | EBV VCA IgM test/annui = 100 |
| EBV VAC IgG test/annui=700 | EBV VAC IgG test/annui= 100 |
| EBV EBNA IgG test/annui=700 | EBV EBNA IgG test/annui=100 |
| TOXO IgG test/annui=1200 | TOXO IgG test/annui= 1000 |
| TOXO IgM test/annui= 1200 | TOXO IgM test/annui= 1000 |
| TOXO avidity test/annui =120 |  |
| RUBEO IgG test/annui=360 | RUBEO IgG test/annui= 60 |
| RUBEO IgM test/annui=360 | RUBEO IgM test/annui= 60 |
| CITO IgG test/annui=900 | CITO IgG test/annui= 1000 |
| CITO IgM test/annui =900 | CITO IgM test/annui= 1000 |
| HIV p24 test/annui=60 |  |
| CITO avidity test/annui=90 | CITO avidity test/annui= 60 |
| HBsAg test/annui=100 |  |
| HBsAg CONFERMA test/annui=100 |  |
| Ag ROTAVIRUS test/annui=120 |  |
| P.O.S.ELIA PAT. CLINICA esami/annui | P.O. GELA PAT. CLINICA esami/annui | P.O. NISCEMI esami/annui | P.O. MAZZARINO esami/annui |
| Procalcitonina= 250 | Procalcitonina= 250 |  |  |
| Lyme IgG=100 |  |  |  |
| Lyme Ig=100 |  |  |  |
| Clamidia Ag con set prelievo e test conferma=100 | Clamidia Ag con set prelievo e test conferma=100 |  |  |
| Tossina A e B Cl. Dificile=100 |  |  |  |
|  |  | Troponina=1000 | Troponina=1000 |
|  |  | Mioglobina=1000 | Mioglobina=1000 |
|  |  | CK-MB=1000 | CK-MB=1000 |
|  |  | HCG=200 | HCG=200 |

Si richiedono:

n° 2 apparecchiature principali complete per la Virologia del S. Elia di Caltanissetta

N° 1 di backup anche di cadenza analitica inferiore per Patologia Clinica P.O.S. Elia

N° 1 apparecchiatura  per P.O. Gela

N° 1 apparecchiatura di cadenza analitica inferiore per P.O. Niscemi

N° 1 apparecchiatura di cadenza analitica inferiore per P.O. Mazzarino

La Ditta aggiudicataria provvederà all'interfacciamento  bidirezionale con il LIS comprensivo di

PC e stampante laser. per la  refertazione finale.

I reagenti devono essere validati IVD e marchiati CE come prescritto dalla normativa 98/79 CE

recepita dal DL 332  del  08/09/2000

Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998

La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service.

Deve essere inoltre garantito l’eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione, del software, nonché la fornitura di nuovi reattivi che sostituiscano quelli offerti o ne costituiscano miglioramento, senza aggravio ulteriore di costi.

La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella  ordinaria che  dovrà prevedere almeno un intervento all’anno e fornire gruppi di continuità per tutti i componenti hardware

--Agar Sale Mannite                                                                                                            300

--Agar Sabouraud                                                                                                                  50

--Agar Hektoen                                                                                                                      50

--Agar SS                                                                                                                               50

--Agar MacConkey                                                                                                                50

--Agar Columbia CNA                                                                                                         300

--Agar Cetrimide                                                                                                                    50

--Agar Gardnerella                                                                                                                 50

--Terreno cromogeno in piastra per conta e identificazione diretta di coli, Proteus,

ed enterococchi nelle urine.                                                                                                     450

--Terreno cromogeno in piastra per l'identificazione diretta di Salmonella nelle feci         300

--Terreno cromogeno in piastra per l'identificazione diretta di Candida Albicans                50

--Brodo selenite                                                                                                                    300

--Ricerca rapida nelle feci di Rotavirus                                                                                  50

--Tipizzazione degli Streptococchi beta emolitici A,B,C,D,F e G.                                      100

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari) per l'identificazione

degli enterobatteri non fermentanti: il sistema deve essere composto di almeno

20 prove biochimiche suddivise in test enzimatici e di assimilazione.                               100

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari) per l'identificazione

degli enterobatteri fermentanti: il sistema deve essere composto di almeno

20 prove biochimiche suddivise in test enzimatici e di assimilazione.	  100

--Sistema completo per il trasporto, lo screening, la conta, l'identificazione e

l'antibiogramma dei Mycoplasmi del tratto urogenitale: il sistema deve essere

composto dal terreno di trasporto e conservazione, brodo ure-arginina per lo

screening iniziale dei mycoplasmi, galleria per l'identificazione e saggio di

sensibilità ad almeno 6 antibiotici.	   50

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari) per l'antibiogramma

di germi urinari: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 10 antibiotici         100

a doppia concentrazione.

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari) per l'antibiogramma

di Pseudomonas: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di almeno 10 	 50

antibiotici a doppia concentrazione.

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari) per l'antibiogramma

dei germi Gram neg. sistemici:Il sistema deve permettere di saggiare un minimo

di 10 antibiotici a doppia concentrazione.	 100

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari) per l'antibiogramma

di streptococchi: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 13

antibiotici a doppia concentrazione.	100

--Sistema completo(medium, gallerie, reattivi supplementari)per l'antibiogramma

i lieviti: il sistema deve permettere di saggiare un minimo di 6 antibiotici a

doppia concentrazione 	50

Gli antibiotici saggiati nell'antibiogramma dovranno rispettare le concentrazioni consigliate dalle regole internazionali NCCLS.

Le identificazioni devono essere eseguite separatamente dagli antibiogrammi.

TOTALE  ANALITI    RICHIESTI: 2500

SCHEDA QUALITA’

Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione:prezzo/qualità 40/60

|  | Punti assegnati |
| --- | --- |
| Impiego di puntali monotest | 10 |
| Ricalibrazione periodica su un solo punto per il complesso ToRC | 10 |
| Assenza di qualsiasi manutenzione quotidiana (fasi di lavaggio) e di ogni operazione sullo strumento tra una seduta e quella del giorno successivo. | 10 |
| Strumento privo di tubi e taniche per la raccolta dei reflui. | 10 |
| Kit completi contenenti al loro interno reagenti, standard e controlli | 5 |
| Kit con quantitativi ridotti (max 60-70 test) | 10 |
| Dosaggio ultrasensibile della Procalcitonina (sensibilità funzionale < 0,1 ng/ml) | 5 |

BASE D’ASTA € 575.000,00 OLTRE IVA

________________________________________________________________________________________

## LOTTO 94  -  RICERCHE ANTICORPALI CON METODO IMMUNOENZIMATICO  A TEST SINGOLI - VIROLOGIA P. O. S. ELIA CALTANISSETTA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE –

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Si richiede la fornitura di un sistema  automatico per analisi sierologiche in ELISA  che utilizzi dispositivi completi per singola determinazione.

Lo strumento deve potere eseguire almeno 25 campioni contemporaneamente. La calibrazione deve essere valida ed utilizzabile per la durata del lotto

Il sistema deve essere in grado di eseguire i seguenti test :

| P. O. S. ELIA VIROLOGIA | P. O. GELA |
| --- | --- |
| herpes 1 IgG qualitativo test/annui =400 | herpes 1 IgG qualitativo test/annui =100 |
| herpes 2 IgG qualitativo test/annui =400 | herpes 2 IgG qualitativo test/annui =100 |
| Herpes 1+2 IgM test/annui =400 | herpes 1+2 IgM test/annui =100 |
| rubeo IgG avidity test/annui=100 |  |
| toxo test IgA test/annui =100 |  |
| epstein barr virus early antigen IgG test/annui =1000 | epstein barr virus early antigen IgG test/annui =100 |
| morbillo IgG test/annui =300 | morbillo IgG test/annui=100 |
| morbillo IgM test/annui =300 | morbillo IgM test/annui =100 |
| varicella IgG test/annui=350 | varicella IgG test/annui =100 |
| varicella IgM test/annui=350 | varicella IgM test/annui =100 |
| parotite IgG test/annui =200 | parotite IgG test/annui =100 |
| parotite IgM test/annui =200 | parotite IgM test/annui =100 |
| toscana virus IgG test/annui =100 |  |
| toscana virus IgM test/annui =100 |  |

Si richiedono  N 1 strumento per l'U.O. di Virologia P.O. S. Elia e N 1 strumento per l’U.O. di Patologia Clinica  dell' ospedale di Gela

La ditta dovrà fornire inoltre, se non inclusi nei kit, tutti i calibratori  i controlli e  quanto altro necessario per l'esecuzione dei test.

Il sistema deve essere dotato di computer e stampante per archiviare dati (almeno un anno) e ristampa attività pregresse. Tutti i componenti del sistema dovranno  essere dotati di gruppi di continuità. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'interfacciamento con il sistema di refertazione.

I reagenti devono essere validati IVD e marchiati CE come prescritto dalla normativa 98/79 CE recepita dal DL 332  del  08/09/2000

Sono richieste le schede di sicurezza ,ai sensi del D.M. 28.01.1998

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria con almeno un intervento all’anno e straordinaria nel più breve tempo possibile (non superiore a giorni 2) sia per gli strumenti che per il software

La ditta deve essere disponibile a fornire esami aggiuntivi da effettuare sulla stessa piattaforma alle medesime condizioni di sconto offerte per i prodotti in service.

Deve essere inoltre garantito l’eventuale aggiornamento tecnologico della strumentazione, del software, nonché la fornitura di nuovi reattivi che sostituiscano quelli offerti o ne costituiscano miglioramento, senza aggravio ulteriore di costi.

Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda Sanitaria assume i seguenti criteri di valutazione:prezzo/qualità 40/60

|  | Punti assegnati |
| --- | --- |
| Piccoli volumi di campionamento (50-75 microlitri) | 10 |
| Ricalibrazione periodica su un solo punto | 10 |
| Possibilità di eseguire un singolo test entro un'ora | 15 |
| Ridotte dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura | 10 |
| Kit completi contenenti al loro interno reagenti, standard e controlli | 5 |
| Kit con quantitativi ridotti (max 50-60 test) | 10 |

BASE D’ASTA € 87.500,00 OLTRE IVA

PREMESSA PER I SERVICE DI  IMMUNOEMATOLOGIA PER LA ASP DI CL E GELA

Presso i Servizi di Medicina Trasfusionale dei PP.OO.di  Caltanissetta e di Gela dell'ASP 2  di Caltanissetta , l’immunoematologia in automazione, viene eseguita mediante  due sistemi automatizzati paralleli, basati su metodologie diverse, ma complementari fra di loro quali la metodologia in micropiastra  e quella di agglutinazione su colonna .

Tale approccio è ormai largamente diffuso e acquisito su tutto il territorio nazionale e regionale (SIMT di Catania,  Siracusa, Ragusa, Modica,  Trapani, Marsala).

Le motivazioni che stanno alla base di questa scelta di indirizzo tecnico sono :

- Qualità

- Economicità

- Produttività

Qualità : una delle principali problematiche nell’ambito della pratica trasfusionale è quella di trovare sangue il più compatibile possibile a quello del paziente ed al contempo di evitarne al

massimo l’alloimmunizzazione con particolare riguardo alle categorie dei politrasfusi ed alle donne in età fertile .
Ad oggi, come ampliamente riportato dalla bibliografia internazionale, non esistono metodiche che in assoluto possano garantire al 100% l’eliminazione del rischio residuo di false negatività . E’ altresì documentato che, in quest’area specifica della diagnostica immunoematologica,  solo l’utilizzo sovrapposto di due metodologie complementari in termini di sensibilità e specificità riduce al massimo il rischio evidenziato,  dunque è imprescindibile l’uso di due  metodiche estremamente sensibili oltre che specifiche nell’individuare l’eventuale presenza di alloanticorpi clinicamente significativi .

Economicità:  in alcuni settori specifici della diagnostica immunoematologica quali il gruppaggio e la fenotipizzazione, che costituiscono più del 50/60% di tutti gli accertamenti, il costo unitario della metodica in micropiastra  è palesemente più basso del 30/40% rispetto alla colonna . Indirizzare dunque settori specifici di esami sulle metodiche più opportune consente di trarre il maggiore vantaggio di economia possibile, mantenendo standards di qualità .

Produttività :  la metodologia in micropiastra per sua strutturazione si presta ad una maggiore produttività oraria e personalizzazione rispetto alle necessità operative di quanto consenta la colonna . La micro piastra consente inoltre alcuni accertamenti non sempre possibili con la colonna, tant’è che in in tutto il mondo la micropiastra è preferita in assoluto nell’ambito della tipizzazione e lo screening dei donatori . La tecnologia di agglutinazione su colonna viceversa si presta di più la dove si ha la necessità di accertamenti su serie più modeste o anche operatività d’estrema urgenza in manuale. Tipicamente la metodologia su colonna è preferibile per le prove pre-trasfusionali .
L’utilizzazione dunque di due sistemi interscambiabili e complementari è garanzia di piena e migliore funzionalità in qualsiasi condizione operativa .

Ciò premesso, si richiede l’implementazione di una gara in noleggio /service che preveda la ripartizione degli esami diagnostici in due Linee distinte, che tengano conto dei principi esposti, ovvero

- Linea-1 : tecnologia di agglutinazione su colonna per gli accertamenti pre-trasfusionali.

- Linea-2 : tecnologia in micropiastra ad alta cadenza analitica e basso costo per gli accertamenti

sui donatori.

LOTTO 95 : SISTEMA IN TOTALE AUTOMAZIONE CON TECNICA IN MICROPIASTRA  PER I TESTS IMMUNOEMATOLOGICI PER  LA TIPIZZAZIONE E SCREENING DEI DONATORI PER SERVIZI

DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI  PP.OO. di CALTANISSETTA e GELA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

Premessa

L’esecuzione delle indagini immunoematologiche richiede sistemi in completa automazione al fine di adempiere alle prerogative di standardizzazione, tracciabilità e sicurezza che la legislazione trasfusionale e tale disciplina diagnostica impongono. In particolare, si vuole evidenziare la necessità del Servizio di Medicina Trasfusionale di operare attraverso due linee operative automatizzate e parallele, basate su metodologie diverse, ma complementari fra loro, quali la metodologia in micropiastra e quella di agglutinazione su colonna, poiché l’integrazione di due metodiche con aree di complementarietà e capacità discriminanti (o specificità) differenti, permette la riduzione dell’errore analitico e, ottemperando ai criteri di confrontabilità dei risultati, garantisce maggiore affidabilità al percorso diagnostico a garanzia di efficienza ed efficacia analitica.

Complementarietà dei metodi proposti

1)Agglutinazione su colonna

Metodica ampiamente utilizzata ed estremamente versatile anche per indagini immunoematologiche di II e III livello e che si caratterizza per la semplicità di utilizzo, per la immediata intelligibilità e l’estrema versatilità anche in caso di ripetizioni, controlli estemporanei o urgenze che richiedano una tempestiva esecuzione manuale dei test. Inoltre l’impiego di tale metodica consente una notevole adeguatezza diagnostica sia per l’ampliamento su larga scala delle tipizzazioni eritrocitarie che per la possibilità di corroborare le indagini immunoematologiche con test altamente specifici e selettivi (in accordo ai canoni dell’immunematologia classica) quali, per esempio, l’individuazione monospecifica delle frazioni complementari e immunoglobuliniche del test di Coombs, o la presenza di doppie popolazioni eritrocitarie spesso presenti in una estesa casistica di pazienti afferenti ai Servizi di Medicina Trasfusionale.

2)Agglutinazione in micropiastra

Metodica diffusamente impiegata non solo per l’estrema affidabilità diagnostica, ma anche per la conformazione del supporto di reazione (12 x 8 micropozzetti) e globalmente per l’economicità del metodo che ne giustifica l’impiego nella gestione dei controlli routinari. Inoltre la metodica è implementata dalla metodologia in “fase solida” più sensibile e specifica e pertanto maggiormente indicata nello studio delle criticità , quali i pazienti politrasfusi o alloimmunizzati

Fase progettuale

Il progetto di implementazione delle metodiche prevede la ripartizione degli esami diagnostici su due Linee distinte e complementari (ma entrambe completamente automatizzate con modalità walk-away) secondo una precisa flowchart di lavoro che consentirebbe di eseguire sulla metodica automatizzata in micropiastra test relativi alla tipizzazione eritrocitaria di routine (gruppo completo diretto ed indiretto, Fenotipo RH, Kell, Ricerca degli anticorpi irregolari screening) e di impiegare la metodica automatizzata su colonna per test diagnostici di immunoematologia speciale di II e III livello (discrepanze ABO, prove di compatibilità, Test di Coombs diretto, ricerca del Du, identificazione sierologica estesa delle forme D variant -Weak D, Partial D- Ricerca degli anticorpi irregolari con relativa identificazione, test diagnostici per emorragia feto materna finalizzati alla valutazione qualitativa e quantitativa delle emazie fetali Rh positive eventualmente presenti nel circolo materno).

Il lotto comprende la fornitura in service quinquiennale di uno strumento, totalmente automatico, per l’esecuzione degli esami di immunoematologia in micro piastra .Lo strumento dovrà essere interfacciato con il gestionale EMONET in uso presso il centro e fornito di gruppo di continuità .

Caratteristiche minime analizzatore

- Totale automazione delle procedure di analisi ed interpretazione del risultato mediante analisi di immagine

- Piatto campionatore per almeno 100 campioni

- Generazione automatica lista di lavoro ed esecuzione Weak d su Rh negativi

- Generazione automatica lista di lavoro ed esecuzione Cellano su Kell positivi

- Esecuzione automatica controllo positivo (Coombs control) su ogni R.A.I. eseguita

    - Tests eseguibili: gruppo AB0 diretto ed indiretto; fenotipo Rh/Kell; ricerca ed identificazione anticorpi irregolari; coombs diretto; compatibilità; sottogruppi AB0; antigeni rari;

- Doppi bracci di dispensazione simultanei e indipendenti per campioni e reagenti

- Accesso random (qualsiasi test su qualsiasi campione)

- Flusso continuo (processazione continua dei nuovi campioni)

- Riconoscimento positivo mediante codice a barre dei campioni, reagenti e supporti di reazione

- Urgenze (priorità campione urgente su programmazione già avviata)

- Sensori di livello del volume del campione e dei reagenti

- Sensori di coagulo

- Collegamento bidirezionale ad Host

- Caricamento continuo a bordo campioni e reagenti durante l’esecuzione dei test senza fermo macchina

Consumi annui presunti

|  | CALTANISSETTA | GELA |
| --- | --- | --- |
| Gruppo dir.+ind.completo (A,B,AB,D IgG,D IgG/IgM,Rhctrl,A1,A2,B,0) | 8.000 | 7000 |
| Antigeni A1e H | 1.500 | 1000 |
| Fenotipo Rh(C,c,E,e,Rhctrl) + Kell | 3.000 | 3000 |
| Cellano |  |  |
| Controllo di gruppo (A,B,AB,D IgG,D IgG/IgM,Rh ctrl) | 2.000 | 2000 |
| Weak D | 1.000 | 1000 |
| R.A.I. donatori a 3 cellule |  |  |
| R.A.I. donatori a 2 cellule | 6.000 | 5000 |
| R.A.I. pazienti a 4 cellule | 1.000 | 1000 |
| Identificazione anticorpi irregolari | Abb. Min. Annuale | Abb. Min. Annuale |
| Coombs Diretto | 1.500 | 1000 |
| Compatibilità | 2.000 | 1000 |
| Q.C. interno | Abb. Min. Annuale | Abb. Min. Annuale |
| Fenotipo esteso (Cw-Fy-Jk-k(Cellano)-M-N-S-s) | 300 | 600 |

Immunoematologia Speciale e Controlli in manuale

|  | CALTANISSETTA | GELA |
| --- | --- | --- |
| Tipizzazione antigeni rari manuale (Lua,Lub,,Kpa,Kpb,Coa,Cob, Jsb,Dia, Wra,) (ml. x tipo) | 4 | 4 |
| Tipizzazione antigeni rari manuale (Cw,Fya,Fyb,Jka,Jkb,Lea,Leb,M,N,S,s) ml x tipo | 20 | 20 |
| Antisieri monoclonali : A, B, AB (ml.x tipo) | 50 | 50 |
| Anti-D IgM (ml). | 50 | 50 |
| Anti-D IgG+IgM (ml). | 100 | 30 |
| Antisieri monoclonali : C,c,E,e,K (ml. x tipo) | 25 | 50 |
| Anti-P(1)IgM (ml) | 10 | 10 |
| Anti-IgA (ml) | 4 | 4 |
| Anti-IgG verde (ml) | 20 | 4 |
| Anti-Globuline umane polispecifico verde monoclonale(IgG,C3d) (ml) | 50 | 5 |
| Anti-C3d ( ml) | 3 | 3 |
| Anti-IgM (ml) | 4 | 4 |
| Albuvina bovina 22% (m)l | 100 | 100 |
| Mezzo potenziante (ml) | 100 | 100 |
| Mezzo di conservazione eritrociti (ml) | 10 | 10 |
| Kit tipizzazione D parziali (ml) | 2 | 2 |
| Sostanza gruppo specifica P1 ( ml) | 2 | 2 |
| Sostanza gruppo specifica Lewis (ml) | 2 | 2 |
| Kit eluizione anticorpi da emazie n. | 2 | 2 |
| Kit tipizzazione emazie con DAT positivo n. | 2 | 2 |
| Kit rimozione autoanticorpi caldi su emazie con DAT positivo n. | 2 | 2 |
| Kit adsorbimento agglutinine fredde (I – H – IH) n. | 2 | 2 |
| Kit rimozione anticorpi cross reattivi con antigeni HLA (ml) | 1 | 1 |

Lotto unico ed indivisibile

Le strumentazioni dovranno essere nuove,  fornite di gruppo di continuità ed interfacciate con il gestionale Emonet .

"Offerta integrativa” per gli esami facoltativi: con tale offerta la ditta dovrà indicare lo sconto percentuale che è disposta a praticare sulle quotazioni di listino in vigore di quei prodotti non compresi nel/nei lotti offerti e che l'amministrazione potrebbe avere interesse ad acquistare nel corso di esecuzione della fornitura”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALITA’

| Certificazione rilasciata dal produttore di conformità del sistema offerto(strumento/reagenti)al D.L.332/2000 attuatuvo della D.E.98/79/CE sui diagnostici IVD | sino | 10 0 |
| --- | --- | --- |
| Esecuzione automatica (reflex test):Weak D sui campioni D negativi | sino | 10 0 |
| Esecuzione automatica (reflex test): Cellano sui Kell positivi | sino | 10 0 |
| Numero cellule diverse presenti nel pannello per l'identificazione degli anticorpi Maggiore di 15................................................................................ Maggiore di 25 …........................................................................... Maggiore di 35................................................................................ |  | 2 5 10 |
| Antisiero anti AB deve contenere cloni diversi da quelli dell'anti-A e anti-B utilizzati nello stesso profilo | si no | 10 2 |
| Posizioni piatto campionatore almeno 50.............................................................................................. almeno100............................................................................................. almeno150............................................................................................. |  | 0 5 10 |
| Totale punteggio |  | 60 |

Non saranno ammesse alla fase successiva le Ditte che non avranno raggiunto almeno 36 punti nella valutazione della qualità

.Certificazione rilasciata dal produttore di conformità del sistema offerto (strumento/reagenti) al D.L. 332/2000 attuativo della D.E. 98/79/CE sui diagnostici IVD

BASE D’ASTA € 1.500.000,00 OLTRE IVA -

LOTTI DI ANATOMIA PATOLOGICA

PRESCRIZIONI  DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTI I LOTTI DI GARA DESTINATI ALLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA E UOC. ANATOMIA PATOLOGICA  CIVICO

Per la UOC di Anatomia Patologica dell’AOR Villa Sofia Cervello di Palermo la gara prevede la fornitura di:

- Strumentazione principale nuova di fabbrica e di ultima generazione (ove non diversamente specificato, si intende sempre Strumentazione Principale)

- Strumentazione di Back up (ove richiesta, nuova)

- Reagenti, materiali accessori e di consumo; deve essere previsto in offerta, tutto il materiale accessorio necessario (compreso toner stampanti, etichette, soluzioni di lavaggio, tamponi, ecc.) necessari per la completa esecuzione dei test / indagini richieste. Qualora vengano riscontrate difformità tra quanto offerto e quanto riscontrato necessario (nella tipologia e nelle quantità dei materiali) si procederà alla esclusione dalla valutazione delle offerte che ricadono in tale condizione

- Assistenza Tecnica Full Risk e Assistenza Specialistica

- Polizza assicurativa a copertura di danneggiamenti accidentali delle strumentazioni offerte.

- Per i lotti destinati alla UOC di Anatomia Patologica il punteggio Qualità minimo per l’ammissibilità delle Offerte alle fasi successive della procedura è fissato a punti 30; ovvero, il mancato raggiungimento della soglia minima di punti 30 Qualità, comporterà  per le offerte che ricadono in tale condizione l’esclusione dal proseguimento della procedura

- A insindacabile giudizio della Commissione di Gara, potrà essere richiesta, qualora ritenuto opportuno al fine di determinare le attribuzioni di Punteggio Qualità, eventuale campionatura e/o eventuali precisazioni riferite alla documentazione tecnica.:

  - una dimostrazione di quanto offerto. Nella sede e nelle modalità che verranno comunicate alle Aziende partecipanti al lotto interessato

  - una campionatura di singoli prodotti offerti

H.  Le Ditte aggiudicatarie, devono attestare sotto la propria responsabilità, che le apparecchiature 	sono conformi ai requisiti di sicurezza (art 72 del TUS) e sottoporre a controlli periodici, 	documentati, per garantire elevate condizioni di sicurezza.

Viene richiesta la garanzia di aggiornamento tecnologico sia della strumentazione che dei reagenti, senza alcun aggravio di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera.

- Le aziende partecipanti dovranno presentare Relazione Tecnica nella quale vengono illustrati tutti gli elementi ritenuti utili per una completa valutazione (es. Lavori scientifici); la relazione dovrà contenere il depliant illustrativo. Le pagine costituenti la Relazione dovranno avere una numerazione progressiva. La prima pagina del documento dovrà essere l'indice del contenuto della stessa. Dovranno essere elencati: codice strumento, descrizione strumento e numero strumenti offerti.

- Le aziende offerenti dovranno obbligatoriamente relazionare in via sintetica, in merito ai REQUISITI MINIMI ed agli ELEMENTI DI VALUTAZIONE, nella stessa sequenza presentata da codesta Azienda. Qualora ritenuto opportuno esporre in via estesa i contenuti delle risposte sintetiche, sarà necessario indicare in quale  pagina della documentazione della Relazione Tecnica il singolo argomento viene trattato. Le aziende partecipanti dovranno allegare alla Relazione Tecnica schede di sicurezza per tutti i reagenti e/o materiali TOSSICO e/o NOCIVI per l’utilizzo e lo smaltimento degli stessi.

Qualora si dovessero riscontrare informazioni contraddittorie e/o generiche e/o non veritiere, si procederà all’esclusione dalla valutazione tecnica e dell'offerta.

Le risposte ai REQUISITI MINIMI e ELEMENTI DI VALUTAZIONE, oltre che in formato cartaceo, dovranno essere prodotte su supporto informatico (CD), in formato WORD ed il FILE dovrà essere denominato: REQUISITI_MINIMI_VALUTAZIONE_NOME DITTA_LOTTO_n_x.DOC

- La documentazione tecnica dovrà comprendere, MODELLO OFFERTA PRODOTTI, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico (CD) in excel ed il FILE dovrà essere denominato: OFFERTA_PRODOTTI_NOMEDITTA_LOTTO_n_x.XLS

- Viene richiesto sopralluogo da effettuarsi presso i Laboratori nei quali  dovranno essere installati gli strumenti e dovrà essere accertata, l’idoneità dei locali nei quali è prevista l’installazione. Qualora necessario per un corretto utilizzo delle apparecchiature offerte, le aziende partecipanti, dovranno prevedere compreso nella fornitura, dispositivi per condizionamento ambienti, deionizzazione dell’acqua e gruppo di continuità. Documentazione attestante l’avvenuto sopralluogo, controfirmato dal Referente del Laboratorio con il quale dovrà essere concordata la data dello stesso,  dovrà essere allegata alla documentazione di Gara. Qualora si verificasse la necessità di effettuare interventi strutturali, gli stessi saranno a carico della Azienda aggiudicataria ed il relativo Piano dei Lavori, dovrà essere approvato dall’Ufficio Tecnico di codesta Azienda.

- Si richiede inoltre di formulare offerta per prodotti non espressamente richiesti nei vari service, ma ad essi correlati, al fine di permettere, qualora necessario, eventuali approvvigionamenti (specificare lo sconto percentuale applicato sul Listino Prezzi)

- Marcatura CE-IVD per reagenti e strumento

- Le ditte concorrenti dovranno specificare nell’Offerta Economica i prezzi dei singoli elementi componenti il lotto.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO QUALITA’

I punteggi qualità verranno attribuiti nelle seguenti modalità :

- Ove la risposta al Requisito di Valutazione, sia riferita a caratteristiche di performance Quantitativa (Capacità di carico campioni, velocità, numero di …), il punteggio corrispondente verrà attribuito esclusivamente all’offerta che esprime la migliore performance tra quelle valutate.

- La mancanza di uno solo dei Requisiti Minimi, comporterà l’esclusione dalla fase successiva di valutazione

Offerta Economica

I prodotti offerti, dovranno essere quotati, per ogni Struttura richiedente, alle stesse condizioni economiche.

LOTTO 96  - SISTEMI DI BASE PER ALLESTIMENTO PREPARATI ISTOLOGICI – UOC ANATOMIA PATOLOGICA AOR VILLA SOFIA CERVELLO – ASP CALTANISSETTA – ARNAS CIVICO PALERMO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi -

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A)

Per Strumentazione Principale, vengono richieste Apparecchiature nuove, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

- Processatore per istologia:

  - Processatore a circuito chiuso sotto vuoto per campioni istologici

  - Processatore da pavimento o comprensivo di adeguato supporto

  - Carico circa 200 cassette organizzate

  - Sistema Automatico di scarico e carico reagenti

  - Registrazione degli eventi

  - Monitoraggio del consumo e stato  di reagenti e componenti

  - Sistema chiuso per la prevenzione della fuoriuscita di vapori tossici

2. Sistema per colorazione vetrini di istologia e citologia, comprensiva di montaggio

a) Sistema di colorazione dei vetrini

b) Almeno 30 stazioni di colorazione

c) Forni di termostatazione

d) Possibilità di esecuzione di differenti programmi in simultanea

e) Fornitura comprensiva di vaschette di riserva, in numero pari alle stazioni di colorazione e/o montaggio

f) Montaggio automatico con copri oggetto in vetro

3. Sistema automatico per la stampa di cassette Istologiche

- Stampante ad inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato

- Possibilità di stampa singola e in serie di cassette con coperchio

- Possibilità di stampa di codici a barre, di loghi e caratteri alfanumerici

- Possibilità di scelta di stampa da  diversi caricatori

- Viene richiesto collegamento a Software Gestionale di Anatomia Patologica

4.  Sistema automatico per la stampa di vetrini

- Stampante ad inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per vetrini istologici (tipo super- frost o banda colorata)

- Possibilità di stampa singola e in serie

- Possibilità di stampa di codici a barre, di loghi e caratteri alfanumerici

- Possibilità di scelta di stampa da diversi caricatori

- Computer di controllo con software di gestione e stampante associata

- Viene richiesto collegamento a Software Gestionale di Anatomia Patologica

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

a) Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 50 |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione |  |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Processatore | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Processazione rapida (indicare i tempi) | Sì / No Relazionare | 2 |  |
| Opzioni di Vuoto e Pressione e temperatura (P/V, P, V, ambiente) |  | 2 |  |
| Sistema di aspirazione automatica all’apertura della camera di processo |  | 2 |  |
| Collegamenti ad allarme esterno. |  | 2 |  |
| Processazione con microonde |  | 4 |  |
| Camera di processo in acciaio inox |  | 2 |  |
| Due Camere di processo in acciaio inox |  | 4 |  |
| Sistema automatico di misurazione della concentrazione dei reagenti per ottimizzazione consumi di reagenti e riduzione errore umano |  | 2 |  |
| Sistema rapido dello scioglimento della paraffina e caricamento in continuo. |  | 2 |  |
| Pompa di riempimento camera processazione, per messa in sicurezza dei campioni,con reagente compatibile più sicuro |  | 2 |  |
| Caratteristiche oggetto di valutazione strumento per colorazione vetrini di istologia e citologia | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Riconoscimento e avvio automatico di colorazione e montaggio | Sì / No Relazionare | 4 |  |
| Programmazione automatica di almeno 3 differenti protocolli di lavoro |  | 2 |  |
| Schermo con visualizzazione del processo |  | 2 |  |
| Sistema supplementare di aspirazione durante la fase di cambio dei reagenti |  | 4 |  |
| 2. Caratteristiche oggetto di valutazione Sistema per montaggio dei vetrini di istologia e citologia | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Riconoscimento e avvio automatico del montaggio | Sì / No Relazionare | 2 |  |
| Programmazione automatica di almeno 3 differenti protocolli di lavoro |  | 2 |  |
| Sensore per la rilevazione dei vetrini copri-oggetto spezzati e scarto automatico |  | 2 |  |
| 3. Caratteristiche oggetto di valutazione Sistema Automatico per la stampa di cassette Istologiche | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Sistema di fissazione rapida dell’inchiostro | Sì / No Relazionare | 2 |  |
| Capacità di carico, indicare quantità con coperchio |  | 2 |  |
| 4. Caratteristiche oggetto di valutazione Sistema Automatico per la stampa di vetrini | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Sistema di fissazione rapida dell’inchiostro | Sì / No Relazionare | 2 |  |
| Dispositivo per raccolta automatica dei vetrini |  | 2 |  |
| Elementi di valutazione reagenti punto B) | Punteggio Massimo 5 |  |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Viene richiesta rispondenza dei reagenti offerti a quanto richiesto e confezionamenti adatti all’utilizzo nella pratica dei laboratori di Istocitologia. | Sì / No Relazionare | 5 |  |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

In sede di valutazione tecnica la Commissione giudicatrice potrà richiedere agli Operatori Economici concorrenti di effettuare una prova pratica presso i locali della UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda Capofila.

Inoltre la Ditta aggiudicataria del lotto, deve garantire e provvedere ad eventuali opere di sistemazione del Laboratorio (sistemazione dei locali, arredi, impiantistica, aspirazione, eventuale pavimentazione secondo normative, ect) per una corretta collocazione della strumentazione a norma di legge.

| Strumentazioni | A. O. Cervello Villa Sofia | Asp CL – Ospedale S. Elia | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Princip. | Back up | Princip. | Princip. |
| 1 | Processatore | 2 |  |  | 2 |
| 2 | Coloratore | 1 |  | 1 |  |
| 2bis | Montavetrini | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Stampigliatrice per Cassette | 2 |  | 1 |  |
| 4 | Stampigliatrice per Vetrini | 2 |  | 1 |  |

| (Fabbisogno Annuo Reagenti) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Descrizione | AOR Villa Sofia Cervello | ASP Caltanissetta Ospedale S. Elia | ARNAS CIVICO |
|  | ALCOOL ASSOLUTO (litri) | 3000 | 1000 | 2000 |
|  | XILOLO (litri) | 2000 | 1000 | 1500 |
|  | ALCOOL 95° (litri) | 2000 | 1000 | 2000 |
|  | ALCOOL DENATURATO ROSA (litri) | 300 | 200 | 0 |
|  | FORMALINA NEUTRA TAMP. 4% (litri) PRONTO USO | 3.000 | 1500 | 1.500 |
|  | PARAFFINA “TIPO SHERWOOD”CON DMSO (Kg.) | 2000 | 1000 | 2000 |
|  | E. HARRIS NON PAPANICOLAU | 60 | 50 | 50 |
|  | E. MAYER (litri) | 24 | 50 | 0 |
|  | EOSINA acquosa pronto uso 1% (litri) | 60 | 30 | 50 |
|  | E. HARRIS PAPANICOLAU (litri) | 50 | 50 | 40 |
|  | OG6 (litri) | 50 | 30 | 50 |
|  | EA50 (litri) | 50 | 40 | 50 |
|  | GIEMSA | 15 | 5 | 15 |
|  | MAY GRUMWALD | 50 | 5 | 0 |
|  | VETRINI COPRIOGGETTO 24X50 (unità) | 200.000 | 20.000 | 0 |
|  | VETRINI SUPER FROST PLUS a carica elettrostatica (unità) | 100.000 | 20.000 | 0 |
|  | VETRINI SUPER FROST, bordi molati, banda colorata (unità) | 100.000 | 20.000 | 0 |
|  | BIOCASSETTE PREIMPILATE PER STAMPANTE DI VARI COLORI (unità) | 100.000 | 30.000 | 100.000 |
|  | MEGACASSETTE (unità) | 1.000 | 100 | 1.000 |
|  | SPUGNETTE PER BIOPSIA (unità) | 50.000 | 10.000 | 100.000 |
|  | MONTANTE PER COPRIOGGETTO COMPATIBILE CON XILOLO (litri) | 25 | 20 | 25 |
|  | DECALCIFICANTE CON RESINA A SCAMBIO IONICO SENZA EDTA (ml) | 15000 | 1.000 | 1500 |
|  | DECALCIFICANTE PER OSSO CHIRURGICO (litri) | 150 | 30 | 15 |

BASE D’ASTA €  2.423.750,00 OLTRE IVA (€ 1.001.250,00 oltre a totali € 222.500 quale spesa da sostenere una tantum al momento del collaudo dei lavori, €  300.000,00 per l’Asp di CL, € 900.000,00 per l’Azienda Civico di Palermo)

LOTTO 97 – MICROTOMIA –

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

- Strumentazione

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, vengono richieste Apparecchiature nuove, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

  - . Microtomo Rotativo Automatico con bagno stendifette e piastra fredda

  - Morsetto rapido per cassette istologiche e morsetto rapido per megacassette

  - Avanzamento automatico del campione per mezzo di un motore passo-passo

  - Pannello di controllo

  - Spessore di sezionamento da circa 0,5 m a circa 100 m.

  - Leva per blocco volano

  - Vaschetta raccolta scarti con aspiratore

  - Sistema di protezione della lama

  - Bagno stendifette termostatato

l)  Piastra raffredda-blocchetti con regolazione temperatura fino a –20°C

2 . Criostato

- Possibilità di controllo della temperatura della camera e del campione

- Congelamento rapido del campione con sistema Peltier

- Comando esterno per avanzamento e retrazione automatica

- Supporto porta-lama per lame monouso

- Doppio motore di raffreddamento (per camera e per campione)

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

- Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 50 |
| --- | --- |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Microtomo Rotativo Automatico | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Avvio automatico in sicurezza | Sì / No Relazionare | 5 |
| Avanzamento automatico motorizzato del campione |  | 5 |
| pulsante di STOP per emergenza |  | 2 |
| Movimento verticale del campione per il taglio |  | 5 |
| Sistema di raffreddamento del blocchetto integrato |  | 5 |
| Sistema di rimozione della lama mediante leva di sbloccaggio, senza contatto con l’operatore |  | 2 |
| Regolazione e memorizzazione della zona di sezionamento (finestra di taglio) |  | 5 |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Criostato | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Sistema automatico di disinfezione | Sì / No Relazionare | 5 |
| Disinfezione con utilizzo di agenti fisici all’interno della camera o equivalenti |  | 5 |
| Disinfezione con lampada germicida a raggi UV |  | 5 |
| Elevata efficacia del processo di disinfezione (fornire certificazione) |  | 2 |
| Disinfezione efficace alla temperatura di sezionamento |  | 2 |
| Rimozione della lama con sistemi di sicurezza |  | 2 |
| Elementi di valutazione reagenti punto B) | Punteggio Massimo 5 |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Viene richiesta rispondenza dei reagenti offerti a quanto richiesto e confezionamenti adatti all’utilizzo nella pratica dei laboratori | Sì / No Relazionare | 5 |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

Inoltre la Ditta aggiudicataria del lotto, deve garantire e provvedere ad eventuali opere di sistemazione del Laboratorio (sistemazione dei locali, arredi, impiantistica, aspirazione, eventuale pavimentazione secondo normative, ect) per una corretta collocazione della strumentazione a norma di legge.

| Strumentazione | A. O. Cervello Villa Sofia | ASP CL Ospedale S. Elia | CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Princip. | Back up | Princip. |  |
| 1 | Microtomo comprensivo di piastra fredda e bagno termostatato | 8 |  | 1 | 4 |
| 2 | Criostato con sistema di aspirazione | 2 |  | 1 |  |

|  | AOR Villa Sofia Cervello | S. Elia CL | Arnas Civico |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LAME MONOUSO PER CRIOSTATO tipo Feather(unità) | 1000 | 1000 1000 |  |
| LAME MONOUSO PER MICROTOMO X ROUTINE tipo Feather (unità) | 6000 | 3000 6000 |  |
| LAME MONOUSO PER PEZZI DURI tipo Feather (unità) | 2000 | 1000 2000 |  |
| METILBUTANO PER CRIOPRESERVAZIONE lt | 20 | 10 10 |  |
| SPRAY CRIOSTATO (conf.) | 24 | 15 24 |  |
| MEZZO DI INCLUSIONE PER CONGELAMENTO TIPO OCT (conf.) | 50 | 30 50 |  |
| OLIO PER MICROTOMI (conf.) | 10 | 5 10 |  |

In sede di valutazione tecnica la Commissione giudicatrice potrà richiedere agli Operatori Economici concorrenti di effettuare una prova pratica presso i locali della UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda Capofila.

BASE D’ASTA € 834.480,00 OLTRE IVA (€ 320.400,00 oltre a totali € 64.080,00 quale spesa da sostenere una tantum al momento del collaudo dei lavori per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 150.000,00 per l’Asp di CL, € 300.000,00 Per l’Azienda Civico di Palermo)

LOTTO 98 - MICROSCOPIA OTTICA –TISSUE MICROARRAY

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

|  | A. O. Cervello Villa Sofia | ASP Caltanissetta |
| --- | --- | --- |
|  | Princ. | Back up | Princip. |
| 1 | Microscopi a due vie e Computer iMac 27 | 6 |  | 2 |
| 2 | Microscopio a tre vie e Computer iMac 27 | 1 |  | 1 |
| 3 | Microscopio a dieci vie e Computer iMac 27 | 1 |  |  |
| 4 | Tissue microarray | 1 |  |  |

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

##### 1. e 2.   Microscopio a due vie

a) Stativo con illuminazione Kohler , alimentazione incorporata e stabilizzata 100W.

b) Ponte da discussione per un osservatore contrapposto all’operatore centrale,con tubo binoculare

ergonomico ad inclinazione variabile e coppia di oculari 10x.

c) Tubo binoculare ad inclinazione variabile con oculari10x

d) Uscita fotografica con passo C.

e) Fotocamera digitale  con risoluzione di almeno 5 Megapixel ,con software di gestione foto,

collegata con computer

f) Tavolino con comando di traslazione XY regolabile in altezza

g) Dispositivo di messa a fuoco macro e micro.

h) Revolver porta obiettivi a 7 posizioni.

i) Condensatore  per osservazioni in campo chiaro

j) Corredo ottico  composto da  obiettivi  1x/ 2x, 4x/5x, 10x, 20x, 40x, 60x/63x  a secco, 100x oil

k) Corredo per polarizzazione orientativa.

l)  Computer IMAC 27 pollici con partizione licenza Windows, preinstallata, con scheda grafica

ATI Radon con almeno 516 MB, 8 GB MEMORIA RAM, almeno 1TB di disco rigido o

superiore se fuori commercio.

3.   Microscopio a  tre vie e Computer iMac 27 con partizione e licenza Windows

a) Stativo con illuminazione Kohler , alimentazione incorporata e stabilizzata 100W.

b) Ponte da discussione per due  osservatori contrapposti all’operatore centrale,con tubo binoculare

ergonomico ad inclinazione variabile e coppia di oculari 10x.

c) Tubo binoculare ad inclinazione variabile con oculari10x

d) Uscita fotografica con passo C.

e) Fotocamera digitale  con risoluzione di almeno 5 Megapixel ,con software di gestione foto,

collegata con computer

f) Tavolino con comando di traslazione XY regolabile in altezza

g) Dispositivo di messa a fuoco macro e micro.

h) Revolver porta obiettivi a 7 posizioni.

i) Corredo per polarizzazione orientativa.

j) Corredo ottico  composto da  obiettivi  1x/ 2x, 4x/5x, 10x, 20x, 40x, 60x/63x  a secco, 100x oil

k) Condensatore universale  per osservazioni in campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase, DIC

l)  Obiettivi planacromatici a contrasto di fase 20x e  40x

l)  Computer IMAC 27 pollici con partizione licenza Windows, preinstallata, con scheda grafica

ATI Radon con almeno 516 MB, 8 GB MEMORIA RAM, almeno 1TB di disco rigido o

superiore se fuori commercio

##### 4. Microscopi a  10 vie e Computer iMac 27 con partizione e licenza Windows

a) Stativo con illuminazione Kohler , alimentazione incorporata e stabilizzata 100W .

b) Ponte da discussione con 9  tubi binoculari ergonomici con angolo di inclinazione variabile

e coppie di oculari 10X.

c) Tubo binoculare ad inclinazione variabile con oculari 10x

d) Uscita fotografica con passo C..

e) Fotocamera digitale    per l’acquisizione di immagini digitali a colori in  campo chiaro e

fluorescenza:risoluzione di almeno 5 Megapixel,software di gestione foto,  collegabile  a:

monitor,  Videoproiettore , Computer e stampante

e bis ) monitor full HD 42 “, videoproiettore, computer e stampante

f) Tavolino con comando di traslazione XY regolabile in altezza.

g) Dispositivo di messa a fuoco macro e micro .

h) Revolver porta obiettivi a 7 posizioni

i) Condensatore  per osservazioni in campo chiaro

j) Corredo ottico composto da obiettivi 1x /2x, 4x/5x, 10x, 20x, 40x, 60x/63x  a secco, 100x oil

k) Corredo per polarizzazione orientativa.

l) Computer IMAC 27 pollici con partizione licenza Windows, preinstallata, con scheda grafica

ATI Radon con almeno 516 MB, 8 GB MEMORIA RAM, almeno 1TB di disco rigido o

superiore se fuori commercio.

m) n.2 di tavolini da microscopio  dimensioni  cm 180 x  70 x 75 ca.

n. 20 Poltroncine  regolabili in altezza con struttura in tubo ovale in metallo con piastra

comando a gas. Sedili e schienale imbottiti. Base a 5 razze su ruote

5. Tissue microarray

- Apparecchio completamente automatizzato

- Computer di controllo con software di gestione e stampante associata

- 4 Set di aghi di diametro 0,6mm, 1.0 mm, 1,5mm, 2.0 mm

- Possibilità di utilizzo di blocchetti in paraffina di dimensioni fino a 120x 85 mm

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto B)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 55 |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione |  |
| Caratteristiche oggetto di valutazione dei Microscopi | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| A. Qualità degli obiettivi valutabile in funzione della categoria di appartenenza di tutti gli obiettivi del corredo ottico offerto : corredo ottico composto da tutti obiettivi planacromatici : 5 punti, corredo ottico composto da tutti obiettivi semiapocromatici alla fluorite 10 punti , corredo ottico composto da tutti obiettivi planapocromatici 33 punti . | Sì / No Relazionare | 33 |  |
| Tavolino ergonomico con alloggiamento per 2 vetrini |  | 3 |  |
| - All’indice di campo 20 saranno assegnati 0 punti, all’indice di campo 22 sarà assegnato 1 punto ; all’indice di campo 25 saranno assegnati 2 punti, all’indice di campo maggiore di 25 saranno assegnati 3 punti |  | 3 |  |
| Possibilità di potere scegliere il comando telescopico del tavolino da destra a Sinistra |  | 3 |  |
| Risoluzione della telecamera : Per risoluzioni fino a 5 megapixel saranno assegnati 3 punti ; per risoluzioni fino a 8 Megapixel saranno assegnati 5 punti ; Per risoluzioni fino a 10 Megapixels saranno assegnati 10 punti Per risoluzioni maggiori di 10 Megapixel saranno assegnati 13 punti |  | 13 |  |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

In sede di valutazione tecnica la Commissione giudicatrice potrà richiedere agli Operatori Economici concorrenti di effettuare una prova pratica presso i locali della UOC di Anatomia Patologica dell’Azienda Capofila.

Si precisa che per il lotto 98 non necessita alcun sopralluogo.

BASE D’ASTA € 490.425,00 OLTRE IVA (€ 340.425,00 Per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 150.000,00 per l’Asp di CL)

LOTTO 99 - SISTEMA DIGITALIZZAZIONE VETRINI -

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

|  | A. O. Cervello Villa Sofia | Civico | ASP CL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Princ. | Back up | Princip. | Princip. |
| 1 | Sistema Digitalizzazione vetrini | 1 |  | 1 | 1 |

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione, nella busta contenente la documentazione tecnica, di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

- Sistema per digitalizzazione vetrini

- Sistema completamente automatico per la digitalizzazione di almeno 5 vetrini \ run

- Possibilità di scansione a diversi ingrandimenti ( da 4x a 60 x)

- Possibilità di effettuare scansioni di vetrini in fluorescenza

- Possibilità di lavoro intranet\internet  in web access

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto B)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 55 |  |
| --- | --- | --- |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione |  |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Sistema Automatico di digitalizzazione dei vetrini | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |  |
| Possibilità di scansione dei vetrini a diversi ingrandimenti nella stessa seduta operativa, utilizzando obiettivi reali (almeno 10x,20x,40x) | Sì / No Relazionare | 10 |  |
| Possibilità di usare il sistema come microscopio digitale motorizzato |  | 10 |  |
| Software gestionale per l’analisi qualitativa e quantitativa (conta) sia di membrane che di nuclei in campo chiaro |  | 10 |  |
| Funzione di rilocalizzazione delle aree analizzate e selezionate in campo chiaro su corrispondente campione in fluorescenza (FISH) |  | 10 |  |
| E.Possibilità di effettuare scansione ed analisi quantitativa di HER2 in fluorescenza (a più fluorofori) sia con telecamera a colori che monocromatica raffreddata. |  | 5 |  |
| F.Possibilità di predisporre a cura dell’operatore profili di settaggio in relazione al preparato da esaminare |  | 5 |  |
| G.Sistema modulare per la scansione dei vetrini |  | 5 |  |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

BASE D’ASTA € 360.450,00 OLTRE IVA (€ 120.150,00 Per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 120.150,00 Per l’Azienda Civico di Palermo, € 120.150,00 ASP CL)

LOTTO 100 : Sistemi automatici per Colorazioni Istochimiche, FISH (comprensivo del montaggio dei vetrini)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

### Strumentazione

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A)

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

1. Sistema Automatico per colorazioni Istochimiche

a) Strumento dedicato per Colorazioni Istochimiche

b) Software gestionale in lingua italiana

c) Possibilità di gestire contemporaneamente almeno 40 vetrini/corsa con e senza calore

2. Montatore automatico di vetrini

a) Capacità di almeno 40 vetri per ciclo operativo

b) Montavetrini automatico con copriogetto in vetro di varie dimensioni

c) Compatibilità con vari mezzi di montaggio presenti in commercio es. Eukitt

d) Dimensioni contenute per posizionamento sotto cappa

3. Strumentazione per ibridazione in situ  FISH

a) Capacità di almeno 10 vetri per corsa

b) Uniformità temperatura +/-1°C

c) Temperatura di ibridizzazione T.A., circa30-70°C,

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

  - Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

  - Disponibilità di almeno 80 % test richiesti

Per rendere possibile un corretto confronto tra le offerte, ai soli fini della attribuzione del punteggio economico, alle offerte prive di test (nel limite della disponibilità fissata : almeno 80%) verrà sommato per i test mancanti, il valore massimo rilevato tra le offerte ritenute valide che prevedono fornitura dei relativi prodotti.

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 50 |
| --- | --- |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Sistema Automatico per colorazione Istochimiche | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Possibilità di regolare la temperatura di lavoro nelle varie fasi delle incubazioni dei reattivi | Sì / No Relazionare | 4 |
| Possibilità di personalizzazione dei protocolli di lavoro |  | 4 |
| Visualizzazione rapporto di lavoro in tempo reale |  | 4 |
| Separazione dei reflui prodotti per tipologia di rifiuto (tossici,solubili in acqua, alcoli e tracce di metalli) |  | 4 |
| Capacità di gestire almeno 10 colorazioni differenti/corsa |  | 4 |
| Reattivi pronti all’uso, senza intervento da parte dell’operatore |  | 2 |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Montatore automatico di vetrini | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Possibilità di utilizzare varie dimensioni di vetrini copri oggetto |  | 4 |
| Disponibilità di adattatori di cestelli per consentire l’integrazione con altra strumentazione per istologia presente nel laboratorio |  | 4 |
| Caratteristiche oggetto di valutazione Strumentazione per ibridazione in situ FISH | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Sistema controllo umidità | Sì / No Relazionare | 4 |
| Possibilità di scelta tra vari programmi |  | 4 |
| Temperatura denaturazione 50-99°C |  | 4 |
| possibilità esecuzione CISH |  | 4 |
| Capacità di almeno 20 programmi (programmabili per nome /numero) |  | 4 |
| Elementi di valutazione reagenti punto B) | Punteggio Massimo 5 |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Viene richiesta rispondenza dei reagenti offerti a quanto richiesto e confezionamenti adatti all’utilizzo nella pratica dei laboratori | Sì / No Relazionare | 3 |
| Per Sistema Colorazioni Istochimiche, Reattivi pronti all’uso, senza nessun intervento da parte dell’operatore |  | 2 |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

- La partecipazione al presente lotto, è subordinata alla disponibilità di almeno l’80 % dei test richiesti

*Si richiede apposita dichiarazione  nella quale si confermi la possibilità di effettuare ordinativi (qualora di interesse) di materiali (Anticorpi coniugati e non) non espressamente richiesti nel presente lotto ma facenti parte dello stesso catalogo /listino dell’offerente anche di introduzione in commercio in data successiva all’offerta, alle medesime condizioni di sconto % prezzo Listino rispetto a quanto applicato in Gara.

La ditta aggiudicataria, dovrà  fornire i filtri compatibili sia con le sonde FISH offerte che con i microscopi in uso nel laboratorio richiedente.

|  | A. O. Cervello Villa Sofia | Asp. Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Princ. | Back up | Princip. | Princ. |
| 1 | Sistema Automatico per colorazioni Istochimiche | 1 |  | 1 | 1 |
| 2 | Montatore automatico di Vetrini | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | Strumentazione per ibridazione in situ FISH | 1 |  | 1 | 1 |

REAGENTI

| Sistemi di Base per Colorazioni Istochimiche, FISH (comprensivo del montaggio dei vetrini), Citofluorimetria (Fabbisogno Annuo) Soglia Minima : Disponibilità almeno 80% test richiesti | A. O. Cervello Villa Sofia | ASP Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione |  |  |  |
|  | AFB | 300 | 50 | 300 |
|  | Alcian Blue ph2,5 | 200 | 100 | 200 |
|  | AlcianBlue/PAS | 200 | 100 | 200 |
|  | AlcianBlue/PAS/Haematoxylin | 200 | 100 | 200 |
|  | Congo Red | 300 | 100 | 300 |
|  | Alpha Amylase | 300 | 50 | 300 |
|  | GRAM | 300 | 50 | 300 |
|  | GMS | 300 | 50 | 300 |
|  | Elastic | 200 | 50 | 200 |
|  | Giemsa | 300 | 200 | 300 |
|  | Tricromica di Gomori | 300 | 50 | 300 |
|  | Tricromica verde di Gomori | 300 | 50 | 300 |
|  | Tricromica di Masson | 300 | 50 | 300 |
|  | Mucicarmine | 100 | 50 | 100 |
|  | PAS | 500 | 300 | 500 |
|  | Reticulina | 500 | 300 | 500 |
|  | Ferro | 200 | 100 | 200 |
|  | Reticulina /nuclear fast red | 500 | 100 | 500 |
|  | Warthin –Starry HP | 100 | 50 | 100 |
|  | PAS-M | 300 | 100 | 300 |

|  | A. O. Cervello Villa Sofia | Asp Caltanissetta | Civico |
| --- | --- | --- | --- |
| Decrizione |  |  |  |
| 1) | Accessori , consumabili e prodotti per il corretto utilizzo della strumentazione | 25000 | 10.000 | 25000 |

BASE D’ASTA € 1.556.100,00 OLTRE IVA (€ 881.100,00 Per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 125.000,00 per l’Asp di CL, € 550.000,00 Per l’Azienda Civico di Palermo)

LOTTO 101 -  Sistemi per allestimento Campioni Citologici sia ginecologici (pap-test), che di citologia generale con sistema di centrifugazione ed omogeinizzazione dei preparati su strato sottile .

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione, nella busta contenente la documentazione tecnica, di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

- Apparecchiatura

- Tale apparecchiatura deve svolgere le funzioni di preparazione dello strato sottile in modo completamente automatico senza intervento dell’operatore

- Deve consentire la deposizione su strato sottile (monostrato) delle cellule in esame, a prescindere dalla loro  concentrazione di partenza nei  liquidi di provenienza

- Possibilità di allestire  più campioni contemporaneamente

##### Centrifuga da banco

- Per il processo di precentrifugazione del campione in falcon da 50 ml.

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

- Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco.

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 50 |
| --- | --- |
| Apparecchiatura automatizzata per Citologia | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Sistema completamente automatico | Sì / No Relazionare | 5 |
| Sistema chiuso, in nessuna fase l’operatore deve venire a contatto con le cellule “a fresco “dei campioni in esame |  | 5 |
| Possibilità di allestire più campioni contemporaneamente |  | 5 |
| Deve dare la possibilità di conservare le cellule in esame nel liquido di fissazione, onde consentire l’allestimento di vetrini aggiuntivi utili per altri tipi di indagini (immunocitochimiche), o altre tipologie di analisi (PCR) |  | 5 |
| congrua letteratura scientifica |  | 5 |
| Verifica automatica di campione/paziente e vetrino, tramite codice a barre o OCR |  | 10 |
| Possibilità di allestire automaticamente più vetrini a partire dallo stesso campione |  | 10 |
| Utilizzo di test CE-IVD |  | 5 |
| Elementi di valutazione reagenti punto B) | Punteggio Massimo 5 |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Viene richiesta rispondenza dei reagenti offerti a quanto richiesto e confezionamenti adatti all’utilizzo nella pratica dei laboratori | Sì / No Relazionare | 5 |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

| Sistemi per allestimento Campioni Citologici sia ginecologici (pap-test), che di citologia generale con sistema di centrifugazione ed omogeinizzazione dei preparati in automatico su strato sottile | A. O. Cervello Villa Sofia | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- |
| Descrizione | A. O. Cervello Villa Sofia |  |
|  | Princ. | Back up | Princ. Back up |
|  | Apparecchiatura automatizzata | 1 |  | 1 |
|  | Centrifuga da banco | 2 |  | 2 |

| Sistemi per allestimento Campioni Citologici sia ginecologici (pap-test), che di citologia generale con sistema di centrifugazione ed omogeinizzazione dei preparati in automatico su strato sottile (Fabbisogno Annuo) | A. O. Cervello Villa Sofia | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- |
| Descrizione |  |  |
| n.ro Campioni (TEST) | 7000 | 7000 |

BASE D’ASTA € 400.500,00 OLTRE IVA (€ 200.250,00 Per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 200.250,00 Per l’Azienda Civico di Palermo)

_____________________________________________________________

LOTTO 102 - SERVICE per IMMUNOISTOCHIMICA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

### Strumentazione

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

- Sistema automatico per Immunoistochimica

- Sistema completamente automatico per l’esecuzione di indagini di immunoistochimica e ISH e/o FISH o equivalenti, compreso procedura automatica nel medesimo modulo strumentale di sparaffinatura e pretrattamento

- Completa automazione fase preanalitica e fase analitica

- Sistema aperto all’utilizzo di anticorpi di altri fornitori

- Software in italiano

- Viene richiesto collegamento a Software Gestionale di Anatomia Patologica

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

- Dimostrazione di adeguati magazzini con scorte dei prodotti, per pronta disponibilità

- Disponibilità di almeno 90 % test richiesti nei termini meglio di seguito precisati.

Per rendere possibile un corretto confronto tra le offerte, ai soli fini della attribuzione del punteggio economico, alle offerte prive di test (nel limite della disponibilità fissata : almeno 90%) verrà sommato per i test mancanti, il valore massimo rilevato tra le offerte ritenute valide che prevedono fornitura dei relativi prodotti.

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

a)  Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

b)    Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

c)    Assistenza tecnica in loco.

d)    Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 48 |
| --- | --- |
| Sistema Automatico per Immunoistochimica | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Possibilità caricamento in continuo dei campioni senza interruzione della routine per singolo vetrino | Sì / No Relazionare | 6 |
| Possibilità e modalità di accesso continuo ai reagenti accessori - soluzioni di lavaggio, soluzioni di recupero antigenico e dewax, taniche dei reflui senza interruzione della routine | Sì / No Relazionare | 8 |
| Preparazione della DAB eseguita internamente al processo analitico senza manipolazione e contatto da parte dell'operatore | Sì / No Relazionare | 7 |
| Possibilità di eseguire oltre IHC,IF, FISH e/o CISH e/o SISH e tempi di esecuzione | Sì / No Relazionare | 7 |
| Montavetrini inserito nel processo | Sì / No Relazionare | 3 |
| Esecuzione dei protocolli di immunoistochimica, con controllo della temperatura su singolo vetrino | Sì / No Relazionare | 6 |
| Possibilità di riconoscimento automatico da parte del sistema di varie tipologie di etichette barcode e/o RFID | Sì / No Relazionare | 5 |
| Possibilità di adeguare i protocolli (tempi incubazione), cromogeno ed ematossilina, Abs | Sì / No Relazionare | 6 |
| Elementi di valutazione reagenti punto B) | Punteggio Massimo 7 |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Possibilità di eseguire in completa automazione test di farmacodiagnostica HER2-neu (marcato CE-IVD) | Sì / No Relazionare | 3 |
| Possibiltà di eseguire in completa automazione test FISH o equivalente | Sì / No Relazionare | 4 |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

Per quanto riguarda l’area diagnostica IMMUNOISTOCHIMICA, le aziende partecipanti dovranno allegare alla documentazione tecnica Catalogo generale riguardante gli anticorpi disponibili.

Essendo frequente l’introduzione di nuovi anticorpi e/o il cambiamento nell’utilizzo degli stessi anche in ragione dell’evoluzione di quanto condiviso in ambito scientifico, si precisa che dovranno essere comprese nella fornitura / anno (in sconto merce) gli anticorpi concentrati, a scelta degli operatori, dal Catalogo/ghi dell’Azienda risultata aggiudicataria. Devono essere compresi anche anticorpi coniugati FITC; il numero massimo di confezioni  di anticorpi/anno che deve essere previsto nella fornitura (in Sconto merce) è indicato nell’Allegato AP7 REAGENTI.

Le Aziende partecipanti, dovranno indicare lo sconto percentuale applicato sul Listino Prezzi, per tutti i prodotti (anticorpi) non compresi nella fornitura (qualora si verifichi la necessità di approvvigionamento di anticorpi in numero superiore a quello indicato) valido anche per i prodotti di prossima introduzione.

Qualora si verificasse la necessità di approvvigionamento di anticorpi non compresi nella fornitura Service, si procederà all’acquisto utilizzando il criterio del prezzo più basso confrontando le quotazioni proposte dalle aziende partecipanti (sconto % prezzo di Listino); a tale proposito si richiede di allegare a Offerta Economica, Listino Prezzi Depositato.

Dovrà inoltre essere dichiarata dalle Aziende partecipanti,  la disponibilità a fornire sino ad un massimo  di nove anticorpi / anno, non compresi nel catalogo/ghi della Ditta aggiudicatrice,  tra quanto disponibili sul mercato; qualora la Ditta risultata aggiudicataria non fosse in grado per questi ultimi di effettuare la fornitura entro quindici giorni dalla richiesta, codesta Azienda,  provvederà ad effettuare direttamente sul libero mercato l’acquisto, fatturando alla azienda fornitrice i relativi costi sino ad un importo massimo per anno di €. 7.000,00.

Le aziende partecipanti dovranno pertanto prevedere in offerta tutto il materiale necessario per la completa esecuzione dei test  comprendendo sistema di rivelazione, materiale per recupero antigenico e sparaffinatura, consumabili, materiale accessorio ecc.. . Qualora dall’esame della documentazione si dovessero riscontrare omissioni e/o sottostime nei quantitativi del materiale previsto in offerta, si procederà inderogabilmente alla esclusione dal Procedimento di Gara dell’offerta che ricade in tale condizione.

L’azienda aggiudicataria deve impegnarsi a fornire gli Anticorpi da catalogo/ghi entro una settimana dalla data di emissione dell’ordine, e gli Anticorpi fuori catalogo entro tre settimane.

Inoltre la Ditta aggiudicataria del lotto, deve garantire e provvedere ad eventuali opere di sistemazione del Laboratorio (sistemazione dei locali, arredi, impiantistica, aspirazione, eventuale pavimentazione secondo normative, ect) per una corretta collocazione della strumentazione a norma di legge.

Si richiede che il sistema automatico per immunoistochimica, offerto per l’AOR Villa Sofia Cervello e per l’Arnas Civico, attraverso singolo modulo o più moduli, possa effettuare almeno 120 vetrini per ciclo di processazione.

Si richiede che il sistema automatico per immunoistochimica, offerto per l’ASP di Caltanissetta, attraverso singolo modulo o più moduli, possa effettuare almeno 30 vetrini per ciclo di processazione.

| SERVICE per IMMUNOISTOCHIMICA Soglia Minima : Disponibilità almeno 90% test richiesti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione | A. O. Cervello Villa Sofia | ASP Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
| 1 | VETRINI A CARICA ELETTROSTATICA | 30.000 | 10.000 | 50.000 |
|  | N. Tests con KIT DI SVILUPPO PER IMMUNOISTOCHIMICA IN PEROSSIDASI(di ultima generazione polimerico biotina free) | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
|  | N. Tests con KIT DI SVILUPPO PER IMMUNOISTOCHIMICA IN FOSFATASI(di ultima generazione polimerico biotina free) | 2.000 | 200 | 2.000 |
|  | N. Tests con Farmacodiagnostica kit HER2 Marcato CE IVD | 100 | 100 | 200 |
|  | N. Tests con KIT FISH (o equivalenti) HER2 | 50 | 100 | 200 |
|  | N. Conf. Anticorpi Concentrati/anno (e/o prediluiti) da fornire in Sconto Merce | 90 | 90 | 90 |

Ogni Operatore Economico deve offrire e fornire, in caso di aggiudicazione del lotto, tutti gli anticorpi compresi nel proprio catalogo  prescindere dal tipo di preparazione (prediluiti, concentrati, liofilizzati etc…)

Inoltre ogni Operatore Economico deve fornire, a richiesta, almeno 9 anticorpi/anno, non presenti nel proprio catalogo, da comprare sul mercato su indicazione del laboratorio richiedente.

Srà cura del Direttore del Laborat	orio descrivere il prodotto da comprare con codice, classe e ditta produttrice, ovviamente fornito in “sconto merce”.

L’Operatore Economico dovrà, inoltre, a richiesta del laboratorio, fornire almeno il 10% degli anticorpi richiesti dal catalogo in formato utile al laboratorio ossia “anticorpo concentrato o anche liofilizzato”.

Verranno accettate e valutate anche le metodiche CISH e SISH.

BASE D’ASTA  € 2.707.000,00 OLTRE IVA (€ 881.100,00 oltre a totali € 275.900 quale spesa da sostenere una tantum di seguito al collaudo dei lavori per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 350.000,00 per l’Asp di CL, € 1.200.000,00 Per l’Azienda Civico di Palermo)

____________________________________________________________

LOTTO 103 - SERVICE  per COLORAZIONI IN EMATOSSILINA-EOSINA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

### Strumentazione

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE punto A

Per Strumentazione Principale, è richiesta Apparecchiatura nuova, di ultima generazione, no ex Demo.

Presentazione di idonei documenti che ne attestino l’anno di produzione ed appartenenza all’ultima generazione.

- Sistema automatico completamente chiuso ad accesso continuo, dall’asciugatura al montaggio vetrini, per colorazione ad alta definizione in  Ematossilina-Eosina

- Asciugatura dei vetrini.

- Sparaffinatura dei vetrini

- Colorazione Ematossilina-Eosina

- Montavetrini integrato

- Capacità di carico di dei  vetrini in continuo

- Produttività di almeno 100 vetrini/ora

- Possibilità di integrare l’apparecchio con i sistemi gestionali dei laboratori, mediante connettività LIS bidirezionale, preferenzialmente apparecchiatura di tipo autoportante

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI DEI REAGENTI punto B)

- Tecnologia di colorazione : ogni singolo vetrino viene trattato con aliquote di reagenti puliti, senza rischi di cross-contaminazione tra campioni e/o tra reagenti

- Nessuna necessità di miscelare o filtrare i reagenti

- Registrazione automatica di numeri di lotto e date di scadenza, e monitoraggio dei consumi dei reagenti

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI ASSISTENZA TECNICA punto C)

- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura

- Intervento di Assistenza Tecnica entro 24 ore dalla chiamata

- Assistenza tecnica in loco

- Formazione tecnica dimostrabile con attestati della casa madre

REQUISITI DI VALUTAZIONE

| Caratteristiche tecnico-funzionali delle apparecchiature, punto A) | Punteggio Massimo 50 |
| --- | --- |
| Sistema automatico ad accesso continuo, dall’asciugatura al montaggio vetrini, per colorazione ad alta definizione in Ematossilina-Eosina | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Gestione vassoi portavetrini tale da consentire flessibilità operativa | Sì / No Relazionare | 5 |
| Stufa di asciugatura per vetrini pronti per la lettura | Sì / No Relazionare | 5 |
| Automazione totale senza interventi dell’operatore | Sì / No Relazionare | 5 |
| Posizionamento totalmente random dei vetrini sui vassoi portavetrini. | Sì / No Relazionare | 5 |
| Accesso continuo dei vassoi. | Sì / No Relazionare | 5 |
| Gestione dei reagenti in continuo, senza interruzione | Sì / No Relazionare | 5 |
| Tutte le fasi di lavoro esenti dall’esposizione a sostanze tossiche e nocive. | Sì / No Relazionare | 5 |
| Possibilità di gestire il grado di priorità dei casi urgenti, in qualsiasi fase del processo. | Sì / No Relazionare | 5 |
| Allarmi acustici e visivi. | Sì / No Relazionare | 5 |
| Segnalazione automatica della necessità di manutenzione preventiva con sistema di monitoraggio remoto. | Sì / No Relazionare | 5 |

| Elementi di valutazione reagenti punto B) | Punteggio Massimo 5 |
| --- | --- |
| Caratteristica e/o elemento di valutazione | Risposta richiesta | Punteggio Qualità |
| Soluzioni preconfezionate pronto uso tali da consentire una manipolazione sicura | Sì / No Relazionare | 5 |
| Elementi di valutazione assistenza tecnica punto C) | Punteggio Massimo 5 |
| Hot line e orario di accessibilità per operatore, Struttura Assistenza Tecnica, Assistenza Specialistica in zona. | Sì Per quanto riguarda struttura in zona, si prega evidenziare breve curriculum delle singole figure professionali. | 2 |
| Tempi di intervento dalla chiamata | 24h | 1 |
| Specificare se in possesso di certificazioni ISO 9000 o successivo, per progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza | Sì / No Relazionare | 1 |
| Possibilità assistenza in remoto | Sì / No Relazionare | 1 |

| SERVICE per COLORAZIONI IN EMATOSSILINA-EOSINA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. O. Cervello Villa Sofia | Asp Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
|  | Princ. | Back up | Princip. | Princ. Back up |
| 1 | Sistema per COLORAZIONI IN EMATOSSILINA-EOSINA | 1 |  | 1 | 2 |

| SERVICE per COLORAZIONI IN EMATOSSILINA-EOSINA | A. O. Cervello Villa Sofia | ASP Caltanissetta | ARNAS CIVICO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLORAZIONI IN EMATOSSILINA-EOSINA | 50.000 | 30.000 | 100.000 |

BASE D’ASTA € 1.015.300,00 OLTRE IVA (€ 240.300,00 Per l’AOR Villa Sofia Cervello, € 175.000,00 per l’Asp di CL, € 600.000,00 Per l’Azienda Civico di Palermo)

LOTTO n. 104 -  FORNITURA IN NOLEGGIO DI  SISTEMA DIAGNOSTICO CON  KIT E ACCESSORI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI CONFERMA CON TECNICA IMMUNOBLOT E DI SOFTWARE DEDICATO DI LETTURA DEI RISULTATI L’U.O. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA P.O. CIVICO.

Criterio di aggiudicazione–offerta al prezzo più basso Art. 82 D.Lgs.163/2006 e S.i.m.

Il sistema diagnostico deve comprendere:

- Strumento completamente automatico per l’esecuzione di test in Line/Dot Blot e Western Blot comprensivo di prediluizione  e dispensazione automatica dei campioni con campionamento per mezzo di puntale da provetta primaria alloggiata a bordo macchina comprensivo di dispensazione dei campioni;

- Sistema di lettura dei risultati composto da scanner e software per interpretazione dell’immagine acquisita.

- Eventuali accessori necessari per il corretto funzionamento del sistema diagnostico proposto

Caratteristiche del Sistema richiesto:

- Strumento completamente automatico per l’esecuzione di test in Line/Dot Blot e Western Blot;

- Reagenti ;

Caratteristiche dello strumento :

- Strumento completamente automatico per l’esecuzione di test in Line/Dot Blot e Western Blot:

- Possibilità di processare fino a 10 differenti protocolli contemporaneamente ;

- Possibilità di processare fino a 48 strip contemporaneamente ;

- Incubazione e lavaggio automatico delle strip ;

- Software gestionale che permetta di impostare la lista di lavoro ;

- Possibilità di assistenza tecnico-scientifica con controllo da remoto del PC utilizzando una connessione VPN "Virtual Private Network”;

- Gruppo di continuità sulla linea elettrica ;

- Sistema completo di eventuale PC e scanner ;

- Rispondenza norme CE ;

- Disponibilità delle procedure operative in lingua italiana

- Interfacciabile

Caratteristiche dei reagenti :

- Test per la rilevazione di anticorpi di classe IgM anti Treponema pallidum. Oltre agli antigeni ricombinanti del treponema (Tp47, TmpA, Tp257, Tp453, Tp17, Tp15), sulla striscia deve essere presente una banda di controllo di reazione del test, una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. Test eseguibile su campioni di siero e di plasma. Nr.Test annui 20

- Test per la rilevazione di anticorpi di classe IgG anti Treponema pallidum. Oltre agli antigeni ricombinanti del treponema (Tp47, TmpA, Tp257, Tp453, Tp17, Tp15), sulla striscia deve essere presente una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off . Test eseguibile su campioni di siero e di plasma. Nr.Test annui 20

- Virus dell’Epatite C ImmunoBlot. Test immunologico per la determinazione delle infezioni da Virus dell’Epatite C mediante ricerca di anticorpi IgG nel siero e plasma umani.

Strisce sensibilizzate con gli antigeni ricombinanti del  Capside ( Core 1 e 2 ),  dell’Elicasi e delle proteine NS3, NS4 , NS5.

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off.

- Kit comprensivo di controlli positivo e negativo. Nr.Test annui 200.

- HIV-1 e HIV2 Immunoblot . Test immunologico per la determinazione delle infezioni da Virus HIV-1 e HIV-2 mediante ricerca di anticorpi IgG nel siero e plasma umani, con possibilità di distinguere se l’infezione è data da HIV1 o da HIV2.

Strisce sensibilizzate con antigeni ricombinanti sintetici (gp36 ,gp105 , p17 , p24 , p31, p51, gp41, gp120)

Presenza sulla strip di  3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off.

- Kit comprensivo di controlli positivo e negativo. Nr.Test annui 40

| IMMUNOBLOT H. PYLORI IGG | LineBlot | Siero e plasma | Ag.VacA - CagA-Groel-Urea-HcpCe gGT (ingrado di differenziare Infenzione tipo I° / II°) Presenza sulla strip di 3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. NR.TEST annui 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMMUNOBLOT H. PYLORI IGA | LineBlot | Siero e plasma | Ag.VacA - CagA-Groel-Urea-HcpCe gGT (ingrado di differenziare Infenzione tipo I° / II°) Presenza sulla strip di 3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. NR.TEST annui 20 |
| RECOMLINE TORCH SCREENING IGG | LineBlot | Siero e plasma. Rileva anticorpi IgG anti Toxoplasma, CMV, Rubella. | Lisato Virale + Ricombinante Presenza sulla strip di 3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. NR.TEST annui50 |
| RECOMLINE TORCH SCREENING IGM | LineBlot | Siero e plasma. Rileva anticorpi IgM anti Toxoplasma, CMV, Rubella. | Solamente Lisato Virale Presenza sulla strip di 3 bande di controllo: una banda di controllo di reazione del test , una banda di controllo dell’attività del coniugato e una banda di controllo cut-off. NR.TEST annui 50 |

| Test richiesto e quantità annua | Metodica | Tipo di campione | Caratteristiche Tecniche |
| --- | --- | --- | --- |
| EBV IGG BLOT-8 STRIPS | W.B | SIERO | Da 150 KD a 15 KD ( tutte la bande per VCA-EA-EBNA) |
| EBV IGM BLOT -8 STRIPS | W.B | SIERO | Da 150 KD a 15 KD ( tutte la bande per VCA-EA-EBNA) |
| CMV IGA, IGG E IGM BLOT -8 STRIPS | W.B | SIERO | Lisato CMV (AG. 150 KD (tardivo)-65 KD (precoce)-52KD (precocissimo)-28 KD (Specifico). |
| HSV 1 IGG/IGM - 8 STRIPS | W.B | SIERO | Lisato : Ag.130 KD (Gp G1)-75 KD (Gp C2)- 40 KD-65 KD |
| HSV 2 IGG/IGM - 8 STRIPS | W.B | SIERO | Lisato : Ag.92 KD (Gp G2)-75KD - 40 KD-65 KD |

BASE D’ASTA €.250.000,00 oltre iva

LOTTO N. 105 - SISTEMI AUTOMATICI DA DEDICARE ALL’AREA EMATOLOGIA DELLE U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA E DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE  DELL’OSP. CIVICO E BENFRATELLI E DELLA U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI G. DI CRISTINA DELL’ARNAS DI PALERMO, NONCHE’ DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO

Criterio di aggiudicazione–offerta al prezzo più basso Art. 82 D.Lgs.163/2006 e S.i.m.

E’ richiesta la fornitura di apparecchiature per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico comprensivo della determinazione degli Eritroblasti e dei Reticolociti se richiesti.

Indicativamente, per la U.O.C. di Patologia Clinica dell’Osp. Civico e per il Servizio Centralizzato del Policlinico P. Giaccone, le esigenze strumentali sono comprensive di almeno due apparecchiature in linea su attrezzatura automatica di smistamento campioni con punto di carico iniziale per almeno 200 campioni e sistema integrato di preparazione e colorazione del vetrino ematologico.

Cadenza analitica complessiva del sistema non inferiore a 250 emocromi/ora.

A completamento deve essere prevista la fornitura di un sistema automatico per la lettura e l’interpretazione dei vetrini prodotti mediante analisi esperta di immagine. Questo sistema, in abbinamento al preparatore di vetrini, oltre che per completare la diagnostica al secondo livello, è previsto per implementare l’approfondimento in Ematologia Clinica, con lo studio di casi clinici di particolare rilevanza, ai fini anche di confronti con altre strutture sanitarie, di collaborazioni multicentriche e come educazionale.

E’ prevista inoltre la fornitura di un sistema per il back-up e l’esecuzione dei campioni in urgenza.

Tutte queste attrezzature devono essere collegate informaticamente attraverso un sistema gestionale esperto che coordini e gestisca tutti i dati prodotti dalle macchine dell’area ematologica.

Lo stesso sistema deve essere collegato all’Host di laboratorio e il collegamento delle macchine deve comunque essere assicurato anche in caso di guasto di detto gestionale esperto.

Per la U.O.C. di Patologia Clinica dell’Osp. dei Bambini G. Di Cristina si richiede una unità strumentale per esecuzione della Routine identica a quelle previste per il Laboratorio del Civico con potenzialità oraria superiore a 120 campioni/ ora. Questo strumento deve essere affiancato da uno di back-up con potenzialità di almeno 80 emocromi/ora.

Per la U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’Osp. Civico è richiesta una macchina da almeno 80 emocromi/ora in totale automazione.

RIEPILOGO STRUMENTAZIONI  RICHIESTE

| DESCRIZIONE SINTETICA DEI SISTEMI RICHIESTI | AZ. RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE OSP.LI CIVICO, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI DI PA | AZ. OSP.RA UNIVERSITARIA POLICLINICO P. GIACCONE DI PA |
| --- | --- | --- |
| LABORATORI DI DESTINAZIONE | OSP. CIVICO U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA | OSP. CIVICO U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE | OSPEDALE DEI BAMBINI G. DI CRISTINA – U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA | SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIM. CLIN. |
| Sistemi Automatici in Catena per Routine | Almeno 2 |  |  | Almeno 2 |
| Sistemi Automatici per Routine e Back up di grossa routine/Urgenze | 1 |  | 1 | 1 |
| Sistemi Automatici per Routine Medio Basse o Back Up |  | 1 | 1 |  |
| Sistemi Gestionali Esperti | 1 |  | 1 | 1 |
| Sistemi Analitici di Approfondimento | 1 |  |  | 1 |

TIPOLOGIA E N° TEST PRESUNTIVI ANNUI  RICHIESTI

| AZ. RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI DI PA | N.° test EMO ROUTINE | N.° test EMO BACK-UP/ URGENZE | N.° test RET | N.° test Liquidi di varia origine diversi da sangue | N.° test preparazione vetrini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSPEDALE CIVICO LAB. DI PATOLOGIA CLINICA | 135.000 | 35.000 | 4.000 | 500 | 6.000 |
| OSP. CIVICO SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE | 25.500 |  |  |  |  |
| OSPEDALE DEI BAMBINI G. DI CRISTINA – U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA | 35.000 | 5.000 | 2.000 | 200 |  |
| AZ. OSP.RO UNIVERSITARIA POLICLINICO P. GIACCONE DI PA | N.° test EMO ROUTINE | N.° test EMO BACK-UP/ URGENZE | N.° test RET | N.° test Liquidi di varia origine diversi da sangue | N.° test preparazione vetrini |
| SERVIZIO CENTRALIZZATO ANALISI CHIM. CLIN. | 90.000 | 20.000 | 2.000 | 200 | 4.000 |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

- Caratteristiche minime delle apparecchiature richieste

Preventivamente si precisa che tutte le apparecchiature offerte devono avere la stessa tecnologia di lettura e devono utilizzare gli stessi reagenti.

Quanto sopra col fine di avere la massima certezza di risultati correlabili e di allineamento strumentale.

A1.  Attrezzatura automatica (catena) per lo smistamento dei campioni

| N. | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Unico punto di carico per tutti gli strumenti inseriti nella catena |
| 2 | Capacità di carico iniziale di almeno 200 campioni con alimentazione in continuo |
| 3 | Riconoscimento automatico dei campioni tramite bar code |
| 4 | Predisposizione per il collegamento in modalaità download dinamico tramite il sistema gestionale |
| 5 | Completa di armadi e scaffalature sotto il campionatore per il posizionamento dei reagenti utili agli strumenti |

A2.  Apparecchiature per l’esecuzione della Routine e test speciali inserite in catena + stand alone per Urgenze e Back Up (Civico) e stand alone (Di Cristina)

| N. | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Gli analizzatori devono essere nuovi di fabbrica e completi di gruppo di continuità. |
| 2 | Analizzatori completamente automatici in grado di determinare e refertare almeno 40 parametri comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni e conteggio degli eritroblasti e dei reticolociti. |
| 3 | Analisi di tutti i parametri effettuata da unica aspirazione di sangue intero, senza necessità di trattamenti preanalitici dei campioni. |
| 4 | Gli analizzatori devono eseguire la determinazione degli eritroblasti su tutti i campioni analizzati e devono essere in grado di correggere automaticamente il conteggio leucocitario in presenza di NRBC. |
|  | Determinazione Reticolociti in Fluorescenza con tre indici maturativi e IRF. |
| 5 | Cadenza analitica superiore a 120 campioni/ora reali in modalità emocromo con formula ed NRBC. |
| 6 | Computer gestionale dell’analizzatore di ultima generazione, con sistema operativo Windows e monitor LCD a colori. |
| 7 | Campionamento automatico a rack da provetta chiusa e agitazione della singola provetta. |
| 8 | Lettore automatico di codice a barre, con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri. |
| 9 | Profili analitici variamente selezionabili, con consumo diversificato dei reattivi. |
| 10 | Determinazione HGB con reagenti esenti da cianuri. |
| 11 | Gli analizzatori devono consentire l’analisi dei campioni urgenti (funzione STAT) nel corso della routine. |
| 12 | Procedure di start up, shut down e manutenzione, giornaliera e periodica, completamente automatizzate. |
| 13 | Archivio storico sugli strumenti di almeno 10.000 campioni completi di tutte le distribuzioni grafiche, con gestione in operatività multitasking. |
| 14 | Programma QC con carte di controllo ed elaborazione statistica dei dati su tre livelli da eseguire ogni giorno |
| 15 | Calibrazione con programma automatico. |
| 16 | Predisposizione per il collegamento bidirezionale con Host Computer. |

A3.  Apparecchiatura  da utilizzare nel Laboratorio della Medicina Trasfusionale e come back-up nel Laboratorio del P.O. G. Di Cristina

| N. | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Deve essere nuova di fabbrica e completa di gruppo di continuità. |
| 2 | Analizzatore completamente automatico in grado di determinare e refertare almeno 23 parametri comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni. |
| 3 | Analisi di tutti i parametri effettuata da unica aspirazione di sangue intero, senza necessità di trattamenti preanalitici dei campioni. |
| 4 | Cadenza analitica non inferiore a 80 campioni/ora reali in modalità emocromo con formula. |
| 5 | Computer gestionale dell’analizzatore di ultima generazione, con sistema operativo Windows e monitor LCD a colori. |
| 6 | Campionatore automatico a rack da provetta chiusa, avente capacità di carico di almeno 50 campioni con alimentazione in continuo. |
| 7 | Lettore automatico di codice a barre, con possibilità di identificare etichette fino a 12 caratteri. |
| 9 | Gli analizzatori devono consentire l’analisi dei campioni urgenti (funzione STAT) nel corso della routine. |
| 11 | Procedure di start up, shut down e manutenzione, giornaliera e periodica, completamente automatizzate. |
| 12 | Archivio storico sullo strumento di almeno 10.000 campioni completi di tutte le distribuzioni grafiche, con gestione in operatività multitasking. |
| 13 | Programma QC con carte di controllo ed elaborazione statistica dei dati su tre livelli da eseguire ogni giorno |
| 14 | Calibrazione con programma automatico. |
| 15 | Predisposizione per il collegamento bidirezionale con Host Computer, in modalità “host query”. |

A4.  Sistema automatico per lo striscio e la colorazione dei vetrini ematologici.

| N. | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Cadenza operativa di almeno 100 vetrini/ora. |
| 2 | Identificazione positiva del campione tramite proprio lettore bar-code. |
| 3 | Stampa su vetrino dei dati identificativi del paziente comprensivo di bar code. |
| 4 | Possibilità di utilizzare microprovette. |
| 5 | Reagenti coloranti e detergenti pronti all’uso. |

A5.  Sistema automatico per la lettura e l’interpretazione dei vetrini.

| N. | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Lettura mediante microscopio automatizzato con camera digitale ad alta risoluzione |
| 2 | Capacità di caricare in automatico circa 90 vetrini dal magazzino per la lettura, con alimentazione continua |
| 3 | Capacità operativa di almeno 30 campioni/ora con la differenziazione di almeno 100 cellule per ogni vetrino |
| 4 | Formato delle immagini in JPEG |
| 5 | Analisi effettuata mediante un sistema di rete neurale artificiale creata a partire da un database di milioni di cellule. |
| 6 | Analizzatore in grado di determinare e pre-classificare almeno: 12 classi WBC, 6 classi non WBC, 6 RBC comment e 4 risultati PLT |

A6.  Sistema esperto di collegamento e gestione dell’area ematologica comprensivo di HW e Stampante grafica

| N. | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Sistema esperto ematologico di validazione ed elaborazione dei dati prodotti dalle macchine ad esso collegate. |
| 2 | Memorizzazione in linea di almeno 100.000 campioni completi di dati demografici, numerici e grafici delle analisi emocromocitometriche e reticolocitarie. |
| 3 | Visualizzazione dei dati in diverse modalità, numeriche e/o grafiche in modo da consentire in una sola videata la valutazione della storia clinica del paziente in esame. |
| 4 | Monitoraggio in tempo reale di tutti i campioni eventualmente non identificati consentendone al contempo la rintracciabilità attraverso l’identificativo dello strumento su cui sono stati processati e la relativa posizione. |
| 5 | Gestione centralizzata del QC per la visualizzazione dell’andamento grafico di tutti i parametri forniti dagli analizzatori collegati e per monitorarne in tempo reale l’allineamento. |
| 6 | Piena libertà di configurazione dei collegamenti, dei parametri, dei valori di riferimento, dei prospetti di stampa, dei reparti…. |
| 7 | Il sistema deve definire dei reflex in funzione di regole che devono poter essere parametrizzate dall’operatore. |
| 8 | Collegato al gestionale di laboratorio in modalità query-host, deve gestire l’impiego random degli analizzatori in catena per la routine e di quello per le urgenze, consentendo l’accesso casuale delle provette barcodate sul vassoio di alimentazione. |
| 9 | Possibilità di codificare le regole di screening incrociando variabili di tipo demografico, analitico ed anamnestico in grado di fornire suggerimenti tecnico-operativi e clinici agli operatori |
| 10 | Deve rendere disponibili i dati strumentali per statistiche dedicate con la produzione di grafici e tabelle. |

Presenza del sistema richiesto, nella sua completezza, in altri laboratori pubblici ospedalieri e universitari nazionali (presentare elenco). Verranno ammesse le offerte soltanto se il partecipante dimostra l’avvenuta installazione e il perfetto funzionamento in routine presso almeno altri 5 enti utilizzatori in Italia.

ALTRE SPECIFICHE MINIME INERENTI LA FORNITURA RICHIESTA.

La ditta fornitrice dovrà assicurare il servizio di assistenza tecnica con le seguenti caratteristiche minime:

- La ditta offerente deve avere due tecnici di assistenza tecnica in Sicilia; deve essere presente in Sicilia anche uno specialista applicativo per l’assistenza tecnico scientifica.

- In caso di guasti devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino del sistema che non devono superare, di norma, le 8 ore lavorative.

- Deve essere previsto un calendario di interventi di manutenzione programmata.

- Deve essere previsto un corso di addestramento all’uso dei sistemi e alla manutenzione di base, presso la sede del Laboratorio, per gli operatori del Settore.

- Devono essere previsti corsi di 1° livello per la conoscenza dei sistemi forniti, presso la sede della ditta, per un adeguato numero di operatori, almeno quattro per il Lab. Del Civico, due per il Lab. Del Di Cristina e uno per la Medicina Trasfusionale.

- Devono essere previsti dei corsi tematici di secondo livello tenuti presso la sede dell’azienda partecipante con cadenza periodica a cui gli operatori potranno iscriversi, gestiti con la collaborazione di opinion leader dell’argomento trattato (indicare il numero dei corsi approssimativamente previsti nell’anno della gara e in quello successivo), con disponibilità di posti con spese a carico dell’aggiudicatario per almeno due dirigenti per il Lab. Del Civico e uno per il Lab. Del Di Cristina.

- Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria con  chiara indicazione delle competenze degli operatori del Laboratorio e del personale del Servizio di assistenza.

- La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei test richiesti.

I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel caso in cui non fossero sufficienti, devono essere integrati fino a totale copertura del fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera.

- Il Controllo deve essere in quantità tale da poter effettuare almeno un controllo giornaliero su tre livelli su tutte le macchine contaglobuli. Con la fornitura dei controlli deve essere prevista l’attivazione di un programma di controllo interlaboratorio a livello nazionale.

- Deve essere previsto il collegamento al Computer Centrale in dotazione al Laboratorio a spese della ditta aggiudicataria.

- Devono essere forniti adeguati Gruppi di Continuità.

- Per quanto riguarda l’hardware, in considerazione delle problematiche che storicamente abbiamo avuto nei nostri laboratori in occasione di guasto delle stampanti, per la stampante di sistema e per quella della macchina delle urgenze (Lab. P.O. Civico), nonché per quella della routine del P.O. G. Di Cristina, devono essere consegnate in doppio, già predisposte per la connessione diretta alle attrezzature.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte per i due Presidi Ospedalieri qui considerati devono essere distinte e separate, in modo da poter consentire l’acquisizione delle stesse da parte delle rispettive amministrazioni che se ne prenderanno carico.

BASE D’ASTA € 2.350.000,00 OLTRE IVA ( € 1.400.000,00 PER Arnas Civico di Palermo ed € 950.000,00 per l’Azienda Policlinico di Palermo)

Lotto 106 - Noleggio di un sistema per Immunometria Speciale (ELISA) per l’U.O. Patologia Clinica P.O. Civico

Criterio di aggiudicazione–offerta al prezzo più basso Art. 82 D.Lgs.163/2006 e S.i.m.

E’ richiesta la fornitura di service di un sistema automatico per l’esecuzione di test con metodiche immunoenzimatiche su piastra, con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- Analizzatore automatico nuovo di fabbrica per  test  ELISA su micropiastra con marchio CE e con programma gestionale aperto e programmabile per la maggior parte delle metodiche presenti sul mercato.

- Software in lingua italiana, con calcolo automatico dei volumi di reagente necessari al dosaggio.

- Possibilità di processare almeno 4 micropiastre contemporaneamente , con gestione contemporanea di almeno 4 protocolli analitici diversi .

- Modulo di incubazione con celle separate per incubazioni a temperature diverse

- Agitazione delle piastre con durata e velocità programmabili.

- Identificazione dei campioni con codice a barre.

- Utilizzo di puntali monouso per campioni e reagenti.

- Rilevazione di coaguli ed  allarme sonoro per segnalazione errori durante la seduta analitica.

- Registrazione di tutte le operazioni eseguite dallo strumento

- Possibilità di memorizzare le curve di calibrazione e di interagire sulla valutazione dei risultati.

- Programma di Refertazione/Archivazione dati, con stampa dei risultati

- Verifica automatica del Controllo di Qualità  Interno

- Gruppo di continuità a corredo

- Interfacciamento  bidirezionale dello strumento con il LIS, modalità query-host,  a carico della ditta aggiudicataria

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione di almeno 1 seduta analitica settimanale per gli analiti  richiesti con minore frequenza ( < o =  250 test/anno) e di almeno 2 sedute analitiche settimanali per la determinazione di tutti gli altri analiti , qualunque sia il confezionamento e la scadenza dei reattivi inviati prima dell’uso a bordo.

Deve essere garantita la possibilità di esecuzione di ogni singolo analita nel corso dell’anno senza interruzioni nella erogazione delle prestazioni, per cui, in caso di guasti, devono essere previsti interventi a chiamata con tempi di ripristino entro le

24 ore dalla chiamata.

E’ richiesta adeguata istruzione all’uso dello strumento , da parte della Ditta fornitrice, presso la sede del laboratorio e/o presso la sede dell’Azienda aggiudicataria.

Devono esistere chiari protocolli scritti di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema diagnostico fornito, con chiara indicazione delle competenze degli operatori e del personale  del Servizio di Assistenza.

La ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire uno strumento di back-up qualora si verificasse, nel corso della durata del service, un significativo incremento del carico di lavoro per la strumentazione fornita.

ANALITI RICHIESTI

| Descrizione prodotto | n.pazienti/anno |
| --- | --- |
| Cromogranina –A | 1200 |
| TPA | 1000 |
| Calcitonina | 800 |
| ACTH | 600 |
| Fetuina A | 300 |
| Gastrina | 250 |
| Eritropoietina | 250 |
| Somatomedina C | 150 |
| Neopterina | 150 |
| Adiponectina | 150 |
| Leptina | 150 |
| Adrenalina | 150 |
| Noradrenalina | 150 |
| 5-HIAA | 150 |
| Testosterone free | 100 |
| 17 OH Progesterone | 100 |
| D4-Androstenedione | 100 |
| Estriolo totale | 100 |
| Estrone | 100 |
| SHBG | 100 |
| Epicidina | 300 |
| ADH | 200 |
| ACh Rab | 500 |

| TEST OPZIONALI I test di seguito indicati sono opzionali e non vincolanti per l’aggiudicazione ma vanno prezzati in offerta anche se non concorrono a formare l’importo del lotto. L’Azienda si riserva di procedere al successivo acquisto come lotto separato |
| --- |
| TNF-alfa blocker ADA – REMICADE | 100 |
| TNF-alfa blocker – ADA HUMIRA | 100 |
| TNF-alfa blocker – ADA ENBREL | 100 |
| TNF-alfa blocker - MON – REMICADE | 100 |
| TNF-alfa blocker – MON – HUMIRA | 100 |
| Anti mullerian hormone | 100 |
| Inibina A | 100 |
| Inibina B - 2° gen | 100 |
| Anti ZnT8 | 300 |

Base d’asta € 650.000,00

LOTTO 107 - SISTEMA MODULARE APERTO IN CROMATOGRAFIA AD ALTA PRESSIONE (HPLC)

PER IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL  P.O. CERVELLO E PER IL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. S. ELIA - PER  LA DETERMINAZIONE DI METABOLITI URINARI E PLASMATICI QUALI: CATECOLAMINE, OMOCISTEINA, VMA, HVA E 5HIAA IN UN’UNICA CORSA, IDROSSIPROLINA, SEROTONINA, METANEFRINE  E CDT%.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Art. 83 D.Lgs. 163/2006 ed smi

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE GENERALI

- I sistemi devono essere provvisti di gruppo di continuità, in grado di sopportare interruzioni improvvise di corrente di media durata e garantire il funzionamento delle apparecchiature a pieno regime.

- Il sistema dovrà necessariamente essere fornito di ogni componente accessorio. I kit reagenti devono essere pronti all’uso, con colonne dedicate testate singolarmente, omnicomprensivi di soluzioni tampone dedicate pronte all’ uso, soluzioni lavaggio, diluenti, consumabili, calibratori, controlli ed inoltre contenere tutto ciò che è richiesto per lo svolgimento del test , in relazione alle esigenze richieste nel capitolato. Allegare la documentazione relativa alle metodiche, le schede di sicurezza dei reagenti previste dalle norme di sicurezza e di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ospedalieri, possibilmente anche su supporto magnetico.

- Le strumentazioni dovranno essere di ultima generazione (indicare data di immissione in commercio), il corso di addestramento dovrà avvenire in sede; nel corso della fornitura dovranno essere previsti aggiornamenti tecnologici e relativi addestramenti; oltre all’assistenza tecnica straordinaria a chiamata dell’operatore entro il giorno lavorativo successivo, dovrà essere pianificata un’assistenza ordinaria di manutenzione del sistema, specificare chiaramente modalità e calendario.

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE SPECIFICHE AL SISTEMA STRUMENTALE

SISTEMA MODULARE APERTO IN HPLC

- Il sistema deve essere provvisto di Pompa Quaternaria a doppio pistone con smorzatore di pressione e valvola di spurgo in grado di produrre pressioni fino a 400 bar. Sistema di allarme per sovrapressione e per eventuali perdite del sistema.

- Campionatore automatico da 100 posti, con possibilità di temostatazione e   con volume di inezione campione da 0,1 a 100 ul

- Il sistema deve essere dotato di degassatore automatico per l’eliminazione di bolle d’aria nella fase mobile e nei solventi utilizzati.

- Comparto termostatato in grado di alloggiare fino a 3 colonne da 30 cm contemporaneamente ed in grado di generare temperature sino a 60°C per consentire una maggiore standardizzazione dei metodi.

- Tre rivelatori indipendenti: UV-VIS a lunghezza d’onda variabile per il dosaggio di analiti quali l’idrossiprolina e %CDT, Elettrochimico di tipo amperometrico per il dosaggio di metaboliti urinari e plasmatici quali: Catecolamine, VMA, HVA, 5HIAA, Metanefrine, Serotonina Urinaria e plasmatica; rivelatore fluorimetrico programmabile tra 190 e 800 nm per eccitazione ed emissione per la rivelazione di Omocisteina ed altri analiti.

5. Software per la ricezione, la gestione e l’elaborazione dei dati, avente le metodiche analitiche in memoria, in grado     di programmare la lista di lavoro, calcolare la calibrazione degli analiti anche con l’utilizzo di uno o più standard interni, archiviazione dei dati completi di cromatogramma, possibilità di personalizzazione dei referti stampabili. Deve gestire i rettivi e dei controlli per lotto con segnalazione automatica dei valori fuori range di riferimento, dotato di rianalisi del cromatogramma sia in Batch   che per singolo campione in grado di eseguire calcoli tipicamente utilizzati in applicazioni diagnostiche   dell’ HPLC (es rapporto automatico su creatina e diuresi)

6. La ditta aggiudicataria deve inoltre fornire per garantire l’accuratezza e la   precisione   analitica sieri e urine di controllo a matrice umana a titolo noto e software per la gestione e l’elaborazione del controllo di qualità intra e inter-laboratorio per le determinazioni richieste;

La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibili eventuali nuove   metodiche per la determinazione di altri tipi di analiti ad un prezzo medio equivalente a quello offerto in gara

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE SPECIFICHE DEI REAGENTI

Si richiede la fornitura con la ditta aggiudicataria deve inoltre fornire per garantire l’accuratezza e la precisione   analitica sieri e urine di controllo a matrice umana a titolo noto e software per la gestione e l’elaborazione del controllo di qualità intra e inter-laboratorio per le determinazioni richieste; l’offerta deve essere completa dei reattivi per l’esecuzione di ciascuno dei dosaggi richiesti, comprensiva di colonna analitica specifica per ogni metodica.

Fasi pre-analitiche semplificate per le metodiche di più frequente esecuzione.

Le metodiche devono prevedere condizioni analitiche standardizzate e specificate (flusso, temperatura colonna) al fine di ottimizzare l’utilizzo  in routine da parte degli operatori.

Caratteristiche tecniche preferenziali del sistema in valutazione:

| Campionatore automatico (100 posizioni) |  | 10 punti |
| --- | --- | --- |
| Termostato colonna a effetto Peltier |  | 5 punti |
| Esecuzione dei dosaggi di VMA, 5-HIAA e HVA in un’unica corsa analitica. |  | 10 punti |
| Possibilità di programmazione dello spegnimento/stand-by del sistema al termine della seduta |  | 10 punti |
| Esecuzione del dosaggio della %CDT con cadenza analitica non superiore ai 5 min. |  | 15 punti |
| Assistenza tecnica e specialista della casa madre in Sicilia |  | 10 punti |

DETERMINAZIONI DA ESEGUIRE (P.O. CERVELLO):

Determinazioni con rivelatore UV                                                     Numero Test anno

Idrossiprolina                                                                                          100

CDT% ( transferrina desialata)                                                             200

Determinazioni con rivelatore EC amperometrico 			Numero test anno

Catecolamine Urinarie                                                                           1000

Catecolamine Plasmatiche                                                                      100

Metanefrine urinarie                                                                                 100

VMA/HVA/5-HIAA                                                                                    100

Serotonina Serica/ Urinaria                                                                      100

Determinazioni con rivelatore fluorimetrico 				n. test anno

Omocisteina (siero, plasma, liquor e capillare da sangue venoso)         1000

DETERMINAZIONI DA ESEGUIRE (P.O. S. ELIA):

Determinazioni con rivelatore UV                                                     Numero Test anno

Idrossiprolina                                                                                          100

CDT% ( transferrina desialata)                                                            1000

Determinazioni con rivelatore EC amperometrico 			Numero test anno

Catecolamine Urinarie                                                                           500

Catecolamine Plasmatiche                                                                      100

Metanefrine urinarie                                                                                 100

VMA/HVA/5-HIAA                                                                                    100

Serotonina Serica/ Urinaria                                                                      100

Determinazioni con rivelatore fluorimetrico 			N. test anno

Omocisteina (siero, plasma, liquor e capillare da sangue venoso)         200

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

- Il fornitore deve garantire l’assistenza applicativa qualificata accessibile mediante numero verde per l’interpretazione dei risultati e dei cromatogrammi.

- Disponibilità di un numero verde per l’apertura della chiamata e di una squadra di assistenza tecnica residente in regione.

- Disponibilità di una squadra di specialisti scientifico-applicativi (distinta dall’assistenza tecnica), di almeno due persone operanti sul territorio regionale dedicate alla cromatografia.

- Il fornitore deve garantire la disponibilità all’intervento scientifico-applicativo gratuito in loco in caso di impossibilità di messa a punto telefonica dell’applicazione.

- Il fornitore deve garantire una comprovata presenza territoriale documentabile di sistemi analoghi sul territorio nazionale ed internazionale.

Tutte le strumentazioni e le postazioni devono essere fornite di gruppo di continuità

BASE D’ASTA  € 490.300,00 OLTRE IVA (240.300  euro per AOR Villa Sofia Cervello ed € 250.000 euro per ASP CL)

LOTTO 108 – Azienda Arnas Civico di Palermo - Sistema di Tipizzazione immunoematologica pretrasfusionale in totale automazione, che utilizzi la tecnologia di agglutinazione su colonna .

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

L’esperienza organizzativa del nostro Centro Trasfusionale, ormai collaudata e standardizzata, garantisce ad oggi le esigenze del nostro ospedale, pertanto, la proposta tecnologica delle ditte partecipanti deve prevedere almeno quanto risulta consolidato ad oggi da tempo, fermo restando l’accoglimento di qualsiasi progetto migliorativo rispetto allo stato dell’arte.

In tal senso si invitano le ditte interessate al progetto ad effettuare un sopralluogo presso il nostro centro ai fini di una proposta compatibile con i nostri spazi e le nostre esigenze.

Si richiedono n. 2 analizzatori di ultima generazione totalmente automatici che utilizzino la tecnologia di agglutinazione su colonna su biocard a 6 colonne, per una maggiore ottimizzazione degli sprechi ed una ottimizzazione dei profili, e n. 1 strumento di back-up di analoghe prestazioni, per un totale di 3 macchine.

Le caratteristiche minime imprescindibili che il sistema deve avere sono:

Apparecchiatura walk-away che prevede tutte le fasi analitiche in automazione:

- caricamento e processazione dei campioni in continuo

- caricamento delle cards attraverso un magazzino di almeno 200 schedine ai fini di garantire routine sostenute con diversi profili contemporaneamente

- perforazione delle cards attraverso un punzonatore dedicato per tipologia di schedina in maniera da scongiurare ogni tipo di trascinamento

- lettura attraverso una telecamera digitale che legge entrambi i lati della schedina con assegnazione automatica dello score di reazione dell’interpretazione dei test e verifica delle discrepanze

- eliminazione delle cards in automatico

- le procedure analitiche devono prevedere il controllo di qualità giornaliero, sia sulle macchine che sui reagenti, in linea con le direttive vigenti

- sia i campioni che i reagenti devono essere identificati tramite barcode ai fini di una tracciabilità assoluta di ogni fase pre e post analitica

- per le esigenze del servizio la macchina deve prevedere un percorso prioritario per le urgenze i cui tempi di rilascio del risultato non devono andare oltre i 18‘

- diluizione delle emazie attraverso l’utilizzo di una micropiastra monouso

- identificazione di anticorpi irregolari con un pannello di emazie a 33 cellule in completa automazione

- collegamento della strumentazione in remoto con il centro di assistenza dell’azienda aggiudicataria attraverso una tecnologia che faccia un monitoraggio capillare e continuo del sistema in tutte le sue parti hardware e software e che garantisca il dispacciamento preventivo del tecnico di zona nel totale rispetto della privacy dei dati sensibili dei pazienti e donatori.

L’analizzatore deve essere interfacciato in maniera bidirezionale con il sistema gestionale Emonet in dotazione a tutti i centri trasfusionali della regione Sicilia.

Modalità operative del sistema in random access.

Posizionamento tappi reagenti dedicato per evitare inquinamenti.

Utilizzo di provette primarie di diverso tipo contemporaneamente.

Il sistema deve utilizzare tempi di esecuzione dei test ridotti, 5‘ per i gruppi e 15’ per i test in coombs, e deve utilizzare volumi standard per tutti i test 40ul di siero e 10 ul di emazie per i test in coombs: tutto questo ai fini di una maggiore standardizzazione e migliore ottimizzazione dei tempi di manodopera.

Monitoraggio continuo dei reagenti, cards comprese.

Controllo della temperatura on board delle schedine.

Il sistema deve essere corredato di gruppo di continuità, stampanti di etichette barcode e ogni altro materiale di consumo.

Numero di posizioni reagenti on board ridotto ai fini di una migliore gestione degli stessi.

N. 1 PC Client aggiuntivo per analizzatore, di ultima generazione da utilizzare come stazione di lavoro a corredo del sistema informatico in dotazione presso la nostra U.O.

L’analizzatore deve avere un software integrato allo strumento per l’identificazione di anticorpi irregolari, in aiuto alle risorse del laboratorio nel caso di situazioni più complesse. Il sistema deve poter utilizzare anche parzialmente le biocard per ridurre gli sprechi.

Inoltre, per l’effettuazione dei tests in urgenza, in caso di fermo macchina, si richiede un sistema in manuale costituito da n° 3 centrifughe e n° 3 incubatori.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire:

I controlli di qualità interna.

Lettore di codice a barre di ultima generazione

Stampanti termiche modello Zebra GK420T di ultima generazione.

Una frigoemoteca a cassetti per lo stoccaggio delle provette e delle sacche di sangue in osservazione, con capacità di almeno 280 litri, porta con serratura, campo di regolazione +2°C +10°C, registrazione della Temperatura e corredata di sistema di allarme con segnalazione acustica e visiva.

Le ditte partecipanti devono presentare a corredo della documentazione l’elenco delle principali installazioni e la descrizione della loro organizzazione sul territorio.

Tipologie di TEST 						N° di determinazioni

Gruppo Diretto (A,B,AB,D,CDE)					40.000

Gruppo Indiretto	A1,A2,B,0					40.000

Fenotipo con Kell							   5000

Fenotipo senza Kell							   1000

Controllo Gruppo ABD/ABD						   1000

R.A.I. sui donatori a 2 cellule						25.000

R.A.I. sui Riceventi a 3 cellule					15.000

Prove di compatibilità  a 37°						    5000

Prove di compatibilità a T.A. 						    5000

Identificazione di anticorpi Irregolari					    150

In automazione con pannello ad almeno 30

Cellule .

Emazie test allo 0,8% per identificazione di anticorpi in abbonamento (una conf. a spedizione)

Emazie A1, A2, B, 0 allo 0,8% in abbonamento in quantità sufficiente ai test previsti (gruppo indiretto)

Emazie a 2 cellule allo 0,8%  in abbonamento annuale in quantità sufficiente ai test previsti in base al confezionamento delle aziende. (R.A.I a 2 cellule)

Emazie a 3 cellule allo 0,8% in abbonamento annuale in quantità sufficiente ai test previsti in base al confezionamento delle aziende. (R.A.I a 3 cellule)

Controllo di qualità intralab in abbonamento

Consumabili per la strumentazione automatica in quantità sufficienti ai volumi espressi.

Etichette barcode 50,8x25,4: 100 confezioni  500 etichette o equivalenti

Reagenti per i test manuali in urgenza

Emazie test A1, A2, B, 0 allo 0,8% in abbonamento: 4 conf. a spedizione secondo il calendario delle ditte.

Emazie a 3 cellule allo 0,8% per test di coombs in abbonamento: 4 conf. a spedizione secondo il calendario di spedizione delle ditte.

Confezioni di Diluenti e Soluzioni additive in quantità sufficiente ad eseguire i test richiesti: 2 conf al mese 3x10 ml o equivalente.

Pipetta e Puntali per pipetta a corredo della strumentazione in manuale.

La ditta aggiudicataria per una maggiore standardizzazione del lavoro dovrà fornire i seguenti antisieri liquidi nelle seguenti quantità:

Tipologia							Volumi/test

ANTI  A:				         			  35.000

ANTI  B:    				          			  35.000

ANTI  AB:                                                                	              35.000

LECTINA anti-A1:			  			   200

ANTI-H:				 			   200

ANTI D  IgM+IgG monoclonali:                   		               30.000

ANTI D policlonale:			           		               3000

ANTI C  IgM:				           		              1000

ANTI c  IgM:				            		  1000

ANTI E IgM:				           		              1000

ANTI e  IgM:							  1000

ANTI CDE policlonale					              13.000

ANTI-CW:							   100

SIERO di CONTROLLO Rh-hr:				  30.000

ANTI KELL  IgM:  						  1000

ANTI-M:							  100

ANTI-N:							  100

ANTI-S:							  100

ANTI-s:							  100

ANTI-P1:							 100

ANTI-k (anti-cellano):			        		             100

Anti-Le a ( IgM ):						 100

Anti-Le b ( IgM ):						 100

Anti-Fy a:							 100

Anti-Fy b:							100

Anti-Jk a ( IgM ):						100

Anti-Jk b ( IgM ):						100

Anti-kp a:							100

Anti-Lu a:							100

Anti-Lu b:							100

SIERO di COOMBS ANTI-IgG,C3d:	                        	10.000

SIERO ANTI-IgG:						1.000

SIERO ANTI-COMPLEMENTO:		 		1.000

SIERO ANTI-C3d:			             		1.000

ALBUMINA BOVINA			 		           1.000

MEZZO POTENZIANTE LISS:				10.000

Importo a base d’asta € 3.250.000,00 oltre iva

Lotto n. 109 - Sistema per l'esecuzione delle prove di compatibilità ed esami vari di Immunoematologia Speciale con metodica di agglutinazione su colonna con apparecchio automatico, reattivi, materiali di consumo e gruppo di continuità per l’U.O. “Medicina Trasfusionale” P.O. Civico.

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

La fornitura in noleggio deve essere costituita da un sistema (strumento + reagenti), conforme al D.L. 332 del 08/09/2000 attuativo dalla direttiva 98/79/CE sui dispositivi IVD con i seguenti requisiti minimi:

• n. 1 macchina in service di ultima generazione che utilizzi la tecnologia di agglutinazione su colonna su schedine a 6 colonne per una maggiore ottimizzazione degli sprechi ed una ottimizzazione dei profili, e n° 1 strumento di back-up di analoghe prestazioni, per un totale di 2 macchine

Il sistema deve essere completamente automatico idoneo alle fasi della procedura analitica, dalla preparazione alla lettura finale, e deve avere le seguenti caratteristiche:

• Strumento completamente automatico (walk-away) dall’importazione delle liste di lavoro all’esportazione dei risultati all’Host Computer senza necessità di intervento dell’operatore.

• Il sistema deve poter lavorare il campione con qualsiasi tipo di test ricevuto dal sistema gestionale non necessariamente per profili (tecnologia Sample-oriented).

• Lo strumento deve agire direttamente dal tubo primario con lettura del codice a barre della provetta.

• Identificazione positiva dei reagenti e delle schedine con controllo della data di scadenza.

• Collegamento al gestionale del SIMT (Emonet) in maniera bidirezionale.

• Possibilità di caricamento simultaneo di provette a composizione diversa (es: siero, plasma) e con formati diversi, anche sullo stesso rack porta campioni.

• Sensori di livello e di coagulo per campioni.

• Sensori di livello per reagenti.

• Modalità di esecuzione simultanea di più tipologie di test anche a temperature di esecuzione differenti.

• Gestione dell’accesso al programma mediante password a più livelli. Garanzia del totale rispetto della privacy dei dati sensibili dei pazienti e donatori.

• Il software deve consentire agli operatori di verificare in qualsiasi momento lo stato degli esami in corso.

• Possibilità di visualizzazione dell’immagine delle schedine con risultati dubbi o discrepanti per la validazione da parte dell’operatore prima dell’invio dei risultati all’Host

• Possibilità di modifica dei risultati da parte dell’operatore con traccia nel database della modifica effettuata.

• Conformità alla Direttiva Europea sugli IVD 98/79/CE per lo strumento e le metodiche validate (allegare certificazione).

• Elevata produttività.

• Ottimizzato per minime quantità di sangue.

• Magazzino reagenti on board di almeno 200 schedine.

• Verifica della dispensazione prima della centrifugazione delle Cards.

• Visualizzazione a monitor dello stato di riempimento delle taniche di lavaggio e scarico.

• Possibilità di caricamento di più di 20 flaconi di reagenti per garantire l’esecuzione di tutte le analisi possibili senza l’intervento da parte dell’operatore.

• Possibilità di caricamento di varie tipologie di schedine a 6 colonne anche contemporaneamente senza l’obbligo di inventario.

• Posizioni di incubazione dedicate per due temperature, 25°C o 37°C, a seconda della necessità e della tipologia di test utilizzati.

• Presenza di campi di ricerca multipli nel database (codice a barre campione, schedina, reagente, score di reazione) per le funzioni di ricerca e statistica.

• Presenza di registro in linea delle operazioni degli strumenti con indicazione degli eventuali errori per guidare l’utente nella loro risoluzione (Log file).

• Possibilità di riutilizzo di schedine parzialmente utilizzate.

• Strumento da terra per ottimizzare lo spazio banconi a disposizione del laboratorio con stazione idraulica integrata all’interno.

• Ottimizzato per minime quantità di sangue fino a 100 microlitri (controllo gruppo e compatibilità da cordino sacca).

La strumentazione dovrà potere eseguire in automatico con un pannello dedicato l’identificazione degli anticorpi irregolari.

Deve essere previsto l’interfacciamento con il sistema di gestione informatizzata dell’U.O. EMONET e la strumentazione deve essere corredata di computer gestionale aggiuntivo come unità terminale per l’interfacciamento bidirezionale al sistema operativo EMONET.

La ditta aggiudicataria dovrà pure fornire un gruppo di continuità e Lettore di codice a barre di ultima generazione.

La ditta aggiudicataria deve fornire materiali di controllo per i controlli interni di qualità.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire un sistema manuale di tracciabilità universale dei campioni comprensivo di centrifuga, incubatore, lettore nonché gli accessori a corredo, compresi Pipetta e Puntali per pipetta a corredo della strumentazione in manuale, e software di tracciabilità per garantire una continuità nel lavoro.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire una consulenza adeguata in termini di supporto scientifico, nel caso di risultati dubbi, attraverso un centro di riferimento di importanza nazionale e/o internazionale testando il campione oggetto del dubbio.

La ditta affidataria, inoltre, dovrà fornire:

- n. 1 scongelatore plasma conforme a GMP, FACT, JACIE, con le seguenti caratteristiche: 1) con capacità di scongelamento fino a tre sacche da 1000 ml o fino a 6 da 460 ml, 2) con tre celle separate dotate di 2 sonde di temperatura ciascuna che tengono sotto controllo la temperatura di ogni sacca, 3) le sacche di plasma non devono venire a contatto con il bagno termostatato e il materiale della borsa di scongelamento deve essere resistente e tale da garantirne l’integritàanche dopo ripetuti inserimenti con bordi taglienti, 4) con interfaccia utente con display “touch screen” e la possibilità di tracciare a video la curva di scongelamento, 5) con lettura dei codici a barre per riconoscere l’operatore e il tipo di sacca e permettere la totale tracciabilità con trasferimento dei dati dello scongelamento su supporto elettronico e la validazione dell’intero processo di scongelamento. Preferibilmente lo scongelatore plasma dovrà essere il modello WPFD3/6 (3 celle) distribuito dalla ditta KW e che è presente sul MEPA, e che da un’indagine di mercato interna risponde alle nostre esigenze.

- N.2 Stampanti termiche modello Zebra GK420T di ultima generazione

I Test da effettuare sulla strumentazione in un anno sono i seguenti:

-	AB0/Rh (A-B-AB-D (VI-)-CDE-Ctl) pazienti                     	  	 n.  4.000 tests

-	Gruppo indiretto (A1-A2-B) 					 n.  4.000 tests

-	ABD test di conferma (A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-) pazienti   	 	 n. 15.000 tests

-	AB0/Rh neonati (A-B-AB-D-Ctl_Coombs)                           	 n.   1.000 tests

-	Ricerca anticorpi irregolari in Coombs (I-II-III)			 n.   3.500 tests

-	Ricerca anticorpi irregolari in enzima (I-II-III)			 n.   2.500 tests

-	Prove di compatibilità in Coombs				 n. 35.000 tests

-	Prove di compatibilità in NaCl					 n. 35.000 tests

-	Coombs monospecifico esteso (IgG,IgA,IgM,C3c,C3d) 		 n.      500 tests

-	Gruppo + T.& S. (A-B-D-Coombs-Coombs-Coombs)		 n.   1.000 tests

-	Kit per la valutazione delle sottoclassi IgG1/IgG3			 n.      100 tests

-	Kit per la ricerca delle varianti dell’antigene D			 n.      300 tests

-	Kit per la conferma degli antigeni D deboli			 n.      300 tests

-	Pannelli I+II+IIIpapainate e non 					 n. 13 confezioni

-	Coombs diretto 							 n.   1.500 tests

-	Pannelli a 11 cellule papainate e non				 n. 13 confezioni

-	Kit Emorragia Materno- Fetale					 n.      400 tests

-  	 Compatibilità Coombs IgG					 n.   1.000 tests

-	Kit conservazione delle emazie					 n. 2 confezioni

-	Kit congelamento e conservazione delle emazie			 n. 2 confezioni

-	Kit per la ricostituzione delle emazie 				 n. 2 confezioni

-	Reattivi per l’eluizione acida degli anticorpi antieritrocitari		 n.     150 tests

-	Kit per controllo di qualità interno strumenti			 n. 13 confezioni

-	Anti Kidd A 							 n.     220 tests

-	Anti Kidd B 							 n.     220 tests

-	Pannelli A1,A2,B,0 						 n. 26 confezioni

-	Confezioni di Diluenti e Soluzioni additive in quantità sufficiente ad eseguire i test richiesti.

-	Confezioni di soluzioni di lavaggio in quantità sufficiente per il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature.

Requisiti Indispensabili Reagenti

-Metodica basata sul principio di sedimentazione su colonna: specificare tipo di gel, brevetti e certificazioni ottenute.

-Linea completa di cards preseminate.

-Conformità alla Direttiva Europea sui Diagnostici in Vitro 98/79/CE: IVD allegare certificazione.

Requisiti Preferenziali Reagenti

-Crossmatch con siero polivalente (Anti IgG e Anti C3d monoclonale).

-Possibilità di scelta fra cards monoclonali e policlonali.

-Disponibilità di una linea completa di controlli di qualità interni anche per il controllo delle prove di compatibilità.

-Disponibilità di una linea di prodotti completa per l’approfondimento dell’immunoematologia di 2° e 3° livello (analisi dei D deboli/varianti, studio dei Coombs diretti positivi etc…).

Base d’Asta € 1.600.000,00 oltre iva

Lotto n. 110 – Azienda Arnas Civico di Palermo - Sistema di Fotochemioterapia extracorporea (ECP) in ottemperanza al DA 1141/2010;

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

Considerato che il S.I.M.T. dell’Ospedale Civico da oltre un decennio assiste con trattamenti aferetici l’attività di trapianto, nel trattamento delle gravi reazioni di rigetto post trapianto emopoietico e di organi solidi, si rende opportuno implementare l’attività di foto chemioterapia extracorporea (terapia immunomodulante), in aderenza alle raccomanda-zioni JACIE. La Fotochemioterapia extracorporea è da considerarsi procedura salvavita.

La continua evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie mediche si pone come strumento di fondamentale importanza nella realizzazione di una medicina di avanguardia.

In quest’ottica si colloca la fotochemioterapia extracorporea, che rappresenta la sintesi tra tecnologia, farmacologia, fisica medica ed immunologia clinica volte alla realizzazione di un presidio terapeutico di grande utilità nella modulazione del sistema immunitario.

Requisiti obbligatori del sistema:

il sistema di irradiazione e i circuiti monouso sterili per fotochemioterapia a circuito aperto devono essere rispondenti alle direttive Comunitarie ed in linea con le norme nazionali del settore, per garantire qualità e sicurezza (Direttiva 93/42/EEC su dispositivi medici, all. 1, par.7.3, 9.1, 13.6c; DL 6 11 2007, n° 207; Accordo Stato Regioni su requisiti minimi trasfusionali).

- Sistema certificato CE per foto chemioterapia extracorporea su sangue autologo;

- Kit monouso sterile certificato CE per foto chemioterapia extracorporea su sangue autologo;

- Possibilità di poter effettuare l’irradiazione su qualunque volume di buffy-coat sia su pazienti adulti che pediatrici a basso peso (< 8 kg);

- Controllo costante on-line della temperatura e della radiazione UVA emessa in (2J/cm2)

- Buffy-coat mantenuto in continuo movimento e ricircolo da pompa peristaltica per ottenere un’irradiazione omogenea onde evitare l’agglutinamento delle cellule,  l’effetto schermante delle stesse e dei globuli rossi presenti;

- Possibilità di utilizzare una sola procedura invece delle usuali due in giorni successivi (allegare bibliografia scientifica pubblicata su riviste del settore);

- Kit monouso composto da sacca di ricircolo e sacca di irradiazione composta da una serpentina con una larga superficie ed omogeneo spessore (4-6 mm) atta a garantire una efficace esposizione ai raggi UVA;

- Dichiarazione che tutte le cellule trattate subiscono l’apoptosi (allegare bibliografia inerente);

- Doppia sorgente di irradiazione con sistema di raffreddamento;

- Sistemi di allarme attivo per temperatura superiore a 37 °C;

- Tempo di irradiazione definito in automatico in relazione alle caratteristiche della sospensione cellulare ed all’energia emessa;

- Sistemi identificativi per le fasi di procedura: (presenza di 8 Mop, codice univoco set, codice paziente, codice colore;

- Set di lampade a lunga emivita con controllo attivo emivita a lunghezza d’onda predeterminata (365nm);

- Completa automazione del processo di foto irradiazione al fine di garantire la standardizzazione e la riproducibilità della metodica;

- Illuminatore di piccola dimensione e basso peso (< 30kg) per garantire la trasportabilità da parte degli operatori per procedure al letto del paziente;

La mancanza di uno dei requisiti sopraelencati comporterà l’esclusione della gara;

Quantità richiesta per anno:

N° 200 Circuiti monouso sterili completi di filtri antibatterici;

Il Prezzo di offerta dovrà essere omnicomprensivo della quota service in uso gratuito relativa alle seguenti apparecchiature:

N° 2 Illuminatori (n° 1 di back-up) composti da:

- Cassetto scorrevole con piatto di irradiazione;

- piatto d’irradiazione con sacca di irradiazione;

- Ventilatore;

- Pompa peristaltica;

- Pulsanti di inserimento dati;

- Display;

- Gancio per sacca di ricircolo;

- Albero;

- Gancio per sospensione;

- Gancio per soluzione salina;

N° 1 Sistema di gestione composto da:

- Computer con desktop o notebook assistiti da un sistema operativo Windows (XP o Vista) e software dedicato in grado di registrare e stampare tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati. Il sistema di gestione deve consentire una completa tracciabilità della procedura e la produzione di una documentazione GMP in tempo reale; deve assistere a tutte le fasi relative al trattamento di Foto chemio Terapia Extracorporea (ECP)  effettuate con il sistema; in fase di raccolta il software deve utilizzare i settaggi dei programmi di tutti i separatori presenti in grado di effettuare una Linfocitoaferesi per ECP e ne deve registrare le fasi; in fase di irradiazione il software deve considerare tutte le fasi del programma di Foto chemio Terapia Exstracorporea e ne deve registrare i risultati; al termine di ogni procedura dovrà essere possibile immagazzinare e stampare le schede del paziente ed esportarle salvandole in ambiente Microsoft (Excel, Word, Access..) al fine di utilizzare gli stessi dati per fini statistici o gestionali.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, quando possibile, l’interfacciamento al sistema gestionale EMONET.

Importo a base d’asta € 600.000,00 oltre iva

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lotto 111 – Azienda Arnas Civico di Palermo - Dosaggio farmaci, immunosoppressori e test di alta specializzazione

Criterio di aggiudicazione – offerta al prezzo più basso

E’ richiesto un sistema automatico in service per l’esecuzione di test relativi a farmaci, immunosoppressori e di genere di alta specializzazione,  in grado di consentire una  refertazione in tutti i giorni, sia feriali che festivi.

Il sistema dovrà essere costituito da un analizzatore principale, le cui caratteristiche vengono di seguito specificate, e da un analizzatore di back-up , con caratteristiche prestazionali analoghe.

Per quanto concerne il solo dosaggio del metotrexate, si richiede un sistema analitico di dosaggio in FPIA, con l’impegno di un aggiornamento tecnologico per l’esecuzione del test sul sistema principale, non appena disponibile il test in chemiluminescenza  .

Caratteristiche minime dell’analizzatore principale:

- Analizzatore automatico dalla esecuzione del test alla refertazione , con identificazione diretta tramite barcode dei campioni ( tubi primari o aliquote) e di ogni singolo reagente ,  su sistema non in micropiastra.

- Tecnologia di rilevazione : chemiluminescenza.

- Strumentazione a modalità random in accettazione e processazione dei campioni.

- Cadenza analitica a regime, non inferiore a 180 test/ora.

- Numero campioni caricabili on board: non meno di 130.

- On board n 25 metodiche in linea in area refrigerata

- Caricamento continuo dei campioni , con esecuzione delle urgenze in totale automazione e senza interruzione della routine avviata.

- Ago campionatore con sistema di rilevazione di bolle e coaguli.

- Identificazione dei reagenti mediante barcode,  con informazioni supplementari inerenti il numero dei test residui e la stabilità dei lotti e delle curve di calibrazione.

- Archivio dei risultati e delle manutenzioni effettuate.

- Controllo di qualità in linea.

- Stabilita’ on board dei reagenti di almeno 30gg.

- Possibilita’ del modulo di restare sempre acceso (stand-by),  con procedure di riavviamento non superiori ai 15 minuti.

- Reflex test e rerun in completa automazione, secondo protocolli impostati dall’operatore.

- Caricamento in continuo dei campioni da tubo primario, provetta secondaria di diverse misure (anche pediatriche) e da coppetta portacampione , allocabili sul medesimo rack.

- Possibilita’ di reperibilita’ del campione e di un suo eventuale riutilizzo.

- Reagenti, calibratori e controlli pronti all’uso.

- Memorizzazione delle curve di calibrazione,  con stabilita’ per l’intero lotto.

- Sistema di controllo della stabilita’ dei reagenti anche dopo rimozione temporanea o prolungata (conteggio ore/giorni ).

- Software di gestione dell’area analitica (middleware) con le seguenti caratteristiche :

  - possibilità di interfacciamento con tutte le piattaforme analitiche del Laboratorio;

  - possibilità di creare regole automatiche basate su dati relativi a risultati, dati pazienti, provenienze, richiedenti, controlli di qualità, in grado di comandare blocco/sblocco dei campioni e commenti;

  - gestione centralizzata di tutti i controlli di qualità con interfacciamento nativo verso i sistemi di QC;

  - possibilità di fungere da back-up del LIS per effettuare in automatico  rerun, reflex, accettazioni o refertazioni nel caso di non disponibilità del sistema gestionale.

Il sistema dovra’ essere corredato di idonei gruppi di continuita’ ed essere interfacciato al sistema host presente nel centro.

La ditta aggiudicataria dovra’ fornire adeguato software per consultazione prodotti, scadenze e ottimizzazione di invio e ricezione ordini in tempo reale, on line.

Il sistema dovra’ essere collegato on line con la sede per la prevenzione di guasti strumentali , per evitare fermi del sistema stesso con intervento tecnico in tempo reale.

L’azienda dovra’ fornire calibratori, controlli e tutto il materiale necessario per la esecuzione dei test richiesti ,  la  cui  frequenza  dovra’ essere prevista come giornaliera (ovvero bisettimanale , laddove  indicato con un asterisco) , per un numero di kit sufficienti ad eseguire , nel corso di un anno, il numero di test indicato  con le suddette modalità  e con la previsione di almeno 2 controlli per seduta analitica.

Elenco  Analiti                                                           N°.Pazienti /Anno

Monitoraggio terapeutico dei farmaci

Acido Valproico                                                                          1000

Digossina                                                                                       600

* Fenitoina                                                                                       200

Fenobarbitale                                                                                 600

*Teofillina                                                                                      100

Carbamazepina                                                                              500

* Vancomicina                                                                                 200

Gentamicina			                                                        200

Metotrexate                                                                                  400

Monitoraggio degli immunosoppressori

Ciclosporina                                                                                   3400

Tacrolimus                                                                                      2300

Sirolimus                                                                                         600

Dosaggi di alta specializzazione

*SCC                                                                                                 150

*ProGRP                                                                                            200

HE4                                                                                                  400

*NGal Urinario                                                                                 150

*Galattina 3                                                                                         100

*Pepsinogeno I e II                                                                              100

I test asteriscati sono da intendersi non giornalieri

Importo a base d’asta € 1.150.000,00

# Text boxes

Sistema per il controllo delle infezioni ospedaliere personalizzabile con identificazione degli organismi sentinella

Software gestionale personalizzabile con refertazione e archiviazione dei risultati

Elaborazioni statistiche ed epidemiologiche

Dispositivo consumabile unico comprendete soluzione di inoculo e sistema di prelievo colonia

Sospensione batterica standardizzata per le metodiche G+ e G- con stabilità fino a 4 ore

Antibiogramma per germi multiresistenti sia gram negativi che gram positivi per materiale proveniente da patologie complesse (Fibrosi Cistica)

Recupero della seduta analitica in caso di blocco sistema

Possibilità di ispezione e valutazione visiva delle reazioni

Antibiogramma,con antibiotici di ultima generazione, basato su microtitolazioni reali

Conformità dei pannelli di antibiotici alle regole EUCAST

Conservazione dei pannelli a Temperatura Ambiente

Antibiogramma per tutti gli Streptococchi (S.pneumoniae, S.agalactiae, S.pyogenes e gruppo viridans) in un unico pannello

Pannelli per Gram Positivi con riconoscimento dei ceppi HLAR, e valutazione delle ridotte sensibilità alla Vancomicina e Teicoplanina

Pannelli con test di conferma per: ESBL – MRSA – MRSE – VRSA – VRE – KPC (K. pneumoniae carbapenemasi) – AmpC – Beta-lattamasi inducibili

Sistema per il controllo e il monitoraggio delle infezioni ospedaliere

Elaborazioni statistiche ed epidemiologiche