Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA   DI N° 2 FRIGO EMOTECHE E N° 1 CONTA LEUCOCITI RESIDUI

.

Art. 1) Oggetto.

Il presente capitolato disciplina la fornitura di n° 2 frigo emoteche e n° 1 conta leucociti residui per questa AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad € 76.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia seguente:

LOTTO 1 - BASE D'ASTA € 58.000,00 IVA ESCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

N° 1 APPARECCHIATURA PER LA CONTA DEI LEUCOCITI RESIDUI IN CITOFLUORIMETRIA

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Sistema di misura: Ottica a Led;

- Presenza di microscopio a fluorescenza con CCD camera;

- Agente marcatore: Iodio Propidio;

- Range di misura 0-4 x l0e3 cell/ul;

- Velocità nella misura: meno di tre minuti per la determinazione del campione;

- Quantità di campione scansionato: 57 µl/test. Alta accuratezza della determinazione;

- Compattezza dello strumento;

- Semplicità d'impiego: strumento dedicato alla conta dei globuli bianchi con interfaccia' operatore intuitivo.

- Gestione del campione automatica;

- Dotato di PC/notebook con software e di lettore Bar-code con apposito video LCD;

- Nessuna necessità di manutenzioni periodiche con ritarature e pulizia dello strumento, grazie all'impiego di schede monouso all'interno delle quali il campione è introdotto;

- Interfacciabile col sistema gestionale in uso presso il trasfusionale;

- Dotato di Marchio CE e IVD.

L'Azienda aggiudicataria deve quotare i reagenti per la determinazione dei test occorrenti.

Test/anno richiesti n. 300.

LOTTO 2 - BASE D'ASTA € 18.000,00 IVA ESCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 2 FRIGO EMOTECHE A +4 °C

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Capacità almeno 700 litri;

- Dimensioni: cm.200(h) x71(I) x 80(p),  range di scostamento 5%;

- Campo di temperatura: O +10°C;

- Temperatura di esercizio: +4°C;

- Struttura interna in acciaio inox AISI 304;

- Dotata di Kit ruote per gli spostamenti;

- Dotata di 7 Cassetti in acciaio inox AISI 304 con guide telescopiche in acciaio inox AISI 304 e frontale trasparente di altezza adeguata per impedire la fuoriuscita di freddo tra i ripiani / divisori con struttura in acciaio inox AISI 304 per la max resistenza nel tempo;

- Isolamento con poliuretano espanso spessore 72 mm o superiore per un minimo consumo energetico;

- Luce interna azionata da pannello esterno;

- Porta in vetro con serratura a chiave;

- Alloggiamento a tampone (monoblocco) dell'unità refrigerante, che permette una soluzione interna "pulita" con un maggior spazio di stoccaggio;

- Blocco della ventilazione immediatamente all'apertura della porta, ai fini della minore fuoriuscita possibile di aria fredda;

- Compressore ermetico con condensazione ad aria;

- Funzionamento con temperatura ambiente fino a +43°C (tropicalizzato standard);

- Sbrinamento automatico (con evaporazione automatica dell'acqua di condensa);

- Registratore grafico di temperatura su disco settimanale alimentato 1,5 Vdc;

- Dotata di controllo elettronico digitale con display a cristalli liquidi retroilluminato con segnalazione scritte;

- Dotata di allarmi di temperatura Min/Max, guasto energia, porta aperta, batteria scarica;

- Dotata di memoria permanente su ora-giorno-mese-anno di inizio allarme;

- Dotata di due sonde PT l00 una per l'allarme l'altra per la regolazione;

- Dotata di presa per il segnale di allarme remoto;

- Certificazione 93/42/CEE e s.m.i. (Classe IIA, relativa al codice prodotto identificativo della soluzione con doppio impianto);

- A corredo devono essere fornite 500 dischi settimanali e 10 pennini.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, per la presente RdO deve essere predisposta una riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Allegato B” che dovrà essere compilato dall’impresa offerente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura per singolo lotto, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico.

Per presentare la propria proposta, ciascuna impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alla RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Questa A.O.R. si riserva di richiedere campionatura dei prodotti offerti se si rendesse necessario al fine di valutare al meglio le offerte pervenute.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore

illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, la documentazione richiesta.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce fornita installata e collaudata direttamente presso la U.O.C. di Medicina Trasfusionale P.O. Villa Sofia, Piazetta Salerno, 1 – 90146 - Palermo previo accordi con il personale delegato della UOC Approvvigionamenti di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA, inoltre si intendono compresi consegna, installazione, collaudo,  ogni opera muraria, idraulica e/o elettrica necessaria conforme alla normativa vigente.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti di questa AOR.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale di questa A.O.R., preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Durante il periodo di garanzia, che non deve essere inferiore a 24 mesi, è obbligatorio il ritiro senza costi aggiuntivi in caso di malfunzionamento o guasto.

Ritiro e sostituzione presso la nostra sede.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO” – PALERMO – Viale Strasburgo n. 233  – 90146 PALERMO.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed  essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero d’ordine;

- essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;

- riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.

- Codice CIG;

La fatturazione dovrà essere elettronica e deve riportare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura nel quale sono riportati anche il Codice Ufficio e il Codice Univoco Ordine.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.Antonio Campagna tel: 0917808231 / 3357859764 fax: 0917804735 e mail  a.campagna@ospedaliriunitipalermo.it e antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it).