Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI  ARREDI E STRUMENTAZIONE PER BIOBANCA DI CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI E DI GAMETI.

Art. 1) Oggetto.

Il presente capitolato disciplina la fornitura di arredi e strumentazione per Biobanca di cellule staminali mesenchimali e di gameti per questa AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad € 100.901,64 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia seguente:

LOTTO 1 - BASE D'ASTA € 100.000,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N.2 CONTENITORE PER LA CRIOCONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE, IN AZOTO LIQUIDO, IN FASE LIQUIDA DI GAMETI UMANI MEDIANTE L'USO DI PAILLETTE.

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Capacità: LT 110;

- 4 Rack e almeno 3 livelli / rack. Ogni livello deve possedere un individuale sistema di chiusura e deve poter contenere almeno 80 visotubi;

- Indicatore elettronico di livello;

- Indicatore elettronico di temperatura;

- Riempimento automatico con elettrovalvola;

- Tele-monitoring;

- Base mobile con sistema di blocco

- Tubo di trasferimento flessibile per azoto liquido;

- Visotubi con diametro di 12 mm

- N.2  CONTENITORE PER LA CRIOCONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE, IN AZOTO LIQUIDO, IN FASE LIQUIDA DI EMBRIONI UMANI MEDIANTE L'USO DI PAILLETTE.

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Capacità: LT 75;

- Numero di canister: minimo 20;

- Numero di goblet/canister: minimo 4;

- Indicatore elettronico di livello;

- Indicatore elettronico di temperatura;

- Riempimento automatico con elettrovalvola;

- Tele-monitoring;

- Base mobile con sistema di blocco;

- Tubo di trasferimento flessibile per azoto liquido flessibile di spillamento;

- Canister e globet;

- Aste per sollevamento.

- Visotubi

- N.1  CONTENITORE PER IL TRASPORTO (VOYAGEUR) DI GAMETI ED EMBRIONI UMANI CONGELATI

Il contenitore deve essere dotato di un materiale poroso capace di assorbire l'azoto liquido mantenendo i campioni in fase gassosa e riducendo il rischio di perdite di azoto liquido durante il trasporto secondo le regole imposte dalla Intenational Air Transport Association (IATA) e dalla Intenational Civil Aviation Organisation (ICAO).

- Capacità: LT 5;

- Canister per il trasporto delle paillette;

- Sistema elettronico per la tracciabilità della temperatura durante il trasporto;

- Base mobile con sistema di blocco;

- N° 1 CONTENITORE CRIOGENICO PRESSURIZZATO (reservoir per planer) da LT 120 collegamento manuale alla linea

- N° 1 DEWAR PER CONGELAMENTO CON CRIOTUBI :

- Capacità LT 120,

- Collegamento alla linea con elettrovalvola a vapori di azoto

- Indicatore elettronico di livello;

- Indicatore elettronico di temperatura;

- Riempimento automatico con elettrovalvola;

- Tele-monitoring;

- Base mobile con sistema di blocco;

- Tubo di trasferimento flessibile per azoto liquido flessibile di spillamento

- N° 1 DEWAR PER CONGELAMENTO CON CRIOTUBI

- Capacità: LT 200

- collegamento alla linea con elettrovalvola a vapori di azoto

- Indicatore elettronico di livello;

- Indicatore elettronico di temperatura; Riempimento automatico; con elettrovalvola T ele- monitoring;

- Base mobile con sistema di blocco

- Tubo di trasferimento flessibile per azoto liquido flessibile di spillamento

- N° 1 DEWAR PER CONGELAMENTO CON CRIOTUBI

- Capacità L 75/100L;

- Collegamento alla linea con elettrovalvola a vapori di azoto;

- Indicatore elettronico di livello;

- Indicatore elettronico di temperatura;

- Riempimento automatico; con elettrovalvola;

- Tele-monitoring;

- Base mobile con sistema di blocco;

- Tubo di trasferimento flessibile per azoto liquido flessibile di spillamento;

- N° 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CRIOCONTENITORI COLLEGATI TRAMITE ELETTROVALVOLE ALLA LINEA DI AZOTO.

LOTTO 2 - BASE D'ASTA € 9.000,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 1 FRIGORIFERO DA LABORATORIO MODELLO SOTTOBANCO DOTATO DI REGISTRAZIONE GRAFICA DI TEMPERATURA E SERRATURA CEE;

- Struttura interamente metallica in lamiera di acciaio;

- 2 cassetti/scaffali;

- Chiusura con chiave esterna, serratura CEE;

- Camera interna in plastica antiabrasione;

- Evaporatore posizionato sulla parete di fondo;

- Ventilazione interna;

- Isolamento termico mediante poliuretano, privo di CFC completamente sigillato;

- Compressore di tipo ermetico con refrigerante ecologico senza CFC né HCFC;

- Termostato esterno per regolazione temperatura;

- Indicatore esterno elettronico;

- Registratore di temperatura;

- Pannello di controllo a microprocessore con display digitale e visualizzazione della temperatura interna;

- Controllo della temperatura interna tramite sonda;

- Allarmi acustici e visivi alta e bassa temperatura ( porta aperta, condensatore, sonde guaste, mancanza tensione);

- Sistema di registrazione dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi degli ultimi 30 giorni scaricabili su chiave USB;

- Capacità 100/120 lt ;

- Dimensioni massime in mm L600 P640 H820;

- Alimentazione 230 V/50 Hz - 115 V/60 Hz - 208-230 V/60 Hz;

- Range temperatura +3/+15°C;

- N° 1 CONGELATORE VERTICALE -30 / -40° C DOTATO DI REGISTRAZIONE GRAFICA DI TEMPERATURA E SERRATURA CEE;

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni massime larghezza 80cm-profondità 900cm-altezza 2000cm;

- Range temperatura -20/-45°C;

- Compressore di tipo ermetico con refrigerante ecologico senza CFC né HCFC;

- Termostato esterno per regolazione temperatura;

- Indicatore esterno elettronico;

- Registratore di temperatura;

- Pannello di controllo a microprocessore con display digitale visualizzazione della temperatura interna;

- Controllo della temperatura interna tramite sonda;

- Allarmi acustici e visivi alta e bassa temperatura ( porta aperta, condensatore, sonde guaste, mancanza tensione);

- Sistema di registrazione dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi degli ultimi 30 giorni scaricabili su chiave USB;

- Struttura interamente metallica in lamiera di acciaio;

- Chiusura con chiave esterna, serratura CEE;

- Camera interna in plastica antiabrasione;

LOTTO 3 - BASE D'ASTA € 2.000,00 EURO IVA INCLUSA.

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 2 PENSILI CON PORTA BATTENTE E SERRATURA,

- In acciaio inox AISI 304 18/10;

- Larghezza 500/ 600mm;

- Profondità 400/450 mm;

- Altezza600/ 650 mm;

- Ripiano intermedio regolabile in altezza;

- N° 1 TAVOLO DA LAVORO

- Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 18/10 . Spessore inox 10/10;

- Piano di lavoro tamburato con acciaio inox e insonorizzato;

- Cornice di rinforzo su tre lati;

- Gambe cornice in tubolare quadro 4X4;

- Piedini di livellamento regolabili per cm 5;

- Pesanti capacità di carico;

- Sponda posteriore realizzata a punta arrotondata;

- Dimensioni in centimetri: Larghezza 150, profondità 90, altezza 85/90 (esclusi piedini).

N° 1 TAVOLO DA LAVORO REALIZZATO

- Interamente in acciaio inox aisi 304 18/10;

- Spessore inox 10/10;

- Piano di lavoro tamburato con acciaio inox e insonorizzato;

- Cornice di rinforzo su tre lati;

- Con ripiano intermedio;

- Gambe cornice in tubolare quadro 4X4;

- Piedini di livellamento regolabili per cm 5;

- Pesanti capacità di carico;

- Sponda posteriore realizzata a punta arrotondata;

- Dimensioni in centimetri: Larghezza 120, profondità 90, altezza 85/90 (esclusi piedini);

LOTTO 4 - BASE D'ASTA € 4.500,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 2 ARMADI  PRIVACY ANTINCENDIO per documentazione;

Caratteristiche tecniche:

- Armadio in acciaio con protezione antincendio;

- 4 ripiani regolabili;

- Modello con pareti doppie;

- Speciale pannello isolante dello spessore di 25 mm inserito nell'intercapedine, in conformità a DIN 4102 per la classe A1;

- Serratura di sicurezza a doppio ingegno, 2 chiavi incluse;

- Ripiani regolabili in altezza con passo di 15 mm;

- Altezza massima mm 2000;

- Larghezza massima mm 1000;

- Profondità massima mm500;

- Materiale corpo acciaio;

- Materiale porta acciaio;

- Tipo di porta ante a battente;

- Serratura di sicurezza a doppio ingegno con 2 chiavi;

- Numero ripiani 4;

- Passo di regolazione altezza ripiani mm 15;

- Dotazione interna 4 ripiani regolabili;

- Larghezza interna mm 900;

- Altezza interna mm 1810;

- Profondità interna mm429;

- Peso kg122;

LOTTO 5 - BASE D'ASTA € 4.000,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 2 ETICHETTATRICE PER ETICHETTE CRIORESISTENTI sia per tubi che per paillettes con codice a barre e stampante;

Caratteristiche tecniche:

Etichettatrice da laboratorio portatile funzionante a batteria e a corrente con adattatore di alimentazione con possibilità di creare etichette di identificazione e di codici a barre. Deve essere completa di:

- Stampante e adattatore europeo AC, cavo USB, batteria ricaricabile con trasformatore CA/caricabatteria;

- Software per la creazione delle etichette;

- Lettore di codice a barre compatibile con attacco universale;

- Etichette in poliestere con superficie bianca stampabile e "coda" trasparente per avvolgere la parte stampata resistenti a temperature estreme (-196C) e a solventi di laboratorio per fiale e provette criogeniche, compatibili con la stampante su descritta;

- Etichette per paillettes compatibili con la stampante su descritta e resistenti a temperature estreme (-196C) e a solventi di laboratorio;

- rotolo di etichette per identificazione generale in polipropilene resistenti a - 70C e a solventi di laboratorio, compatibile con la stampante su descritta;

- La Ditta aggiudicataria deve assicurare l'istallazione della stampante ed il traning per l'utilizzo della stampante e del software;

LOTTO 6 - BASE D'ASTA € 1.200,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 2 HD 500GB esterno per Backup e UPS 600V A ;

- N° 1 STAMPANTE multi funzione laser

LOTTO 7 - BASE D'ASTA € 1.200,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 1 SCRIVANIA colore nero o grigia misure in centimetri:

- larghezza 150,

- profondità 80;

- con cassettiera laterale a tre cassetti con serratura.

- N° 1 SEDIA ERGONOMICA in tessuto/ecopelle rossa

- Regolazione di altezza Toplift;

- Sedile imbottito spesso;

- Schienale imbottito;

- Meccanismo d'inclinazione regolabile;

- Con rotelle;

- N° 1 SEDIA

- Sedile spesso per una maggior comodità;

- Tessuto/ecopelle rossa;

- Braccioli ergonomici;

LOTTO 8 - BASE D'ASTA € 1.200,00 IVA INCLUSA

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE

- N° 1 ARMADIO DA SPOGLIATOIO.

- Struttura portante in lamiera d'acciaio profilata;

- Impiego di vernice acrilica con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ. var.;

- Colore grigio chiaro con anta verde,

- 1 ripiani interno;

- Serratura;

- Misure in centimetri L36 - P50 - H180;

- N° 1 PANCA

- struttura in acciaio;

- Doghe in plastica;

- Misure in centimetri L 100 – P 36 – H 40

- N° 1 SGABELLO con spalliera

- Sedile anatomico con poggiapiedi e schienale in legno multistrato verniciato al naturale girevole e elevabile a vite;

- Base a 5 razze in acciaio cromato con piedini;

- N° 1 SGABELLO senza spalliera

- Sedile anatomico con poggiapiedi in legno multi strato verniciato al naturale girevole e elevabili a vite.

- Base a 5 razze in acciaio cromato con piedini

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, per la presente RdO deve essere predisposta una riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Allegato B” che dovrà essere compilato dall’impresa offerente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura per singolo lotto, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico.

Per presentare la propria proposta, ciascuna impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alla RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Questa A.O.R. si riserva di richiedere campionatura dei prodotti offerti se si rendesse necessario al fine di valutare al meglio le offerte pervenute.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore

illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, la documentazione richiesta.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce fornita direttamente presso la U.O.C. di Ematologia P.O. Vincenzo Cervello, Via Trabucco, 180 – 90146 - Palermo previo accordi con il personale delegato della UOC Approvvigionamenti di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA, inoltre si intendono compresi consegna, installazione, collaudo,  ogni opera muraria, idraulica e/o elettrica necessaria conforme alla normativa vigente.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti di questa AOR.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale di questa A.O.R., preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Durante il periodo di garanzia, che non deve essere inferiore a 24 mesi, è obbligatorio il ritiro senza costi aggiuntivi in caso di malfunzionamento o guasto.

Ritiro e sostituzione presso la nostra sede.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO” – PALERMO – Viale Strasburgo n. 233  – 90146 PALERMO.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed  essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero d’ordine;

- essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;

- riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.

- Codice CIG;

La fatturazione dovrà essere elettronica e deve riportare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura nel quale sono riportati anche il Codice Ufficio e il Codice Univoco Ordine.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.Antonio Campagna tel: 0917808231 / 3357859764 fax: 0917804735 e mail  a.campagna@ospedaliriunitipalermo.it e antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it).