CHIARIMENTI FORNITURA LAVAENDOSCOPI

RDO N.1089491

1) La richiesta di lavastrumenti che siano in grado di processare 2  
strumenti per   ogni ciclo  dipende dal volume di esami svolti  
giornalmente e dallo spazio disponibile per allocare le lavastrumenti.

2) l’asciugatura esterna è necessaria per evitare che gli strumenti  
possano gocciolare al termine del ciclo

3) sistemi che consentono di processare due endoscopi  
contemporaneamente: vedere punto 1

4) La caratteristica: "Lampade UV per disinfettare l’acqua utilizzata  
durante il ciclo" può essere sostituita da:  
"sistema di disinfezione dell'acqua utilizzata durante il ciclo, con  
documentazione di sterilità dell'acqua alla fine del ciclo"  la  
documentazione deve essere disponibile in sede di gara

5) L’asciugature esterna deve essere prevista e compatibile con le  
strumentazioni in possesso. Vedere punto 2

6-7) La presenza di programmi preinstallati e separati conferisce una  
maggiore adattabilità del ciclo di lavaggio secondo a particolari  
esigenze.  
  
  
8) La caratteristica "Processo di disinfezione a bassa temperatura  
(35°C)", può essere sostituita da: "Processo di disinfezione alla  
temperatura minore possibile per ridurre il rischio di danno termico;  
eventuali danni termici alle guaine degli endoscopi saranno riparati a  
spese della ditta fornitrice della lavastrumenti"

9) Necessario l’utilizzo di prodotti presenti nella gara di bacino  o  
a prezzi inferiori