Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo - Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7804735

E-MAIL: approvvigionamenti@villasofia.it        PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

LETTERA DI INVITO

FORNITURA DI PICCOLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

NUMERO GARA   6916429

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura di n. 10 ELETTROCARDIOGRAFI, N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO COMPRESO N. 4 MONITOR MULTIPARAMETRICI MODULARI E N. 4 MODULI/MONITOR, N. 1 ANALIZZATORE COMPOSIZIONE CORPOREA, N. 1 MONITOR CARDIO-APNEA, N. MONITOR MULTIPARAMETRICI presso i locali dell’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 158.500,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia   seguente:

Art. 1) DESCRIZIONE TECNICA  di quanto richiesto

LOTTO 1 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 28.000,00 – CIG:72928412C7

N. 10 - ELETTROCARDIOGRAFI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- Elettrocardiografo portatile digitale computerizzato con capacità di memorizzazione di 12 derivazioni standard in simultanea per 10" in automatico con possibilità di effettuare copie identiche e in manuale

- Acquisizione  in contemporanea delle 12 derivazioni

- 3 -6-12-canali

- Comprensiva di stampante termica integrata a 3-6-12 derivazioni ed ulteriori strisce di ritmo su formato A4 a fogli uniti per almeno 20 minuti di ECG, al fine di consentire l'accertamento della morte cardiaca.

- Tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente e tasti dedicati per l'utilizzo di alcuni programmi

- Monitor touch screen TFT a colori superiore a  8" integrato a 12 tracce per la visualizzazione delle tracce ECG e dei programmi

- Funzione di anteprima di stampa sul video

- Frequenza di campionamento amplificatore superiore a 1000 Hz per canale

- Autodiagnosi e visualizzazione dei messaggi di errore ed eventuali anomalie del computer e di cattivo contatto del cavo paziente

- Velocità di scorrimento 5-50 mm/s, amplificatore 5-10 mm/mV

- Convertitore Analogico-Digitale a 12 bit per la soppressione dei disturbi da tremori muscolari e da respiro con sistema ad algoritmo a media incrementale

- Software per l'analisi delle misure con determinazione di ampiezze, Assi elettrici  ed intervalli di tutte le onde ECG compreso l’ST, il QT ed i QTC;  interpretazione automatica dell'ECG a riposo per paziente sia adulto con intervallo frequenza operativa fino a 150Hz  che pediatrico con intervallo frequenza fino a 300 Hz secondo le normative AHA e IEC

- Alimentazione a rete e accumulatori ricaricabili con autonomia di oltre 100 ECG e/o di circa 3 ore.

- Dotato di certificato di sicurezza CE

- Carrello su ruote comprensivo di braccio porta cavo paziente

- Ingressi- uscita RJ45 LAN per la trasmissione online e in formato originale degli ECG verso una centrale di refertazione; al fine di facilitare l’esecuzione degli esami, lo strumento deve avere la possibilità di programmare la sequenza di acquisizione, anteprima, memorizzazione, stampa ed invio ECG mediante la pressione di un unico tasto.

- Memorizzazione di oltre  300 esami.

- Stampa data e ora automatica

- Fornito di filtri del segnale e ottimizzazione della stampa

- Possibilità di registrazione automatica e manuale.

- Allarmi visivi e/o sonori del corretto funzionamento

- Carrello su ruote e braccio a pantografo reggi cavo paziente

- Set 8 elettrodi a pinza

- Set 12 elettrodi precordiali a ventosa

- Manuale in italiano

- Compreso di almeno 10 risme per registrazione in continuo su foglio unico per almeno 20 minuti a velocità 5rnm/sec.

- Set 8 elettrodi a pinza di ricambio oltre quello in dotazione

- Set 12 elettrodi precordiali a ventosa di ricambio oltre quello in dotazione

- Installazione collaudo e istruzione del personale in Reparto per un pronto funzionamento.

- Garanzia totale  24 mesi

- Intervento in garanzia direttamente presso la U.O. con ritiro e riconsegna in sede con e fornitura di muletto in caso tempi di riparazione superiori ad 8 ore

LOTTO 2 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 70.000,00 – CIG:72928645C1

n°4 - MONITOR MULTIPARAMETRICI MODULARI

- schermo a colori TFT a colori touch screen di almeno 17"

- visualizzazione fino a 12 tracce e di tutti i valori numerici dei parametri monitorati e misurazione della etc02

- impostazione schermo personalizzabile con possibilità di presentare dati alfanumerici di dimensioni tali da consentire la lettura a distanza

- pulsanti funzionali dedicati

- visualizzazione acustica e visiva degli allarmi con distinzione secondo il tipo di gravità impostabile per ogni parametro e possibilità di autoset delle soglie di allarme.

- funzione bed to bed

- memorizzazione automatica e manuale eventi critici con possibilità di stampa o predisposto per collegamento alla centrale tramite rete LAN

- sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventola che eviti l'accumulo di polvere o alimentatore 220V integrato.

n°4 - MODULI / MONITOR estraibili o esterni interfacciati con i monitor modulari posto letto

- adatto per il trasporto intraospedaliero

- dotato di schermo a colori possibilmente touch screen di almeno 5"

- visualizzazione di minimo 3 tracce grafiche e di tutti i valori numerici dei parametri monitorati

- 35/10/2017 11:00	0917804024	uu.

- impostazione schermo personalizzabile

- peso inferiore ad 5 kg

- rilevazione dei seguenti parametri: ECG, respiro, pressione incruenta, SP02 (metodologia compatibile con i sensori Nellcor), temperatura con rilevatore cutaneo multiuso (predisposto per il collegamento di sonde monouso e sonda rettale / esofagea), almeno 2 pressioni cruente

- alimentazione a rete 220 Volt

- batteria ricaricabile che permetta un'autonomia di almeno 3 ore di funzionamento o predisposizione per collegamento wireless

- memorizzazione di dati e forme d'onda. I dati acquisiti durante il trasporto devono poter essere trasferiti al sistema di monitoraggio centrale quando il modulo viene ricollegato al monitor paziente

Ogni modulo deve essere corredato di: cavo ECG a 5 terminali; cavo ECG a 3 terminali; tubo e bracciale NIBP di taglia adulto-medio; cavo SPO2 con sensore a dito riutilizzabile, sensore temperatura cutanea; 2 cavi per i set di pressione cruenta in dotazione al reparto.

Inoltre devono essere forniti: 3 bracciali NIBP pediatrici e 3 bracciali NIBP per adulti obesi.

n°1 - CENTRALE DI MONITORAGGIO

- Sistema di acquisizione dei dati provenienti dai posti letto compresi di 1 monitor TFT a colori di almeno 17"

- Stampante laser

- Configurata per il monitoraggio di 10 posti letto con possibilità di espansione.

- Almeno 3 tracce visualizzabili contemporaneamente per ciascun paziente nella schermata generale

- Richiamo e visualizzazione del singolo monitor posto letto con visualizzazione di tutti i parametri monitorati

- Gestione bidirezionale: possibilità di impostazione e di visualizzazione degli allarmi del singolo posto letto.

- Allarmi acustici e visivi.

- Revisione degli episodi critici e dei trends grafici e numerici dei parametri vitali per almeno 48 ore per ogni posto letto

- Collegamento ai monitor tramite rete Ethernet

- Possibilità di ampliamento a rete wireless

Il sistema sarà da intendersi fornito "chiavi in mano" completo di tutte le parti, anche non espressamente dettagliate, ma necessarie al completo funzionamento.

Le attrezzature offerte devono avere marcatura CE in applicazione alla direttiva 93142/CEE recepita con D..Lgs. 2410211997 n. 46 e ss.m.i.

Tutti le parti destinate all'uso sul paziente devono rispondere alle normative vigenti ed essere latex-free. La garanzia deve essere non inferiore a mesi 24.

La Ditta fornitrice deve essere in possesso dl certificazione di sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea

LOTTO 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 10.000,00 – CIG:7292876FA5

N. 1 TAPPETO ROTANTE

-Tappeto rotante medicale elettronico ammortizzato

- deve prevedere collegamento all'elettrocardiografo dal quale è possibile impostare avvio, stop, velocità e pendenza;

- Dispositivi di sicurezza che controllano eventuali anomalie,

- possibilità di blocco in emergenza

- rallentamento graduato in caso di interruzione della tensione di rete

- Inclinazione da 0 a 20% massimo con incrementi di 0,5% Velocità da 0,4 a 25 KM/h con incrementi di 0,2 Km/h

- Installazione collaudo e istruzione del personale in Reparto per un pronto funzionamento.

- Garanzia totale  24 mesi

LOTTO 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.000,00 – CIG:72928813C9

N. 4 - MONITOR MULTIPARAMETRICI

Dispositivo per la rilevazione multiparametrica di parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione 02, temperatura corporea), con le seguenti caratteristiche

• Monitor portatile con funzionamento a rete elettrica e a batterie ricaricabili

• Display 10" circa

• pressione arteriosa non invasiva (NIBP)

• pulsazioni

• frequenza respiratoria

• saturazione di ossigeno (Sp02)

• temperatura

• ECG a 7 derivazioni

- Installazione collaudo e istruzione del personale in Reparto per un pronto funzionamento.

- Garanzia totale  24 mesi

LOTTO 5 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 3.500,00 – CIG:72928867E8

N. 1- ANALIZZATORE COMPOSIZIONE CORPOREA

- Elevato grado di precisione

- Schermi LCD

- Connettori USB tipo B

- Connettore USB-mini per stampante

- Software di gestione

- Installazione collaudo e istruzione del personale in Reparto per un pronto funzionamento.

- Garanzia totale  24 mesi

LOTTO 6 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.000,00 – CIG:7292895F53

N. 4 - MONITOR CARDIO-APNEA-SATURIMETRIA

- Peso ridotto <  700 gr

- Valori misurati: SpO², FRC, FR

- Allarmi visivi ed acustici

- Alimentazione a rete e batteria (compresa)

- Ampia memoria almeno 64 MB con almeno 72 ore di trend

- Possibilità di download dati con porta mini USB

- Canali a 3 elettrodi: 1 derivazione ECG, 1 pletismografia ad ampiezza, 1 pulsossimetro

- Installazione collaudo e istruzione del personale in Reparto per un pronto funzionamento.

- Garanzia totale  24 mesi

LOTTO 7 – IMPORTO A BASE D’ASTA: € 15.000,00 – CIG:7292905796

N. 1 - VIDEOBROCOSCOPIO

- Videobroncoscopio per intubazione e broncoscopie alta resistenza meccanica.

- Endoscopio mobile tutto compreso deve permettere la gestione efficiente della via aerea.

- Deve essere completo:

- di un monitor integrato di almeno un 2,5",

- da sorgente luminosa integrata bianca LED,

- da due batterie e da un dispositivo di registrazione su memory card

- Il video broncoscopio devi permettere l'utilizzo senza unità periferiche o cavi, permettendo che sia usata quasi dovunque.

- Visone frontale con immagini in alta risoluzione,

- angolo di visuale non inferiore a 120.

- Dimetro non superiore a circa 6 mm.

- Canale operativo standard circa 2,8 mm.

- Lunghezza utile di circa 600mm.

- Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°,

- deve poter sostenere l'aspirazione ed esecuzione del BAL.

- Completamente stagno e sterilizzabile con le comuni lava endoscopi.

- Il dispositivo di registrazione deve poter permette il bloccaggio delle immagini e delle registrazioni di film come pure della gestione di immagine.

- Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

- Installazione collaudo e istruzione del personale in Reparto per un pronto funzionamento.

- Garanzia totale  24 mesi

Si evidenzia che la consegna e fatturazione, per esigenze interne a questa AOOR, dovrà avvenire assolutamente entro e non oltre il 31/12/2017.

Non saranno ammessi ritardi anche se non imputabili all’Operatore Economico aggiudicatario.

In caso di mancata consegna e fatturazione entro il 31/12/2017 l’aggiudicazione dovrà intendersi automaticamente annullata, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di questa AOOR.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

I quantitativi  sopra indicati non impegnano l’Azienda Ospedaliera, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l’entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere l’Impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

La consegna deve essere effettuata a regola d’arte presso i locali della UU.OO. richiedente  e si intende onnicomprensivo, “chiavi in mano”.

L’installazione deve essere concordata e deve essere eseguita a regola d’arte.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore

illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa ed installata nei locali delle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Le ditte partecipanti dovranno dichiarare nell’offerta economica che i prezzi offerti nella presente procedura non sono superiori a quelli già praticati nell'anno 2016 e 2017 alle altre Aziende Sanitarie Regionali" e dovranno essere prodotte almeno due quotazioni negoziate con dette Aziende tra il 2015, 2016 e 2017.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

I beni in questione devono essere consegnati direttamente presso le UU.OO. richiedenti previo accordi con il Magazzino Rifornimenti entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine per corrispondenza o per fax o mail, salvo concordato diversamente.

All’atto dell’installazione, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo e collaudato dall’incaricato dell’Azienda Ospedaliera.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda Ospedaliera non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese,  con l’obbligo di restituire nel tempo indicato dall’Azienda Ospedaliera il bene corrispondente nella qualità.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale potrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al personale dell’AOR, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando “  BENI  ” .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (a mezzo portale Consip).