Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA TRAMITE RDO  PER L’APPALTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ANTI X -   NUMERO GARA: 6920263

Art. 1) Oggetto.

Il presente capitolato disciplina la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi  per questa AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 122.920,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia seguente:

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE:

Lotto n.1: N. 38 - Abbinato “Corpetto/Gonnellino” antiX - importo a base d’asta € 37.500,00 escluso iva CIG: 7297605E24

- Protezione disgiunta dei distretti tronco e addome con sistema corpetto + gonnellino antiX

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2015-12

- Materiale schermante privo di piombo

- Materiale di rivestimento privo di Ftalati e di lattice

- Peso specifico del materiale schermante: non superiore a 2,7 kg/mq (tolleranza +/- 25%)  con spessore schermante di 0,25 mmPb-eq a 100 kVp

- Spessori schermanti minimi (da riportare sinteticamente su talloncino annesso a ciascun dispositivo):

  - Frontalmente: 0,5 mmPb-eq a 100kVp

  - Posteriormente: 0,25 mmPb-eq a 100kVp;

  - Attenuazione dichiarata: non inferiore a 83% con materiali schermanti di spessore non superiore a 0,25 mmPb-eq a 100kVp

- Soluzioni di implementazione della copertura nel rispetto delle caratteristiche degli spessori schermanti minimi:

  - Frontalmente: intera o con pannelli completamente sovrapponibili su tutto il tronco (corpetto) e su tutto l’addome inferiore/gonadi (gonnellino) da fianco a fianco con sistema di chiusura in velcro;

  - Posteriormente: intera

  - Copertura laterale fino al cavo ascellare

- Possibilità di applicare strisce o targhette di personalizzazione, sia rispetto all’operatore sia rispetto al reparto di appartenenza

- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)

- Sanificazione/lavabilità del dispositivo con possibilità di immersione completa per un lavaggio automatizzato con garanzia di idrorepellenza, tempi di asciugatura non superiori a 24h al fine di un pronto reimpiego del dispositivo.

Lotto n.2: N. 2 - Camici antiX - importo a base d’asta € 1.150,00 escluso iva – CIG: 7297610248

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2015-12

- Materiale schermante privo di piombo

- Materiale di rivestimento privo di Ftalati e di lattice

- Peso specifico del materiale schermante: non superiore a 2,7 kg/mq (tolleranza +/- 25%)  con spessore schermante di 0,25 mmPb-eq a 100 kVp

- Spessori schermanti minimi (da riportare sinteticamente su talloncino annesso a ciascun dispositivo):

  - Frontalmente: 0,5 mmPb-eq a 100kVp

  - Posteriormente: 0,25 mmPb-eq a 100kVp;

  - Attenuazione dichiarata: non inferiore a 83% con materiali schermanti di spessore non superiore a 0,25 mmPb-eq a 100kVp

- Copertura totale in altezza (tronco, bacino, gambe dell’operatore)

- Soluzioni di implementazione della copertura nel rispetto delle caratteristiche degli spessori schermanti minimi:

  - Frontalmente: intera o con pannelli completamente sovrapponibili su tutto il tronco-bacino da fianco a fianco con sistema di chiusura in velcro;

  - Posteriormente: intera

  - Copertura laterale fino al cavo ascellare

- Possibilità di applicare strisce o targhette di personalizzazione, sia rispetto all’operatore sia rispetto al reparto di appartenenza

- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)

- Sanificazione/lavabilità del dispositivo con possibilità di immersione completa per un lavaggio automatizzato con garanzia di idrorepellenza, tempi di asciugatura non superiori a 24h al fine di un pronto reimpiego del dispositivo.

Lotto n.3: N. 62 - Collari antiX - importo a base d’asta € 8.400,00 escluso iva – CIG: 729761780D

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2015-12

- Materiale schermante privo di piombo

- Materiale di rivestimento privo di Ftalati e di lattice

- Spessori schermanti minimi (da riportare sinteticamente su talloncino annesso a ciascun dispositivo):

  - 0,5 mmPb-eq a 100kVp

  - Attenuazione dichiarata: non inferiore a 97% con materiali schermanti di spessore non superiore a 0,5 mmPb-eq a 100kVp

- Soluzioni di implementazione della copertura:

  - Frontalmente: collare ampio sovrapponibile alla protezione del tronco, dotato di chiusura in velcro;

- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)

- Sanificazione/lavabilità del dispositivo con possibilità di immersione completa per un lavaggio automatizzato con garanzia di idrorepellenza, tempi di asciugatura non superiori a 24h al fine di un pronto reimpiego del dispositivo.

Lotto n.4: N. 24 - Occhiali antiX standard - importo a base d’asta € 7.800,00 escluso iva –

CIG: 7297620A86

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2003-09 o successive

- Montatura in Nylon

- Dotati di vetri neutri frontali e laterali

- Possibilità di applicare vetri graduati

- Peso massimo: 90 grammi

- Spessori schermanti minimi (indicazione incisa sinteticamente sul dispositivo):

  - Frontalmente: 0,75 mmPb-eq

  - Lateralmente: 0,5 mmPb-eq

  - Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)

  - Dotazione di custodia per ciascun dispositivo

  - Dotazione di cordoncino regolabile dall’operatore in modo da garantire sempre la massima aderenza al volto

Lotto n.5: N. 46 - Occhiali antiX “a maschera”- importo a base d’asta € 26.700,00 escluso iva – CIG: 7297624DD2

- Compatibili con il contemporaneo impiego degli occhiali da vista dell’operatore (in visione laterale la protezione laterale deve coprire almeno tutto l’occhio dell’operatore)

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2003-09 o successive

- Dotati di vetri frontali neutri e protezione laterale

- Fissaggio con cordoncino anticaduta regolabile o elastico

- Peso massimo: 90 grammi

- Spessori schermanti minimi (indicazione incisa sinteticamente sul dispositivo):

  - Frontalmente: 0,75 mmPb-eq

  - Lateralmente: 0,5 mmPb-eq

  - Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)

  - Dotazione di custodia per ciascun dispositivo

Lotto n.6: N. 1 - Set Paragonadi antiX - importo a base d’asta € 850,00 escluso iva –

CIG: 72976291F6

- Set di paragonadi maschili (scrotali) costituito da almeno n. 3 coppe di varia dimensione ad uso di pazienti adulti e pediatrici

- Set di paragonadi femminili (ovarici) costituito da almeno n. 3 fogli conformati schermati, di varia dimensione ad uso di pazienti adulti e pediatrici

- Set di paragonadi a gonnellino anteriore dotato di sistema di applicazione al bacino e costituito da almeno n. 3 gonnellini di varia dimensione

- Spessori attenuanti minimi: 0,5 mmPb-eq

Lotto n.7: N. 6 - Paratie mobili antiX per protezione pazienti in sala degenza - importo a base d’asta € 9.250,00 escluso iva – CIG: 7297633542

- Schermo mobile con ruote dotato di telaio leggero su cui risulta montato pannello di materiale (anche telo) schermante piombo equivalente;

- Spessore schermante del materiale non inferiore a 0,2 mm di piombo equivalente;

- Lunghezza dello schermo tale da proteggere in lunghezza un letto da corsia, comunque non inferiore a 150 cm (lunghezza del distretto radiosensibile di un paziente disteso);

- Altezza complessiva della struttura tale proteggere in altezza un letto da corsia, comunque non inferiore a 100 cm.

- Altezza del solo pannello schermante non inferiore a 60 cm

Lotto n.8: N. 8 - Paratie mobili antiX per protezione operatori in sala operatoria - importo a base d’asta € 21.920,00 escluso iva – CIG: 729763788E

- Paratia mobile con ruote antistatiche dotata di pannello centrale con visiva in vetro antiX e di alette laterali ad apertura regolabile “a libro”;

- Spessore schermante del pannello centrale (visiva inclusa) e delle alette laterali non inferiore a 2 mm di piombo equivalente;

- Dimensione della visiva in vetro anti X non inferiore a 24x30 cm;

- Larghezza complessiva, ad alette alla massima apertura, non inferiore a 120 cm; larghezza del pannello fisso centrale non inferiore a 70 cm;

- Altezza complessiva non inferiore a 180 cm

Lotto n.9: N. 1 - Grembiule antiX da tavolo angiografico- importo a base d’asta € 5.500,00 escluso iva – CIG: 7297640B07

- Pannello scorrevole lungo il tavolo, ancorabile al tavolo mediante braccio dotato di snodo singolo per disporre di varia angolatura di protezione dell’operatore rispetto allo stesso tavolo.

- Spessore schermante del pannello non inferiore a 0,5 mm di piombo equivalente;

- Dimensioni del grembiule: 90 cm di larghezza x 75 cm di altezza

Lotto n.10: N. 12 - Schermi per siringa- importo a base d’asta € 3.850,00 escluso iva –

CIG: 7297645F26

- Cilindri schermanti costituiti da tungsteno (o materiali equivalenti privi di piombo) per la riduzione delle esposizioni provenienti dalle siringhe contenenti radionuclidi gamma emettitori di medio-bassa energia (99mTc, 123I, ecc…). Il  fissaggio/rilascio della siringa schermata all’interno deve essere garantito da un apposito dispositivo meccanico a clips/molla. Deve essere presente una finestra in vetro per la visualizzazione della siringa alloggiata. Il vetro ed il sistema di fissaggio, eventualmente danneggiati, devono essere sostituibili.

- Spessore schermante del cilindro non inferiore a 2 mm; spessore equivalente della finestra in vetro non inferiore a 1,5 mm-eq;

- Dimensioni e suddivisione della dotazione totale degli schermi: N.4 per siringhe da 1 ml; N.3 per siringhe da 2,5 ml; N.3 per siringhe da 5 ml; N.2 per siringhe da 10 ml.

Le ditte devono inoltre:

- fornire campionatura per ciascuno dei dispositivi di protezione in gara (limitatamente ai lotti da 1 a 6 e 10)

- fornire relazione tecnica per ciascun prodotto offerto. In particolare, per i Dispositivi di Protezione Individuale (lotti da 1 a 5) la relazione deve contenere:

  - report dei test di attenuazione del materiale schermante con più punti di misura a vari kVp (es. 80, 100, 120) ed indicazione del laboratorio di misura/certificatore presso cui sono stati svolti i test

  - descrizione del materiale schermante e di rivestimento

  - descrizione della procedura di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo per mezzo di microchip o bar code

  - descrizione della procedura di sanificazione/lavaggio secondo le caratteristiche minime riportate alla descrizione dei singoli lotti (1, 2 e 3), indicazione degli agenti chimici eventualmente impiegabili con annessa scheda di sicurezza

  - indicazioni circa l’individuazione e la descrizione delle taglie, sia per uomini sia per donne (lotti 1 e 2), tenendo conto che i dispositivi forniti dovranno prevedere la possibilità di personalizzazione degli stessi

  - certificazione di conformità alla Direttiva 89/686/CEE rilasciata da ente terzo certificatore internazionalmente riconosciuto per la marcatura

  - dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 11, secondo lo schema previsto all’Allegato VI, del testo coordinato D.Lgs. 475/92 – D.Lgs. 10/97 (recepimento della Direttiva 89/686/CEE) sottoscritta o dal soggetto fabbricante o da suo mandatario, da cui sia possibile evincere esplicitamente l’identicità del dispositivo conforme alla certificazione 89/686/CEE (associazione univoca di marca e modello/codice del prodotto certificato)

  - certificazione alle norme tecniche CEI EN 61331, rilasciata da ente terzo certificatore riconosciuto internazionalmente, indicate nelle descrizioni del prodotto al corrispettivo lotto

  - traduzione in lingua italiana di tutte le certificazioni laddove queste siano prodotte da soggetti internazionali.

- fornire documento riepilogativo dove siano riportati tutti i prodotti offerti con:

il nome commerciale del prodotto e il  modello/codice di prodotto certificato da ente terzo

- Le ditte partecipanti al lotto 9 dovranno dichiarare di aver eseguito sopralluogo in sala angiografica per la verifica di applicabilità/compatibilità del grembiule antiX da tavolo angiografico.

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo con esito favorevole.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

E’ obbligo, pena esclusione, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 l’invio di campioni da far pervenire al Magazzino Economale, Piazzetta Salerno, 1 P.O. Villa Sofia, 90146 – Palermo  entro e non oltre giorni 5 dopo la data di scadenza della presentazione dell’offerta.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

    - Documentazione richiesta nell’allegato “A”

    - il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

    - il documento “Allegato B” che dovrà essere compilato dall’impresa offerente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando un modello di documento Word da denominare “Dettaglio Tecnico/Economico da allegare nella busta economica.

Per presentare la propria proposta, ciascuna impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alla RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche e certificazioni,  in lingua italiana di ogni singolo prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per D.P.I. “ chiavi in mano” direttamente presso le UU.OO. di destinazione di questa A.O.R. previo accordi con delegato della UOC Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, , ecc.  ), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Le ditte partecipanti dovranno dichiarare nell’offerta economica che i prezzi offerti nella presente procedura non sono superiori a quelli già praticati nell'anno 2016 e 2017 alle altre Aziende Sanitarie Regionali" e dovranno essere prodotte almeno due quotazioni negoziate con dette Aziende tra il 2015, 2016 e 2017.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Provveditorato di questa AOR.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

I materiali dovranno essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato, che effettuerà il collaudo e controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Il periodo di garanzia, non deve essere inferiore a 24 mesi.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” a mezzo portale Consip.