# UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA

# PROVVEDITORATO

90146 – PALERMO – Viale Strasburgo, n. 233

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE IN SERVICE DI N. 21 EMOGASANALIZZATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DELL’AZIENDA

- parametri: pH, P02, PC02, Na, k, C1, CA++, tHb, COHb, metHb, glucosio, lattati e parametri derivanti dal sangue intero: HC03, eccesso di base, PA02/Fi02 con relativo grafici etc…;

- Strumentazione di ultima generazione con tecnologia a cartuccia con manutenzione assente o ridotta campionamento unico per i parametri richiesti da siringa o da capillare;

- Volume di campione per eseguire i parametri richiesti fino a 220 microlitri max;

- Contenitore di scarico ermeticamente sigillato contenente tutti i reflui e, senza nessun intervento dell’operatore;

- Gestione automatica con rimozione dei coaguli e bolle d’aria, prima dell’esecuzione del test Elettrodi privi di manutenzione senza rimembramento;

- Cartuccia reagenti da stoccare a temperatura ambiente o a temperatura controllata nel qual caso dovrà essere offerto idoneo frigorifero per la conservazione delle cartucce per ogni strumento fornito.

- Sonda di campionamento autopulente senza nessuna manutenzione ordinaria;

- Visualizzazione direttamente da strumento del Trend paziente;

- Controllo di qualità: Per ogni strumento offerto dovrà essere garantito un controllo di qualità in 2 sessioni giornaliere per 365 gg/anno su minimo 2 livelli (pari a 4 CQ/gg) e conforme alle direttive internazionali, con reportazione, correttivi e notifiche all’operatore.

- Gli strumenti devono avere un gruppo di continuità o batteria integrata che consenta l’esecuzione dei test, Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione;

- Interventi di assistenza tecnica entro le 24 ore dalla chiamata con tecnici in loco reperibilità telefonica per assistenza tecnica anche nei festivi.

- Fornitura di n. 1 sistema informatico completo di software gestionale per il governo del Point of Care (POCT) in grado di controllare e monitorare in continuo gli emoganalisi che faranno capo al Laboratorio di analisi;

- Il monitoraggio degli emogasanalizzatori deve essere visibile in un’unica schermata ed in tempo reale. Allegare manuale operatore in lingua italiana;

- Formazione del personale addetto all’utilizzo del macchinario

La ditta aggiudicataria in corso d’opera (durante la fornitura) dovrà garantire, su richiesta dei reparti eventuali aggiornamenti sia di software, tecnologici e strumentali..

La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti gli accessori necessari alla misurazione di tutti i parametri richiesti.

| UNITA’ OPERATIVE | ESAMI ANNUALI PREVISTI |
| --- | --- |
| P.O. V. CERVELLO |  |
| Pronto Soccorso Pediatrico (con Bilirubina) | 6.000 |
| Anestesia e Rianimazione (con Bilirubina) | 4.000 |
| Pediatria (con Bilirubina) | 2.000 |
| Neonatologia (con Bilirubina) | 6.000 |
| Fisiopatologia Respiratoria | 7.500 |
| Pneumologia I | 6.000 |
| Pneumologia II | 6.000 |
| U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia | 6.000 |
| Cardiologia | 2.000 |
| P.O. VILLA SOFIA |  |
| Rianimazione I (con Bilirubina) | 4.000 |
| Trauma Center | 7.000 |
| Neurorianimazione | 5.000 |
| Cardiologia | 2.000 |
| Medicina Interna Semintensiva | 6.000 |
| Complesso Operatorio | 8.000 |
| Pronto Soccorso | 4.500 |
| Astanteria | 3.000 |
| Complesso Operatorio CTO | 2.000 |
| Totali emogasanalisi | 89.000 |

Si richiedono inoltre a completamento della fornitura n. 4000 capillari eparinati

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE

|  | PARAMETRI | PESO ELEMENTO DA VALUTARE | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hct | 4 | Il valore V(a)= 1 se i parametri sono misurati direttamente; il valore V(a)=0,5 se uno dei parametri non è misurato direttamente (derivato) V(a)= 0,25 se ambedue derivate, V(a)= 0 se assenti |
| 2 | Risoluzione co-ossimetria | 4 | Il valore V(a)= 1 per lo strumento con la maggior risoluzione (maggior numero di lunghezze d’onda). I restanti valori saranno assegnati con la formula (Numero lunghezze d’onda dell’offerta da valutare (a)/ massimo numero di lunghezze d’onda) |
|  | CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA |  |  |
| 3 | Esecuzione azioni correttive automatiche senza l’intervento dell’operatore per coaguli, bolle d’aria, interferenti, derive sensori. Disattivazione automatica del parametro interessato fino al ripristino automatico delle originarie condizioni di funzionamento senza l’intervento dell’operatore (relazione sulla tipologia di azioni correttive eseguibili, indicando pagine sul manuale operatore e sul manuale di riferimento | 8 | Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 Sufficiente coeff. 0,3 Insufficiente coeff. 0,0 |
| 4 | Analisi di campioni da provetta e da fiala senza la necessità di adattatori | 3 | Il valore V(a)= 1 se è possibile eseguire l’analisi di campioni da fiala e da provetta senza la necessità di adattatori; il valore V(a) =0 se è necessario utilizzare adattatori per eseguire da almeno una tra fiala e provetta |
|  | REAGENTI E CONSUMABILI |  |  |
| 5 | Disponibilità di differenti tipologie di cartucce reagenti per numero di test per profili analitici per adattare il consumabile alle diverse esigenze dei reparti. Le cartucce dovranno essere effettivamente disponibili sul mercato al momento della presentazione dell’offerta. | 5 | Il Valore V(a)=1 per la soluzione con il maggior varietà di cartucce: i restanti valori saranno assegnati con la formula (Numero di tipologie di cartucce dell’offerta da valutare (a)/ Massimo numero tipologie di cartuccia |
| 6 | Consumabile/cartuccia a bordo:massimo due cartucce (esclusa la carta della stampante | 6 | Il Valore V(a)=1 se da uno a due consumabili. Il valore V(a)=0 se tre o più consumabili. |
| 7 | Conservazione a temperatura ambiente di tutti i consumabili da utilizzare a bordo dell’analizzatore: QC, reagenti, sensori o un solo consumabile a temperatura refrigerante (evidenziare quali materiali ed indicare il riferimento sul manuale) | 6 | Il Valore V(a)=1 se massimo un consumabile a temperatura refrigerante. Il Valore V(a)=0 se due o più consumabili a temperatura refrigerante |
|  | GESTIONE INFORMATICA DELLO STRUMENTO |  |  |
| 8 | Implementazione di un programma di certificazione degli operatori abilitati all’utilizzo dei sistemi analitici che permetta, attraverso il SW di gestione degli strumenti di: Impostare le prove d’esame (creando, differenti tipologie di domande e differenziando gli esami per categoria di utilizzatore). Gestire la governance del processo. Personalizzare i criteri di superamento e delle tempistiche di ri-certificazione. Relazionare sulle modalità di gestione della certificazione | 5 | Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 sufficiente coeff. 0,3 insufficiente coeff. 0 |
|  | SICUREZZA PER GLI OPERATORI |  |  |
| 9 | Rischio biologico: grado di esposizione dell’operatore verso contatti con parti contaminate da liquidi biologici, contenitore di scarico, dispositivo per coaguli, sostituzione ingresso campione contaminato, sensori di misura, comprensiva dell’eventuale manutenzione della sonda. Relazionare, facendo riferimento alle pagine del Manuale dell’Operatore | 6 | Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 sufficiente coeff. 0,3 insufficiente coeff. 0 |
|  | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONI |  |  |
| 10 | Necessità di manutenzione e di sostituzione: saranno valutate tutte le operazioni manuali che devono essere svolte (sia a carico dell’Operatore di reparto che dell’Azienda fornitrice) per il corretto utilizzo della strumentazione (pulizia e sostituzione componenti, rigenerazione delle membrane, deproteinizzazione del circuito), la praticità e la facilità di utilizzo da parte del personale (come da manuale operativo) | 8 | V(a)=1 Nessuna manutenzione/sostituzione; V(a)=0,5: Almeno un intervento di manutenzione V(a)=0: Più di un intervento di manutenzione/sostituzione |
|  | CONTROLLI E CALIBRAZIONI |  |  |
| 11 | Segnalazione di sostanze interferenti sul monitor e sul referto (quali ad esempio torbidità, sulfemoglobina, benzalconio) sulla accuratezza del dato analitico. Relazione da parte della ditta. | 2 | Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 sufficiente 0,3 insufficiente coeff. 0 |
| 12 | Test di accettabilità: verifica prima dell’utilizzo elle cartucce che il dispositivo funzioni correttamente attraverso l’analisi di soluzione a titolo noto. | 3 | Il valore V (a)=1 se i sistemi offerti prevedono l’esecuzione di test di accettabilità; Il valore V (a)=0 se i sistemi offerti non prevedono l’esecuzione di test di accettabilità |
| 13 | Calibrazione automatica per tutti i parametri misurati | 3 | Il valore V (a)=1 se i sistemi offerti eseguono automaticamente la calibrazione di tutti i parametri misurati; Il valore Il valore V (a)=0 se anche solo uno dei parametri misurati richiede una calibrazione manuale. |
| 14 | Tracciabilità delle azioni correttive | 4 | Si utilizzerà una scala di cinque valori del tipo: eccellente coeff. 1,0 ottimo coeff. 0,7 buono coeff. 0,5 sufficiente 0,3 insufficiente coeff. 0 |
| 15 | Calibrazione senza utilizzo di aria ambiente in tutte le fasi del processo, incluse verifiche e controlli | 3 | Il valore V (a)=1 se nessuna delle fasi del processo (incluse verifiche e controlli) richiede l’utilizzo di aria ambiente; Il valore V(a)=0 se anche una sola delle fasi del processo (incluse verifiche e controlli richiede l’utilizzo di aria ambiente) |

IMPORTO BASE D’ASTA ANNUALE  350.000,00