## ALL 28
ALLEGATO 28
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 4 OSSIMETRI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Monitor analizzatore di O2 dotato di microprocessore che assicura una notevole precisione.
2) | Impostazione degli allarmi di minima e di massima in modo automatico e manuale
3) | sensori che consentono utilizzo e monitoraggio con autonomia di almeno 24 mesi
4) | adattatore sensore, che può essere introdotto in incubatrici o circuiti di respirazione per il monitoraggio della FiO2
5) | alimentazione con batterie stilo alcaline
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 29
ALLEGATO 29
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 5 PULSOSSIMETRI - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Apparecchiatura compatta di tipo trasportabile, di dimensioni e peso contenuti, adatta al posizionamento su ripiano, di ultima generazione tecnologico – commerciale elevata gamma qualitativa (top di gamma). Qualità riconosciuta a livello internazionale.
2) | Monitoraggio e visualizzazione in continuo della percentuale di saturazione arteriosa d’Ossigeno.
3) | Monitoraggio e visualizzazione in continuo della frequenza cardiaca.
4) | Campo d’utilizzo polivalente (Adulti – Pediatrico- neonatale).
5) | Allarmi settabili di minima e massima su entrambi i parametri principali,
6) | Elevata elettività rispetto agli artefatti.
7) | Attendibilità elevata, anche con bassa e bassissima perfusione.
8) | Software – algoritmi di elaborazione del segnale, sopratutto in bassa perfusione, di riconosciuta qualità ed elevata precisione (a mero titolo d’esempio Nellcor, Masimo,ecc)
9) | Barra plestismografica ed indicazione d’intensità del segnale.
10) | Interfaccia utente di facile ed immediato utilizzo. Dotato di due display d’ampie dimensioni e facile visibilità. uno con LED (diodi luminosi) per la visualizzazione della SpO2 e della frequenza del polso ed un altro a cristalli liquidi (LCD) retro illuminato che visualizza la forma d’onda pletismografica, l’indice di perfusione relativa, i limiti impostati per la SpO2 e per la frequenza del polso, ed i messaggi di allarme
11) | Costruzione con materiali ad elevata resistenza meccanica ed elevato grado di protezione, facile pulizia e disinfezione.
12) | Possibilità di salvare le preimpostazioni dell’utente. Deve essere dotato di memoria di 24 ore, con facoltà di inviare i dati memorizzati tramite modem ad un fax o computer remoto. Lo strumento deve essere corredato, inoltre, di software che permetta da trasferire su PC e stampare i trend grafici e numerici. Possibilità di utilizzo sia con sensori monouso che riutilizzabili.
13) | Funzionamento rete - batterie con batterie interne ricaricabili ad elevata efficienza ed autonomia.
14) | Dotato in configurazione di base di n° 1 set di cavetteria completa con trasduttori a ditale o a fascetta di elevate caratteristiche costruttive.
15) | Dotato in configurazione di base di ogni altro eventuale accessorio utile e necessario ad un immediato e normale funzionamento presso il reparto di destinazione.
16) | Costruzione e funzionamento (hardware e software) rispondente a tutte le vigenti normative di settore.
17) | Compatibile all’utilizzo di trasduttori e cavetteria non proprietari
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 30
ALLEGATO 30
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 4 APPARECCHI PER FOTOTERAPIA PEDIATRICA - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Unità di Fototerapia a luce blu disposta su stativo di sostegno regolabile in altezza con possibilità di inclinazione dell’unità fino a 30° e dotata di sistema per l’inclinazione e la regolazione del fascio luminoso
2) | Lo stativo regolabile in altezza deve essere di buona ergonomia d’uso e dotato di quattro ruote tutte dotate di sistema frenante;
3) | Illuminazione integrata a luce bianca supplementare per la visita del neonato;
4) | Dimensioni e peso ridotti per una maggior maneggevolezza e praticità negli spostamenti;
5) | Possibilità di staccare il corpo lampada dallo stativo per essere utilizzato direttamente sulle incubatrici qualora fosse necessario;
6) | Possibilità di integrare il corpo lampada con ulteriori lampade blu per aumentarne la potenza e la superficie irradiata;
7) | Dotazione di conta ore di funzionamento integrato per garantire l’efficacia della terapia al neonato e la sostituzione delle lampade quando previsto;
8) | Nessuna emissione di rumore durante il funzionamento;
9) | L’unità deve poter essere impiegata in ogni necessità con: - Incubatrici - Culle riscaldate - Isole neonatali - Lettini di degenza - In abbinamento ad unità di riscaldamento radianti.
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 31
ALLEGATO 31
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 4 RISCALDATORI RIADIANTI PER NEONATI - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Pannello radiante a bassa temperatura adatto per il trattamento dell’ipotermia sui neonati;
2) | Montato su ruote e dotato di sistema pneumatico meccanico per la regolazione dell’altezza;
3) | Somministrazione del calore in continuo;
4) | Sonda di sicurezza che interrompe l’erogazione del calore ed emette un segnale sonoro quando la cute arriva ad una temperatura superiore ai 40° circa;
5) | Display per la visualizzazione dei parametri e della temperatura cutanea.
6) | A norma CEI CE 93/42;
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 32
ALLEGATO 32
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 15 ASPIRATORI MEDICI CHIRIRGICI - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Aspiratore di mucosità e liquidi con indicatore e regolatore di livello vuoto integrati -per l'aspirazione orale, nasale e tracheale per applicazioni che vanno da pazienti pediatrici ad adulti
2) | Sacca da trasporto spaziosa e resistente per riporre anche gli accessori e trasportare facilmente l'aspiratore
3) | Flusso d'aria misurato all'ingresso della valvola di aspirazione di 27 litri al minuto (dichiarare e documentare flusso d’aria sia in caso di alimentazione a rete che a batteria)
4) | conforme allo standard internazionale ISO-10079
5) | interruttore acceso/spento con indicatori luminosi di stato dell'apparecchio
6) | Dispositivo di interruzione dell'aspirazione per evitare il traboccamento del vaso
7) | Stesso modello utilizzabile sia con vasi monouso che con vasi riutilizzabili, o versioni differenti dedicate per utilizzo specifico con vasi monouso o con vasi riutilizzabili (specificare soluzioni disponibili e dimensioni dei vasi monouso e pluriuso)
8) | Se non disponibile l’intercambiabilità dei vasi monouso e pluriuso nella stessa versisone di aspiratore, il modello con vaso monouso deve poter essere facilmente convertito per usare vasi riutilizzabili, e viceversa
9) | Da fornire completo di almeno nr. 3 vasi, filtro antibatterico, connettori e tubi.
10) | Compatto e con peso non superiore a 3 Kg
11) | Potente Vuoto: 80-550 mmHg
12) | Durata della batteria: almeno un'ora (flusso a vuoto)
13) | Versatile, per aspirazione orale, nasale, tracheale
14) | Utilizzabile su tutti i pazienti, dai pediatrici agli adulti
15) | Utilizzo in ambiente ospedaliero e preospedaliero
16) | Funzionamento con batteria ricaricabile interna, batteria dell'auto o rete
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 33
ALLEGATO 33
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 1 SISTEMA PER OSSIMETRIA REGIONALE N.I.R.S. - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Sistema per ossimetria regionale (somatica e cerebrale) per uso su pazienti adulti, pediatrici, neonatali e prematuri preferibilmente in grado di funzionare anche su pazienti con peso inferiore a 2,5 kg
2) | Principio di funzionamento in base alla spettroscopia nel vicino infra-rosso
3) | Sistema per ossimetria regionale in grado di monitorare e visualizzare preferibilmente fino a 6 canali di saturazione cerebrale e/o somatica simultaneamente
4) | Misurazioni su quattro diverse lunghezze d’onda
5) | Aggiornamento non superiore a 1,5 secondi dei dati rilevati
6) | Sensori monouso preferibilmente con due LED emettitori e due LED ricevitori di segnale per una migliore ripetibilità delle misurazioni in caso di spostamento del punto di applicazione o di sostituzione del sensore
7) | Disponibilità di sensori rSO2 adesivi e da utilizzare con i pazienti prematuri
8) | Sensori rSO2 protetti dalle interferenze della luce ambientale
9) | E’ preferibile l’utilizzo dello stesso sensore sia per applicazioni cerebrali che somatiche
10) | Predisposizione per il monitoraggio della saturazione arteriosa periferica SpO2
11) | Monitoraggio dell’Area Sotto la Curva (AUC)
12) | Dotato di processori di segnale preferibilmente di ridotte dimensioni
13) | Possibilità di trasferimento dati dall’ossimetro ad un PC esterno
14) | L’ossimetro deve essere fornito completo di software dedicato per il download, la visualizzazione e la stampa dei dati relativi ai pazienti monitorati
15) | Dimensioni e peso contenuti per agevolare il trasferimento del paziente da un reparto all’altro.
16) | Dotato di batteria interna ricaricabile che garantisca un’elevata autonomia di funzionamento in caso di mancanza di alimentazione da rete
17) | Dotato di ampia memoria di immagazzinamento dati
18) | Possibilità di inserimento dati ed ID paziente
19) | Disponibilità (opzionale) di borsa con tracolla per il trasporto
20) | Disponibilità (opzionale) di carrello per il trasporto
21) | Dotato di sistema di fissaggio dell’ossimetro ad un’asta flebo
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 34
ALLEGATO 34
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 2 BILIRUBINOMETRI - PER U.O. NEONATOLOGIA E TIN P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | apparecchio di semplice utilizzo in reparto che permette la determinazione, per via colorimetrica, di bilirubina totale nel siero.
2) | dimensioni ridotte
3) | sicurezza e semplicità di impiego
4) | calibrazione automatica che non richiede taratura manuale
5) | azzeramento e valori di riferimento memorizzati nel sistema
6) | display a LED di facile lettura
7) | permanenza sul display del valore rilevato anche dopo la rimozione.
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 35
ALLEGATO 35
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 4 MONITOR TELEVISIVI PER BIOIMMAGINI MEDICALI - PER U.O. GASTROENTEROLOGIA P.O. CERVELLO E VILLA SOFIA
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Monitor medicale ad alta definizione con grande schermo LCD 26”
2) | Risoluzione HDTV e retroilluminazione a Led
3) | Funzioni che possano garantire il miglioramento della risoluzione di immagine priva di rumore di fondo
4) | Roteazione 180° per assecondare le esigenze dell’operatore completi di supporto
5) | da fornire completi di staffe di supporto per installazione
6) | installazione, fissaggio a muro, posa in opera e collaudo inclusi
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 36
ALLEGATO 36
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 1 POMPA INFUSIONALE AMAGNETICA PER RM PAZIENTI PEDIATRICI - PER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CERVELLO
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Pompa infusionale volumetrica per RMN con costruzione e funzionamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e adatta per tutte le tipologie di pazienti (adulti, pediatrici, neonatali)
2) | indispensabile che sia prodotta con materiale non ferromagnetico per la necessaria compatibilità in ambiente RMN (0,2-3 Tesla)
3) | infusione continua facilmente programmabile
4) | possibilità di bolo
5) | alimentazione a rete con batteria integrata che garantisca un'autonomia adeguata
6) | tipo di funzionamento peristaltico o a cassetta
7) | sistema di fissaggio a stativo/adattabilità ad asta porta-flebo o a barre orizzontali integrato nella pompa
8) | velocità d'infusione impostabile con incrementi di 0,1 ml/h fino a 99,9 ml/h e 1 fino a 1200 ml/h
9) | possibilità di operare in regime di micro e macro infusione
10) | volume d'infusione impostabile tra 0,1 e 999 ml
11) | step di incrementi di 0,1 ml/h nell’impostazione della velocità in microinfusione
12) | step di incrementi di 1ml/h nell’impostazione della velocità in macroinfusione
13) | display ben leggibile per la visualizzazione dei parametri fondamentali relativi all’infusione, con possibilità di personalizzazione (stato della batteria, nome del farmaco con relativa concentrazione, stato della pressione)
14) | funzioni di memorizzazione degli eventi (es volume erogato e volume parziale)
15) | sistema di sicurezza anti flusso libero
16) | possibilità di inserire pausa programmabile da 1 minuto a 24 h
17) | funzione di mantenimento della pervietà vasale a infusione
18) | possibilità d'infondere da sacca e flacone
19) | dimensioni e peso contenuti
20) | allarmi visivi e sonori per: malfunzionamento in seguito ad autodiagnosi, allarme occlusione con segnalazione prossimale o distale, fine infusione, batteria scarica
21) | Possibilità di creare database di farmaci
22) | dotata di relativi kit infusionali che devono essere: sterili, apirogeni, atossici, senza lattice
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 37
ALLEGATO 37
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 1 SISTEMA PER TERMOABLAZIONE TISSUTALE A MICROONDE (comprensivo di generatore e materiale di consumo monouso) - PER IL TRATTAMENTO DI NEOPLASIE
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | sistema di termo ablazione tissutale a microonde, comprensivo di generatore e materiale di consumo monouso, completo di tutto quanto necessario per un suo corretto e sicuro utilizzo, da utilizzare per il trattamento di neoplasie sotto guida ecografica – TAC – laparoscopica – laparotomica (50 procedure per anno)
CARATTERISTICHE AGHI STERILI MONOUSO
2) | Impugnatura ergoonomica dell’antenna con incorporati i cavi di collegamento al generatore elettrico
3) | Antenna a corpo unico con punta atta a facilitare la penetrazione nei tessuti (richiesta flessibilità della stessa e resistenza per evitare rotture accidentali)
4) | Antenna totalmente rivestita da materiale isolante per evitare lesioni da calore all’operatore ed al paziente tranne che per il tratto terminale operativo
5) | Parte attiva terminale, trasmettente energia a MW, facilmente identificabile con punta piramidale che consenta la introduzione diretta dell’antenna senza dovere utilizzare introduttori
6) | Presenza di tacche di riferimento sull’antenna, ogni centimetro, con marker di profondità
7) | Perfetta ecogenicità all’interno dei tessuti, in modo da poter seguire ecograficamente il tragitto e la posizione dell’antenna durante il posizionamento e durante il trattamento
8) | Potenza disponibile all’ago di almeno 80W
9) | Diametro: almeno una dimensione tra 13 e 18G
10) | Lunghezza: almeno due dimensioni nell’ambito tra 10 e 30 cm, per permettere sia procedure percutanee che laparoscopiche od open;
11) | Sistema di raffreddamento
12) | Aghi Termocoppia con calibro non oltre 19G x una lunghezza di 15 cm circa e sistema di monitoraggio termico
13) | Piena efficacia del trattamento di lesioni di almeno 3 cm di diametro con antenna singola
14) | Kit monouso sterile
15) | Certificazione a marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i. concernente i dispositivi medici forniti nello stato “sterile”.
CARATTERISTICHE GENERATORE
16) | Frequenza di lavoro 2450 MHz, per la termo ablazione delle lesioni nodulari solide multi organo (fegato, rene, ossa, polmoni….)
17) | Riconoscimento del tipo di elettrodo collegato
18) | Potenza massima disponibile al generatore: almeno 100 W
19) | Gestione dell’erogatore anche a pedale per autonomizzare l’operatore
20) | Presenza di allarmi acustici e visivi secondo normativa vigente
21) | Interfaccia utente
22) | Interfacciabilità con PC
23) | Corredo di tutti gli accessori necessari al corretto e completo utilizzo del dispositivo per la destinazione d’uso prevista
24) | Fornitura di carrello
25) | Assistenza tecnica inclusa, full risk, per tutta la durata della fornitura
26) | Certificazione e marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i. concernente i dispositivi medici forniti nello stato “sterile”
27) | Funzione tipo “track ablation” per evitare il seeding di cellule tumorali nei tessuti sani
CARATTERISTICHE SISTEMA MONITORAGGIO TERMICO
28) | sistema di monitoraggio termico con aghi completi di cavo elettrico di collegamento al termometro, per la misurazione in situ della temperatura durante le procedure di termo ablazione
29) | foritura di n° 1 Termometro Elettronico Digitale, compatibile con i raccordi di connessione degli Aghi
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO

## ALL 38
ALLEGATO 38
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI NR. 6 ELETTROCARDIOGRAFI - PER VARIE UU.OO.
| CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVELTUALI EQUIVALENZE
1) | Elettrocardiografo portatile digitale computerizzato con con possibilità di effettuare copie identiche e in manuale
2) | Acquisizione in contemporanea delle 12 derivazioni
3) | 3 -6-12-canali
4) | Comprensivo di stampante termica integrata a 3-6-12 derivazioni ed ulteriori strisce di ritmo su formato A4 a fogli uniti per almeno 20 minuti di ECG, al fine di consentire l'accertamento della morte cardiaca.
5) | Tastiera alfanumerica per inserimento dati paziente e tasti dedicati per l'utilizzo di alcuni programmi / funzioni
6) | Monitor touch screen TFT a colori retroilluminato superiore a 8" integrato a 12 tracce per la visualizzazione delle tracce ECG i tempo reale e dei programmi
7) | Funzione di anteprima di stampa sul video
8) | Frequenza di campionamento amplificatore superiore a 1000 Hz per canale
9) | Autodiagnosi e visualizzazione dei messaggi di errore ed eventuali anomalie del computer e di cattivo contatto del cavo paziente
10) | Velocità di scorrimento 5-50 mm/s, amplificatore 5-10 mm/mV
11) | Convertitore Analogico-Digitale a 12 bit per la soppressione dei disturbi da tremori muscolari e da respiro con sistema ad algoritmo a media incrementale
12) | Software per l'analisi delle misure con determinazione di ampiezze, Assi elettrici ed intervalli di tutte le onde ECG compreso l’ST, il QT ed i QTC; interpretazione automatica dell'ECG a riposo per paziente adulto con intervallo frequenza operativa fino a 150Hz, e per paziente pediatrico con intervallo di frequenza / banda passante, compresa tra 0,05 e 250 Hz (auspicabile fino a 300 Hz secondo le normative AHA e IEC)
13) | Alimentazione a rete e accumulatori ricaricabili con autonomia di oltre 100 ECG e/o di circa 3 ore.
14) | Carrello su ruote comprensivo di braccio porta cavo paziente
15) | Ingressi- uscita RJ45 LAN per la trasmissione online e in formato originale degli ECG verso una centrale di refertazione e connettività USB per esportazione tracciati e relativa visualizzazione su qualunque PC
16) | Memorizzazione ecg, con memoria interna per oltre 300 esami e possibilità di esportazione
17) | Stampa data e ora automatica
18) | Fornito di filtri del segnale e ottimizzazione della stampa
19) | Possibilità di registrazione automatica e manuale. Con capacità di memorizzare 12 derivazioni standard in simultanea per 10" in modalità automatica
20) | Allarmi visivi e/o sonori del corretto funzionamento
21) | riconoscimento pacemaker
22) | protezione da defibrillatore
23) | al fine di facilitare l’esecuzione degli esami, lo strumento deve avere la possibilità di programmare la sequenza di acquisizione, anteprima, memorizzazione, stampa ed invio ECG mediante la pressione di un unico tasto.
24) | completo di carrello su ruote e braccio a pantografo reggi cavo paziente e alimentatore AC/DC
25) | Set completo di consumabili per ciascun ECG (8 elettrodi a pinza, 12 elettrodi precordiali a ventosa, adattatori per elettrodi monouso, adattatori universali coccodrillo per spina 4mm, cavi paziente ECG a 3, 6 e 12 derivazioni, - elencare)
26) | Compreso di almeno 10 risme per registrazione in continuo su foglio unico per almeno 20 minuti a velocità 5rnm/sec.
27) | Si chiede alle ditte interessate una valutazione circa la possibilità di fornire in sconto merce sw dedicato per la refertazione a distanza, da installare su hardware già in dotazione, o in alternativa quotare il sw da fornire in opzione
QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO
ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI
ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (ove applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO