## Scheda Offerta Tecnica
DITTA
| DESCRIZIONE | RISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI (indicare SI / NO per ogni singola voce) | MODELLO / CODICE OFFERTO | RIFERIMENTO (indicare Documento e numero di pagina di riferimento / rimando del requisito)
Q.tà: nr.1 | colonna laparosocpica
Rispondente ai seguenti requisiti tecnico-operativi:
Caratteristiche essenziali
Apparecchiatura nuova di fabbrica
Apparecchiatura di ultima generazione
1. Modulo videofull 4 K UHD
- Modulo video dotato delle seguenti uscite digitali:
o FULL- 4K (risoluzione 4096x2160 pixels);
o 4K - UDH (risoluzione 3840 X 2160 pixels);
o Full-HD (risoluzione 1920 X 1080 pixels);
- Modulo video in grado di poter impostare le seguenti gamme cromatiche:
- BT 2020 (HDR per le immagini in 4K)
- BT 709 ( per immagini full HD)
- visione in luce bianca e visione dedicata per l'enfatizzazione dei vasi e delle struttura della superficie della mucosa per la diagnosi precoce dei tumori
- interfaccia operatore touch screen al fine di permettere un agevole impostazione e cambionamento dei settaggi anche durante l'utilizzo
2. Testa di telecamera 4 k
- Testo di telecamera autoclavabile dotata di sensore nativo retroilluminato 4k a 4096 x 2160 pixels
- Dotata di testo autofocus e ghiera per fuoco manuale con tre pulsanti personalizzabili dall'operatore
- Comunicazione con il processore attraverso fibra ottica.
3.Modulo video full HD ICG
- Modulo video dotato delle seguenti uscite digitali full HD e analogiche
- Compatibile si da subito senza necessità di implementare ulteriori moduli con:
o Teste telecamera a 3 chip in full-HD.
o Teste telecamera a 1 chip in full-HD (esempio teste a pendolino per urologia e isteroscopia).
o Teste telecamera a 3 chip in full-HD per visualizzazione ICG.
o Strumenti video flessibili con chip in punta (esempio videoureterorenoscopi, videocistoscopi, videorinolaringoscopi)
- Possibilità di visualizzazione della struttura dei vasi e della superficie della mucosa per la diagnosi precoce
- Possibilità di modalità in visione ad infrarosso IR per l'enfatizzazione della vascolarizzazione tramite verde indocianina ICG.
- Sistema per registrazione immagini su supporto di memoria removibile USB.
4. Testa di telecamera full HD per ICG
- Testa di telecamera autoclavabile con 3 chip per ICG
- Dotata di tre pulsanti configurabili per il controllo remoto delle funzioni della centralina.
Dotata di pulsanti dedicati allo Zoom ottico ed al fuoco.
- Possibilità di effettuare visione con fluorescenza (IR) tramite mezzo di contrasto ICG.
5. Generatore di luce ICG
- Fonte di luce LED con potenza comparabile a una Xenon 300 W per visualizzazione in luce bianca,
- Fonte di luce Xenon da 300 W con lampada di mergenza che si attiva automaticamente ad esaurimento di quella principale per visualizzazione in luce ICG.
- Dotata di filtro per la visualizzazione del riflesso del verve Indocianina.
- Regolazione automatica della luminosità tramite cavo di collagamento con il processore.
Dotata di indicatore della durata di vita della lampada principale.
6. Insuflatore di CO2
- Insufflatore laparocopico con portata regolabile fino al almento 40l/m.
- Visualizzazione in tempo reale della pressione ed del flusso pre-impostati e dei valori effettivi, così come della quanità di CO2 erogata.
- Possibilità di selezionare una modalità di utilizzo specifica per piccole cavità.
- Possibilità di collegamento di tubi pluriuso per CO2 riscaldata tramite modulo aggiuntivo.
- Possibilità sin da subito di poter collegare tubi per aspirazione dei fumi elettrochirurgici azionabili tramite pedale od automaticamente all'attivazione di elettrobisturi.
- Preriscaldatore di CO2 per laparoscopia con relativo tubo pluriuso.
7. Monitor 31" Full 4K
- Monitor Medicale LCD da 31" con definizione 4K. Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni- Risoluzione 4096x2160 pixel in 17/9.
8. Monitor 55" Full 4K
- Monitor Medicale LCD da 31" con definizione 4K. Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni- Risoluzione 4096x2160 pixel in 16/9. Fornito di ingressi 4k e Full HD , funzioni di PIP e POP, dotato di stativo idoneo al suo utilizzo.
9. Carrello
- Carrello medicale porta apparecchiature dotato di 4 ripiani, con 4 ruote antistatiche, piroettanti 2 delle quali dotatet di freno, con trasformatore di isolamento.
- Braccio snodato porta monitor per monior da 31", porta bombola per CO2 e porta tastiera.
- Braccio per touch - screen.
- 12 prese IEC.
- Dotato di tasto di accensione centralizzato.
- Dotato di portatelecamera per ICG e per 4 K.
10. Ottiche utra HD - ICG e cavi porta luce
- n. 2 ottiche 10 mm 30"
- n. 2 ottiche 5 mm 30"
- Ottica dotato ROD LENS e peek.
- Dotata di lente ED per migliorare la aberrazione cromatica.
- Dotata di filtro per IR.
- n°3 cavi porta luce.
11. Sistea di registrazione a doppio canale in full HD.
- Sistema di registrazione compatto con possibilità di registralre segnali 4 k e full HD.
- Registrazione sia su Hard Disk interno da 128 GB che su memoria esterna USB.
- Resgistrazione direttamente dalla testa di telecamera.
- Streaming audio/video.
- Dotato di interfaccia touch-screen.