CHIARIMENTI SERVICE LAVAENDOSCOPI

LOTTO n.2

1. La richiesta è di 04 lavaendoscopi, due per il presidio V.Cervello e 02 per il presidio Villa Sofia. Si precisa che per ogni macchina lava endoscopi devono essere trattati 1700 strumenti all’anno,(850 cicli se si tratta di macchine a due posti) per le quattro macchine richieste per la Gastroenterologia il totale dei lavaggi per anno è quindi di 6800.
2. La conformità alla normativa UNI EN ISO 14937 è da considerarsi un refuso in quanto si tratta di apparecchiature per alta disinfezione e non per sterilizzazione.
3. La disinfezione è da intendersi ad alto liuvello mediante trattamento totalmente automatico a base di acido par acetico(PAA) o soluzione equivalente che garantiscano la strumentazione endoscopica e che possono essere direttamente smaltiti nella rete fognaria senza danno per l’ambiente.
4. Elenco strumenti in dotazione presso i due presidi:

**DITTA OLYMPUS**:

Gastroscopi, duodeno scopi e colonscopi serie 160, serie165 serie 180 e serie 190.

Ecoendoscopi FIF-UE160AL, GF UCTI 40

**DITTA FUJI**

Gastroscopi serie RG760R –colonscopi serie EC760R